Pirkimo sąlygų priedas Nr. 18
 „13 pd. Techninė specifikacija. Bronchoskopas “

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

 13 pirkimo objekto dalis. Bronchoskopas, 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)

	1. 
	Bronchoskopas
	1. HDTV (didelės raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde (optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimu, kuriame apšvietimui naudojama siauros spektro juostos šviesa);

2. Regėjimo laukas ≥ 120 o;

3. Regėjimo lauko gylis: ne blogiau kaip 3-100 mm;

4. Lenkimo aukštyn/ žemyn kampai: ≥ 210 o / ≥ 130 o;

5. Įvedamo vamzdelio diametras ir jo distalinės dalies diametras ≤ 4,9 mm;

6. Kanalo diametras ≥ 2,2 mm;

7. Darbinis ilgis ≥ 600 mm;

8. Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija (pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę): ≥ 120 o / ≥ 120 o;
	

	2. 
	Techninis suderinamumas
	Bronchoskopas turi būti  techniškai suderinamas su  VšĮ Marijampolės ligoninės turimu vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“;
	

	3. 
	Maitinimas
	220 V ±10%, 50 Hz.
	

	4. 
	CE žymėjimas 
	Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija.
	

	5. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6. 
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	7. 
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


