## TS
VšĮ VUL Santaros klinikos | [14 empty] | SPS 1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas didelio diametro biologinis plaučių arterijos vožtuvas (11530)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas didelio doametro biologinis plaučių arterijos vožtuvas | 33141000-0 | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (introdiuseris, balionu išsiplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, implantavimui plaučių arterijos vožtuvo pozicijoje). 2) Minimalus vožtuvo žiedo diametras 18 ± 2 mm. 3) Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 30 ± 2 mm. 4) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 5) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 5.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 18 ± 2mm; 5.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 28 ± 2 mm; 5.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo plotas 280 ± 10 mm2; 5.4) didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo plotas ne mažesnis negu 690 ± 10 mm2. 6) Priemonės instrukcijoje turi būti nurodytas tinkamumas implantavimui į plaučių arterijos vožtuvo poziciją. | rink. | 9 | 18506 | 5 | 166554 | 174881.7 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 166554 | 174881.7 | Viso: | 0 |  | 0