## FR_NFR
Dirbtinio intelekto sprendimų medicininių vaizdų analizės srityje reikalavimai
Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo įgyvendinimas: Standartinis funkcionalumas (susitikimo metu bus prašoma pademonstruoti funkcionalumus jeigu pažymėta „Standartinis funkcionalumas“)*/ Įgyvendinamas modifikuojant (sukuriant) | Lygiavertis ar ne**
Insulto diagnostikos DI modelio funkciniai reikalavimai: |  |  | -
R_1 | Dirbtinio intelekto modelis turi gebėti analizuoti medicininius vaizdus nepriklausomai nuo įrenginio, sukūrusio vaizdus, gamintojo (angl. vendor-neutral). |  | -
R_2 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatai turi būti pateikiami DICOM formatu (pvz., structured report, secondary capture ar kt.) arba lygiaverčiu**.
R_3 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatus turi būti galima pasiekti struktūrizuotu formatu (pvz., XML, JSON arba lygiaverčiu**) per web sąsają.
R_4 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti klinikinius ir techninius DI modelių parametrus jo naudojimo eigoje. |  | -
R_5 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti DI modelių klaidas, jų tipus ir dažnumą. |  | -
R_6 | Insulto diagnostikos DI modelis privalo analizuoti kompiuterinės tomografijos perfuzijos (KTP) duomenis, magnetinio rezonanso tyrimo (MRT), magnetinio rezonanso perfuzijos (MRP) bei difuzijos duomenis su galimybe analizuoti smegenų kraujo tėkmę (angl. cerebral blood flow – CBF), kraujo tūrį (angl. cerebral blood volume – CBV), vidutinį kraujo pratekėjimo laiką (angl. mean transit time – MTT), arterinės tėkmės uždelsimo laiką – laiką iki maksimumo (angl. time-to-maximum – Tmax), akivaizdžios difuzijos koeficientą ir (angl. apparent diffusion coefficient – ADC) MRT vaizduose, apskaičiuoti išeminio audinio tūrį, kuris atitinka nustatytas reikšmes. |  | -
R_7 | Insulto diagnostikos DI modelis privalo analizuoti kompiuterinės tomografijos angiografijos (KTA) duomenis, kuriuose po analizės atvaizduojama intrakranijinių kraujagyslių būklė skersinėje, koronarinėje ir sagitalinėje plokštumose ir nustatoma stambių arterijų okliuzija (LVO) bei pateikiami kraujagyslių tankio palyginimo duomenys skirtinguose smegenų pusrutuliuose. |  | -
R_8 | Insulto diagnostikos DI modelis privalo analizuoti nekontrastinės smegenų KT (natyvinės) duomenis, kuomet automatiškai įvertinamos galvos smegenų ankstyvos išemijos apimtos zonos remiantis ASPECTS skale (Alberta Insulto programos ankstyvos kompiuterinės tomografijos balai) ir atliekamas intrakranijinės hematomos (ICH) aptikimas ir įvertinimas. |  | -
R_9 | Insulto diagnostikos DI modelis turi galėti atlikti 3D judesio korekcijas KTP ir MRP tyrimuose. |  | -
R_10 | Insulto diagnostikos DI modelyje turi būti galimas automatizuotam arterinio pritekėjimo (AIF) parinkimas KTP ir MRP. |  | -
R_11 | Insulto diagnostikos DI modelyje turi būti atvaizduojamos judesių schemos, rodančios paciento galvos pavertimo ir pasukimo judesius skenavimo metu. |  | -
Mamogramų vertinimo DI modelio funkciniai reikalavimai: |  |  | -
R_12 | Dirbtinio intelekto modelis turi gebėti analizuoti medicininius vaizdus nepriklausomai nuo įrenginio, sukūrusio vaizdus, gamintojo (angl. vendor-neutral). |  | -
R_13 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatai turi būti pateikiami DICOM formatu (pvz., structured report, secondary capture ar kt.) arba lygiaverčiu**.
R_14 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatus turi būti galima pasiekti struktūrizuotu formatu (pvz., XML, JSON arba lygiaverčiu**) per web sąsają.
R_15 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti klinikinius ir techninius DI modelių parametrus jo naudojimo eigoje. |  | -
R_16 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti DI modelių klaidas, jų tipus ir dažnumą. |  | -
R_17 | Mamogramų vertinimo DI modelis analizuoti 2D ir 3D mamogramas, tomosintezės tyrimus. |  | -
R_18 | Mamogramų vertinimo DI modelis turi identifikuoti ir rezultatuose pateikti darinius, jų lokacijas ir tipus pagal krūties masę ir kalcifikaciją |  | -
R_19 | Mamogramų vertinimo DI modelis turi pateikti krūties tankio vertinimą pagal BI-RADS ir pagal skaitinę skalę. |  | -
R_20 | Mamogramų vertinimo DI modelio rezultatai turi būti pateikiami kaip papildomas sluoksnis (angl. overlay) DICOM formatu (secondary capture, grayscale softcopy presentation state ar structured report) su pažymėtais aptiktais dariniais. |  | -
Plaučių rentgenogramų vertinimo DI modelio funkciniai reikalavimai: |  |  | -
R_21 | Dirbtinio intelekto modelis turi gebėti analizuoti medicininius vaizdus nepriklausomai nuo įrenginio, sukūrusio vaizdus, gamintojo (angl. vendor-neutral). |  | -
R_22 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatai turi būti pateikiami DICOM formatu (pvz., structured report, secondary capture ar kt.) arba lygiaverčiu**.
R_23 | Dirbtinio intelekto modelių rezultatus turi būti galima pasiekti struktūrizuotu formatu (pvz., XML, JSON arba lygiaverčiu**) per web sąsają. |  | -
R_24 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti klinikinius ir techninius DI modelių parametrus jo naudojimo eigoje. |  | -
R_25 | Turi būti sudaryta galimybė fiksuoti, sisteminti ir analizuoti DI modelių klaidas, jų tipus ir dažnumą. |  | -
R_26 | Plaučių rentgenogramų vertinimo DI modelis privalo analizuoti krūtinės ląstos rentgenogramas. |  | -
Plaučių rentgenogramų vertinimo DI modelis turi identifikuoti ir rezultatuose pateikti kliniškai svarbiausius radinius. Įskaitant, bet neapsiribojant:
R_27 | židinių nustatymas; |  | -
R_28 | infiltracijos nustatymas; |  | -
R_29 | pneumotorakso atpažinimas; |  | -
R_30 | hidrotorakso nustatymas; |  | -
R_31 | plaučių edemos nustatymas; |  | -
R_32 | kardiomegalijos nustatymas; |  | -
R_33 | šonkaulių lūžių nustatymas. |  | -
R_34 | Plaučių rentgenogramų vertinimo DI modelis turi aptikti ir įvertinti radinius pagal jų lokalizaciją ir charakteristikas |  | -
R_35 | Plaučių rentgenogramų vertinimo DI modelis turi gebėti analizuoti skirtingų paciento pozicijų (sėdima, gulima ir t.t.) ir projekcijų (AP, PA, LP ir t.t.) tyrimus |  | -
PASTABOS: * Tiekėjo nurodytus standartinius funkcionalumus bus prašoma pademonstruoti.
** Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertį funkcionalumą, tai privalo būti aiškiai nurodyta ir pagrįsta teikiamame pasiūlyme. Tiekėjas turi pažymėti, kad siūlomas sprendimas yra lygiavertis.
Tiekėjo nurodytus Įgyvendinamas modifikuojant (sukuriant) funkcionalumus tiekėjas turės sukurti/įgyvendinti per techninėje specifikacijoje nustatytą laikotarpį.

## Lapas1
Standartinis funkcionalumas
Įgyvendinamas modifikuojant (sukuriant)