## 9263
1 SPS priedas
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Chirurginiai ir urologiniai rinkiniai, tinkleliai, instrumentai plėtimui, sistemos, koaguliatorius
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | SIŪLOMA |  |  |  |  | PLANUOJAMA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BPVŽ kodas | Pastabos
1 | Rinkinys drenažinio kanalo plėtimui | Plastikinių dilatatorių rinkinys 08 Fr/ 10 Fr / 12 Fr / 14 Fr /16 Fr, 18 cm ilgio, paskutinis dilatatorius su perskiriamu apvalkalu, skirtas naudojimui su stygomis iki 0,038". Atskirai steriliai supakuota, 10 vnt. originalioje pakuotėje | Rink. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 5 | 2400 | 2520 | 33141620-2 | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
2 | Bipolinis instrumentas laparoskopinėms operacijoms | Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Sterilus, vienkartinis. Darbinis ilgis 35 cm, skersmuo 5 mm, žiotys tiesios, žiočių ilgis 20 mm. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. Žiotys turi netraumuojančius dantukus, kurie suspausti suima ir laiko apdorojamą audinį. Prie įtaiso yra pritvirtintas maitinimo laidas. Instrumentas techniškai suderinamas su firmos “Ethicon Endosurgery generatoriumi GEN11. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį (pateikti su pasiūlymu). | vnt. | 6 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 456 | 5 | 2736 | 2872.8 | 33169000-2 | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
3 | Vienkartinis tarpvietės žaizdos plėtiklis | [11 empty] | 800 | 840 | 33140000-3
3.1 | Tarpvietės žaizdos plėtiklio žiedas | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedas, pagamintas iš plastiko, susideda iš dviejų pusžiedžių, kurių diametrai 32,5cm ir 18,3cm. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Cirkuliariai viso žiedo briaunose yra išpjovos elastingiems laikikliams arba ligatūroms tvirtinti. | vnt. | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 5 | 500 | 525 |  | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
3.2 | Tarpvietės žaizdos plėtiklio žiedo laikiklis | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedo laikiklis elastingas, pritaikytas naudojimui su tarpvietės žaizdos plėtėju-žiedu, laikiklio vienam gale yra aštrus kabliukas, kabliuko dydis 5 mm. Kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 300 | 315 |  | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
Viso 3 pirkimo daliai | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Lanksti injekcinė kaniulė botokso injekcijai į šlapimo pūslės sienelę | Tinka standiesiems ir lankstiems cistoskopams. „Luer Lock“ tipo jungtis antgalyje. Medžiaga: susuktas poliamidas arba analogiška. Skersmuo CH5. Ilgis 645-655mm. Distalinės medžiagos sutvirtinimas 4,9-5,1cm. Adata: dydis 22G-27G, ilgis 4-5mm. Adatos apsauga saugiam įkišimui į instrumentą. Supakuotas į dozatoriaus vamzdelį. | vnt. | 10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 360 | 378 |  | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
5 | Kabliukas spiralei ištraukti | Vienkartinis sterilus kabliukas spiralei ištraukti. | vnt. | 100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 160 | 168 | 33140000-3 | Rasa Blažienė
6 | Pacientui individualus strypas | Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos; suderinamas planavimas su ligoninėje naudojama KEOPS chirurginio planavimo sistema; gaminamas pacientui individualus strypas; strypas turi turėti lazeriu pažymėtą sagitalinę liniją teisingam strypo pozicionavimui sagitalinėje plokštumoje; pacientui individualūs strypai turi būti suderinami kartu su ligoninėje naudojama SMAIO stuburo užpakaline fiksavimo sistema, KHEIRON; individualiai pagamintas strypas turi turėti šiuos lazeriu pažymėtus duomenis: · logotipą; · medžiagą iš kurios pagamintas strypas; · diametrą; · serijos numerį; · KEOPS planavimo sistemos suteiktą ID numerį. Gaunami pacientui individualūs strypai papildomai turi turėti atmintinę: prieš operaciniam planavimui, simuliacijos planui bei strypo profiliui. | vnt. | 9 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 350 | 5 | 3150 | 3307.5 | 33184100-4 | R. Kvaščevičius (Vaikų ortopedai_neurologai)
7 | Chirurginė kaukė su skydeliu | Chirurginė kaukė su prieš rūkiniu skydeliu, skirta naudoti sveikatos priežiūros specialistams, siekiant apsaugoti juos ir pacientus nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir dalelių pernešimo. Nesterili, mėlynos spalvos, su raišteliais. Kaukės išorinis ir vidinis sluoksniai turi būti pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio, filtravimo terpė polipropileno neaustinės medžiagos. Skydelis pagamintas iš poliesterio, prieš rūkinė plėvelė – polipropileno neaustinės medžiagos padengtos polietileno plėvele. Bakterinio filtracinio efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99 %, diferencinis slėgis 26-36 Pa/cm². Pateikti MDR atitikimo dokumentus. Turi atitikti EN ISO 20417:2021, EN ISO 13485 standartų reikalavimus, ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR arba QR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 10000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.49 | 5 | 4900 | 5145 | 33141000-0 | N.Surgunt/ Z.Martiševskis
8 | Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas Nr.2 | Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 190 x 290cm. ( ± 3 cm. ). Apklotas pagamintas iš dviejų sluoksnių: viskozės neaustinės medžiagos arba analogiškos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m² ir polietileno plėvelės ne mažiau kaip 75 µm. Absorbcija ne mažesnė negu 2.16 g/dm². Turi atitikti EN ISO 20417:2021, EN ISO 13485 , standartų reikalavimus, ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR arba QR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.78 | 5 | 3780 | 3969 | 39518200-8 | N.Surgunt/ Z.Martiševskis
9 | Apklotas mikroskopui Carl Zeiss | Vienkartinis sterilus mikroskopo apklotas, suderinamas su ligoninėje naudojamais neurochirurginiais mikroskopais OPMI Pentero, Carl Zeiss. Pritaikytas ne mažiau 3 okuliarų poroms. Pagamintas ir skaidraus polietileno. Be latekso. Apkloto matmenys 135(±5cm) x 380cm(±10cm), objektyvo apsauginis stikliukas turi tikti 65 mm mikroskopo objektyvui. Apklotas fiksuojamas lipniomis juostelėmis, ne mažiau 5 vnt. Apklotas supakuotas viename steriliame popieriaus ir plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema (nuklijuojamas lipdukas su sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukas turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Atitinka medicinos prietaisų reglamento 2017/745 (arba lygiaverčio) ir EN 13795 standarto reikalavimus. Pažymėtas CE ženklu. | vnt. | 400 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6400 | 6720 | 39518200-8 | N.Surgunt/ R. Kvaščevičius
10 | Maišas kauteriui ir diatermijai | Maišas kauteriui ir diatermijai 40 x 35cm. ( ± 5cm. ), lipnus, sterilus. Pagrindinė medžiaga turi būti polietileno plėvelė ne mažiau kaip 80 µm, permatoma. Pateikti MDR atitikimo dokumentus. Turi atitikti EN ISO 20417:2021, EN ISO 13485, standartų reikalavimus, ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR arba QR kodas ir produkto galiojimo data. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. | vnt. | 5490 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.6648 | 5 | 3649.752 | 3832.2396 | 33141610-9 | N.Surgunt/ Z.Martiševskis
11 | Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo, stento ilgis turi būti nuo 70 - 140 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 22 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgeno kontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgeno kontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | Vnt. | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 315 | 5 | 630 | 661.5 | 33140000-3 | J.Stanaitis
12 | Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (dalinai dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos arba lygiavertės medžiagos. Stento karkaso tinklo pynė - kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele (galai nedengti). Stento ilgis turi būti nuo 70 - 120 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 20 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgeno kontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgeno kontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | Vnt. | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 307.5 | 5 | 615 | 645.75 | 33140000-3 | J.Stanaitis
13 | Standi Super Stiff viela (styga pravedėjas) | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, dviejų ilgių: ne ilgesnė nei 260cm ilgio ir ne trumpesnė nei 500cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu, kūgio formos galu. | Vnt. | 10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 5 | 1200 | 1260 | 33140000-3 | J.Stanaitis
14 | Instrumentai svetimkūniams šalinti | [11 empty] | 2100 | 2205
14.1 | Krepšelis ekstrakcijai | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu ar plėvele. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Kilpos atsidarymo diametras 30x40±5 mm. Darbinis ilgis 2200-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Vienkartinis. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 5 | 700 | 735 | 33140000-3 | J.Červinskienė
14.2 | Krepšelis ekstrakcijai | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu ar plėvele. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Kilpos atsidarymo diametras 15x20±5 mm. Darbinis ilgis 1400 -1800 mm, tinkama kanalui Ø 2,0 mm. Vienkartinis. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 5 | 700 | 735 | 33140000-3 | J.Červinskienė
14.3 | Krepšelis ekstrakcijai | Krepšelis turi būti 1150 mm (±10mm) darbinio ilgio, tikti endoskopui su 1,2 mm diametro darbiniu kanalu. Krepšelio atsidarymas >=8 mm. Krepšelis iš 3-4 vielučių, einančių spirale. Darbinis ilgis 1150 mm ±10 mm. Vienkartinis. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 5 | 700 | 735 | 33140000-3 | J.Červinskienė
Viso 14 pirkimo daliai | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
15 | Biopsinių adatų kreipiklių komplektas | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | kompl. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2200 | 2310 | 33140000-3 | Z.Martiševskis
16 | Šlapimtakio stentavimo rinkinys, 12 mėnesiu stentavimui | Rinkinį sudaro: 1. Stentas, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės per visą ilgį, įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis, rentgeno kontrastinis. 2. Pravedimo viela, 0,035" diametro, 100 cm -150 cm ilgio. 3. Stento įvedėjas (pusher“) 40 cm -45 cm ilgio. Vienkartinis, sterilus. | [10 empty] | 4200 | 4410 | 33141620-2
16.1 | Stentas | Stento diametras CH 06 , ilgis 27 cm -29cm. | Rink. | 100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2100 | 2205 |  | A. Želvys
16.2 | Stentas | Stento diametras CH 07, ilgis 27 cm -29cm. | Rink. | 100 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2100 | 2205 |  | A. Želvys
Viso 16 pirkimo daliai | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
17 | Rinkinys šlapimo pūslės troakarinei punkcijai ir drenažui | Rinkinys susidedantis iš išardomo troakaro su įstrižu pjaunančiu galu ir drenažinio vamzdelio su vienu lenktu galu ir daugybinėmis perforacijomis jame. Kaniulė: ilgis 11,5cm. - 12cm., diametras 5,0mm - 5,4mm. Kateterio ilgis 40 - 65cm., pagamintas iš poliuretano arba analogiškos medžiagos, 2 – 2,2 litrų surinkimo maišelis. Diametras CH14 - CH16. | Rink. | 500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.9 | 5 | 6450 | 6772.5 | 33141620-2 | A. Želvys
18 | Ureterkateteris | Vienkartinis, sterilus. Atviru galu, diametras CH04 - CH06. | vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 16000 | 16800 | 33141200-2 | A. Želvys
19 | Styga šlapimtakiui | Pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, padengta poliuretanu arba lygiaverte medžiaga, su hidrofiliniu sluoksniu. 0,025"-0,035", 2,9 - 3,1 cm. ilgio lanksčiu galu, slidi. Ilgis 145 cm. -150 cm. Vienkartine, sterili. | vnt. | 150 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5400 | 5670 | 33140000-3 | A. Želvys
20 | Lankstaus ureteroskopo įvedimo mova | Skirta lankstaus ureteroskopo saugiam įvedimui į šlapimtakį ir akmenų pašalinimo operacijoms, su papildomu kanalu kontrastavimui. Vienkartine, sterili. Vidinis diametras 10 Fr arba 12 Fr ( pagal poreikį ), ilgis 45 cm. - 57 cm. | vnt. | 50 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 5 | 7500 | 7875 | 33140000-3 | A. Želvys
21 | Šlaplės fiksavimo sistemos | [11 empty] | 39780 | 41769 | 33141620-2
21.1 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su dvejomis įvedimo adatomis su plastikinėmis ergonominėmis rankenomis. Halo (ratilo) tipo adatos, ne storesnės kaip 3 mm, turinčios griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno. Mėlynos spalvos. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis yra ne daugiau kaip 22 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Neaptrauktos mova tinklelio ilgis ne ilgesnis nei 4 cm. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,60 mm; porų dydis ne didesnis nei 1190 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | Rink. | 80 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 306 | 5 | 24480 | 25704 |  | A. Želvys
21.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema | Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklelis kartu su viena įvedimo adata, turinčia plastikinę ergonominę rankeną, su įstūmėjo slinktimi. Adata išlenkta Curved tipo, skersmuo 2,7 mm, 19 cm ilgio, išlenkimas 115 ° arba 82,55 mm spindulio, pritaikytas gaktikauliui apeiti. Turi griovelį distaliniame gale tinklelio kilpai patikimai užkabinti. Tinklelis pagamintas iš polipropileno, baltos spalvos, turi 17 cm, mėlynos spalvos plastikines movas, geresniai vizualizacijai. Tinklelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklelis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklelis ne daugiau kaip 44,5 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Tinklelio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,65 mm; porų dydis ne didesnis nei 1182 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100. | Rink. | 50 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 306 | 5 | 15300 | 16065 |  | A. Želvys
Viso 21 pirkimo daliai | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
22 | Chirurginis tinklelis 20x30cm | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Tinklelis monofilamentinis didelių porų (porų dydis ne mažesnis 2,0 x 2,0 mm) polipropileno medžiagos. Tinklelio svoris 50 g/m² ± 5 g/m². Tinklelis gali būti karpomas iki norimo dydžio. Permatomas. Tinklelio dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm. | vnt. | 50 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.34 | 5 | 1367 | 1435.35 | 33184100-4 | G.Simutis
23 | Chirurginis tinklelis 30x30cm | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Tinklelis monofilamentinis didelių porų (porų dydis ne mažesnis 2,0 x 2,0 mm) polipropileno medžiagos. Tinklelio svoris 45 g/m² ± 5 g/m². Tinklelis gali būti karpomas iki norimo dydžio. Permatomas. Tinklelio dydis 30 cm x 30 cm ± 1 cm. | vnt. | 11 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 150.09 | 5 | 1650.99 | 1733.5395 | 33184100-4 | G.Simutis
24 | Argono plazmos (APC) koaguliatorius | [11 empty] | 4302.65 | 4541.8865 | 33140000-3
24.1 | APC zondas | APC zondas 2200 A,skersmuo 2,3mm, ilgis 2,2m jungimui prie ERBE APC 2 argono koaguliatoriaus, kuris naudojamas kartu su ERBE VIO200D. | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 138.4 | 5 | 4152 | 4359.6 |  | J.Stanaitis
24.2 | Jungiamasis kabelis | Jungiamasis kabelis lankstiems APC zondams, 2.5 m prie elektrochirurgijos generatoriaus ERBE VIO 200 D | Vnt. | 1 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 150.65 | 21 | 150.65 | 182.2865 |  | J.Stanaitis
Viso 24 pirkimo daliai | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
25 | Klijai | Sterilūs, skysti, sintetiniai klijai, pagaminti iš n-butyl-2-cyanoakrylato arba analogiškos medžiagos. Gali būti bespalviai arba mėlynos spalvos. Tinkami naudoti skleroterapijos procedūrai ir odos žaizdų uždarymui. Tūris 0,5-1,0 ml. | Vnt. | 200 |  | 1 | 200 | 5 | 10 | 210 | 11 | 5 | 2200 | 2310 | 33140000-3 | J.Stanaitis
[12 empty] | Viso: | 123931.392 | 130152.0656