Specializuota radiologo darbo – 6 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai, medicininiams monitoriams reikalavimas taikomas).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 20 gydytojų. Trukmė ≥ 3 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Komplektą sudaro: | 1. Kompiuteris, 2. Monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai, 3. Vaizdo plokštė, 4. Medicininis radiologinis diagnostinis monitorius. 5. Stovas dokumentų laikymui, |  |
|  | Reikalavimai kompiuteriui | 1. Komplekto sudėtis - stalinis kompiuteris su ≥ 3 jungtimis (vaizdo plokštė(-ės) turi užtikrinti ≥ 3 monitorių prijungimą vienu metu), USB laidinė lazerinė pelė ir USB laidinė klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu. Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio pavadinimą ir modelį 2. Kompiuterio korpuso tipas - TOWER arba lygiavertis, 3. Virtualizavimo technologija turi būti realizuota procesoriaus konstrukcijoje, 4. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 30000 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas, 5. Procesorius turi būti suderinamas su pirkimo metu naujausia Windows Pro versija arba lygiaverte operacine sistema, 6. Atmintinė - ne mažiau 32 GB, 7. Standžiojo disko talpa ne mažesnė kaip 1 TB (turi būti nurodyta disko talpa), 8. Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe arba lygiavertė, 9. Vidinis DVD įrenginys, 10. Ne mažiau kaip 6 USB 3.0 arba lygiaverčio tipo, 11. Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo jungtį, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti ne mažesniais greičiais nei: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 000 Mbps, 12. Duomenų apsaugai kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v. 2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis (turi būti nurodytas), 13. USB kabeliu prijungiama klaviatūra su integruotu SmartCard (arba lygiaverčiu) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiavertį), kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard/ US English layout išdėstymą, 14. USB kabeliu prijungiama lazerinė pelė su ratuku, 15. Kompiuteris turi turėti lizdą arba lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti, 16. Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius) arba pateikiamas išorinis (-iai) garsiakalbis (-iai), 17. Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raiška ne blogesnė nei Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas, 18. Kompiuterio maitinimo šaltinis ≥ 500W, turi būti ne mažiau kaip 90% efektyvumo, 19. Pirkimo metu naujausia Microsoft Windows Pro versija arba lygiavertė operacinė sistema, 20. Pirkimo metu naujausia MS Office Home & Business versija arba lygiavertė, 21. Kompiuteris turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo programine įranga leidžiančia stebėti kompiuterio apkrovimą, analizuoti sistemos būklę, teikiančia rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo, bei tvarkyklių parinkimo. |  |
|  | Reikalavimai monitoriui pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24", 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1, 3. Maksimalus skaistis ≥ 500 cd/m2, 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 350 cd/m2, 5. Raiška ≥ 1920 x 1200, 6. USB jungtys ≥ 2 vnt, 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), 8. Ekrano padėties reguliavimas funkcijos: Pakreipimas, aukščio keitimas, pasukimas, 9. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 150 mm. 10. Monitoriaus pavadinimas ir modelis (gamintojo suteiktas kodas). |  |
|  | Reikalavimai vaizdo plokštei | 1. Atminties magistralė ≥ 128 bitai, 2. Atminties dydis ≥ 8 GB, 3. Atminties pralaidumas ≥ 160 GB/s, 4. Mini Display port arba lygiavertės jungtys ≥ 4 vnt., 5. Vaizdo plokštės pavadinimas ir modelis (gamintojo suteiktas kodas). |  |
|  | Reikalavimai medicininiam radiologiniam diagnostiniam monitoriui | 1. Įstrižainė ≥ 31.5", 2. Raiška ≥ 3840 x 2160, 8 MP 3. Skaistis ≥ 1000 cd/m2, 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 500 cd/m2, 5. Kontrastiškumas ≥ 2000:1, 6. Spalvoto vaizdo, 7. Reakcijos laikas ≤ 14 ms, 8. Dicom kalibracija, 9. Aplinkos šviesos nustatymai, prisitaiko prie peržiūros patalpos, 10. Fokusuoto vaizdo režimas, leidžiantis atidžiau peržiūrėti tam tikrą medicininio vaizdo dalį, 11. Stalo ir už ekrano esančios sienos apšvietimas, 12. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas, 13. Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti diagnostinių monitorių kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78). 14. Monitoriaus pavadinimas ir modelis (gamintojo suteiktas kodas). |  |
|  | Reikalavimai stovui dokumentų laikymui | Skirtas dokumentų laikymui su 10 vnt. A4 formato įmaučių |  |
|  | Reikalavimai monitorių ir vaizdo plokštės suderinamumui | 1. Diagnostinis monitorius ir papildomas monitorius turi būti vieno gamintojo (angl. manufacturer), 2. Vaizdo plokštė turi atitikti siūlomo diagnostinio monitoriaus ir papildomo monitoriaus gamintojo pateiktus suderinamumo reikalavimus, 3. Vaizdo plokštė turi būti suderinama su siūlomu kompiuteriu. |  |
|  | Komplekto kiekiai | 1. Kompiuteris - 1 vnt, 2. Monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai - 1 vnt, 3. Vaizdo plokštė - 1 vnt, 4. Medicininis radiologinis diagnostinis monitorius - 1 vnt, |  |
|  | Papildomas reikalavimas: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (pvz. Microsoft licencijos ir kt..) turi būti susietos su Perkančiąja organizacija. | Būtina |  |