Laringoskopo rinkiniai – 8 kompl.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

6.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

6.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

7. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 40 med. personalo. Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.

8. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

9. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametro reikšmė 

	1.
	Paskirtis
	Paciento intubacija
	

	2.
	Reikalavimai rankenai:
	1. Diametras 30 mm ± 2 mm;

2. Tinkama naudoti su daugkartinio įkrovimo akumuliatoriumi;
	

	3.
	Reikalavimai mentelėms:
	1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 

2. Su integruotu šviesolaidžiu;

3. Autoklavuojamos 134°C temperatūroje;

4. Konstrukcija be aštrių kampų ir briaunų;

5. Atitinka ISO 7376 standartą.

6. Atsparios korozijai
	

	4.
	Reikalavimai lemputei:
	1. LED arba lygiavertė, integruota laringoskopo rankenoje;

2. Darbo laikas ≥ 100 000 val.

3. Apšvietimo intensyvumas ≥ 1000 Lux
	

	5.
	Reikalavimai akumuliatoriui:
	Ličio jonų arba lygiavertis akumuliatorius 3,5 V


	

	6.
	Reikalavimai pakrovėjui
	1. Pakrovėju galima krauti vieną rankeną ir dvi rankenas vienu metu (t.y pasirinktinai pagal poreikį arba vieną arba dvi rankenas).

2. Su baterijų krovimo būsenos indikatoriumi;
	

	7.
	Laringoskopo komplektacija Nr.1 (PAP) - 3 kompl.:
	1. Rankena su akumuliatoriumi – 1 vnt.

2. Pleištai Macintosh tipo – 4 vnt. (Dydžiai: 2, 3, 4, 5) 

3. Pakrovėjas – 1 vnt.

4. Dėklas rankenai ir pleištams susidėti - 1 vnt.
	

	7.
	Laringoskopo komplektacija Nr.2 (SUD) - 3 kompl. (komplekte 22 pleištai):
	1. Rankena su akumuliatoriumi – 5 vnt.

2. Pleištai Macintosh tipo – 20 vnt. (Dydžiai:  2, 3, 4, 5 po 5 kompl. Iš viso 20 vnt.) 

3. Pakrovėjas – 4 vnt.

4. Dėklas rankenai ir pleištams susidėti - 5 vnt.

5. Pleištas Macintosh tipo dydis Nr. 3 su lanksčiu galiuku - 1vnt.

6. Pleištas Macintosh tipo dydis Nr. 4 su lanksčiu galiuku - 1 vnt.
	

	7.
	Laringoskopo komplektacija Nr. 3 (TR) – 1 kompl. (komplekte 6 pleištai):
	1. Rankena su akumuliatoriumi – 1 vnt.

2. Pleištai Macintosh tipo – 4 vnt. (Dydžiai: 2, 3, 4, 5)

3. Pakrovėjas – 1 vnt.

4. Dėklas rankenai ir pleištams susidėti.

5.Pleištas Macintosh tipo dydis Nr. 3 su lanksčiu galiuku - 1vnt.

6. Pleištas Macintosh tipo dydis Nr. 4 su lanksčiu galiuku - 1 vnt.
	

	7.
	Laringoskopo komplektacija Nr. 4 (vaikiškas) – 1 kompl.:
	1. Rankena su akumuliatoriumi – 1 vnt.

2. Pleištai Macintosh tipo – 5 vnt. (Dydžiai: 0, 1, 2, 3, 4)

3. Pakrovėjas – 1 vnt.

4. Dėklas rankenai ir pleištams susidėti.

5. Pleištas tiesus Miller tipo 0 - 1 vnt.

6. Pleištas tiesus Miller tipo 00 - 1 vnt.
	


