{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Sauso hidromasažo lova"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Rinkos dalyvių komentarai / pastabos"]
[]
["1.1.","Sauso hidromasažo lova, skirta visam arba daliniam kūno masažui","1 vnt. "]
["1.1.1.","Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį ir gamintoją.  "]
["1.1.2.","Masažas atliekamas vandens purkštukais. Turi būti ne mažiau kaip 2 purkštukai.  "]
["1.1.3.","Įrenginys turi veikti neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų.  "]
["1.1.4.","Būtinas valdymo pultas, kuriame matomi ne mažiau kaip 3 parametrai: procedūrų laikas, pasirinkta programa, vandens temperatūra.  "]
["1.1.5.","Turi būti galimybė laisvai nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose ne mažiau kaip nuo 1 iki 30 min.  "]
["1.1.6.","Procedūros trukmės nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 1 min.  "]
["1.1.7.","Turi būti garsinis signalas, pasibaigus procedūrai.  "]
["1.1.8.","Ne mažiau kaip 5 iš anksto nustatytos gydymo programos.  "]
["1.1.9.","Ne mažiau kaip 10 vartotojo sukuriamų programų arba galimybė pritaikyti programas pagal vartotojo poreikį.  "]
["1.1.10.","Pneumatinis pėdų masažo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu.  "]
["1.1.11.","Ne mažiau kaip 5 masažo technikos (būdai).  "]
["1.1.12.","Turi būti galimybė pašildyti vandenį iš anksto prieš darbą, ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C.  "]
["1.1.13.","Maksimali leistina apkrova ne mažiau 135 kg  "]
["1.1.14.","Maksimalus leistinas paciento ūgis ne mažiau kaip 190 cm.  "]
["1.1.15.","Prietaisas privalo turėti galiojantį CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 **.  "]
["1.1.16.","Garantija ne mažiau kaip 24 mėn."]