Pirkimo sąlygų 2.3 priedas „Techninė specifikacija III pirkimo objekto daliai“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
III PIRKIMO OBJEKTO DALIS
LAMINARAI
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui 

	1. 
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, pilnai paruoštos naudojimui per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos personalo apmokymo su prekėmis išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie prekės veikimo principus,  taisyklingas darbo su preke procedūras, technines panaudojimo galimybes prekės pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo prekės pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	4.
	Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi pajungimui ir tinkamam prekės veikimui reikiami komponentai.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.


Žalieji kriterijai 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p. (2 priedas VII skyrius).
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijus
	Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai
	Dokumentų pateikimo momentas

	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
	a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba 

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą tvirtina, kad Sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka nurodytus aplinkosauginius reikalavimus. 

Konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu – kartu su prekių pristatymu.

	2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 

d) saugos duomenų lapas, arba 

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	3.
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.


	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba 

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 

d) kiti lygiaverčiai įrodymai
	

	4.
	Paviršiams dengti naudojamuose  produktuose: 

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 

d) saugos duomenų lapas, arba 

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	5.
	Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba 

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba 

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 

d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

P.s. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas.
	


Techninė specifikacija
	1. Pirkimo objektas – Laminaras
	Kiekis - 2vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis
Reikalaujama rodiklio reikšmė

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
1.
Paskirtis
II saugumo klasės laminaras
2.
Priekinis stiklas
Priekinis stiklas pasviręs ne mažiau nei  7° kampu. Darbinis stiklo aukštis ne mažiau nei  180 mm. Maksimalus stiklo aukštis ne mažiau nei 475 mm.
3.

Darbinis paviršius

Segmentuotas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, klasė ne prastesnė kaip 304
4.

Apšvietimo intensyvumas

Ne mažiau 850 Lux

5.

Filtrų sistema

Oro filtracija turėtų būti atliekama 2 HEPA (ar ne prastesnės kokybės) filtrų pagalba: 1 įeinančio oro srauto filtru ir 1 išeinančio oro filtru
6.

Filtrų efektyvumas

Filtrai turėtų sulaikyti ne mažiau kaip 99,99 % 0,3 µm dalelių
7.

Oro srauto valdymas

Įeinančio oro srauto greitis - ne mažiau nei 0,45 m/s. Išpučiamo oro srauto greitis - ne mažiau nei 0,30 m/s.

8.

Variklio tipas

Oro srautai turi būti sudaromi ne mažiau nei dviem nepriklausomai veikiančiais DC tipo varikliais oro srautų laminariniam pasiskirstymui užtikrinti

9.

Vidiniai išmatavimai (Plotis x Gylis)

Ne mažesni negu 1200x550mm

10.

Valdymas

Mikroprocesorinis. Informaciniame skydelyje yra rodoma: oro srautų greičiai, prietaiso darbo valandos, dezinfekcijos trukmė.
11.

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos snaudimo režime ne daugiau kaip 0,04 kW. Energijos sąnaudos darbiniame režime ne daugiau kaip 0,2 kW.

12.

Triukšmo lygis

Ne didesnis nei  58 dB(A)

13.

Elektros maitinimo įvadai

Ne mažiau nei 2 elektros maitinimo įvadai

14.

Komplektacija

Laminaras turi būti pateiktas su integruota UV lempa ir stovu. Pajungtas tiesiogiai į atskirą ventiliacinę sistemą.
15.

Garantija prekei
Ne mažiau nei 24 mėn. nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantiją įrodančių dokumentų prašoma pateikti sutarties vykdymo metu kartu su prekės priėmimo-perdavimo aktu.



