TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| 4. | Apsauginė prijuostė panoraminiams dantų tyrimams | Kiekis – 1 vnt. | Kiekis – 1 vnt. | 29, 67 Psl. Katalogas.pdf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Paskirtis | Skirta paciento apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės panoraminio dantų tyrimo metu | Skirta paciento apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės panoraminio dantų tyrimo metu | 28, 29, 30, 31 67 Psl. Katalogas.pdf |
| 4.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | 4, 67 Psl. Katalogas.pdf |
| 4.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės priekinės ir nugarinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,35 mm Pb | Priemonės priekinės ir nugarinės dalies švino ekvivalentas 0,35 mm Pb | 28, 67 psl. Katalogas.pdf |
| 4.4. | Konstrukcija | Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). | - |  |
| 4.5. | Dydis | - Galima rinktis iš 2 dydžių arba pagal užsakovo matmenis; - Konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu. | Galima rinktis iš 3 skirtingų dydžių ir formų arba pagal užsakovo matmenis; Konkretus dydis ir modelis pasirenkamas užsakymo metu. | 28, 29, 30, 31 68 Psl. Katalogas.pdf |
| 4.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Užsakymo metu galima rinktis iš 12 spalvų (siūlomos spalvos pateiktos pagrindimo dokumente) | Spalvos.pdf |
| 4.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant prijuostės nuo rentgeno spinduliuotės arba etiketėje | Švino ekvivalentas nurodytas etiketėje | 11, 68 psl. Katalogas.pdf, |
| 4.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu su apsaugine prijuoste pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | 68 psl. Katalogas.pdf, Aprašas.pdf |
| 4.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. | Apsaugos priemonė atitinka: IEC 61331-1:2014 IEC 61331-3:2014 | DOC.pdf CE.pdf, 68 Psl. Katalogas.pdf |
| 4.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai | 68 Psl. Katalogas.pdf |
| 4.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | yra (kartu su pasiūlymu konkursui pateiktas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) | DOC.pdf, CE.pdf |
| 4.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | 68 Psl. Katalogas.pdf |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).