TSD-1051, VPP-4785

Pėdos kaulų fiksacijos sistemos techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos kaulų fiksaciją |  | ─ |  |
| 1.1. | Sistema, įgalinanti atlikti priekinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama plokštele | - Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; - Storis 1,4 ± 0,1 mm; - Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; - Naudojamos su 2,7 mm ± 0,1 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm ± 0,1 mm savisriegiais sraigtais; - Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | ─ | 1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,5 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano. Psl. 1 |
| 1.1.1. | Priekinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: |  | ─ |  |
| 1.1.1.1. | Plokštelė | - „Dvigubo tilto“ formos (arba lygiavertės); - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 4 kiaurymių; - Ne mažiau 5 skirtingų dydžių; - Matmenys (plotis×ilgis×aukštis): - (16×18×1,5 mm) ± 0,1 mm; - (18×20×1,5 mm) ± 0,1 mm; - (18×20×1,0 mm) ± 0,1 mm; - (16×22×1,5 mm) ± 0,1 mm; - (18×24×1,5 mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. „Dvigubo tilto“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymių; 4. 5 skirtingų dydžių. 5. Matmenys: 5.1.(16×18×1,5 mm); ref. 5.2803.18; 5.2.(18×20×1,5 mm); ref. 5.2803.20; 5.3.(18×20×1,0 mm); ref. 5.2803.20d; 5.4.(16×22×1,5 mm); ref. 5.2803.22; 5.5.(18×24×1,5 mm); ref.5.2803.24; Psl. 1,2 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.2. | Plokštelė | - „Dvigubo tilto“ formos (arba lygiavertės); - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 8 kiaurymių; - Matmenys (plotis×ilgis×aukštis): (16×37×1,5 mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. „Dvigubo tilto“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 8 kiaurymių. 4. Matmenys: (16×37×1,5 mm); ref. 5.2803.37; Psl. 3 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.3. | Plokštelė | - Tiesi; - Su 2 užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Matmenys (plotis×ilgis): (8×18 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. Tiesi; 2. Su 2 užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. Matmenys: (8×18 mm); ref. 5.2843.18; Psl. 3 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.4. | Plokštelė | - Tiesi; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 3 kiaurymių ir papildoma pailga „combi“ tipo (arba lygiaverte) kiauryme; - Matmenys (plotis×ilgis): (8×37 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. Tiesi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 3 kiaurymių ir papildoma pailga „combi“ tipo kiauryme. 4. Matmenys: (8×37 mm); ref. 5.2843.37K; Psl. 3 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.5. | Plokštelė | - „L“ formos, įžambi; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; - Ne mažiau 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių; - Matmenys (plotis×ilgis): - 2/2 kiaurymės, (8×28 mm) ± 0,1 mm; - 2/3 kiaurymės, (8×37 mm) ± 0,1 mm. | 10 vnt. | 1. „L“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 2 skirtingų ilgių, kairės ir dešinės pusių. 5. Matmenys: 5.1 2/2 kiaurymės, (8×28 mm); ref. 5.2763.28, 5.2773.28, 5.2 2/3 kiaurymės, (8×37 mm) ref. 5.2763.37, 5.2773.37; Psl. 3 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.6. | Plokštelė | - „T“ formos; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; - Ne mažiau 2 skirtingų ilgių; - Matmenys (plotis×ilgis): - 2/2 kiaurymės (8×28mm) ± 0,1 mm; - 2/3 kiaurymės (8×37mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 2 skirtingų ilgių. 5. Matmenys: 5.1 2/2 kiaurymės (8×28mm) ref. 5.2783.28; 5.2 2/3 kiaurymės (8×37mm) ref. 5.2783.37K; Psl. 3, 4 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.1.7. | Plokštelė | - „T“ formos; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; - Ne mažiau 7 kiaurymių; - Plokštelės ilgis 73 mm ± 0,1 mm. | 6 vnt. | „T“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 7 kiaurymių. 5. L 73mm; ref. 5.2623.27; Psl. 5 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.2. | Sraigtų tipai: |  | ─ |  |
| 1.1.2.1. | Užrakinami sraigtai | - Smulkūs; - Skersmuo 2,7 mm ± 0,1 mm; - Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); - Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | 400 vnt. | 1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano; 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Ref. 3.125.12÷40; Psl. 6 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.1.2.2. | Sraigtai | - Smulkūs; - Skersmuo 2,7 mm ± 0,1 mm; - Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | 100 vnt. | 1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Ref. 3.128.12÷40; Psl. 7 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2. | Sistema, įgalinanti atlikti galinės pėdos kaulų fiksaciją užrakinama | - Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; - Storis 1,9 ± 0,1 mm; - Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; - Naudojamos su 3,5 mm ± 0,1 mm (5 mm ± 0,1 mm galvos skersmuo) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm ± 0,1 mm savisriegiais sraigtais (5 mm ± 0,1 mm galvos skersmuo); - Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | ─ | 1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 2,0 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 3,5 mm (5 mm galvos diametras) užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5 mm savisriegiais sraigtais (5 mm galvos diametras); 5. Pagamintos iš titano. Psl. 8 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1. | Galinės pėdos plokštelės yra sekančių formų: |  | ─ |  |
| 1.2.1.1. | Plokštelė | - „T-AD“ formos; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; - Ne mažiau 5 skirtingų dydžių; - Matmenys (plotis×ilgis): - 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ± 0,1 mm; - 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×33 mm) ± 0,1 mm; - 2/2 kiaurymės, (8×38 mm) ± 0,1 mm; - 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×38 mm) ± 0,1 mm; - 2/3 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×43 mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. „T-AD“ formos; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymių „galvoje“; 4. 5 skirtingų dydžių. Matmenys (plotis×ilgis): 5.1. 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ref. 5.2833.33; 5.2. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×33 mm) ref. 5.2833.33K; 5.3. 2/2 kiaurymės, (8×38 mm) ref. 5.2833.38; 5.4. 2/2 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×38 mm) ref. 5.2833.38K; 5.5. 2/3 kiaurymės, kurių viena DC kiaurymė (8×43 mm) ref. 5.2833.43K; Psl. 9 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.2. | Plokštelė | - „L-AD“ formos, įžambi; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 2 kiaurymių „galvoje“; - Ne mažiau 2 skirtingų ilgių, kairės / dešinės pusių; - Matmenys (plotis×ilgis): - 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ± 0,1 mm; - 2/3 kiaurymės (8×43 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. „L-AD“ formos, įžambi; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 2 kiaurymės „galvoje“; 4. 2 skirtingi ilgiai, k/d pusių; 5. Matmenys: 5.1 2/2 kiaurymės, (8×33 mm) ref. 5.2863.33; 5.2873.33; 5.2 2/3 kiaurymės (8×43 mm) ref. 5.2863.43; 5.2873.43; Psl. 10 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.3. | Plokštelė | - „H“ formos, interpozicinė plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 4 kiaurymių; - Ne mažiau 4 skirtingų dydžių; - Matmenys (plotis×ilgis): - 4 kiaurymės, (20×23 mm) ± 0,1 mm; - 4 kiaurymės, (20×28 mm) ± 0,1 mm; - 5 kiaurymės, (20×28 mm) ± 0,1 mm; - 5 kiaurymės, (20×33 mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. „H“ formos, interpozicinė plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymės; 4. 4 dydžiai; 5. Matmenys: 5.1 4 kiaurymės, (20×23 mm) ref. 5.2813.23; 5.2 4 kiaurymės, (20×28 mm) ref. 5.2813.28d; 5.3 5 kiaurymės, (20×28 mm) ref. 5.2813.28; 5.4 5 kiaurymės, (20×33 mm) ref. 5.2813.33; Psl.10 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.4. | Plokštelė | - Multi-AD plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 6 kiaurymių; - Dydis: (20×38 mm) ± 0,1 mm. | 20 vnt. | 1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymės; 4. Dydis: (20×38 mm) ref. 5.2823.38; Psl. 11 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.5. | Plokštelė | - Multi-AD plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 6 kiaurymių; - Dydis: (20×43 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymės; 4. Dydis: (20×43 mm) ref. 5.2823.43; Psl. 11 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.6. | Plokštelė | - Multi-AD plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 8 kiaurymių; - Dydis: (20×53 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrak.kint. kampo k.; 3. 8 kiaurymės; 4. Dydis: (20×53 mm) ref. 5.2823.53; Psl. 11 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.7. | Plokštelė | - Multi-AD plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 10 kiaurymių; - Dydis: (20×68 mm) ± 0,1 mm. | 5 vnt. | 1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 10 kiaurymių; 4. Dydis: (20×68 mm) ref. 5.2823.68 Psl. 11 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.1.8. | Plokštelė | - Multi-AD plokštelė; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 12 kiaurymių; - Dydis: (20×83 mm) ± 0,1 mm. | 2 vnt. | 1. Multi-AD plokštelė; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 12 kiaurymių; 4. Dydis: (20×83 mm) ref. 5.2823.83 Psl. 11 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.2. | Sraigtų tipai: |  | ─ |  |
| 1.2.2.1. | Užrakinami sraigtai | - Kortikaliniai; - Skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm (sraigto galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm); - Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); - Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami šešiakampio formos (heksagonaliniu) arba šešiakampės žvaigždutės formos (torciniu) atsuktuvu. | 400 vnt. | 1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm) 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Ref. 3. 136.12-40; Psl. 12 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.2.2.2. | Sraigtai | - Kortikaliniai; - Skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm (sraigto galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm); - Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami šešiakampio formos (heksagonaliniu) arba šešiakampės žvaigždutės formos (torciniu) atsuktuvu. | 60 vnt. | 1. Kortikaliniai; 2. Diametras 3,5 mm (sraigto galvutės diametras 5,0 mm); 3. Ilgis: imtinai nuo 12 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu Ref. 3.138.12 – 40; Psl. 12 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 1.3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Yra pateiktas CE sertifikatas |
| 1.4. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje | ─ | Sraigtai ir plokštelės yra to paties gamintojo (Koenigsee Impl. GmbH, Vokietija). |
| 1.5. | Instrumentai panaudai | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas). | ─ | 1. Implantavimui, pateikiamas panaudai skirtas, to paties gamintojo (Koenigsee Impl. GmbH, Vokietija), instrumentariumas. 2. Tvirtiname, kad suteikiama 12 mėn garantinis terminas. |
| 2. | Sistema, įgalinanti atlikti pėdos MTP artrodezę užrakinama plokštele |  | ─ |  |
| 2.1. | Reikalavimai | - Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; - Storis 1,4 ± 0,1 mm; - Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; - Naudojamos su 2,7 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm ± 0,1 mm skersmens savisriegiais sraigtais; - Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos). | ─ | 1. Plokštelių forma anatomiškai adaptuota; 2. Storis 1,5 mm; 3. Visos kiaurymės yra kintamo užrakinamo kampo; 4. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais; 5. Pagamintos iš titano. Psl. 13 |
| 2.2. | MTP artrodezės plokštelės yra sekančių formų: |  | ─ |  |
| 2.2.1. | Plokštelė | - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 4 kiaurymių; - Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. | 80 vnt. | 1. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 2. 4 kiaurymių; 3. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo) kiaur., kairės/dešinės pusių. ref. 5.2793.41R; 5.2793.41L; Psl. 4, 13 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 2.2.2. | Plokštelė | - 15° ± 0,1° dorsalinio išgaubtumo; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 4 kiaurymių; - Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. | 2 vnt. | 1. 15° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 4 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo ) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. Ref. 5.2793.46R; 5.2793.46L; Psl. 4, 13 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 2.2.3. | Plokštelė | - 15° ± 0,1° dorsalinio išgaubtumo; - Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; - Ne mažiau 6 kiaurymių; - Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo arba lygiavertėmis) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. | 2 vnt. | 1. 15° dorsalinio išgaubtumo; 2. Su užrakinamomis, kintamo kampo kiaurymėmis; 3. 6 kiaurymių; 4. Su papildomomis 2-DC („combi“ tipo ) kiaurymėmis, kairės/dešinės pusių. Ref. 5.2793.51R; 5.2793.51L; Psl 4, 13 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 2.3. | Sraigtų tipai: |  | ─ |  |
| 2.3.1. | Užrakinami sraigtai | - Smulkūs; - Skersmuo 2,7 mm ± 0,1 mm; - Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); - Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami šešiakampio formos (heksagonaliniu) arba šešiakampės žvaigždutės formos (torciniu) atsuktuvu. | 500 vnt. | 1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Užrakinami, užsriegta ir sraigto galvutė; 5. Savisriegiai; 6. Pagaminti iš titano; 7. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Ref. 3.125.08÷40; Psl. 6 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 2.3.2. | Sraigtai | - Smulkūs; - Skersmuo 2,7 mm ± 0,1 mm; - Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); - Savisriegiai; - Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Sriegiami šešiakampio formos (heksagonaliniu) arba šešiakampės žvaigždutės formos (torciniu) atsuktuvu. | 80 vnt. | 1. Smulkūs; 2. Diametras 2,7 mm; 3. Ilgis: imtinai nuo 8 iki 40 mm (kas 2 mm); 4. Savisriegiai; 5. Pagaminti iš titano 6. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Ref. 3.128.08÷40; Psl. 7 Koenigsee Impl.(Vokietija) |
| 2.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | ─ | Yra pateiktas CE sertifikatas |
| 2.5. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės turi būti to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje | ─ | Sraigtai ir plokštelės yra to paties gamintojo (Koenigsee Impl. GmbH, Vokietija). |
| 2.6. | Instrumentai panaudai | - Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; - Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas). | ─ | 1. Implantavimui, pateikiamas panaudai skirtas, to paties gamintojo (Koenigsee Impl. GmbH, Vokietija), instrumentariumas. 2. Tvirtiname, kad suteikiama 12 mėn garantinis terminas. |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu).

- Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).