2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai pirkimo objektui

  - Pirkimo objektas –   Alkoholio testavimą atliekančios sistemos nuoma su įrengimu (toliau- Sistemos nuoma), aptarnavimu bei alkotesterio valdymo ir duomenų kaupimo vieninga sistema su įrenginiais skirtais atlikti blaivumo patikrą. Įrenginiai: Stacionarus įrenginys ir Mobilus įrenginys bendroje sistemoje.

  - Nuomos teikimo laikotarpiu Nuomininkui Nuomotojas turės patiekti naudoti 1 (vieną) stacionarų automatizuotą alkotesterį (toliau – Prietaisas) ir kitą Sistemos nuomai reikiamą įrangą, priemones bei informacinę sistemą (toliau – Informacinė sistema);

  - Sistemos nuoma turės apimti: Prietaisų pristatymą Nuomininkui, jų sumontavimą Nuomininko nurodytose vietose, visų Prietaisų ir Sistemos suderinimą ir parengimą naudoti, Prietaisų pasiėmimą/grąžinimą, vykdant jų periodines patikras, remontus, metrologines patikras, kalibravimą, pilną Prietaiso ir visos Sistemos priežiūrą, įskaitant gedimų šalinimą, Nuomininko darbuotojų apmokymą darbui su Prietaisais ir Sistema, konsultacijų teikimą;

  - Nuomininkas turi turėti galimybę koreguoti (įvesti / ištrinti) darbuotojų duomenis Sistemoje;

  - Nuomotojas atsako už Nuomininko darbuotojų asmens duomenų apsaugą pasirašydamas Asmens duomenų apsaugos sutartį su Nuomininku.

  - Sistemos nuomos pasiekiamumo užtikrinimas (Sistemos nuomos palaikymo laiku):

  - Reakcijos į incidentus laikas – 2 valandos;

  - Incidentų išsprendimo laikas – 2 darbo dienos;

  - Konsultacijos suteikimo laikas – 2 darbo dienos (sistemos funkcionalumų ribose).

- Gedimų šalinimas, Prietaisų kalibravimas ir metrologinė patikra turi būti įskaičiuota į Sistemos nuomos kainą.

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Alkoholio testavimą atliekančios sistemos nuoma |
| --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  | 1 |
| Sistemos nuomos terminas |  | 36 mėn. |
| Eil. Nr. | Sistemos nuomos apibūdinimas | Darbuotojų blaivumo testavimo / tikrinimo automatizuotais alkotesteriais paslauga |
|  | Pirkimo objekto aprašymas | Pirkimo objekto aprašymas atitikimas, pagrindimas. |
| Reikalavimai SISTEMAI: |  |  |
| 1. | Darbuotojų blaivumo testavimo / tikrinimo automatizuotais alkotesteriais sistemos nuoma turi susidėti iš nuomojamų automatizuotų alkotesterių (Prietaisų) ir Sistemos. Ši sistema atsakingiems darbuotojams nuotoliniu būdu suteiktų prieigą prie Nuomininko testuojamų darbuotojų informacijos ir Prietaisų, centralizuotai besijungiančių ir perduodančių informaciją į šią Sistemą. Nuotolinį prisijungimą prie Sistemos turi turėti ne mažiau kaip 30 vartotojų. | Darbuotojų blaivumo testavimo / tikrinimo automatizuotais alkotesteriais sistemos nuoma susideda iš nuomojamų automatizuotų alkotesterių (Prietaisų) ir Sistemos. Ši sistema atsakingiems darbuotojams nuotoliniu būdu suteikia prieigą prie Nuomininko testuojamų darbuotojų informacijos ir Prietaisų, centralizuotai besijungiančių ir perduodančių informaciją į šią Sistemą. Nuotoliniu prisijungimu prie Sistemos jungiasi 30 vartotojų (pagal poreikį gali būti ir daugiau) . Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ Visa. |
| 2. | Prietaisams užfiksavus neblaivų darbuotoją, Sistema turi automatiškai nedelsiant informuoti atsakingus darbuotojus trumpąja žinute (SMS) ir elektroniniu paštu. Pranešime turėtų būti pateikiami šie duomenys: testą atlikusio darbuotojo vardas ir pavardė, atpažintas/neatpažintas, testo atlikimo laikas ir alkoholio promilių kiekis. | Prietaisams užfiksavus neblaivų darbuotoją, Sistema automatiškai nedelsiant informuoja atsakingus darbuotojus trumpąja žinute (SMS) ir elektroniniu paštu. Pranešime pateikiami šie duomenys: testą atlikusio darbuotojo vardas ir pavardė, atpažintas/neatpažintas, testo atlikimo laikas ir alkoholio promilių kiekis. Pranešimo sms nuortrauka: |
| 3. | Užfiksavus neblaivų darbuotoją, Sistema turi sugeneruoti Nušalinimo nuo darbo aktą bei Prietaiso patikros sertifikatą. Nušalinimo nuo darbo akto turinys bei forma (elektroninė, spausdintinė) derinamas Sistemos diegimo metu. | Užfiksavus neblaivų darbuotoją, Sistema sugeneruoja Nušalinimo nuo darbo aktą bei Prietaiso patikros sertifikatą. Nušalinimo nuo darbo akto turinys bei forma (elektroninė, spausdintinė) bus derinamas Sistemos diegimo metu. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 39 lapas Yra galimybė derinti turinį. Nederinant naudojamas numatytas turinys bei forma. |
| 4. | Sistema turi turėti galimybę išsiųsti elektroniniu paštu automatizuotas ataskaitas apie tą dieną testavusius darbuotojus. | Sistema turi galimybę išsiųsti elektroniniu paštu automatizuotas ataskaitas apie tą dieną testavusius darbuotojus. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 19 lapas, paskutinis punktas |
| 5. | Sistema turi užtikrinti galimybę naudoti lietuviškus rašmenis. | Sistema turi galimybę naudoti lietuviškus rašmenis. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 19; 30 lapai |
| 6. | Sistema turi automatizuotai sudaryti atskirą neatpažintų darbuotojų sąrašą, kuriame nurodomas testavimo laikas ir rezultatai. | Sistema automatizuotai sudaro atskirą neatpažintų darbuotojų sąrašą, kuriame nurodomas testavimo laikas ir rezultatai. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 40 lapas |
| 7. | Sistema turi užtikrinti vartotojų (duomenų gavėjų) priskyrimą skirtingiems prieigos lygiams (ne mažiau kaip 4 lygiai) bei atitinkamų prieigos teisių suteikimą (pagal Nuomininko poreikį). | Sistema užtikrina vartotojų (duomenų gavėjų) priskyrimą skirtingiems prieigos lygiams ( 4 lygiai ir daugiau pagal poreikį) bei atitinkamų prieigos teisių suteikimą (pagal Nuomininko poreikį). Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 19; 20; 21 lapai (Rolės) |
| 8. | Sistema turi užtikrinti galimybę įvesti skirtingus Nuomininko padalinius ir jų vadovams matyti ir gauti tik tuos duomenis, kurie susiję su padalinio darbuotojų testavimo rezultatais. | Sistema užtikrina galimybę įvesti skirtingus Nuomininko padalinius ir jų vadovams matyti ir gauti tik tuos duomenis, kurie susiję su padalinio darbuotojų testavimo rezultatais. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 22; 23 lapai |
| 9 | Sistema turi leisti atsakingiems darbuotojams stebėti einamuoju laiku dienos žurnalą, kuriame pateikiama informacija apie patikrą atlikusius ir dar neatlikusius darbuotojus bei, esant poreikiui, išskleisti detalesnę informaciją apie darbuotojo testo rezultatus. | Sistema leidžia atsakingiems darbuotojams stebėti einamuoju laiku dienos žurnalą, kuriame pateikiama informacija apie patikrą atlikusius ir dar neatlikusius darbuotojus bei, esant poreikiui, išskleisti detalesnę informaciją apie darbuotojo testo rezultatus. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 37; 38 lapai |
| 10. | Sistema turi kaupti informaciją apie atliktus testus, įskaitant darbuotojo nuotrauką testo metu, darbuotojo biometrinio matavimo atpažinimo informaciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. | Sistema kaupia informaciją apie atliktus testus, įskaitant darbuotojo nuotrauką testo metu, darbuotojo biometrinio matavimo atpažinimo informaciją 6 mėnesius. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 35 lapas |
| 11. | Sistema turi leisti atlikti darbuotojų paiešką pagal ID, vardą ir pavardę, datą, padalinį. | Sistema leidžia atlikti darbuotojų paiešką pagal ID, vardą ir pavardę, datą, padalinį. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 30 lapas (tikslaus atsakymo čia nėra, bet suvedus darbuotojo vardą, pavardę, ID, padalinį į jiems skirtus laukus, automatiškai jie yra išfiltruojami paieškos laukelio pagalba. |
| 12. | Alkotesteris privalo duomenis perduoti per mobiliųjų tinklų prieigą, kuri turi būti pajungta kartu su Sistema (mobiliųjų tinklų naudojimo kaštai turi būti įskaičiuoti į prekės kainą). | Alkotesteris duomenis perduoda per mobiliųjų tinklų prieigą, kuri pajungta kartu su Sistema (mobiliųjų tinklų naudojimo kaštai įskaičiuoti į prekės kainą). Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 8; 13 lapai, paskutinis punktas. |
| 13. | Duomenys kaupiami ir saugomi (ne trumpiau kaip 6 mėn.) klientui skirtoje internetinėje paskyroje / duomenų talpykloje. Prekių teikėjas įsipareigoja užtikrinti saugią bei nuolatinę prieigą prie internetinės paskyros / duomenų talpyklos, taip pat įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad internetinės paskyros / duomenų talpyklos informacija būtų apsauga nuo kibernetinių incidentų. Taip pat Prekių teikėjas užtikrina informacijos bei duomenų konfidencialumą bei įsipareigoja informacijos bei duomenų neteikti tretiesiems asmenims. Nutraukus sutartį duomenys turi būti kaupiami tik 6 mėn. | Duomenys kaupiami ir saugomi 6 mėn. klientui skirtoje internetinėje paskyroje / duomenų talpykloje. Prekių teikėjas įsipareigoja užtikrinti saugią bei nuolatinę prieigą prie internetinės paskyros / duomenų talpyklos, taip pat įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad internetinės paskyros / duomenų talpyklos informacija būtų apsauga nuo kibernetinių incidentų. Taip pat Prekių teikėjas užtikrina informacijos bei duomenų konfidencialumą bei įsipareigoja informacijos bei duomenų neteikti tretiesiems asmenims. Nutraukus sutartį duomenys kaupiami tik 6 mėn. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 35 lapas (dėl duomenų saugojimo trukmės Kliento pasirinkimo savo paskyroje) 6 lapas (dėl atitikimo BDAR). Taip pat pridedamas ISO 27001 sertifikatas Nutraukus sutartį, Jūsų pageidavimu, duomenis saugosime 6 mėn arba iki ankstesnio Jūsų pageidavimo ištrinti. Duomenis ištrinti taip pat gali ir Klientas savo paskyroje. |
| 14. | Sistemoje turi būti realizuota dviejų faktorių autentifikacija (2FA) ir neturi būti galimybės prisijungti tik su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. | Sistemoje realizuota dviejų faktorių autentifikacija (2FA) bet turi galimybę prisijungti tik su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Šias galimybes gali nustatyti pats nuomininkas savo paskyroje, turintis aukščiausią administratoriaus rolę. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 35 lapas, pirmas punktas. |
| 15. | Alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistema (toliau – Sistema) turi kaupti šią (neapsiribojant) informaciją ir gebėti formuoti ataskaitas (dienos, savaitės, mėn. ir kt.) pagal objektus/padalinius: darbuotojo tabelio numeris, vardas, pavardė, nuotrauka, matavimo rezultatų parodymai, data ir atlikimo laikas. | Alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistema (toliau – Sistema) kaupia šią (neapsiribojant) informaciją ir geba formuoti ataskaitas (dienos, savaitės, mėn. ir kt.) pagal objektus/padalinius: darbuotojo tabelio numeris, vardas, pavardė, nuotrauka, matavimo rezultatų parodymai, data ir atlikimo laikas. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 38 (ekrano foto matoma kokie duomenys matomi ataskaitose); 45 (matoma kokias ataskaitas galima (neapsiribojant tik šiomis) atsisiųsti Excel lentelėse). |
| Reikalavimai PRIETAISAMS: |  |  |
| 16. | Prietaisų komplektaciją turi sudaryti: 16.1. Prietaisai su integruotu alkoholio matavimo moduliu, integruota vaizdo kamera, integruota klaviatūra darbuotojo ID numerio įvedimui bei integruotu apšvietimu, kuris užtikrintų tamsioje patalpoje pakankamą fotografuojamų darbuotojų apšvietimą; 16.2. Maitinimo laidas. | Prietaisų komplektaciją sudaro: 16.1. Prietaisai su integruotu alkoholio matavimo moduliu, integruota vaizdo kamera, integruota klaviatūra darbuotojo ID numerio įvedimui bei integruotu apšvietimu, kuris užtikrina tamsioje patalpoje pakankamą fotografuojamų darbuotojų apšvietimą; 16.2. Maitinimo laidas. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 4; 5-tas punktai. ID numerio reikalavimai, aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 30 lapas, antras punktas. Maitinimo laidas perduodamas kartu su įrenginiais. |
| 17. | Prietaisuose turi būti prijungta sistema, kad darbuotojai turėtų galimybę registruotis įvedant ID kodą. | Prietaisuose yra prijungta sistema, kad darbuotojai turėtų galimybę registruotis įvedant ID kodą. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 5-tas punktas, „12. Vidinis RFID skaitytuvas“ 5-tas punktas. ID numerio reikalavimai, aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 30 lapas, antras punktas. |
| 18. | Prietaisai privalo turėti blaivumo testavimo galimybę bekontakčio pūtimo būdu ir naudojant vienkartinį šiaudelį. | Prietaisai turi blaivumo testavimo galimybę bekontakčio pūtimo būdu ir naudojant vienkartinį šiaudelį. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 7; 12 lapai, pirmas punktas. |
| 19. | Prietaisai privalo turėti realiu laiku veikiančią biometrinio veidų atpažinimo ((identifikavimo) funkciją tiek indikaciniu būdu (be šiaudelio), tiek su šiaudeliu (antgaliu). Testo metu Prietaisai turi biometriškai atpažinti (identifikuoti) testuojamą darbuotoją sulyginant testo metu naujai padarytą darbuotojo nuotrauką bei įvedamą ID kodą arba darbuotojo darbo pažymėjimą su EM125 kHz RFID kodu su Sistemoje įvesta jo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis) bei nustatyti alkoholio koncentraciją darbuotojo iškvėptame ore. Biometrinis darbuotojo atpažinimas turi būti ne mažesnis nei 95 %. | Prietaisai turi realiu laiku veikiančią biometrinio veidų atpažinimo ((identifikavimo) funkciją tiek indikaciniu būdu (be šiaudelio), tiek su šiaudeliu (antgaliu). Testo metu Prietaisai biometriškai atpažįsta (identifikuoja) testuojamą darbuotoją sulyginant testo metu naujai padarytą darbuotojo nuotrauką bei įvedamą ID kodą arba darbuotojo darbo pažymėjimą su EM125 kHz RFID kodu su Sistemoje įvesta jo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis) bei nustato alkoholio koncentraciją darbuotojo iškvėptame ore. Biometrinis darbuotojo atpažinimas yra 95 %. Yra galimybė šį skaičių parinkti pagal nuomininko esamą situaciją. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 5; 32 lapai. |
| 20. | Prietaise turi būti nustatytas Alkoholio koncentracijos kraujyje (AKK) matavimo vienetas - promilėmis (0/00). | Prietaise yra nustatytas Alkoholio koncentracijos kraujyje (AKK) matavimo vienetas - promilėmis (0/00). Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 21. | Alkoholio matavimų diapazonas - nuo 0,00 iki ne mažiau kaip 4,00 promilių. | Alkoholio matavimų diapazonas - nuo 0,00 iki 4,00 promilių. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 22. | Alkoholio matavimų skiriamoji geba ne mažiau kaip 0,01 promilės. | Alkoholio matavimų skiriamoji geba 0,01 promilės. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 23. | Alkoholio matavimų paklaida – iki 1 promilės ne daugiau kaip 0,05 promilės, virš 1 promilės ne daugiau kaip 10%. | Alkoholio matavimų paklaida – iki 1 promilės ne daugiau kaip 0,05 promilės, virš 1 promilės ne daugiau kaip 10%. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 24. | Laiko tarpas tarp dviejų matavimų, priklausomai nuo alkoholio koncentracijos, ne daugiau kaip 3 min. | Laiko tarpas tarp dviejų matavimų, priklausomai nuo alkoholio koncentracijos - 3 min. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ Atitikimo patikrinimas mūsų el. svetainėje: https://dirbkblaivus.lt/sektoriai/gamybos-sektorius/ 5 lapas, 4-tas punktas („Vienas testavimas trunka nuo 5 iki 10 sekundžių“ (su įrenginio pasiruošimu kitam testui)). |
| 25. | Užfiksavus neblaivų darbuotoją, Prietaisai turi sugeneruoti garsinį signalą. | Užfiksavus neblaivų darbuotoją, Prietaisai sugeneruoja garsinį signalą. Atitikimo patikrinimas mūsų el. svetainėje https://youtu.be/qDfLyfTqxZY |
| 26. | Kintamos srovės maitinimo tinklo įtampa – 230 V; 50,0 Hz. | Kintamos srovės maitinimo tinklo įtampa – 230 V; 50,0 Hz. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 27. | Prietaisų darbo sąlygos: aplinkos temperatūra nuo 0C iki +35C. | Prietaisų darbo sąlygos: aplinkos temperatūra nuo 0C iki +35C. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 13-tas punktas. |
| 28. | Darbuotojai turi turėti galimybę tikrintis visais įrenginiais ir informacija iš VISŲ įrenginių turi matytis vieningoje, centralizuotoje sistemoje. | Darbuotojai turės galimybę tikrintis visais įrenginiais ir informacija iš VISŲ įrenginių matysis vieningoje, centralizuotoje sistemoje. Atitikimo patikrinimas mūsų el. svetainėje: https://dirbkblaivus.lt/sprendimai/stacionarus-sprendimas/ |
| 29. | Prietaisai turi turėti metrologinės patikros sertifikatus. Artėjant metrologinės patikros datai, Nuomotojas privalo pakeisti Prietaisus kitais Prietaisais (metrologiškai patikrintais) ne vėliau kaip paskutinę patikros galiojimo dieną. | Prietaisai turi metrologinės patikros sertifikatus. Artėjant metrologinės patikros datai, keičiame Prietaisus kitais Prietaisais (metrologiškai patikrintais) ne vėliau kaip paskutinę patikros galiojimo dieną. Atitikimo aprašas- dokumentas „dirbkblaivus.lt naudojimosi instrukcija_LT“ 39 lapas, ekrano foto matomas pasirinkimas „Patikros sertifikatas“, šiuo paspaudimu galima į kompiuterį atsisiųsti sertifikatą su patvirtinimu, kad jis su galiojančia metrologijos patikros data. |
| 30. | Sugedus Prietaisams, Nuomotojas privalo pakeisti Prietaisus kitais Prietaisais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. | Sugedus Prietaisams, keičiame Prietaisus kitais Prietaisais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. |
| 31. | Užtikrinti saugų duomenų ryšio tiekimą Prietaisų duomenų perdavimui. Prietaisai turi būti pasiekiami tik iš sistemos. | Užtikriname saugų duomenų ryšio tiekimą Prietaisų duomenų perdavimui. Prietaisai yra pasiekiami tik iš sistemos. Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT 2-ras punktas. |
| 32. | Modelis, gamintojas | CloudAlcoMeter -B3 (stacionarus) Lietuva Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT |
| 33. | Kilmės šalis | Lietuva Atitikimo aprašas Instrukcija stacionarus B3 User manual CloudAlcoMeter-B3 V3-LT |
|  | Sistemai taikomi standartai: Nuomotojas turi turėti galiojantį sertifikatą ISO 27001:2022 Informacijos saugos vadybos sistema arba lygiavertį dokumentą. | Pridedama. |
|  | Dokumentacija: Su Pasiūlymu turi būti pateikta: - sertifikatas ISO 27001:2022 Informacijos saugos vadybos sistema. - Sistemos atitikties techniniams reikalavimams aktas. - Įrangos techninį pasą lietuvių arba anglų kalba. | Pridedama. |
|  | Vienkartinės priemonės: turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kaina ≥ 100 vnt. vienkartinių šiaudelių pritaikytų siūlomam aparatui. | Į pasiūlymo kaina įskaičiuotos 100 vnt. vienkartinių šiaudelių pritaikytų siūlomam aparatui. |

_______________________________________