## TS_11162_po RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Medicinos pagalbos priemonės naujagimių ir vaikų gydymui (dializatoriai, priemonės inkstų procedūroms, kateteriai, rinkiniai) Nr. 11162
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 6. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino, išskyrus 8 p. d. 8 p. d. galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 2 m. pristatymo metu. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [9 empty] | Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Planuojamas kiekis 24 mėn. po RK | Vnt. kaina Eur be PVM po RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM po RK | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM po RK | Vieno mato vieneto įkainis, EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,2 m2 | 33181200-4 | Vaikiškas dializatorius su heliksono membrana. Membranos plotas 0,2 m2. UF koeficientas 7 ml/h mmHg. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 300 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 100 ml/min, filtracija - 0 ml/min.: urea 76; kreatininas 64; fosfatai 57. Sterilizacija vandens garais. | vnt. | 40 | 25 | 5 | 1000 | 1050 |  | 0 |  | 0
2 | Dializatorius: paviršiaus plotas 0,8 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė polisulfono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 170 – 171; kreatininas 149 - 150; fosfatai 123, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 16 | 5 | 640 | 672 |  | 0 |  | 0
3 | Dializatorius: Paviršiaus plotas 0,8-1,0 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 175 – 180; kreatininas 149 - 165; fosfatai 140 - 141, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 14.72 | 5 | 588.8 | 618.24 | 14.7 | 588 | 5 | 617.4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 180; kreatininas 165; fosfatai 141. Atitikimo pagrindimas psl. 1 | 5004831 | Fresenius Medical Care, Vokietija
4 | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,4-1,8 m2 | 33181200-4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 12 – 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 191-193; kreatininas 178-181; fosfatai 160-170, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | vnt. | 40 | 12.72 | 5 | 508.8 | 534.24 | 12.7 | 508 | 5 | 533.4 | Pilnai sintetinė heliksono membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tėkmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170. Atitikimo pagrindimas psl. 1 | 5004741 | Fresenius Medical Care, Vokietija
[7 empty] | Viso: | 1097.6 | 1152.48 | Viso: | 1096 |  | 1150.8