## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
TRANSPORTABILI INFUZINĖ ŠVIRKŠTINĖ POMPA, SKIRTA CHEMOTERAPINIAMS MEDIKAMENTAMS LAŠINTI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-09-11
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | Apsaugos nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų klasė ne žemesnė kaip IP44. Privaloma įrašyti TAIP arba NE. | Taip
| KT1.1. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Automatinės švirkštinės pompos meniu lietuvių kalba. Privaloma įrašyti TAIP arba NE. | Taip
| KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė - ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos ≥ 25 ml/val., naudojant 50 ml dydžio švirkštą. Privaloma įrašyti TAIP arba NE. | Taip
| KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento oavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Automatinės švirkštinės pompos | 6 | vnt. | 1250 | 7500 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Perfusor Space plus
1.1.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml; | [5 empty] | Perfusor Space plus, B.Braun Melsungen AG, Vokietija: naudojamų švirkštų dydžiai: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml; Katalogo 59 psl
1.1.2. | Korektiškai atpažįstami švirkštai - ne mažiau 4 skirtingų gamintojų; | [5 empty] | Korektiškai atpažįstami švirkštai - 10 skirtingų gamintojų; Katalogo 59 psl
1.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas): nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val.; | [5 empty] | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus: nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/val.; Katalogo 64 psl
1.1.4. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 min iki 99 val.; | [5 empty] | Infuzijos laiko nustatymo ribos: nuo 0 min iki 99h; 59min; 59s.; Katalogo 63 psl
1.1.5. | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu: pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis arba sensorius apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas; | [5 empty] | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu: pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis; Katalogo 29 psl
1.1.6. | Infuzijos greičio paklaida: ne daugiau ± 2 %; | [5 empty] | Infuzijos greičio paklaida: ne daugiau ± 2 %; Katalogo 63 psl
1.1.7. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija: pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją; | [5 empty] | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija: pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją; Katalogo 39-40 psl ir techninių duomenų lapas
1.1.8. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.); | [5 empty] | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.); techninių duomenų lapas
1.1.9. | Istorijos protokolas: 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi.Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija; | [5 empty] | Istorijos protokolas: 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija; Katalogo 64 psl.
1.1.10. | Programuojant infuziją galima pasirinkti: 1. Vaistą 2. Vaisto koncentraciją; | [5 empty] | Programuojant infuziją galima pasirinkti: 1. Vaistą2. Vaisto koncentraciją; Katalogo 36-37 psl
1.1.11. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį);3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val., naudojant ne mažesnius kaip 30/35 ml dydžio švirkštus. 4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (arba pasirinktą boliuso greitį) su automatiniu boliuso greičio (arba laiko intervalo) apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai; | [5 empty] | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; tech. lapai 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); tech lapai 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val., naudojant ne mažesnius kaip 30/35 ml dydžio švirkštus. 64 psl. 4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (arba pasirinktą boliuso greitį) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai; techninių duomenų lapai
1.1.12. | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo; | [5 empty] | Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo; techninių duomenų lapai
1.1.13. | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane gali būti rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys; | [5 empty] | Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane gali būti rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys; Katalogas psl. 24-45
1.1.14. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia; Katalogas p.d. 47
1.1.15. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Baigėsi KVO režimo veikimas; 6. Spaudimas per aukštas; 7. Neteisingai įstatytas švirkštas; | [5 empty] | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Baigėsi KVO režimo veikimas; 6. Spaudimas per aukštas; 7. Neteisingai įstatytas švirkštas; Katalogas psl. 48-49
1.1.16. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos: ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai; | [5 empty] | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos: 0,1 – 1,2 bar., 9 nustatymo lygiai; techninių duomenų lapai
1.1.17. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) - būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | [5 empty] | Pompos būklės spalvinis indikatorius 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. Katalogas psl. 18; 45
1.1.18. | Wi-Fi sąsaja: būtina; Wi-Fi ryšio saugumo standartas WPA2 (IEEE 802.11i) arba kitas lygiavertis (ar aukštesnis) saugumo standartas; | [5 empty] | Wi-Fi sąsaja: yra; Wi-Fi ryšio saugumo standartas WPA2 (IEEE 802.11i); Katalogas psl. 66
1.1.19. | Pompos maitinimo galimybės: 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240 V el. įtampa; | [5 empty] | Pompos maitinimo galimybės: 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa; Katalogas psl. 61; 62
1.1.20. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui ≥ 5 ml/val., naudojant 50 ml dydžio švirkštą. | [5 empty] | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė:13 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml dydžio švirkštą. Katalogas psl. 62
1.1.21. | Pompos ekranas: ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus; | [5 empty] | Pompos ekranas: 5,1 colio įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus; techninių duomenų lapai
1.1.22. | Programinės įrangos atnaujinimo galimybė: būtina; | [5 empty] | Programinės įrangos atnaujinimo galimybė: yra; galima atnaujinti ir nuotoliniu būdu papildomai įsigijus programinę įrsangą. techninių duomenų lapai
1.1.23. | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; | [5 empty] | Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; Katalogas psl. 21
1.1.24. | Vaistų biblioteka: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti - ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; | [5 empty] | Vaistų biblioteka: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – 10000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti - 31 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; techninių duomenų lapai
1.1.25. | Pauzės (budėjimo) režimas: pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.; | [5 empty] | Pauzės (budėjimo) režimas: pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val.; techninių duomenų lapai
1.1.26. | Reikalavimai automatinei švirkštinei pompai: 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Automatinės švirkštinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja arba kita lygiavertė (multifunkcinė) sąsaja; 4. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba komplektuojama papildoma rankena.; | [5 empty] | Reikalavimai automatinei švirkštinei pompai: 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 39 psl. ir patvirtinimas 2. Automatinės švirkštinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 21 psl.3. infraraudonųjų spindulių sąsaja; 19 psl. 4. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių. 15 psl. Žiūrėti pridėtame kataloge
1.1.27. | Automatinės švirkštinės pompos svoris: ne daugiau 3 kg; | [5 empty] | Automatinės švirkštinės pompos svoris: 1,9 kg. Techninių duomenų lapas
1.1.28. | Automatinės švirkštinės pompos klasifikacija: 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 standartą (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažiau kaip IP33 (arba aukštesnės) klasės; | [5 empty] | Automatinės švirkštinės pompos klasifikacija: 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 standartą; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės; Techninių duomenų lapas
1.1.29. | Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo; | [5 empty] | Komplektacija: 1. Pakrovimo laidas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo; Katalogas psl. 80
1.1.30. | Garantinis terminas: ≥ 36 mėn.; | [5 empty] | Garantinis terminas: 36 mėn.;
1.1.31. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato (arba siūlomų prekių gamintojo EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. | [5 empty] | Žymėjimas CE ženklu: yra, kartu su pasiūlymu bus pateiktas CE sertifikato kopija
|  |  |  | Suma be PVM | 7500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1575
|  |  |  | Suma su PVM | 9075 | Dalies biudžetas su PVM: 9075 Eur

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams (įrangos papildomos (-ų) funkcijos (-ų) pagal vertinimo kriterijų - jei taikoma) patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančią CE sertifikato (ir/arba siūlomų prekių gamintojo EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Garantinis laikotarpis:
1. Ne mažiau nei 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos).
2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas).
3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą.
4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis).
6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus
7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3794 2025-08-26 14:37:44