## 1d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės, skirtos hormonų, infekcinių ligų žymenų ir imunoglobulinų tyrimams atlikti automatiniu atsitiktinio pasirinkimo „Random Acces" analizatoriumi.
APRAŠYMAS. Reagentai ir priemonės, skirtos hormonų, infekcinių ligų ligų žymenų ir imunoglobulinų tyrimams atlikti tiekėjo panaudos būdu siūlomu automatiniu atsitiktinio pasirinkimo „Random Acces" analizatoriumi. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
1. | Reagentai ir priemonės skydliaukės hormonų ir užkrečiamų ligų žymenų tyrimams atlikti automatiniu analizatoriumi | 10000
1.1. | Reagentai ir priemonės Tiretropinio hormono (TSH) tyrimams | 1000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.1.1 | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.1.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir priemonės Laisvo tiroksino (LT4) tyrimams | 600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.2.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.3. | Reagentai ir priemonės antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) tyrimams | 1200 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.3.1. | ATPO reagentas | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.3.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar plovimo buferis, ar kita priemonė, reikalinga ATPO tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.4. | Reagentai ir priemonės karbohidratinio antigeno CA 125 tyrimams | 800 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.4.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.4.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.5. | Reagentai ir priemonės Raudonukės viruso IgG antikūnų tyrimams | 2000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.5.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.5.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.6. | Reagentai ir priemonės antikūnų prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (a-HBs) tyrimams | 600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.6.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.6.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.7. | Reagentai ir priemonės Helicobacter pylori IgG antikūnų (H. pylori IgG) tyrimams | 600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.7.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.7.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.8. | Reagentai ir priemonės feritino tyrimams | 1600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.8.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.8.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.9. | Reagentai ir priemonės Raudonukės viruso IgM antikūnų tyrimams | 400 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.9.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.9.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.10. | Reagentai ir priemonės bendro IgE tyrimams | 600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.10.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.10.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.11. | Reagentai ir priemonės bendro prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimams | 600 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.11.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.11.2. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 1-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI ĮRANGAI, SKIRTAI HORMONŲ, INFEKCINIŲ LIGŲ ŽYMENŲ IR IMUNOGLOBULINŲ TYRIMAMS ATLIKTI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Automatinis imunocheminis analizatorius | įrašo tiekėjas
2. Tyrimų spektras | Turi būti galimybė atlikti visus nurodytus specifikacijoje tyrimus tuo pačiu automatiniu analizatoriumi | įrašo tiekėjas
3. Imunologinės analizės principas | Imunologinei analizei atlikti naudojama chemoliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija arba sustiprinta chemoliuminescencija | įrašo tiekėjas
4. Reagentai | 4.1. Reagentų stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 90 d. | įrašo tiekėjas
| 4.2.Reagentų pakuotės ne didesnės nei 200 testų | įrašo tiekėjas
| 4.3. Pagrindiniai analitės nustatymui naudojami reagentai pilnai paruošti naudojimui | įrašo tiekėjas
| 4.4. Vienu metu analizatoriuje turi tilpti ne mažiau 10 reagentų rinkinių | įrašo tiekėjas
5. Mėginiai | 5.1. Turi tikti pirminiai, antriniai mėgintuvėliai bei tyrimus turi būti galima atlikti ir naudojant mėginių indelius | įrašo tiekėjas
| 5.2. Galimybė į vieną stovelį dėti skirtingo tipo mėgintuvėlius | įrašo tiekėjas
| 5.3. Turi tikti serumo, plazmos mėginiams tirti | įrašo tiekėjas
| 5.4. Ne mažiau 40 mėginių vienu metu analizatoriuje | įrašo tiekėjas
| 5.5. Turi būti nuolatinė mėginių įdėjimo į analizatorių galimybė nestabdant jo darbo | įrašo tiekėjas
| 5.6. Mėginiai ir reagentai išpilstomi nenaudojant antgalių | įrašo tiekėjas
6. Mėginių ir reagentų išpilstymo sistemos trikčių stebėsena | 6.1. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema privalo tiksliai nustatyti skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. 6.2. Turi būti nuolatinis reagentų, sąnaudinių medžiagų ir atliekų kiekio sekimas analizatoriuje | įrašo tiekėjas
7. Kalibracija | Pateikiami kalibratoriai pagal gamintojo nurodytus reikalavimus. Turi būti užtikrinta reagentų serijos (Lot) kalibracija. | įrašo tiekėjas
8. Vidinė kokybės kontrolė | 8.1. Tyrimo kokybei užtikrinti naudojama ne mažiau nei dviejų lygių kontroliniai serumai | įrašo tiekėjas
| 8.2. Turi būti integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su Levey - Jennings grafikais | įrašo tiekėjas
9. Analizatoriaus valdymas ir duomenų bazė | 9.1. Turi būti jautrus lietimui ekranas | įrašo tiekėjas
| 9.2. Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys | įrašo tiekėjas
| 9.3. Turi būti nuolatinis reagentų, sąnaudinių medžiagų, ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas | įrašo tiekėjas
| 9.4. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie analizatoriaus, serviso inžinieriui įvertinti būklę bei valdyti jį nuotoliniu būdu | įrašo tiekėjas
| 9.5. Turi būti pateiktas išorinis spausdintuvas tyrimų rezultatų spausdinimui | įrašo tiekėjas
| 9.6. Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ir pagal poreikį galimybė prijungti išorinį kodų skaitytuvą | įrašo tiekėjas
10. Programinės įrangos integracija | Turi būti galimybė integruoti analizatorių į laboratorinę informacinę sistemą. | įrašo tiekėjas
11. Sertifikavimas | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. | įrašo tiekėjas
12. Paslaugos | Prietaiso pristatymas ir išpakavimas. Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 10 d.d. instaliavimo ir veikimo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus. Baigus instaliavimo ir diegimo darbus turi būti atlikti personalo apmokymai darbui su įranga. | įrašo tiekėjas
13. Apsauga nuo elektros energijos tiekimo svyravimų | Tiekėjas su prietaisu pateikia prietaiso parametrams tinkamą nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo sistemą UPS, kuri užtikrintų užsakytų tyrimų atlikimą, esant elektros energijos tiekimo sutrikimui. | įrašo tiekėjas
14.Aptarnavimas | Sutrikimų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 24 val. po pranešimo, užbaigtas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3 d.d. Remontas oraganizuojamas ne vėliau kaip per 48 val. po gedimo identifikavimo, užbaigiamas ne vėliau kaip per 5 d.d. Jei dėl objektyvių priežasčių remontui atlikti reikia daugiau laiko – užtikrinamas pakaitinės įrangos instaliavimas, ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo gedimo identifikavimo arba organizuojamas mėginių ištyrimas pagal abiems pusėms priimtiną sprendimą. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai užsakomi pagal poreikį dalimis atskirais užsakymais, į laboratoriją pristatomi ne kelių eismo piko valandomis
14. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 2d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2. pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės eletrolitų Na, K, Cl (ISE) tyrimams kraujo serume su analizatoriaus panauda
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės elektrolitų Na, K ir Cl (ISE) tyrimams atlikti tiekėjo panaudos būdu siūlomu analizatoriumi
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
2. | Reagentai ir priemonės eletrolitų Na, K, Cl (ISE) tyrimams atliktikraujo serume su analizatoriaus panauda | 3000
2.1. | Reagentų pakuotė elektrolitų K, Na, Cl (ISE) tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar plovimo buferis, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.3. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  | - |  | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI ĮRANGAI ELEKRTOLITŲ (K, Na, Cl) TYRIMAMAMS
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl.pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. Paskirtis | Analizatorius naudojantis ISE (Ion Selective Electrode) technologiją elektrolitų matavimams. | įrašo tiekėjas
2. Tyrimų spektras | Privalomai turi atlikti Natrio, Kalio ir Chloro koncentracijos tyrimus vienu matavimu kraujo serume | įrašo tiekėjas
3. Analizatorius | 3.1. Analizatorius su integruotu ekranu ir spausdintuvu 3.2. Analizatorius pastatomas ant stalo 3.3. Analizatorius valdomas integruota skaitine klaviatūra bei mygtukais 3.4. Galimybė jungti į LIS 3.5. Gali būti komplektuojamas su brūkšninio kodo skaitytuvu | įrašo tiekėjas
4. Elektrolitų aptikimo ribos | Ne mažesnės nei: Na 110 – 180 mmol/L; K 1 - 9 mmol/L; Cl 60 – 140 mmo/L | įrašo tiekėjas
5. Reagentai | 5.1.Visi tyrimui reikalingi reagentai vienoje pakuotėje, kuri yra įstatoma į analizatorių. 5.2. Reagentų pakuotė turi galioti iki sunaudojimo, bet ne trumpiau nei 1 mėn. analizatoriuje. Pakuotės ne didesnės nei 800 ml. | įrašo tiekėjas
6. Atliekų sistema | Atliekos kaupiamos analizatoriaus viduje | įrašo tiekėjas
7. Kalibravimo režimas | Automatinis | įrašo tiekėjas
8. Rezultatų pateikimas | Ekrane bei atspausdinami integruotu spausdintuvu | įrašo tiekėjas
9. Sertifikavimas | Reagentai ir analizatorius turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. | įrašo tiekėjas
10. Vidinė kokybės kontrolė | Tyrimo kokybei užtikrinti naudojama ne mažiau nei dviejų lygių kontroliniai serumai | įrašo tiekėjas
11. Paslaugos | Prietaiso pristatymas ir išpakavimas. Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 10 d.d. instaliavimo ir veikimo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus. Baigus instaliavimo ir diegimo darbus turi būti atlikti personalo apmokymai darbui su įranga. | įrašo tiekėjas
12. Aptarnavimas | Sutrikimų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 24 val. po pranešimo, užbaigtas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3 d.d. Remontas oraganizuojamas ne vėliau kaip per 48 val. po gedimo identifikavimo, užbaigiamas ne vėliau kaip per 5 d.d. Jei dėl objektyvių priežasčių remontui atlikti reikia daugiau laiko – užtikrinamas pakaitinės įrangos instaliavimas, ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo gedimo identifikavimo arba organizuojamas mėginių ištyrimas pagal abiems pusėms priimtiną sprendimą. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 3d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3. Pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės krešėjimo tyrimams atlikti pusiau automatiniu analizatoriumi su analizatoriaus panauda
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės krešėjimo tyrimams atlikti tiekėjo panaudos būdu siūlomu pusiau automatiniu analizatoriumi. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
3. | Reagentai ir priemonės krešėjimo tyrimams atlikti pusiau automatiniu analizatoriumi su analizatoriaus panauda | 2700
3.1. | Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės reikalingos protrombino aktyvumo tyrimui Kviko metodu atlikti. | 1500 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.1.1 | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga protrombino aktyvumo ir INR tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.1.2. | ... |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės, reikalingos Aktyvuoto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimui. | 1000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.2.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, ADTL tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.2.2. | .. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.3. | Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės reikalingos fibrinogeno tyrimui Klauso metodu atlikti. | 200 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.3.1. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, fibrinogeno tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.3.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 3-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM PUSIAU AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Pusiau automatinis analizatorius, skirtas krešėjimo rodiklių nustatymui. | įrašo tiekėjas
2.Tyrimų spektras | Privalomai turi tikti šių analičių nustatymui: Protrombino aktyvumas Kviko metodu; Aktyvuotąs dalinis tromboplastino laikas (ADTL) Fibrinogenas | įrašo tiekėjas
3. Įranga (analizatorius) | 3.1. Koagulometras, paremtas foto-optinio ir mechaninio krešulio detekcijos principu 3.2. Pusiauautomatinis, reagentai ir mėginiai lašinami manualiai 3.3. Ne mažiau dviejų kanalų 3.4. Su įmontuotais kontroliuojamos temperatūros reagentų ir mėginių inkubavimo blokais 3.6. Su įmontuotu taimeriu inkubacijo laikui kontroliuoti 3.6. Pastatomas ant stalo | įrašo tiekėjas
4. Rezultatų pateikimas | 4.1. Ekrane bei atspausdinti integruotu spausdintuvu: 4.2. ADTL: sekundėmis; 4.3. Fibrinogenas: g/L 4.4. Protrombino aktyvumas: sekundėmis, procentais ir INR; | įrašo tiekėjas
5. Reagentai | 5.1.Visi tyrimui reikalingi reagentai vieno gamintojo. 5.2. Paruošti tyrimui reagentai turi galioti ne trumpiau nei vieną savaitę 5.3.Paruoštų pagrindinių reagentų tūris ne didesnis nei 4 ml | įrašo tiekėjas
6. Vidinė kokybės kontrolė | Tyrimų kokybei užtikrinti naudojama ne mažiau nei dviejų lygių kontroliniai serumai | įrašo tiekėjas
7. Sertifikavimas | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. | įrašo tiekėjas
8. Paslaugos | Prietaiso pristatymas ir išpakavimas. Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 10 d.d. instaliavimo ir veikimo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus. Baigus instaliavimo ir diegimo darbus, turi būti atlikti personalo apmokymai darbui su įranga. | įrašo tiekėjas
9. Aptarnavimas | Sutrikimų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 24 val. po pranešimo, užbaigtas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3 d.d. Remontas oraganizuojamas ne vėliau kaip per 48 val. po gedimo identifikavimo, užbaigiamas ne vėliau kaip per 5 d.d. Jei dėl objektyvių priežasčių remontui atlikti reikia daugiau laiko – užtikrinamas pakaitinės įrangos instaliavimas, ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo gedimo identifikavimo arba organizuojamas mėginių ištyrimas pagal abiems pusėms priimtiną sprendimą. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 4d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
4. Pirkimo dalis. DNR/RNR kokybės kontrolės rinkiniai ir priemonės
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės skirtos DNR ir RNR kokybės kontrolei. Reagentai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teise valdomam automatizuotos elektroforezės prietaisui "Agilent TapeStation 4150" arba kitai tiekėjo pasiūlytai panaudos būdu lygiavertei įrangai. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
4. | DNR/RNR kokybės kontrolės rinkiniai ir priemonės | 8176
4.1. | DNR kokybės kontrolės analizė nuo 35 iki 1000 bazių porų nustatymui | 1008 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.1.1. | Rinkinys skirtas DNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas DNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 35 - 1 000 bp. Matuojamas jautrumas ne mažesnis nei 0,1 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 110 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.1.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2. | Didelio jautrumo DNR kokybės kontrolės analizė nuo 35 iki 1000 bazių porų nustatymui | 1008 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.2.1. | Rinkinys skirtas DNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas DNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 35 - 1 000 bp. Matuojamas jautrumas ne mažesnis nei 5 pg/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 110 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.3. | DNR kokybės kontrolės analizė nuo 100 iki 5000 bazių porų nustatymui | 1995 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.3.1. | Rinkinys skirtas DNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas DNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 100 - 5 000 bp. Matuojamas jautrumas ne mažesnis nei 0,1 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 105 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.3.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.4. | Didelio jautrumo DNR kokybės kontrolės analizė nuo 100 iki 5000 bazių porų nustatymui | 3045 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.4.1. | Rinkinys skirtas DNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas DNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 100 - 5 000 bp. Matuojamas jautrumas ne mažesni nei 5 pg/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 105 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.4.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.5. | RNR kokybės kontrolės analizė | 560 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.5.1. | Rinkinys skirtas RNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas RNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 25 - 500 ng/mkl. Matuojamas jautrumas ne mažesni nei 5 ng/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 110 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.5.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.6. | Didelio jautrumo RNR kokybės kontrolės analizė | 560 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.6.1. | Rinkinys skirtas RNR kokybės kontrolės analizei, automatizuotos elektroforezės metodu. Matuojamas RNR dydžio diapazonas ne siauresnis, nei 500 - 10 000 pg/mkl. Matuojamas jautrumas ne mažesnis nei 100 pg/mkl. Rinkinį turi sudaryti elektroforezės atvaizdavimo plokštelė (įrenginys), mėginio buferis ir laderis. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti ne mažiau, kaip 110 mėginių. Tinkamas darbui su TapeStation 4150 ar lygiavertei panaudos būdu siūlomai įrangai. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos būtinos tyrimo atlikimo priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.6.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 4-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI ELKTROFOREZĖS SISTEMAI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Analizatorius skirtas automatiniam elektroforetiniam RNR/DNR mėginių kokybės naujos kartos sekoskaitai įvertinimui. | įrašo tiekėjas
2. Savybės ir atliekamos funkcijos | Atliekamos funkcijos: 1. RNR/DNR integralumo vertinimas; 2. beląstelinės DNR kokybės kontrolė (įvertinta %cfDNA); 3. Fragmentuotos DNR kokybės kontrolė; 4. Prikabintų adapterių ir pagausintų NKS bibliotekų kokybės kontrolė; 5. Paruoštų NKS bibliotekų po taikinio pagausinimo analizė. Savybės: 1. Vieno elektroforetinio proceso metu galima ištirti nemažiau nei 16 mėginių. 2. Analizatoriaus maitinimas - 220 ± 10% V; 50-60 Hz. | įrašo tiekėjas
3. Įrangos komplektacija | Įrangą turi sudaryti: 1. Elektroforetinių procesų modulis; 2. Kompiuteris su programine įranga elektroforetinių procesų modulio valdymui ir rezultatų vertinimui. | įrašo tiekėjas
5. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Prietaisui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos) | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 5d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
5. pirkimo dalis. RNR/DNR kiekio nustatymo rinkinai uir priemonės
APRAŠYMAS: Rinkiniai ir priemonės DNR ir RNR kiekio nustatymui su nuosavybes teise valdomu fluorimteru "Invitrogen Qubit 4" arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
5. | DNR/RNR koncentracijos nustatymo reagentai ir priemonės | 22000
5.1. | Rinkinys skirtas dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 8000 | - | 1.196 | 1.4472 | 21 | 9568 | 11577.28 | -
5.1.1. | Rinkinys skirtas dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas 0,2-2000 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagentu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. | 8000 | 16 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q32853
5.2. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 10000 | - | 1.188 | 1.4375 | 21 | 11880 | 14374.8 | -
5.2.1. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas 0,005-120 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagnetu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. | - | 20 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q3284
5.3. | Rinkinys skirtas RNRkoncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 1000 | - | 1.198 | 1.4496 | 21 | 1198 | 1449.58 | -
5.3.1. | Rinkinys skirtas RNRkoncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos RNR konc. diapazonas 0,5-1200 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui RNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagnetų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėlia skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 2 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q10211
5.4. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos RNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 1000 | - | 1.214 | 1.4689 | 21 | 1214 | 1468.94 | -
5.4.1. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos RNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos RNR konc. diapazonas 0,2-200 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui RNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėlia skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 2 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q32855
5.5. | Rinkinys skirtas RNR integralumo ir kokybės vertinimui, leidžiantis nustatyti RNR degradavimo laipsnį. | 1000 | - | 3.204 | 3.8768 | 21 | 3204 | 3876.84 | -
5.5.1 | Rinkinys skirtas RNR integralumo ir kokybės vertinimui, leidžiantis nustatyti RNR degradavimo laipsnį. Rinkinio sudėtyje dviejų tipų dažai: vienas besijungiantis prie didelių, intaktininių ir/arba lsbai strukturizuotų RNR (mRNR, tRNR, rRNR) moleki\ulių, o kitas besijungaintis prie mažų arba degradavusiu RNR molekulių. Taip pat jame yra mažų, bei didelių ir/arba srukturuotų RNR molekulių standartai, kurių kiekio pakaka, kad būtų sugeneruota kalibracinė kreivė 500 mėginių matavimui. Matavimo tikslumas išlieka netgi esant tiriamos RNR tirpale druskų, baltymų, tirpiklių ir RNR stabilizavimo reagentų. Paruošto tirpalo skleidžiamas signalas stabilus trumpiau, nei 1 val. Reagentu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 250 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 4 pak | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 250 reakc. pn Q33222
5.6. | Rinkinys skirtas greitam bei paprastam flurometro Qubit 4 tinkamumo dabui įvertinimui. | 1000 | - | 2.88 | 3.4848 | 21 | 2880 | 3484.8 | -
5.6.1. | Rinkinys skirtas greitam bei paprastam flurometro Qubit 4 tinkamumo dabui įvertinimui. Rinkinį sudaro trys komponentai, kuriu vienas be dažo, o kiti du su fluorescentiniais dažais, skirtais ivertinti sužadinimo (470 nm LED, 430-495 nm bei 635 LED, 600-645 nm) ir emisijos (510-580 nm bei 665-720 nm) filtrus. Rinkinio turi pakakti atlikti ne 50 tyrimų. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 20 pak. | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 50 reakc. pn Q33237
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 29944 | 36232.24 | -
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 6d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
6. pirkimo dalis. Rinkiniai ir priemonės SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai
APRAŠYMAS: Rinkiniai ir priemonės skirti SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai. Rinkiniai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teise valdomam plokšteliniam tikralaikės PRG prietaisui "QuantStudio 5 Real-Time PCR System" arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
6. | Rinkiniai ir priemonės SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai | 10000
6.1. | Rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV RNR nustatymui mėginiuose iš virštutinių kvėpavimo takų. | 10000 | - | 15 | 18.15 | 21 | 150000 | 181500 | -
6.1.1. | Rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV RNR nustatymui mėginiuose iš virštutinių kvėpavimo takų. SARS-CoV-2 nustatymui naudojami 2 taikiniai (N genas ir S genas). Rinkinio sudėtyje visi reikalingi komponentai tyrimui atlikti, įskaitant teigiamą ir vidinę (MS2 fago RNR) kontroles. Taikinių detekcija vykdoma 4-iuose optiniuose kanaluose. Rinkinys validuotas darbui su Applied Biosystems QuantStudio 5 Real‑Time PCR System įranga. Amplikoninės taršos prevencijai naudojama rekacijos mišinio sudėtyje esantys Uracil DNR glikozilazė ir dUTP. Rezultatai interpetuojami automatiškai specialios programinės įrangos pagalba. Analitinis jautrumas: 1. SARS-CoV-2 atveju 50 GCE/mL; 2. Gripo A atveju 400 GCE/mL; 3. Gripo B atveju 350 GCE/mL; 4. RSV atveju 200 GCE/mL. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos tyrimo atlikimui reikalingos priemonės. |  | 10 pak | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 1000 reakc. pn A49867
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 150000 | 181500 | -
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ženklinimą bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 7d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
7. Pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės, skirti RNR ir DNR išskyrimui iš klinkinių mėginių.
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės RNR/DNR išskyrimui iš klinikinių mėginių. Reagentai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teise valdomam nukleorūgščių skyrėjui STARLet arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
7. | Reagentai ir priemonės RNR/DNR išskyrimui iš klinikinių mėginių | 40320
7.1. | Reagentai ir priemonės, skirti RNR/DNR išskyrimui iš klinikinių mėginių | 40320 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
7.1.1. | Virusinės, bakterinės kilmės nukleorūgščių (NR) iš audinių bei kūno skysčių skyrimo rinkinys, pritaikytas ne mažiau kaip 94 mėginių skyrimui vienu metu, suderinamas su STARLet arba lygiaverte, panaudos būdų suteikiama įranga. Rinkinio sudetyje turi būti proteinazė (paruošta naudojimui arba liofilizuota sukomplektuota skiedimo tirpalu) ir magentinės dalelės. Visi reagentai, išskyrus proteinazę ir magnetines daleles, turi būti pateikti užsandarintuose darbinėse talpose ir nereikalauti jų perpilymo ir iš vienos talpos į kitą. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos priemonės skirtos automatizuotai nukleorūgščių ektsrakcijai, PGR mišinio išpilstymui ir mėginių archyvavimui (perpilymui iš darbiniu mėgintuvėlių į mėginių saugojimui skirtus mėgintuvėlius ir/arba plokšteles). Turi CE-IVD ženklinimą. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos tyrimo atlikimui reikalingos priemonės. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
7.1.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 7-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM PLOKŠTELINIMAM RNR/DNR IŠSKYRIMO IŠ KLINIKINIŲ MĖGINIŲ PRIETAISUI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema privalo būti skirta automatizuotam mėginių išpilstymui, nukleorūgščių išskyrimui, PGR mišinių paruošimui, reakcijos reagentų, išskirtų nukleorūgščių paskirstymui iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. | įrašo tiekėjas
2. Automatizacija | Automatizuotas pirminių mėginių išpilstymas į plokšteles, nukleorūgščių išskyrimas, PGR reakcijos mišinių paruošimas, paruoštų reakcijos mišinių ir išskirtų nukleorūgščių išpilstymas į reakcijos mėgintuvėlius ar plokšteles. | įrašo tiekėjas
3. Skirtingų tyrimų atlikimo vienu metu galimybė | Sitema turi turėti galimybę vienu metu iš to tiriamojo mėginio atlikti skirtingus tyrimus, tokius kaip: a) respiratorinių virusinių ir bakterinių sukėlėjų; b) virškinamojos trakto bakterinių, virusinių, parazitų bei kirmėlių; c) ŽPV ir lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjai | įrašo tiekėjas
4. Trikdžių stebėsena | Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema privalo tiksliai nustatyti skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. | įrašo tiekėjas
5. Darbo aplinka | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | įrašo tiekėjas
6. Dvikryptė komunikacija | Analizatoriaus valdymo programa privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema. | įrašo tiekėjas
7. Sistemos našumas | Užtikrinama galimybė pasiūlyta viena sistema vienu metu tirti ne mažiau nei 96 mėginius (įskaitant kontroles). Sistema (-os) turi užtikrinti ne mažesnį nei 190 mėginių (įskaitant kontroles) ištyrimą per vieną darbo dieną. | įrašo tiekėjas
8. Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | įrašo tiekėjas
9. Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus laboratorijoje. | įrašo tiekėjas
10. Sistemos priežiūra | Turi būti užtikrinta kvalifikuota serviso ir aplikacijų specialisto priežiūra bei įtraukta nuotolinė sistemos priežiūros ir serviso galimybė. | įrašo tiekėjas
11. Instrukcijos | Su prietaisu pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | įrašo tiekėjas
12. Atitikimas direktyvoms | Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 8d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
8. Pirkimo dalis. Rinkinai ir priemonės, skirti ŽIV-1 atsparumo vaistams nustatymui.
APRAŠYMAS: Rinkinai ir priemonės ŽIV-1 atsparumo vaistams nustatymui. Rinkinai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teise valdomai naujos kartos sekoskaitos įrangai MiSeq arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
8. | Rinkinai ir priemonės ŽIV-1 atsparumo vaistams nustatymui | 672
8.1. | Rinkinai ir priemonės, skirti ŽIV-1 atsparumo vaistams nustatymui |  | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
8.1.1. | Reagentų rinkinys, skirtas ŽIV infekuotų asmenų antivirusinio atsparumo nustatymui. Rinkinio pagalba nustatoma ŽIV-1 atsparumo vaistams detekcija, ŽIV-1 genotipavimas, ŽIV-1 tropismo nustatymas. Vienu metuturi būti pagausinami šie ŽIV-1 regionai: Proteazės (kodonai 1 – 99), Atvirkštinės transkriptazės (kodonai 1 – 440), Integrazės (kodonai 1 – 289), gp120 (kodonai 266 – 366). Rinkinys validuotas plasmos ir serumo mėginiams. Tyrimo jautrumas ne mžesnis, nei 900 kop/ml.. Rinkinys validuotas naudoti kartu su gamintojo Illumina Naujos Kartos Sekoskaitos įranga. Kartu pateikiama prieiga prie nemokamos analizės programos. Analizės programoje yra galimybė rinktis nuskaitytų sekų lygiavimą su 4 duomenų bazėmis, įskaitant Stanford (Sdb). Yra galimybė matyti visų detektuojamų regionų padengimo lygį ties 100 nuskaitymų (reads). Tyrimo ataskaitoje turi būti pateikiama: subtipas, mutacijų sąrašas, mutacijos dažnis (VAF), medikamentų atsparumo lygis. Turi CE-IVD ženkilinimą. Su rinkiniu turi būti pateiktos magnetinės dalelės, skirtos NKS bibliotekos valymui. 60 ml. | 672 | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
8.1.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 8-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM PLOKŠTELINIMAM RNR/DNR IŠSKYRIMO IŠ KLINIKINIŲ MĖGINIŲ PRIETAISUI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema privalo būti skirta automatizuotam mėginių išpilstymui, nukleorūgščių išskyrimui, PGR mišinių paruošimui, reakcijos reagentų, išskirtų nukleorūgščių paskirstymui iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. | įrašo tiekėjas
2. Automatizacija | Automatizuotas pirminių mėginių išpilstymas į plokšteles, nukleorūgščių išskyrimas, PGR reakcijos mišinių paruošimas, paruoštų reakcijos mišinių ir išskirtų nukleorūgščių išpilstymas į reakcijos mėgintuvėlius ar plokšteles. | įrašo tiekėjas
3. Skirtingų tyrimų atlikimo vienu metu galimybė | Sitema turi turėti galimybę vienu metu iš to tiriamojo mėginio atlikti skirtingus tyrimus, tokius kaip: a) respiratorinių virusinių ir bakterinių sukėlėjų; b) virškinamojos trakto bakterinių, virusinių, parazitų bei kirmėlių; c) ŽPV ir lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjai | įrašo tiekėjas
4. Trikdžių stebėsena | Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema privalo tiksliai nustatyti skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. | įrašo tiekėjas
5. Darbo aplinka | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | įrašo tiekėjas
6. Dvikryptė komunikacija | Analizatoriaus valdymo programa privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema. | įrašo tiekėjas
7. Sistemos našumas | Užtikrinama galimybė pasiūlyta viena sistema vienu metu tirti ne mažiau nei 96 mėginius (įskaitant kontroles). Sistema (-os) turi užtikrinti ne mažesnį nei 190 mėginių (įskaitant kontroles) ištyrimą per vieną darbo dieną. | įrašo tiekėjas
8. Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | įrašo tiekėjas
9. Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus laboratorijoje. | įrašo tiekėjas
10. Sistemos priežiūra | Turi būti užtikrinta kvalifikuota serviso ir aplikacijų specialisto priežiūra bei įtraukta nuotolinė sistemos priežiūros ir serviso galimybė. | įrašo tiekėjas
11. Instrukcijos | Su prietaisu pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | įrašo tiekėjas
12. Atitikimas direktyvoms | Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

## 9d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
9. pirkimo dalis. Rinkiniai, skirti virusinės kilmės ūmių kvepavimo takų infekcijų sukelėjų nustatymui
APRAŠYMAS: Rinkiniai virusinės kilmės ūmių kvepavimo takų infekcijų sukelėjų nustatymui su nuosavybes teise valdoma ploštelinę tikralaikės PGR įranga "CFX96" arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
9. | Rinkiniai virusinės kilmės ūmių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymui | 33000
9.1. | Rinkinys, skirtas 8-ių virusinės kilmės ūmių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymui | 30000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
9.1.1. | Rinkinys skirtas tikralaikei dauginei gripo A ir B, RSV, paragripo viruso, adenoviruso, žmogaus rinoviruso, metapneumoviruso, SARS-CoV-2 (nustatant ne mažiau dviejų taikinių - S/N genus bei RdRp geną) bei vidinės kontrolės nustatymui PGR metodu vienos reakcijos metu viename mėgintuvėlyje. Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi komponentai tyrimui atlikti, įskaitant teigiamą ir vidinę kontrolę. Taikinių detekcija vykdoma mažiausiai 4-iuose optiniuose kanaluose. Rinkinys validuotas darbui su BioRad CFX96TM Real-Time PCR System įranga.Rinkinys skirtas ne daugiau nei 100 reakcijų įskaitant kontroles.Validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Amplikoninės taršos prevencijai naudojama rekacijos mišinio sudėtyje esantys Uracil DNR glikozilazė ir dUTP Rezultatai interpetuojami automatiškai specialios programinės įrangos pagalba. Turi CE ir IVDR ženklinimą. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos tyrimo atlikimui reikalingos priemonės. |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
9.1.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
9.2. | Rinkiniai, skirtas 4-ių virusinės kilmės ūmių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymui | 3000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
9.2.1. | Rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV RNR nustatymui mėginiuose iš virštutinių kvėpavimo takų. SARS-CoV-2 nustatymui naudojami 3 taikiniai (N genas, RdRP genas ir S genas). Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi komponentai tyrimui atlikti, įskaitant teigiamą ir dvi vidines kontroles (egzogeninę ir endogeninę). Taikinių detekcija vykdoma mažiausiai 4-iuose optiniuose kanaluose. Rinkinys validuotas darbui su BioRad CFX96TM Real-Time PCR System įranga. Amplikoninės taršos prevencijai naudojama rekacijos mišinio sudėtyje esantys Uracil DNR glikozilazė ir dUTP. Rezultatai interpetuojami automatiškai specialios programinės įrangos pagalba. Turi CE ir IVD ženklinimą. Turi CE ir IVD ženklinimą. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos tyrimo atlikimui reikalingos priemonės. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
9.2.2. | … |  | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | 0
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM FLURIMETRUI ,
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Prietaisas skirtas kiekybiniam ir kokybiniam DNR nustatymui. Sistema turi veikti standartinės PGR (iki 2 val.) režimu. | įrašo tiekėjas
2. Sistemos valdymas | Turi būti galimybė sistemą kontroliuoti ir kompiuteriu, ir prietaise esančiu valdymo moduliu. | įrašo tiekėjas
3. Duomenų analizė | Turi būti galimybė nemokamai analizuoti duomenis nuotoliniu būdu, pasinaudojant nuotolinio prisijungimo galimybę prie duomenų saugyklos („duomenų debesies“). | įrašo tiekėjas
4. Šildymo/šaldymo sistema | Turi būti ne mažiau nei 5 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros galimas skirtumas ne mažiau nei 5℃. | įrašo tiekėjas
5. Reakcijos blokas | Ne mažiau nei 96 šulinėlių, optimizuotas 0,2 ml mėgintuvėliams, mėgintuvėlių juostelėms ir 96 šulinėlių plokštelėms | įrašo tiekėjas
6. Techniniai paramerai | 1. Reakcijos tūrio intervalas nuo 10 μl iki 25 μl. 2. Temperatūros vienodumas bloke - paklaida ne didesnė nei ± 0,4 ℃ 3. Temperatūros tikslumas šulinėlyje - paklaida ne didesnė nei ± 0,2℃ 4. Maksimalus bloko šildymo greitis ne mažesnis, nei 5 ℃ per sekundę. 5. Vidutinis mėginio šildymo greitis ne mažesnis, nei 3,3 ℃ per sekundę. 6. Prietaiso jautrumas ne mažesnis, nei galimybė nustatyti 1,0 kopijos skirtumus. 7. Maksimalus reakcijų skaičius (multiplex) viename šulinėlyje ne mažiau 5 - kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės 8. Šviesos šaltinis - LED arba analogiškas. 9. Sužadinimo intervalas ne mažesnis, nei nuo 450 nm iki 730 nm; detekcijos intervalas ne mažesnis nei nuo 450 nm iki 730 nm. | įrašo tiekėjas
7. PGR protokolas | Turi būti galimybė taikyti universalų PGR protokolą leidžiantį skirtingas PGR reakcijas atlikti vienu metu. | įrašo tiekėjas
8. Vidine reakcijos kontrole | Turi būti galimybė naudoti rinkinius su vidine reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrole. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE ir IVD/IVDR sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.