Sutarties Nr.______ 1 priedas

LABORATORINĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV PIRKIMO DALIS.

ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Aspiratorius oro ėminių ėmimui, 4 kompl. (toliau – Prekė)

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (4.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Ėminių ėmimas. |
| 2 | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalams 0,1- 5 l/min, 3 ir 4 kanalams 2 ÷ 25 l/min. |
| 3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5%. |
| 4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -5 0C ÷ +40 0C. |
| 5 | Maitinimas | Ne mažiau kaip 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas. |
| 6 | Integruotas programuojamas laikmatis, išjungiantis įrenginį pasibaigus nustatytam laikui | Būtina. viršslėgis nuo 0 iki 10 kPa vakuuminis slėgis nuo -10 iki 0 kPa slėgio skirtumas nuo 0 iki 10 kPa Ekrano skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 Pa Maitinimas: baterija ne mažiau kaip 9 V |
| 7 | Priedai |  |
| 7.1 | 12 V baterija įrenginio maitinimui | Užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 5 val. |
| 7.2 | Baterijos įkroviklis | Būtinas. |
| 7.3 | Slėgio ir vakuumo matuoklis | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0 ÷ 50 kPa; Skiriamoji geba ne daugiau kaip 10 Pa. |
| 7.4 | Elektroninis mini termometras | Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0 ÷ 150 0C. |
| 7.5 | Adapteriai slėgio matuokliui ir termometrui prijungti prie aspiratoriaus | Būtinas reikiamas skaičius sujungti visas sistemos dalis. |
| 8 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. Metrologinė patikra ir kalibravimas atlikti akredituotoje laboratorijoje. 1-2. Kalibravimas ne mažiau kaip 5 taškuose: 0,5 l/min; 2 l/min, 3 l/min, 10 l/min, 20 l/min. 3-4. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 5 l/min; 10 l/min, 15 l/min, 25 l/min. Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| 9 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. |
| 10 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |