## 9263
1 SPS priedas
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Chirurginiai ir urologiniai rinkiniai, tinkleliai, instrumentai plėtimui, sistemos, koaguliatorius
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | SIŪLOMA |  |  |  |  | PLANUOJAMA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BPVŽ kodas | Pastabos
3 | Vienkartinis tarpvietės žaizdos plėtiklis | [11 empty] | 800 | 840 | 33140000-3
3.1 | Tarpvietės žaizdos plėtiklio žiedas | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedas, pagamintas iš plastiko, susideda iš dviejų pusžiedžių, retraktoriaus vidiniai matmenys 32±1cm ir 18±1cm. Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Cirkuliariai viso žiedo briaunose yra išpjovos elastingiems laikikliams arba ligatūroms tvirtinti. | vnt. | 5 | Galaxy II Snowman, Mozaic Surgical Limited, JUNE3000 | 94 | 470 | 5 | 23.5 | 493.5 | 100 | 5 | 500 | 525 |  | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
3.2 | Tarpvietės žaizdos plėtiklio žiedo laikiklis | Tarpvietės žaizdos plėtėjo žiedo laikiklis elastingas, pritaikytas naudojimui su tarpvietės žaizdos plėtėju-žiedu, laikiklio vienam gale yra aštrus kabliukas, kabliuko dydis 5 mm. Kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo. | vnt. | 30 | Galaxy II Sharp Small, Mozaic Surgical Limited, JUNE3002s-50 | 10 | 300 | 5 | 15 | 315 | 10 | 5 | 300 | 315 |  | Albertas Čekauskas/ Genadijus Kučinskis
Viso 3 pirkimo daliai | [6 empty] | 770 |  | 38.5 | 808.5
Viso: