## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ANESTEZIJOS IR REANIMACIJOS PRIETAISAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | PACIENTŲ ŠILDYMO ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
2. | Pacientų šildymo įranga
2.1. | Pacientų šildymo įranga | 6 | vnt. | 880 | 5280 | 3M, Bair Hugger 775
2.1.1. | Pacientų šildymo sistemos su pūtimo sistemomis | [5 empty] | Pacientų šildymo sistemos su pūtimo sistemomis. Katalogas nr.1, psl 2.
2.1.2. | Konvekcinis paciento šildymo per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą aparatas | [5 empty] | Konvekcinis paciento šildymo per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą aparatas . Katalogas nr.1, psl 2.
2.1.3. | Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu arba specialiu skyreliu ar niša, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba. | [5 empty] | Sumontuotas ant specialaus mobilaus vežimėlio su specialiu skyreliu /niša, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti; lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba. Katalogas nr2., psl.1.
2.1.4. | Prietaiso svoris ≤ 7,3 kg. | [5 empty] | Prietaiso svoris 7,3 kg. Katalogas nr.1, psl 27.
2.1.5. | Prietaiso išoriniai matmenys ne didesni kaip 33 cm x 36 cm x 60 cm (IxPxA). | [5 empty] | Prietaiso išoriniai matmenys 33 × 36 × 33 cm (IxPxA). Katalogas nr.1, psl 27.
2.1.6. | Oro tiekimo į apklotą žarnos ilgis 1,5 - 2,2 m ilgio | [5 empty] | Oro tiekimo į apklotą žarnos ilgis 1,83 m ilgio . Katalogas nr3, psl 1.
2.1.7. | Šildymo įrenginio našumas ne mažiau 1100l/min. | [5 empty] | Šildymo įrenginio našumas 1380 l/min. Katalogas nr.1, psl 28.
2.1.8. | Oro filtruojamas HEPA arba ne prasčiau kaip MERV 14 oro filtru | [5 empty] | Oro filtruojamas HEPA 0.2 oro filtru .Katalogas nr.1, psl 27.
2.1.9. | Komplektaciją sudaro:1. visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarną; 2. mobilus stovas arba vežimėlis įrenginio tvirtinimui; 3. ne mažiau kaip 10 vnt. vienkartinių apklotų, skirtų visam kūnui. | [5 empty] | Komplektaciją sudaro:1. visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarną; 2. mobilus vežimėlis įrenginio tvirtinimui; 3. 10 vnt. vienkartinių apklotų, skirtų visam kūnui. Katalogas nr. 2, psl.1., Katalogas nr.4 , psl 3.
2.1.10. | Maitinimas iš 220V ± 10% / 50Hz elektros tinklo | [5 empty] | Maitinimas iš 220V ± 10% / 50Hz elektros tinklo . Katalogas nr.1, psl 28.
2.1.11. | Triukšmingumas ≤ 56 dBa. | [5 empty] | Triukšmingumas ≤ 56 dBa. Katalogas nr.1, psl 27.
2.1.12. | Mobilus stovas arba vežimėlis:1. Jei siūlomas mobilus stovas, jis turi būti reguliuojamo aukščio. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 70-90 cm. Jei siūlomas vežimėlis jo aukštis gali būti nereguliuojamas; 2. su ne mažiau kaip 4 ratukais; 3. su krepšiu arba specialiu skyreliu antklodėms laikyti. | [5 empty] | Mobilus vežimėlis: 1.siūlomas vežimėlis jo aukštis nereguliuojamas; 2. su 4 ratukais; 3. specialiu skyreliu antklodėms laikyti. Katalogas nr.2, psl 1.
2.1.13. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas:1. su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. su automatine prietaiso išsijungimo sistema. Pučiamo oro temperatūra ne didesnė kaip 55°C ±5 laipsniai. | [5 empty] | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas:1. su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 2. su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 3. su automatine prietaiso išsijungimo sistema. Pučiamo oro temperatūra ne didesnė kaip 56°C laipsniai. Katalogas nr.1, psl 7 ir 27.
2.1.14. | Temperatūriniai darbo režimai: 1. pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras; 3. temperatūros pasirinkimo variantai 32±2°C ir/arba 38±2°C ir 43±2°C; 4. palaikomos temperatūros tikslumas ne daugiau kaip ± 2.5ºC . | [5 empty] | Temperatūriniai darbo režimai: 1. pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras; 3. temperatūros pasirinkimo variantai 32°C ir/arba 38°C ir 43°C; 4. palaikomos temperatūros tikslumas ne daugiau kaip ± 1.5ºC . Katalogas nr.1, psl 7 ir 27.
2.1.15. | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | [5 empty] | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai. Katalogas nr.1, psl 7 ir 9.
2.1.16. | Techniniai aliarmai: 1. viršytos temperatūros aliarmas; 2. galimybė laikinai išjungti aliarmus. | [5 empty] | Techniniai aliarmai: 1. viršytos temperatūros aliarmas; 2. galimybė laikinai išjungti aliarmus. Katalogas nr.1, psl 9 ir 27.
|  |  |  | Suma be PVM | 5280
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1108.8
|  |  |  | Suma su PVM | 6388.8 | Dalies biudžetas su PVM: 24000 Eur
3. DALIS | VIDEOLARINGOSKOPAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
3. | Videolaringoskopas
3.1. | Videolaringoskopas skirtas vizualizacijai, trachėjos intubavimui. | 2 | vnt. | 1700 | 3400 | Hugemed, VL3R
3.1.1. | Paskirtis - nešiomas, vaizdo laringoskopas su integruotu LED ar lygiaverčiu šviesios šaltiniu ir kamera, rodantis kvėpavimo takų ir intubacijos vaizdą realiuoju laiku. | [5 empty] | Nešiojamas videolaringoskopas su LED šviesos šaltiniu, kamera, rodantis kvėpavimo takų intubacijos vaizdą realiu laiku (gamintojo bukletas 1 psl.)
3.1.2. | Ekranas: 1. Įstrižainė ≥ 3 coliai; 2. Spalvotas; 3. Raiška ≥ (640 x 480) taškų; 4. Reguliuojamas matymo kampas: 4.1. aukštyn / žemyn: ≥ 135°; 4.2. kairėn / dešinėn ≥ 180°; | [5 empty] | 1. Įstrižainė - 3,5 colio (gamintojo bukletas 1 psl) 2. Spalvotas 3. Raiška 640x480 4. Reguliuojamas matymo kampas: aukštyn/žemyn 140º, kairėn/dešinėn 180º
3.1.3. | Papildoma informacija ekrane: 1. Baterijos įkrovimo lygio indikacija; 2. Datos ir laiko indikacija; | [5 empty] | 1. Baterijos įkrovimo lygio indikacija 2. Data ir laikas (gamintojo instrukcija 18 psl.), nuotrauka
3.1.4. | Galima išsaugoti nuotraukas, vaizdo įrašus: 1. Nuotraukos ar vaizdo įrašai išsaugomi vidinėje atmintyje ar papildomoje SD, TF kortelėje ar lygiavertėje laikmenoje; 2. Nuotraukų ir vaizdo klipų įrašymas vykdomas mygtuko pagalba; 3. Atmintis, SD, TF kortelės, ar lygiavertės laikmenos talpa ne mažesnė kaip: 8 Gb; | [5 empty] | 1. Nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi vidinėje atmintyje bei SD kortelėje. 2. Nuotraukų ar vaizdo įrašymas atliekamas vieno mygtuko paspaudimu. 3. SD kortelės talpa 8 Gb (gamintojo bukletas 1 psl.)
3.1.5. | Laringoskopo mentelės: 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, titano ar lygiavertės medžiagos; | [5 empty] | Laringoskopo mentelės pagamintos iš 316 medicininio nerūdijančio plieno (gamintojo bukletas 1 psl.)
3.1.6. | Kameros rezoliucija: ne mažiau kaip 2M pikseliai; | [5 empty] | Kameros rezoliucija - 2M pikseliai (gamintojo bukletas psl. 1)
3.1.7. | Kameros apžvalgos kampas: ne mažiau 65°; | [5 empty] | 66° (gamintojo bukletas psl. 1)
3.1.8. | Kameros šviesos šaltinio intensyvumas: ne mažiau 800 lux; | [5 empty] | 800 Lux (gamintojo bukletas psl. 1)
3.1.9. | Apsaugos nuo rasojimo: būtina; | [5 empty] | Apsauga nuo rasojimo yra (gamintojo instrukcija psl. 34)
3.1.10. | Laringoskopo baterija: įkraunama ličio jonų ar lygiavertė baterija; | [5 empty] | Įkraunama ličio jonų
3.1.11. | Nepertraukiamas darbo laikas: ne mažiau kaip 120 minučių; | [5 empty] | 120-150 min.
3.1.12. | Video laringoskopo komplektą sudaro: 1. Prietaisas su mentelių rinkiniu - 1 vnt.; 2. Daugkartinė MAC2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 3. Daugkartinė MAC3 dydžio mentelė – 1 vnt.; 4. Daugkartinė MAC4 dydžio mentelė – 1 vnt.; 5. Laringoskopo pakrovėjas – 1 vnt. | [5 empty] | Prietaisas, MAC2, MAC3, MAC4 mentelė, laringoskopo pakrovėjas
|  |  |  | Suma be PVM | 3400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 714
|  |  |  | Suma su PVM | 4114 | Dalies biudžetas su PVM: 5000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15742 2025-12-08 15:29:36

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2 | Kartu su Pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams (įrangos papildomos (-ų) funkcijos (-ų)- jei taikoma) patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Siūlomos sterilizatorius privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba (ES) 2017/746 nuostatas.
4 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
5 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: Ne mažiau kaip 2 metai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
6 | Tiekėjas privalo įrangą pristatyti, iškrauti, pervežti į eksploatavimo vietą, instaliuoti/sumontuoti, po montavimo likusias įpakavimo medžiagas išvežti (utilizuoti) ir apmokyti vartotojus. Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.