GIEMSA TIRPALAS

| IVD | In vitro diagnostinis medicininis prietaisas |  |
| --- | --- | --- |

Polichromatinio eozino, metileno mėlio ir žydrų dažomųjų medžiagų tirpalas

Naudojamas dažymui hematologinių, citologinių tyrimų metu ir kraujodaros organų segmentų dažymui histopatologinių tyrimų metu

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

REF   Gaminio kodas:	GM-OT-100 (100mL)	GM-OT-110 (10x100mL)	GM-OT-500 (500mL)	GM-OT-1L (1000mL)	GM-OT-2.5L (2500 mL)

Įvadas

Polichromatiniai Romanowsky dažai yra standartiniai dažai, naudojami hematologinių kraujo tepinėlių ir kaulų čiulpų dažymui. Įvairių rūšių Romanowsky dažomosios medžiagos (Giemsa, May-Gruenwald, Leishman, Wright, Jenner ir kt.) savo sudėtyje skirtingu santykiu turi metileno mėlio, veikiančio kaip katijonas, (ir su reagentu susijusios tiazino dažomosios medžiagos, pvz., „Azure B“) ir „Eosin Y“, veikiančio kaip anijonas. Katijonų ir anijonų komponentų sąveika sukelia žinomą Romanowsky poveikį, kuris neįmanomas, jei kiekvienas komponentas naudojamas atskirai. Violetinė spalva žymi poveikį. Dažymo intensyvumas priklauso nuo „Azure B“ turinio bei „Azure B“ ir „Eosin Y“ santykio, tuo tarpu keli kiti veiksniai lemia dažymo rezultatą: darbinio tirpalo pH vertė, paruošimo metodo ir dažomųjų medžiagų veikimo trukmės. „BioGnost“ Giemsa tirpalas naudojamas limfocitų, monocitų, granulocitų (neutrofilų, eozinofilų, bazofilų), trombocitų ir eritrocitų branduolio ir (arba) citoplazmos atskyrimui. Yra daugybė Giemsa tirpalo naudojimo būdų. Vienas dažniausiai naudojamų – vadinamasis Pappenheim metodas. Šis metodas iš esmės yra May-Gruenwald Giemsa metodas, sujungtas su May-Gruenwald tirpalu, dažančiu citologines medžiagas (periferinio kraujo tepinėlius, cito- diagnostinės aspiracinės punkcijos metu paimtus audinius, išmatų ir išskyrų ląsteles) arba kraujodaros organų segmentus. Kartu su Pappenheim metodu Giemsa tirpalas dažnai naudojamas citogenetikoje chromosominių aberacijų aptikimui.

Gaminio aprašymas

- GIEMSA TIRPALAS – eozino, metileno mėlio ir žydrų dažomųjų medžiagų tirpalas, sumaišytas su etanoliu ir gliceroliu bei stabilizatoriais.

Kiti produktai ir reagentai, kurie gali būti naudojami dažant

  - Tvirtinamosios medžiagos, pavyzdžiui, „BioGnost“ neutralūs buferiniai formaldehido tirpalai: formaldehidas NB 4 proc., formaldehidas NB 10 proc.

  - Polichromatiniai Romanowsky reagentai, pavyzdžiui, „BioGnost“ May-Gruenwald tirpalas

  - Dehidracijos / rehidracijos medžiaga, pavyzdžiui, „BioGnost“ alkoholio tirpalai: „Histanol 70“, „Histanol 80“, „Histanol 95“, „Histanol 100“ ir „Histanol IP“.

  - Valymo medžiagos, pavyzdžiui, „BioClear“ ksilenas arba jo pakaitalas, pavyzdžiui, limoneno pagrindu pagamintas „BioNene“ arba alifatinio angliavandenilio pagrindu pagaminta „BioClear New“ medžiaga.

  - Padengimo ir tvirtinimo terpė, pavyzdžiui, „BioGnost“ gaminiai: „BioMount“, „BioMount High“, „BioMount M“, „BioMount New“, „BioMount DPX“, „BioMount DPX High“, „BioMount DPX Low“, „BioMount C“, „BioMount Aqua“, „Canada Balsam“ arba „MountQuick Tube“.

  - Infiltracijos ir sujungimo medžiaga, pavyzdžiui, „BioGnost“ granuliuotas parafinas „BioWax 52/54“, „BioWax 56/58“, „BioWax Blue“, „BioWax Micro“, „BioWax Plus 56/58“.

  - Hematologijoje naudojami stikleliai, pavyzdžiui, „VitroGnost STANDARD GRADE“, arba histopatologijoje ir citologijoje naudojami aukštos kokybės stikleliai, pavyzdžiui, „VitroGnost SUPER GRADE“, arba vieni iš daugiau nei 30 „VitroGnost“ stiklelių

  - „VitroGnost“ padengimo stikliukas. Matmenys nuo 18 x 18 mm iki 24 x 60 mm.

  - Panardinimo aliejai, pavyzdžiui, „BioGnost“ panardinimo aliejus, kedro medžio aliejus, panardinimo aliejų tipai: 37, A, B, FF ir NVH.

  - „BioGnost“ buferio tabletės, pH 6.8 arba 7.2

  - Tvirtinamosios ir skiriamosios medžiagos, pavyzdžiui, histologijoje naudojamos „BioGnost“ acto ir „Histanol“ rūgštys

  - Dekalcinavimo priemonė, naudojama histologijoje apdoroti sukalkėjusius audinius, pavyzdžiui, „BioGnost OsteoSens“

Tirpalų paruošimas

Buferio tirpalas, pH 6.8

- Ištirpinkite 1 pH 6.8 buferio tabletę 1 distiliuoto vandens litre intensyviai maišydami.

- Pastaba. Dažymo proceso metu galima naudoti pH 7.2 buferio tirpalą arba pH 6.8 ir 7.2 buferio tirpalų mišinį. Proceso rezultatai gali būti raudonos arba mėlynos spalvos.

Darbinis Giemsa tirpalas standartiniam dažymui

- Įpilkite 10 ml Giemsa tirpalo į 190 ml pH 6.8 buferio tirpalą, gerai išmaišykite ir palikite 10 min. atvėsti. Išfiltruokite, jei reikia.

Darbinis Giemsa tirpalas perioperaciniam dažymui

- Įpilkite 10 ml Giemsa tirpalo į 50 ml pH 6.8 buferio tirpalą, gerai išmaišykite ir palikite 10 min. atvėsti. Išfiltruokite, jei reikia.

0,1 proc. acto tirpalo vandens tirpalas

- Įpilkite 0,1 ml „BioGnost“ histologinės acto rūgšties į 99,9 ml distiliuoto / demineralizuoto vandens.

A1) Kraujo tepinėlio dažymo procedūra naudojant Giemsa tirpalą

- Paruoškite periferinio kraujo tepinėlį užlašinę kraujo iš šviežio kraujo mėginio.

- Užfiksuokite išdžiūvusio kraujo tepinėlius įmerkę juos į metanolį ir palaikę jame 5 min. („Histanol M“).

- Pamerkite užfiksuotus tepinėlius į darbinį „Giemsa“ tirpalą 15–20 min.

- Du kartus nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu. Tai turi trukti 1 min.

- Leiskite nudžiūti.

Rezultatas (pH 6.8)

Branduolys – nuo raudonos iki violetinės spalvos

Limfocitų plazma – mėlynos spalvos

Monocitų plazma – pilkai mėlynos spalvos

Neutrofilų granulė – šviesiai violetinės spalvos

Eozinofilų granulė – nuo raudonos iki pilkai mėlynos spalvos

Bazofilų granulė – tamsiai violetinės spalvos

Trombocitai – violetinės spalvos

Eritrocitai – rausvos spalvos

Kraujo parazitai – raudoni branduoliai

A2) Kraujo tepinėlio dažymo procedūra naudojant May-Grünwald Giemsa (Pappenheim) standartinį metodą

- Paruoškite periferinio kraujo tepinėlį užlašinę kraujo iš šviežio kraujo mėginio.

- Leiskite tepinėliui nudžiūti.

- Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite May-Grünwald tirpalo ir palaukite 3–5 min.

- Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu.

- Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite Giemsa tirpalo ir palaukite 15-20 min.

- Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu.

- Pastaba. Jei reikia, naudokite mažesnį buferio tirpalo kiekį, kad kruopščiai pašalintumėte dažomosios medžiagos perteklių, o nudažytos struktūros gerai matytųsi. Nuplaukite tirpalą po 10–30 sekundžių.

- Leiskite nudžiūti.

A2) Kraujo tepinėlio dažymo procedūra naudojant May-Grünwald Giemsa (Pappenheim) perioperacinį metodą

  - Paruoškite periferinio kraujo tepinėlį užlašinę kraujo iš šviežio kraujo mėginio.

  - Leiskite tepinėliui nudžiūti.

  - Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite May-Gruenwald tirpalo ir palaukite 1–2 min.

  - Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu.

  - Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite Giemsa tirpalo ir palaukite 5 min.

  - Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu.

  - Pastaba. Jei reikia, naudokite mažesnį buferio tirpalo kiekį, kad kruopščiai pašalintumėte dažomosios medžiagos perteklių, o nudažytos struktūros gerai matytųsi. Nuplaukite tirpalą po 10–30 sekundžių.

  - Leiskite nudžiūti.

Rezultatas (pH 6.8)

Branduolys – violetinės spalvos

Limfocitų plazma – mėlynos spalvos

Monocitų plazma – pilkai mėlynos spalvos

Neutrofilų granulė – šviesiai violetinės spalvos

Eozinofilų granulė – nuo raudonos iki tamsiai violetinės spalvos

Bazofilų granulė – nuo tamsiai violetinės iki juodos spalvos

Trombocitai – violetinės spalvos

Eritrocitai – rausvos spalvos

Histologinių mėginių ir tirpalų paruošimas Giemsa tirpalo dažymui (kaulų čiulpų biopsija, klubikaulio biopsija)

  - Užfiksuokite mėginį (formaldehidu NB 4 proc., formaldehidu NB 10 proc.), nuskalaukite vandeniu ir dehidruokite didėjančia seka naudodami alkoholio tirpalus („Histanol 70“, „Histanol 80“ ir „Histanol 100“).

  - Dekalcinuokite mėginį pamerkę jį švelnioje dekalcinavimo priemonėje („OsteoSens“). Laikykite jį pamerktą 6 valandas.

  - Padalinkite mėginį į mažas dalis (5–20 µm). Jei reikia, dar kartą jį apdorokite dekalcinavimo priemone („OsteoSens“) 20 min.

  - Nuvalykite mėginį tarpine terpe naudodami ksileną („BioClear“) arba ksileno pakaitalą („BioNene“, „BioClear New“).

  - Infiltruokite ir įdėkite mėginį į parafiną („BioWax 52/54“, „BioWax 56/58“, „BioWax Blue“, „BioWax Micro“, „BioWax Plus 56/58“).

  - Padalinkite parafino bloką į 4–6 µm dalis ir uždėkite jas ant „VitroGnos“ stikliuko.

- Histologinių mėginių dažymo procedūra naudojant Giemsa tirpalą

- Pašalinkite parafiną iš segmento naudodami ksileną („BioClear“) arba ksileno pakaitalą („BioNene“, „BioClear New“), tuomet rehidruokite mažėjančią seka naudodami alkoholio tirpalus („Histanol 100“, „Histanol 95“, „Histanol 80“ ir „Histanol 70“).

- Skalaukite dalį 10 sek. distiliuotu / demineralizuotu vandeniu.

- Nudažykite segmentą Giemsa tirpalu panardindami jį į tirpalą 10–15 min. arba kol pasiekiamas optimalus nudažymo lygis.

Pastaba. Naudokite neatskiestą Giemsa tirpalą vietoj darbinio tirpalo.

- Diferencijuokite segmentą 10 sek. naudodami 0,1 proc. acto rūgšties tirpalo.

- Skalaukite dalį 10 sek. distiliuotu / demineralizuotu vandeniu.

- Dehidruokite segmentą trejais izopropilo alkoholio tirpalais („Histanol IP“), keičiamais kas 10 sekundžių.

- Nuvalykite segmentą du kartus panardindami jį į ksileną („BioClear“) arba ksileno pakaitalą („BioNene“, „BioClear New“); kiekvienas panardinimas turi trukti 5 minutes.

- Sutvirtinkite tinkama terpe. Jei naudojamas „BioClear“ ksilenas, naudokite „BioMount“, „BioMount C“, „BioMount DPX“, „BioMount M“, „Canada Balsam“ arba „MountQuick Tube“. Jei naudojamas „BioClear New“ pakaitalas, tinkama padengimo medžiaga yra „BioMount New“.

- Uždenkite segmentą „VitroGnost“ uždengimo stikliuku.

Rezultatas

Branduolys – mėlynos spalvos

Kolagenas, osteoidas – šviesiai mėlynos spalvos

Eozinofilo granulės – raudonos spalvos

Acidofiliniai mukopolisacharidai, mastocitai, kremzlės matrica – raudonai violetinės spalvos Acidofilinės medžiagos – oranžiniai raudonos spalvos

Pastaba.

Dažymo procesų trukmės nėra visiškai standartizuotos. Jos atitinka klinikinę ir praktinę laboratorijų patirtį. Dažymo intensyvumas priklauso nuo panardinimo į dažomąją medžiagą trukmės. Realus dažymo protokolas priklauso nuo asmeninių pageidavimų ir prioritetų.

Mėginio paruošimas ir diagnostika

Mėginiams paimti ir paruošti naudokite tik tinkamus instrumentus. Apdorokite mėginius naudodami modernią technologiją ir aiškiai juos pažymėkite. Vadovaukitės gamintojo naudojimo nurodymais. Siekiant išvengti klaidų, dažymo procedūrą ir diagnostiką turėtų atlikti įgaliotieji ir kvalifikuoti darbuotojai. Mikroskopą naudokite tik pagal laboratorijos medicininės diagnostikos standartus.

Sauga darbe ir aplinkos apsauga

Naudokite gaminį pagal saugos darbe ir aplinkos apsaugos gaires. Panaudotus tirpalus ir pasibaigusio naudojimo termino tirpalus reikia šalinti kaip specialias atliekas, laikantis nacionalinių gairių. Šios procedūros metu naudojami reagentai gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Patikrinti audinių mėginiai gali kelti infekcijos pavojų. Vadovaujantis gera laboratorijos praktika, reikėtų imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti. Procedūras atlikite vadovaudamiesi ženklais ir perspėjimais, atspausdintais gaminio etiketėje, taip pat pateikiamais „BioGnost“ medžiagos saugos duomenų lape.

Laikymas, stabilumas ir galiojimo data

Laikykite Giemsa tirpalą 15–25 °C temperatūroje. Nelaikykite šaltose vietose, neužšaldykite ir venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio. Pagaminimo data ir galiojimo data yra nurodytos gaminio etiketėje.

Nuorodos

- Beck, R.C. (1938): Laboratory Manual of Heamtological Technique, Philadelphia, W.B. Saunders & Co.

- Dacie, J. et Lewis S. (1995): Practical haematology, 4th ed., London, Churchill Livingstone.

- Giemsa, G. (1922): Das Wesen der Giemsa-Farbung, Zentralb f Bakt; p89, pp99-106.

- International Commitee for Standardization in Haematology (1984): ICSH reference method for staining of blood and bone marrow films by azure B and eosin Y (Romanowsky stain),

British Journal of Haematology, p57, pp707-710.

- May, R. et Grünwald L. (1909): Über die Farbung von Feutchpraparaten mit meiner Azur-Eosine methode, Deutsche med Xschr, p35, pp1751-1752.

Instrukcijos GM-OT-100  GM-OT-110  GM-OT-500  GM-OT-1L  GM-OT-2.5L, 4 versija, 2014 m. sausio 9 d. Patvirtino: VR

|  | Žr. pateiktą dokumentaciją |  |  | Laikymo temperatūros diapazonas |  |  | Testų skaičius pakuotėje |  |  | Gaminio kodas |  |  | Europos atitiktis |  | BIOGNOST Ltd. Medjugorska 59 10040 Zagreb CROATIA www.biognost.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žr. pateiktą instrukciją |  |  | Saugoti nuo karščio ir saulės šviesos. |  |  | Taikoma imtinai nuo |  |  | Partijos numeris |  |  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Diagnostiniam naudojimui in vitro. |  |  | Laikyti sausoje vietoje |  |  | Dėmesio – gaminys trapus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |