## Lapas2
Supaprastinto atviro konkurso
4 priedas
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, Vilnius
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis (mato vnt.) poreikis metams | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur be PVM | Siūloma pakuotė ir jos kaina, Eur su PVM | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina Eur su PVM | Orientacinio poreikio suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9+10 =11 | 4*11 =12
27. | Impregnuotas retrakcinis siūlas | vnt. | 20 | Megztas, impregnuotas, siūlo ilgis nuo 240 iki 250 cm. Dviejų storių: plonas (0) ir labai plonas (00). | Impregnuotas retrakcinis siūlas, Sure-dent, Korėja | 6.20 | 7.50 | 6.20 | 21% | 7.50 | 150
45. | Kampinis antgalis | vnt. | 2 | Su LED ar analogiško tipo pašvietimo funkcija(vidinid šviesso generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje maks. iki 135 laips. C. | Kampinis antgalis, W&H Nordic, Švedija | 530.00 | 641.30 | 530.00 | 21% | 641.30 | 1282.60
68. | Sodapūtė: |  |  | 2. Būtina skaitmeninės šaknies viršūnės vietos indikacija.
68.1 | Sodapūtė | vnt. | 1 | Skirta apnašų valymui virš dantenų.Antgalis jungiamas tiesiogiai prie turbininio antgalio jungties per adapterį (KaVo, W&H, BienAir,MIDWEST, SIRONA).Antgalis pasisuka 360° kampu.Ties viršūne esantis silikoninis žiedas neleidžia išslysti antgaliui iš rankų.120° lenktas purkštukas, 23 g talpos skaidrus miltelių konteineris.Antgalio ilgis 205 mm. Antgalio aukštis 70 – 95 mm priklausomai nuo jungties. Svoris 114 g.Oro padavimas per turbininio antgalio rankovę, slėgis nuo 3 iki 4 bar.Vandens padavimas per turbininio antgalio rankovę, srovės stiprumas 15 ml/min ± 5 ml/min.Sterilizuoti galima purkštukus, antgalio viršūnes, silikoninį žiedą ir plastikinę priekinę antgalio korpuso dalį.Negalima sterilizuoti miltelių konteinerio ir jo dangtelio, plastikinės galinės antgalio korpuso dalies, metalinės ašies ir turbininio antgalio adapterio.Sterilizuoti B tipo gariniame sterilizatoriuje, 134° C, 18 minučių, slėgis 2 bar. Standartinis komplektas: • Sodapūtė su adapteriu • 120° „SUPRA“ purkštukas • Miltelių konteineris „SUPRA“ • 2 valymo strypeliai • 10 miltelių „CLASSIC“pa akeliai po 20 g • 2 miltelių „PEARL“ pakeliai po 20 g | Sodapūtė Prophyflex, Kavo, Vokietija | 413.22 | 500 | 413.22 | 21% | 500 | 500
68.2 | Milteliai sodapūtei | but. | 40 | Skirta apnašų valymui virš dantenų. Sudėtis: natrio hidrokarbonatas (maistinė soda) Mažiau agresyvi kristalų forma, 76 µm granulės. Pakuotė: 250 g buteliukas. | Prophy perlai Neutral, Kavo, Vokietija | 18.82 | 22.77 | 18.82 | 21% | 22.77 | 910.80
68 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  | 5.Prietaiso masė su baterija ne daugiau 175 g. | [6 empty] | 1410.80

## Lapas1
Alina G | 5639 | 17
Asta | 5639
Birutė | 5639
Daliute | 5639
Danguole | 5639
Danutė | 5639
Gita | 5639
Irena R | 5639
Irena V | 5639
Jekaterina | 5639
Laimutė | 5639
Lina | 5639
LinaS | 5639
Margarita | 5639
Rasa | 5639
ReginaS | 5639
Roma | 5639
Laimutė | 5644 | 1
Asta | 5645 | 5
Danutė | 5645
Gita | 5645
Irena R | 5645
Jekaterina | 5645
Edita | 5646 | 7
Irena V | 5646
LinaS | 5646
Margarita | 5646
Rasa | 5646
ReginaS | 5646
ReginaV | 5646
Alina G | 5652 | '11-4=7
Daliute | 5652
Danguole | 5652
Edita | 5652
Gita | 5652
Irena R | 5652
Jekaterina | 5652
Laimutė | 5652
Lina | 5652
ReginaS | 5652
ReginaV | 5652
Birutė | 5663 | '8-1=7
Daliute | 5663
Daliute | 5663
Jekaterina | 5663
Laimutė | 5663
LinaS | 5663
ReginaS | 5663
ReginaV | 5663
Birutė | 5668 | 7
Danguole | 5668
Gita | 5668
Jekaterina | 5668
Lina | 5668
ReginaS | 5668
ReginaV | 5668
Birutė | 5702 | 8
Daliute | 5702
Edita | 5702
Gita | 5702
Jekaterina | 5702
Laimutė | 5702
ReginaV | 5702
Laimutė | 5702
Birutė | 5756 | 1
Gita | 5833 | 1
Alina G | 5841 | 1
119454
26190
18390
5498
27522
10515
29366.85
104273.1
31761.9
7050
110061.6456
9528
5684
2977.65
24642.58
5627.4
3884
10175.95
31346.26
4078.3
1346.4
465
99755.54
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6475.5
571
5800
24319.86
113106.4
870
8500.88
4232.5
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6472.5
571
5800
24319.86
1261.5
127968.28