## Bendr.reik.REAG
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANČIA SISTEMA/AUTOMATU (1 VNT.), SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai:
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Pateikti (įrašyti) į lentelę reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. laikotarpį. | Savo pasiūlyme įvertinome ir įrašėme visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Įrašėme į lentelę reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. laikotarpį.
2 | Visiems nurodytiems konkretiems pavadinimams yra taikoma sąvoka „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo pagrįsti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. | Suprantame ir sutinkame, kad visiems nurodytiems konkretiems pavadinimams yra taikoma sąvoka „arba lygiavertis“. Suprantame, kad siūlant lygiavertę prekę, privalome pagrįsti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. | Pateikiame produktų išbandymų protokolą, įrodantį, kad yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Išbandymo protokolas Brošiūros, psl. Nr. 1-8
4 | Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiamos technologinio aptarnavimo paslaugos, atliekamos gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus. Pateikiami imunohistocheminio dažymo protokolai. | Naujų antikūnų įdiegimui suteiksime technologinio aptarnavimo paslaugas, atliekamas gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus ir aplikacijų spacialisto. Pateiksime imunohistocheminio dažymo protokolus. Specialistų sertifikatai, psl. Nr. 1-3
5 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai (Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas). | Siūlomų prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie atitinka ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pridedame sertifikatus. CE deklaracijos
6 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus). | Pridedame saugos duomenų lapus. Saugos duomenų lapai
7 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos. | Įsipareigojame reagentus ir priemones pristatyti ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos. Įsipareigojimai
8 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos. | Siūlomų reagentų ir priemonių galiojimo terminas bus ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Įsipareigojimai
9 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ir kt.). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. | Suprantame, kad perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ir kt.). Suprantame, kad perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10 | Tiekėjas turi pateikti lietuvių kalba ir originalo reagentų ir kitų medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas Sistemos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Įsipareigojame pateikti lietuvių kalba ir originalo reagentų ir kitų medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas Sistemos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Įsipareigojimai
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms). | Suprantame, kad Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).

## Poreikis REAG.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANČIA SISTEMA/AUTOMATU (1 VNT.), SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali produkto reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./testais) nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 36 mėn.) | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | Antikūnas Cytokeratin, High Molecular Weight (CK-HMW) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 34βE12 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Cytokeratin, High Molecular Weight, GA05161-2 | 4 | 720
2 | Antikūnas E-cadherin (ECAD) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: NCH-38 arba EP700Y Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 1020 | 1020 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 4284 | Agilent, E-cadherin (ECAD), GA05961-2 | 4 | 4080
3 | Antikūnas IgG | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Klonas: - Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Immunoglobulin G (IgG) , GA51261-2 | 4 | 720
4 | Antikūnas CD30 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Ber-H2 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, CD30 , GA60261-2 | 4 | 1440
5 | Antikūnas CD20 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: L26 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 720 | 720 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 3024 | Agilent, CD20, GA60461-2 | 4 | 2880
6 | Antikūnas CD31, Endothelial Cell | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: JC70A Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD31, Endothelial Cell , GA61061-2 | 4 | 720
7 | Antikūnas CD68 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: PG-M1 arba KP1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 300 | 300 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1260 | Agilent, CD68, GA61361-2 | 4 | 1200
8 | Antikūnas p53 (p53 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DO-7 arba BP53-11 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 1700 | 1700 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 7140 | Agilent, p53 protein, GA61661-2 | 4 | 6800
9 | Antikūnas Bcl-6 (Bcl-6 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: PG-B6p arba GI191E/A8 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, Bcl-6 protein, GA62561-2 | 4 | 1440
10 | Antikūnas Hepatocyte specific antigen | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: OCH1E5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, Hepatocyte specific antigen , GA62461-2 | 4 | 1440
11 | Antikūnas Epithelial Antigen (EpCAM) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Ber-EP4 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 240 | 240 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1008 | Agilent, Epithelial Antigen, GA63761-2 | 4 | 960
12 | Antikūnas MUM1 Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: MUMp1 arba EP190 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 540 | 540 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 2268 | Agilent, MUM1 Protein, GA64461-2 | 4 | 2160
13 | Antikūnas CD57 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: TB01 arba NK-1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD57 , GA64761-2 | 4 | 720
14 | Antikūnas CD2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: AB75 arba MRQ-11 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD2 , GA65161-2 | 4 | 720
15 | Antikūnas CD10 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP67 arba DAK-CD10 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, CD10 , GA78661-2 | 4 | 1440
16 | Antikūnas Bcl-2 (Bcl-2 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 124 arba SP66 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, Bcl-2 protein, IR61461-2 | 4 | 1440
17 | Antikūnas Calretinin (CR) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP65 arba DAK-Calret 1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 240 | 240 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1008 | Agilent, Calretinin, IR62761-2 | 4 | 960
18 | Antikūnas Mast Cell Tryptase | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: AA1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 4 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Mast Cell Tryptase, IR64061-2 | 4 | 720
19 | Antikūnas Epstein-Barr Virus (EBV) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: CS.1-4 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 4 | 720 | 720 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 3024 | Agilent, Epstein-Barr Virus, IR75361-2 | 4 | 2880
20 | Antikūnas CD21 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 1F8 arba 2G9 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, CD21 , IR60861-2 | 4 | 1440
21 | Antikūnas Wilms’ tumour 1 protein (WT1) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 6F-H2 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 4 | 960 | 960 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 4032 | Agilent, Wilms’ tumour 1 protein, IR05561-2 | 4 | 3840
22 | Cyclin D1 (CyD1) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Monokloninis Klonas: EP12 arba SP4-R Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Cyclin D1, GA08361-2 | 4 | 720
23 | Antikūnas CD138 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: MI15 arba B-A38 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD138 , GA64261-2 | 4 | 720
24 | PD-L1 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 22C3 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 5 | 1800 | 1800 | 40.95 | 60 | 2340 | 5 | 2457 | 73710 | Agilent, PD-L1 IHC 22C3 pharmDx, GE00621-2 | 39 | 70200
25 | Cytokeratin (CK-PAN) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 5040 | 5040 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 21168 | Agilent, Cytokeratin, GA05361-2 | 4 | 20160
26 | Antikūnas CD3 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 720 | 720 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 3024 | Agilent, CD3 , GA50361-2 | 4 | 2880
27 | Antikūnas PAX5 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: SP34 arba DAK-Pax5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, PAX5, GA65061-2 | 4 | 720
28 | Antikūnas CD7 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP74 arba DAK-Pax5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD7, GA64361-2 | 4 | 720
29 | Antikūnas MPO | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 240 | 240 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1008 | Agilent, Myeloperoxidase, GA51161-2 | 4 | 960
30 | Glycophorine A | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Klonas: JC159 arba GA-R2 Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 26 | 240 | 240 | 3.15 | 240 | 720 | 5 | 756 | 756 | Agilent, Glycophorine A, M081901-2 | 3 | 720
31 | Antikūnas Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: EP266 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 240 | 240 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1008 | Agilent, Antikūnas Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT), IR09361-2 | 4 | 960
32 | Antikūnas CD43 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DF-T1 arba L60 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD43, GA63661-2 | 4 | 720
33 | Antikūnas CD1a | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 010 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD1a, IR06961-2 | 4 | 720
34 | Antikūnas CD61 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Y2/51 arba 2f2 Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 28 | 240 | 240 | 3.15 | 240 | 720 | 5 | 756 | 756 | Agilent, CD61, M075301-2 | 3 | 720
35 | IgD | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: Poliklonas Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 30 | 180 | 180 | 1.89 | 180 | 324 | 5 | 340.2 | 340.2 | Agilent, IgD, A009302-2 | 1.8 | 324
36 | IgM | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: Poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, IgM, GA51361-2 | 4 | 720
37 | Antikūnas Cytomegalovirus (CMV) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: CCH2+DDG9 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 360 | 360 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1512 | Agilent, Cytomegalovirus, GA75261-2 | 4 | 1440
38 | Hairy cell leukemia | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DBA.44 Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 36 | 570 | 570 | 5.46 | 114 | 592.8 | 5 | 622.44 | 3112.2 | Agilent, Hairy cell leukemia, M088001-2 | 5.2 | 2964
39 | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Kappa Light Chains, GA50661-2 | 4 | 720
40 | Antikūnas Lambda lengvosios grandinės | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Lambda Light Chains , GA50761-2 | 4 | 720
41 | Antikūnas CD99 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 12E7 arba 013 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD99, IR05761-2 | 4 | 720
42 | Antikūnas CD79a | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: JCB117 arba SP18 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, CD79a, GA62161-2 | 4 | 720
43 | Antikūnas Prostate - Specific Antigen (PSA) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: ER-PR8 Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 38 | 240 | 240 | 5.67 | 30 | 162 | 5 | 170.1 | 1360.8 | Agilent, Prostate - Specific Antigen (PSA), M075029-2 | 5.4 | 1296
44 | Antikūnas Myogenin | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: F5D Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 2 | 180 | 180 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 756 | Agilent, Myogenin, GA06761-2 | 4 | 720
45 | Antikūnas CD34 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: QBEnd 10 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 1 | 720 | 720 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 3024 | Agilent, CD34, GA63261-2 | 4 | 2880
46 | Antikūnas CD56 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 123C3 arba MRQ-42 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų Instrukcijos, psl. Nr. 3 | 240 | 240 | 4.2 | 60 | 240 | 5 | 252 | 1008 | Agilent, CD56, IR62861-2 | 4 | 960
47 | Antikūnas CD-117 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušis Tipas: Polikloninis Skiedimas: koncentruotas Instrukcijos, psl. Nr. 40 | 600 | 600 | 1.05 | 600 | 600 | 5 | 630 | 630 | Agilent, CD-117, A450229-2 | 1 | 600
48 | EBER CISH zondas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos prietaisu. Instrukcijos, psl. Nr. 43 | 120 | 120 | 57.75 | 20 | 1100 | 5 | 1155 | 6930 | Agilent, EBER CISH, G111701-2 | 55 | 6600
49 | Kappa / Lambda dual CISH | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos prietaisu. Instrukcijos, psl. Nr. 50 | 60 | 60 | 115.5 | 20 | 2200 | 5 | 2310 | 6930 | Agilent, Kappa / Lambda dual CISH, G111700-2 | 110 | 6600
50 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimams sistema (įrašyti tikslius pavadinimus ir papildydi eilutėmis pagal poreikį):
50.1 | EnVision FLEX+, High pH |  | 23400 | 23400 | 3.78 | 600 | 2160 | 5 | 2268 | 88452 | Agilent, EnVision FLEX+, High pH, GV80011-2 | 3.6 | 84240
50.2 | Magenta chromogenas |  | 300 | 300 | 0.84 | 150 | 120 | 5 | 126 | 252 | Agilent, EnVision FLEX HRP Magenta, GV92511-2 | 0.8 | 240
50.3 | Etiketės IHC stiklų žymėjimui |  | 24000 | 24000 | 0.42 | 3000 | 1200 | 5 | 1260 | 10080 | Agilent, Slide Label Kit, S341730 | 0.4 | 9600
50.4 | Mouse LINKER |  | 9000 | 9000 | 2.1 | 75 | 150 | 5 | 157.5 | 18900 | Agilent, Mouse LINKER, GV82111-2 | 2 | 18000
50.5 | RabbitLINKER |  | 2700 | 2700 | 2.1 | 75 | 150 | 5 | 157.5 | 5670 | Agilent, Rabbit LINKER, GV80911-2 | 2 | 5400
50.6 | Taikinio atstatymo buferis (žemo ph) |  | 8100 | 8100 | 1.05 | 225 | 225 | 5 | 236.25 | 8505 | Agilent, Target Retrieval Solution, Low pH, GV80511-2 | 1 | 8100
50.7 | Ksileno pakaitas audinių histologiniam paruošimui |  | 24000 | 24000 | 0.21 | 3,8L (600 tyr.) | 120 | 5 | 126 | 5040 | Agilent, Clearify, GC81030-2 | 0.2 | 4800
50.8 | Hematoksilinas |  | 23400 | 23400 | 0.42 | 600 | 240 | 5 | 252 | 9828 | Agilent, Hematoxylin, GC80811-2 | 0.4 | 9360
50.9 | Plovimo buferis |  | 23800 | 23800 | 0.21 | 1700 | 340 | 5 | 357 | 4998 | Agilent, Wash Buffer, GC80711-2 | 0.2 | 4760
50.10 | Antikūnų skiediklis |  | 2100 | 2100 | 0.84 | 250 ml. (350 tyr.) | 280 | 5 | 294 | 1764 | Agilent, Dako REAL Antibody Diluent, S202230 | 0.8 | 1680
50.12 | ISH valymo tirpalas |  | 180 | 180 | 18.9 | 2-100 | 36 | 5 | 37.8 | 3402 | Agilent, ISH Cleaning Solution, GC20730-2 | 18 | 3240
50.13 | ISH Ethanol Solution |  | 180 | 180 | 4.2 | 5-25 tyr. | 20 | 5 | 21 | 756 | Agilent, ISH Ethanol Solution, GM30011-2 | 4 | 720
50.14 | ISH paruošimo tirpalas |  | 180 | 180 | 14.7 | 175 ml. (5-25 tyr.) | 70 | 5 | 73.5 | 2646 | Agilent, ISH Pre-Treatment Solution, GM30111-2 | 14 | 2520
50.15 | ISH pepsinas |  | 180 | 180 | 14.7 | 5-25 tyr. | 70 | 5 | 73.5 | 2646 | Agilent, ISH Pepsin, GM30211-2 | 14 | 2520
50.16 | ISH Stringento WB |  | 180 | 180 | 14.7 | 175 ml. (5-25 tyr.) | 70 | 5 | 73.5 | 2646 | Agilent, ISH Stringent Wash Buffer, GM30311-2 | 14 | 2520
50.17 | CISH priemonių rinkinys |  | 180 | 180 | 5.88 | 36 | 201.6 | 5 | 211.68 | 1058.4 | Agilent, Anti-FITC-AP CISH Accessory Kit, K589911-2 | 5.6 | 1008
50.18 | Maišymo juostelės chromogenui |  | 23750 | 23750 | 0.21 | 1250 | 250 | 5 | 262.5 | 4987.5 | Agilent, Dako Omnis Mixing Strip, GC10730 | 0.2 | 4750
50.19 | Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning reagent |  | 24000 | 24000 | 0.21 | 10x22.5 ml. (600 tyr.) | 120 | 5 | 126 | 5040 | Agilent, Sulfuric Acid, 0.3 M, cleaning reagent, GC20330-2 | 0.2 | 4800
50.20 | Reagentų buteliukai 2 ml. |  | 2000 | 2000 | 0.42 | 25 vnt. (250 tyr.) | 100 | 5 | 105 | 840 | Agilent, Dako Omnis Small Vial, 2 mL, GC20130-6 | 0.4 | 800
50.21 | Reagentų buteliukai 30 ml. |  | 11250 | 11250 | 0.21 | 25 vnt. (3750 tyr.) | 750 | 5 | 787.5 | 2362.5 | Agilent, Dako Omnis Large Vial, 30 mL, GC20230-6 | 0.2 | 2250
50.22 | ISH Lid - reakcijų dangteliai |  | 200 | 200 | 3.99 | 25 | 95 | 5 | 99.75 | 798 | Agilent, ISH Lid, GC10230 | 3.8 | 760
50.23 | DAB Enhancer |  | 1800 | 1800 | 1.47 | 60 | 84 | 5 | 88.2 | 2646 | Agilent, DAB Enhancer, GC80611-2 | 1.4 | 2520
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM | [9 empty] | 342212
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM | [9 empty] | 359322.6
PVM | [9 empty] | 17110.6

## Bend. reikalavimai SISTEMAI
ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANTI SISTEMA/AUTOMATAS PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai:
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti kvalifikuotą techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį atliktų gamintojo įgaliotas serviso inžinierius. | Savo sąskaita užtikrinsime kvalifikuotą techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį atliktų gamintojo įgaliotas serviso inžinierius. Specialistų sertifikatai, psl. Nr. 1
2 | Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus. | Perkančiosios organizacijos prašymu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, apmokysime Perkančiosios organizacijos personalą naudotis sistema ir išduosime apmokymo pažymėjimus. Specialistų sertifikatai, psl. Nr. 2
3 | Naudojimosi instrukcija ir (ar) darbo/vartotojo vadovas. Tiekėjas privalo perduoti sistemos naudojimosi dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis. | Naudojimosi instrukcija ir (ar) darbo/vartotojo vadovas. Perduosimesistemos naudojimosi dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis. Įrangos instrukcija_GI10230
4 | CE ženklinimas. Siūloma sistema turi būti sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinta CE žyme. (Šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti CE ženklinimą liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | CE ženklinimas. Siūloma sistema yra sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiame CE ženklinimą liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. CE deklaracijos, psl. Nr. 1-5
5 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį. | Garantuojame personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį. Įsipareigojimai
6 | Pristatoma sistema turi būti nauja, nenaudota. | Pristatoma sistema bus nauja, nenaudota. Įsipareigojimai
7 | Sistemos paruošimas darbui. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema būtų pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. | Sistemos paruošimas darbui. Užtikriname, kad sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įsipareigojimai

## Techninė spec. SISTEMA
ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANTI SISTEMA/AUTOMATAS PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, dokumentacijoje pažymimas techninis parametras, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | Paskirtis | Automatinė laboratorinė sistema (toliau – Sistema), skirta atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais. | Siūlome automatinę laboratorinę sistemą, skirtą atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais. Brošiūros, psl. Nr. 9, 10
2 | Procedūros | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo, imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo. | Procedūra siūloma sistema yra pilnai automatinė, nereikalaujanti papildomų įrenginių ir rankinio darbo, imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo. Brošiūros, psl. Nr. 9, 10
3 | Sudėtis | Sistemą sudaro: | Siūlomą sistemą sudaro:
|  | 1. reakcijų automatas (toliau – Instrumentas); | 1. reakcijų automatas; Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 17
|  | 2.kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra ir pele; | 2. kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra ir pele; Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 17
|  | 3. nepertraukiamas maitinimo šaltinis Instrumento ir kompiuterio su monitoriumi pajungimui; | 3. nepertraukiamas maitinimo šaltinis instrumento ir kompiuterio su monitoriumi pajungimui; Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 17
|  | 4. etikečių brūkšninio kodo spausdintuvas; | 4. etikečių brūkšninio kodo spausdintuvas; Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 17
|  | 5. 2D kodo skaitytuvas. | 5. 2D kodo skaitytuvas. Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 17
4 | Tyrimo metodai | Galimybė tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas. | Siūloma sistema galima tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas. Brošiūros, psl. Nr. 9, 10
5 | Suderinamumas su Laboratorijos informacine sistema (LIS) | 5.1. Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės laboratorijos informacinę sistemą (toliau – LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus. Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS. | 5.1. Siūloma sistema yra tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės laboratorijos informacinę sistemą (toliau – LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS palaiko HL7 v2 standartus. Brošiūros, psl. Nr. 12
|  | 5.2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui Sistemą integruoti į LIS, Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: | 5.2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui Sistemą integruoti į LIS, įsipareigojame savo jėgomis ir lėšomis:
|  | 5.2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS, | 5.2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS, Įsipareigojimai
|  | 5.2.2. dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. | 5.2.2. dalyvauti sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Įsipareigojimai
6 | Lankstumas | Instrumentas sudarytas iš atskirų modulių, gedimo atveju galimas atskiro modulio atjungimas su galimybe tęsti darbą veikiančiuose moduliuose. | Siūlomos sistemos instrumentas sudarytas iš atskirų modulių, gedimo atveju galimas atskiro modulio atjungimas su galimybe tęsti darbą veikiančiuose moduliuose. Brošiūros, psl. Nr. 13, 15
|  | Galimybė atlikti dvigubo dažymo reakcijas (angl. double staining). | Siūloma sistema galima atlikti dvigubo dažymo reakcijas (angl. double staining). Brošiūros, psl. Nr. 12, 16-19
|  | Galimybė tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus. | Siūloma sistema gali tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus. Brošiuros.pdf 9 psl.
|  | Galimybė imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos. | Siūloma sistema gali imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos. Brošiūros, psl. Nr. 10
|  | Galimybė išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos. | Siūloma sistema gali išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos. Brošiūros, psl. Nr. 10
|  | Galimybė atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso. | Siūloma sistema gali atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso. Brošiūros, psl. Nr. 10
|  | Galimybė susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį). | Siūloma sistema gali susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį). Brošiūros, psl. Nr. 12
|  | Galimybė naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus. | Siūloma sistema gali naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus. Brošiūros, psl. Nr. 12
|  | Galimybė kurti ir redaguoti savo protokolus. | Siūloma sistema gali kurti ir redaguoti savo protokolus. Brošiūros, psl. Nr. 12
7 | Sistemos našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 60 histologinių mėginių. | Siūloma sistema vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 60 histologinių mėginių. Brošiūros, psl. Nr. 11
|  | Imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 2,5 valandos. | Siūloma sistema imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo trunka ne ilgiau kaip 2,5 valandos. Brošiūros, psl. Nr. 11
|  | In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 5 valandas. | Siūloma sistema In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo trunka ne ilgiau kaip 5 valandas. Brošiūros, psl. Nr. 11
|  | Vienu metu į viena instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų. | Siūloma sistema vienu metu į vieną instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų. Brošiūros, psl. Nr. 10
8 | Temperatūros palaikymas | Instrumente reagentai (antikūnai) privalo būti laikomi pastovioje, kontroliuojamoje 17°C-20°C temperatūroje, nepriklausanti nuo laboratorijos aplinkos temperatūros. | Siūlomame instrumente reagentai (antikūnai) yra laikomi pastovioje, kontroliuojamoje 17°C-20°C temperatūroje, nepriklausančioje nuo laboratorijos aplinkos temperatūros. Brošiūros, psl. Nr. 10
9 | Reagentų kodavimas, identifikavimas ir monitoravimas | Reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus arba lygiavertį metodą. | Siūlomos sistemos reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 65
|  | Instrumentas turi pats nuskaityti ir atpažinti visus įdėtus reagentus. | Siūlomos sistemos instrumentas nuskaito ir atpažįsta visus įdėtus reagentus. Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 65
|  | Instrumentas privalo monitoruoti reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus. | Siūlomas instrumentas monitoruoja reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus. Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 61, 62, 79
10 | Atliekų rūšiavimas | Instrumentas privalo turėti atliekų surinkimo konteinerius. | Siūlomas instrumentas turi atliekų surinkimo konteinerius. Brošiūros, psl. Nr. 11
|  | Instrumentas privalo rūšiuoti susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas. | Siūlomas instrumentas rūšiuoja susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas. Brošiūros, psl. Nr. 11
11 | Ataskaitų generavimas | Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas. | Siūloma sistema gali galima generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas. Įrangos instrukcija_GI10230, psl. Nr. 174
12 | Instrumento skleidžiamo triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 65 dB. | Siūlomos sistemos skleidžiamas triukšmo lygis 63,7 dB. Brošiūros, psl. Nr. 12
13 | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą Sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | Įsipareigojame, pateikęs Sistemą panaudos būdu, savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą Įsipareigojimai
|  | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | Įsipareigojame, pateikę sistemą panaudos būdu, visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė. Įsipareigojimai
|  | Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Patologijos centrą ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val., tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) Sistemos įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | Įsipareigojame, gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Patologijos centrą ne vėliau kaip per 24 val. atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalins gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val., įsipareigojame sugedusią (netinkamai veikiančią) sistemos įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus. Įsipareigojimai
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.
** | Pirkimas negali būti skaldomas į dalis, nes tyrimų atlikimui skirta įranga (automatiniai analizatoriai su programine įranga, tyrimų atlikimo metodai ir kt.), reagentai, priemonės, kalibravimo, kontrolinės bei eksploatacinės medžiagos yra tarpusavyje susijusios, sudaro bendra nedalomą sistemą, patvirtintą gamintojo (analizatoriaus, reagentų ir kt), kuri skirta atlikti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimus.