„MAY-GRUENWALD“ TIRPALAS

IVD  In vitro diagnostinis medicininis prietaisas           CE

Polichromatinio eozino, metileno mėlio ir žydrų dažomųjų medžiagų tirpalas

Dažymui hematologinių ir citologinių tyrimų metu

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

REF Gaminio kodas: MG-OT-100 (100 ml)   MG-OT-110 (10 x 100 ml)    MG-OT-500 (500 ml) MG-OT-1L (1000 ml)	GM-OT-2.5L (2500 ml)

Įvadas

Polichromatiniai Romanowsky dažai yra standartiniai dažai, naudojami hematologinių kraujo tepinėlių ir kaulų čiulpų dažymui. Įvairių rūšių Romanowsky dažomosios medžiagos (Giemsa, May-Gruenwald, Leishman, Wright, Jenner ir kt.) savo sudėtyje skirtingu santykiu turi metileno mėlio (ir su reagentu susijusios tiazino dažomosios medžiagos, pvz., „Azure B“), veikiančio kaip katijonas, ir „Eosin Y“, veikiančio kaip anijonas. Katijonų ir anijonų komponentų sąveika sukelia žinomą Romanowsky poveikį, kuris neįmanomas, jei kiekvienas komponentas naudojamas atskirai. Violetinė spalva žymi poveikį. Dažymo intensyvumas priklauso nuo „Azure B“ turinio bei „Azure B“ ir „Eosin Y“ santykio, tuo tarpu keli kiti veiksniai lemia dažymo rezultatą: darbinio tirpalo pH vertė, paruošimo metodo ir dažomųjų medžiagų veikimo trukmės. „BioGnost“ May-Gruenwald tirpalas naudojamas kaulų čiulpų ir periferinių kraujagyslių kraujo mėginių dažymui, limfocitų, monocitų, granulocitų (neutrofilų, eozinofilų, bazofilų), trombocitų ir eritrocitų dažymui. May-Gruenwald tirpalas naudojamas citologijoje dažyti citodiagnostinių punkcijų aspiratus, diarėjos ir sekrecijos procesų ląsteles. Vienas iš dažniausių May-Gruenwald tirpalo naudojimo būdų yra May-Gruenwald Giemsa metodas, arba Pappenheim metodas.

Gaminio aprašymas

 MAY-GRUENWALD TIRPALAS – eozino ir metileno mėlio tirpalas metanolyje su stabilizatoriais.

Kiti produktai ir reagentai, kurie gali būti naudojami dažant

- Tvirtinamosios medžiagos, pavyzdžiui, „BioGnost“ neutralūs buferiniai formaldehido tirpalai: formaldehidas NB 4 proc., formaldehidas NB 10 proc.

- Polichromatiniai Romanowsky reagentai, pavyzdžiui, „BioGnost“ Giemsa tirpalas

- Dehidracijos / rehidracijos medžiaga, pavyzdžiui, „BioGnost“ alkoholio tirpalai: „Histanol 70“, „Histanol 80“, „Histanol 95“ ir „Histanol 100“.

- Valymo medžiagos, pavyzdžiui, „BioClear“ ksilenas arba jo pakaitalas, pavyzdžiui, limoneno pagrindu pagamintas „BioNene“ arba alifatinio angliavandenilio pagrindu pagaminta „BioClear New“ medžiaga.

- Padengimo ir tvirtinimo terpė, pavyzdžiui, „BioGnost“ gaminiai: „BioMount“, „BioMount High“, „BioMount M“, „BioMount New“, „BioMount DPX“, „BioMount DPX High“, „BioMount DPX Low“, „BioMount C“, „BioMount Aqua“, „Canada Balsam“ arba „MountQuick Tube“

- Infiltracijos ir sujungimo medžiaga, pavyzdžiui, „BioGnost“ granuliuotas parafinas „BioWax 52/54“, „BioWax 56/58“, „BioWax Blue“, „BioWax Micro“, „BioWax Plus 56/58“.

- Hematologijoje naudojami stikleliai, pavyzdžiui, „VitroGnost STANDARD GRADE“, arba histopatologijoje ir citologijoje naudojami aukštos kokybės stikleliai, pavyzdžiui, „VitroGnost SUPER GRADE“, arba vieni iš daugiau nei 30 „VitroGnost“ stiklelių

- „VitroGnost“ padengimo stikliukas. Matmenys nuo 18 x 18 mm iki 24 x 60 mm.

- Panardinimo aliejai, pavyzdžiui, „BioGnost“ panardinimo aliejus, kedro medžio aliejus, panardinimo aliejų tipai: 37, A, B, FF ir NVH.

- „BioGnost“ buferio tabletės, pH 6,8 arba 7,2

- Fiksuojantis reagentas, pavyzdžiui, „BioGnost Histanol M“.

Tirpalų paruošimas

Buferio tirpalas, pH 6,8

- Ištirpinkite 1 pH 6,8 buferio tabletę 1 distiliuoto vandens litre intensyviai maišydami.

Pastaba: Dažymo proceso metu galima naudoti pH 7,2 buferio tirpalą arba pH 6,8 ir 7,2 buferio tirpalų mišinį. Proceso rezultatai gali būti raudonos arba mėlynos spalvos.

Ištirpintas „May-Gruenwald“ tirpalas

- Sumaišykite 30 ml „May-Gruenwald“ tirpalo su 150 ml distiliuoto ar demineralizuoto vandens ir 20 ml buferio tirpalo.

Darbinis „Giemsa“ tirpalas

- Įpilkite 10 ml „Giemsa“ tirpalo į 190 ml pH 6,8 buferio tirpalą, gerai išmaišykite ir palikite 10 min. atvėsti. Išfiltruokite, jei reikia.

A1) Kraujo tepinėlio dažymo procedūra naudojant „May-Gruenwald“ tirpalą

- Paruoškite periferinio kraujo tepinėlį užlašinę kraujo iš šviežio kraujo mėginio.

- Užfiksuokite išdžiūvusio kraujo tepinėlius įmerkę juos į metanolį ir palaikę jame 1 min. („Histanol M“).

- Leiskite tepinėliui nudžiūti.

- Panardinkite fiksuotą išdžiovintą tepinėlį 3–4 min. į „May-Gruenwald“ tirpalą.

- Panardinkite fiksuotą išdžiovintą tepinėlį 6 min. į tirpintą „May-Gruenwald“ tirpalą.

- Du kartus nuplaukite tepinėlį pH 6.8 buferio tirpalu. Tai turi trukti 1 min.

- Išdžiovinkite preparatą.

Rezultatas (pH 6,8)

Branduolys – raudonai rausvos spalvos

Limfocitų plazma – mėlyna

Monocitų plazma – pilkai mėlyna

Neutrofilų granulė – šviesiai violetinė

Eozinofilų granulė – nuo raudonos iki raudonai rudos

Bazofilų granulė – nuo tamsiai violetinės iki juodos

Trombocitai – violetinė

Eritrocitai – rausva

A2) Kraujo tepinėlio dažymo procedūra naudojant May-Grünwald Giemsa (Pappenheim) metodą

- Paruoškite periferinio kraujo tepinėlį užlašinę kraujo iš šviežio kraujo mėginio.

- Leiskite tepinėliui nudžiūti.

- Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite „May-Gruenwald“ tirpalo ir palaukite 5 min.

- Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6,8 buferio tirpalu.

- Ant nudžiūvusio tepinėlio užlašinkite „Giemsa“ tirpalo ir palaukite 25 min.

- Greitai nuplaukite tepinėlį pH 6,8 buferio tirpalu.

Pastaba: Jei reikia, naudokite mažesnį buferio tirpalo kiekį, kad kruopščiai pašalintumėte dažomosios medžiagos perteklių, o nudažytos struktūros gerai matytųsi. Nuplaukite tirpalą po 10–30 sekundžių.

- Išdžiovinkite preparatą.

Rezultatas (pH 6,8)

Branduolys – violetinė

Limfocitų plazma – mėlyna

Monocitų plazma – pilkai mėlyna

Neutrofilų granulė – šviesiai violetinė

Eozinofilų granulė – nuo raudonos iki tamsiai violetinės

Bazofilų granulė – nuo tamsiai violetinės iki juodos

Trombocitai – violetinė

Eritrocitai – rausva

Pastaba.

Dažymo procesų trukmės nėra visiškai standartizuotos. Instrukcijoje pateiktos trukmės atitinka klinikinę ir praktinę laboratorijų patirtį. Dažymo intensyvumas priklauso nuo panardinimo į dažomąją medžiagą trukmės. Realus dažymo protokolas priklauso nuo asmeninių pageidavimų ir prioritetų.

Mėginio paruošimas ir diagnostika

Mėginiams paimti ir paruošti naudokite tik tinkamus instrumentus. Apdorokite mėginius naudodami modernią technologiją ir aiškiai juos pažymėkite. Vadovaukitės gamintojo naudojimo nurodymais. Siekiant išvengti klaidų, dažymo procedūrą ir diagnostiką turėtų atlikti įgaliotieji ir kvalifikuoti darbuotojai. Mikroskopą naudokite tik pagal laboratorijos medicininės diagnostikos standartus.

Sauga darbe ir aplinkos apsauga

Naudokite gaminį pagal saugos darbe ir aplinkos apsaugos gaires. Panaudotus tirpalus ir pasibaigusio naudojimo termino tirpalus reikia šalinti kaip specialias atliekas, laikantis nacionalinių gairių. Šios procedūros metu naudojami reagentai gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Patikrinti audinių mėginiai gali kelti infekcijos pavojų. Vadovaujantis gera laboratorijos praktika, reikėtų imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti. Procedūras atlikite vadovaudamiesi ženklais ir perspėjimais, atspausdintais gaminio etiketėje, taip pat pateikiamais „BioGnost“ medžiagos saugos duomenų lape.

Laikymas, stabilumas ir galiojimo data

Laikykite „Hematoxylin M“ sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje 15–25 °C temperatūroje. Nelaikykite šaltose vietose, neužšaldykite ir venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio. Pagaminimo data ir galiojimo data yra nurodytos gaminio etiketėje.

Nuorodos

- Beck, R.C. (1938): Laboratory Manual of Heamtological Technique, Philadelphia, W.B. Saunders & Co.

- Dacie, J. et Lewis S. (1995): Practical haematology, 4th ed., London, Churchill Livingstone.

- Garcia, L. S. (2001): Diagnostic Medical Parasitology, 4th ed., Washington, D.C., ASM Press.

- Giemsa, G. (1922): Das Wesen der Giemsa-Farbung, Zentralb f Bakt; 89, p 99-106

- Kiernan, J.A. (2008): Histological and histochemical methods: Theory and Practice, 4th ed., Bloxham, Scion Publishing Ltd.

- May, R. et Grünwald L. (1909): Über die Farbung von Feutchpraparaten mit meiner Azur-Eosine methode, Deutsche med Xschr, 35, p 1751-1752

Instrukcijos MG-OT-100  MG-OT-110  MG-OT-500  MG-OT-1L  MG-OT-2.5L, 4 versija, 2014 m. sausio 16 d. Patvirtino: VR

|  | Žr. pateiktą dokumentaciją |  |  | Laikymo temperatūros diapazonas |  |  | Testų skaičius pakuotėje |  |  | Gaminio kodas |  |  | Europos atitiktis |  | BIOGNOST Ltd. Medjugorska 59 10040 Zagreb CROATIA www.biognost.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žr. pateiktą instrukciją |  |  | Saugoti nuo karščio ir saulės šviesos. |  |  | Taikoma imtinai nuo |  |  | Partijos numeris |  |  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Diagnostiniam naudojimui in vitro. |  |  | Laikyti sausoje vietoje |  |  | Dėmesio – gaminys trapus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |