Konkurso sąlygų 1 priedas

Automatizuota otorinolaringologo darbo vieta ATMOS S61 Servant– 1 kompl.

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Siurbimo sistema: |  |  |
| 1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 40 l/min; - vakuumas ne mažiau -91 kPa; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas. | - oro srauto pratekėjimas 40 l/min; - vakuumas -91 kPa; - yra siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas. ATMOS_ENT_catalogue, 13-14 psl. |
| 1.2. talpa sekretui/išskyroms | - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - talpa su integruotu antibakteriniu filtru (antibakterinių filtrų 100vnt.); - rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatiniu sistemos užpildymu; - būtina talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija. | - talpos tūris 1,25 litras; - talpa su integruotu antibakteriniu filtru (antibakterinių filtrų 100vnt.); - rankinis sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatiniu sistemos užpildymu; - yra talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija. ATMOS_ENT_catalogue, 13-14 psl. |
| 1.3. komplektacija | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - atsiurbimo žarna; - atsiurbimo antgalių adapteris; - ne mažiau 3 atsiurbimo antgalių, įvairaus dydžio; - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos; - vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas; - praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - atsiurbimo žarna; - atsiurbimo antgalių adapteris; - 3 atsiurbimo antgaliai, įvairaus dydžio; - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos; - vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas; - praplovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos; ATMOS_ENT_catalogue, 13-14 psl. |
| 2. Ausies plovimo sistema |  |  |
| 2.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra turi būti 37ºC +/- 1ºC; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min. iki 500 ml/min.; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas; - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga; - visos dalys autoklavuojamos. | - palaikoma vandens temperatūra 37ºC +/- 1ºC; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, nuo 50 ml/min. iki 500 ml/min.; - plovimo sistema pajungta prie vandentiekio sistemos, nepertraukiamas vandens padavimas; - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga; - visos dalys autoklavuojamos. ATMOS_ENT_catalogue, 17 psl. |
| 2.2. plovimo skysčio surinkimas | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos. | - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, turintis atskirą pajungimą prie kanalizacijos sistemos. ATMOS_ENT_catalogue, 18 psl. |
| 3. Suspausto oro sistema |  |  |
| 3.1. Oro kompresorius | - sukeliantis slėgį ne mažiau 2bar; - oro srauto pratekėjimas ne mažiau 20 l/min.; - oro slėgio reguliavimo galimybė; - nosies prapūtimo sistema su antgaliais, 2vnt. | - sukeliantis slėgį 2bar; - oro srauto pratekėjimas 20 l/min.; - oro slėgio reguliavimo galimybė; - nosies prapūtimo sistema su antgaliais, 2vnt. ATMOS_ENT_catalogue, 16, 70 psl. Instrukcija S61 EN, 35 psl. |
| 3.2. Medikamentų buteliukai | - trys buteliukai medikamentams su purškikliais. | - trys buteliukai medikamentams su purškikliais. ATMOS_ENT_catalogue, 16 psl. |
| 4. Darbo vietos apšvietimas: |  |  |
| 4.1. šalta šviesa | - LED lempa, ne mažiau dviejų kanalų su šviesolaidžiais, ne mažesnio kaip 1.7 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams; - automatinis šviesos įjungimas/išjungimas ir reguliavimas; - papildomai dar turi būti įmontuota LED (šviesos emisijos diodo) šiltos šviesos lempa (turi būti galimybė pasirinkti LED baltą šviesą); - LED lempos (nepriklausomai nuo charakteristikos,pageidautina 2W galios, ne mažiau 50 lm ir 150klx; - LED lempų veikimo trukmė ne mažiau 50000 val. | - LED lempa, dviejų kanalų su šviesolaidžiais, 1.7 m ilgio, skirtais pajungti endoskopams; - automatinis šviesos įjungimas/išjungimas ir reguliavimas; - papildomai yra įmontuota LED (šviesos emisijos diodo) šiltos šviesos lempa (yra galimybė pasirinkti LED baltą šviesą); - LED lempos (nepriklausomai nuo charakteristikos, 2W galios, 50 lm ir 150klx; - LED lempų veikimo trukmė 50000 val. ATMOS_ENT_catalogue, 21 psl. |
| 4.2. galvos šviesa apžiūrai | - šviesos šaltinis LED lempa, lempa ne mažiau 2W galingumo, lempos darbinis laikas ≥50000 val.; - reguliuojama optika, apšvietimo laukas Ø 25-55 mm. 17±1 cm nuo lempos; - ergonominis galvos lankelis; - jungties laidas LED lempa su šviesos šaltiniu, ne mažiau 170 cm. | - šviesos šaltinis LED lempa, lempa 2W galingumo, lempos darbinis laikas 50000 val.; - reguliuojama optika, apšvietimo laukas Ø 25-55 mm. 17 cm nuo lempos; - ergonominis galvos lankelis; - jungties laidas LED lempa su šviesos šaltiniu, 170 cm. ATMOS_ENT_catalogue, 21,24 psl. |
| 5. Aplinka instrumentams: |  |  |
| 5.1. veidrodėlių pašildymas | 37ºC (±1°) | 37ºC (±1°) ATMOS_ENT_catalogue, 28 psl. |
| 5.2. endoskopų priežiūra | - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų laikikliai; - endoskopų pašildymo sistema iki 40ºC(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - laikiklių ilgiai ne mažiau 190mm. | - 2 kietų endoskopų laikikliai; - endoskopų pašildymo sistema iki 40ºC(±1°) kiekvienam kieto endoskopo laikikliui; - 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - laikiklių ilgiai - 190mm. ATMOS_ENT_catalogue, 23, 27, 33 psl. Instrukcija S61 EN, 23 psl. |
| 5.3. instrumentų priežiūra | - ne mažiau 4 padėkliukų instrumentams; - instrumentus uždengiantis dangtis; - instrumentų stalčius, ne mažiau 2 vnt.; - panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu; - šiukšliadėžės vieta, stalčius. | - 4 padėkliukai instrumentams; - instrumentus uždengiantis dangtis; - instrumentų stalčius, 3 vnt.; - panaudotų instrumentų plastmasinis dėklas, kuriame galima laikyti instrumentus su dezinfekuojančiu skysčiu; - šiukšliadėžės vieta, stalčius. ATMOS_ENT_catalogue, 38 psl. |
| 6. Endoskopai |  |  |
| 6.1. Laringoskopas | - Matymo kampas 0º, - Endoskopo diametras 8.0±0.4mm, - Darbinis ilgis 210±10mm, - Autoklavuojamas | - Matymo kampas 0º, - Endoskopo diametras 8.0 mm, - Darbinis ilgis 210 mm, - Autoklavuojamas Laringoskopas brosiura EN.pdf, 1psl. |
| 6.2. Nosinis endoskopas | - Matymo kampas 0º, - Endoskopo diametras 4.0±0.4mm, - Darbinis ilgis 180±10mm, - Autoklavuojamas | - Matymo kampas 0º, - Endoskopo diametras 4.0 mm, - Darbinis ilgis 180 mm, - Autoklavuojamas Nosinis endoskopas.pdf |
| 7. Diagnostinis mikroskopas: |  |  |
| 7.1. Reikalavimai mikroskopo konstrukcijai | - Mikroskopo stovas mobilus, ne mažiau kaip du stovo ratukai su stabdžiais, stovas H formos arba lygiavertis; - Optikos modulį laikantis kronšteinas su reguliuojama balansavimo sistema; kronšteino sukamojo judesio eiga ne mažiau 400o, vertikalaus judesio (optikos modulio aukščio reguliavimo) eiga ne mažiau 80 cm; - Binokuliaro nukreipimo aukštyn/žemyn kampo reguliavimo eiga ne mažiau 90o. - Binokuliaras tiesus su židiniu ne mažesniu f=125 mm. - Lankstas ne mažiau kaip 80 cm ilgio, kolonos aukštis 140±10cm; | - Mikroskopo stovas mobilus, du stovo ratukai su stabdžiais, stovas H formos; - Optikos modulį laikantis kronšteinas su reguliuojama balansavimo sistema; kronšteino sukamojo judesio eiga 400o, vertikalaus judesio (optikos modulio aukščio reguliavimo) eiga 80 cm; - Binokuliaro nukreipimo aukštyn/žemyn kampo reguliavimo eiga 90o. - Binokuliaras tiesus su židiniu f=125 mm. - Lankstas 80 cm ilgio, kolonos aukštis 140cm; Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; Instrukcija SOM_62 EN, 19 psl.; |
| 7.2. Optika | - Apochromatinė arba lygiavertė | - Apochromatinė Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.3. Okuliaras | - Būtina 2 vnt. didinimas ne mažiau kaip iki 10x. | - Būtina 2 vnt. didinimas 10x. Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.4. Vaizdo didinimas | - Didinimo keitiklis ne mažiau 3 pakopų | - Didinimo keitiklis 3 pakopų Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.5. Židinio nuotolis | - f=250±10 mm | - f=250 mm Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.6. Bendro didinimo diapazonas, esant 250 mm židinio nuotoliui | - 5x-18x (ne siauresnis už nurodytą) | - 5x-18x Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.7. Šviesolaidinė apšvietimo sistema | - Būtina | - Būtina Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; |
| 7.8. Šviesos šaltinis | - Halogeninio arba lygiaverčio apšvietimo, ne mažiau dviejų kanalų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. | - Halogeninio apšvietimo, du kanalai; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. Kaps SOM 62 brosiura EN, 1psl.; Instrukcija SOM_62 EN, 19 ps.; |
| 8. Paciento kėdė |  |  |
| 8.1. aukštis | 1) reguliuojamas ribose ne mažiau kaip nuo 50 iki 65 cm; 2) aukščio reguliavimas elektrinis, su kojiniu pedalu; 3) maksimali kėlimo galia ne mažiau 145 kg. | 1) reguliuojamas ribose nuo 50 iki 65 cm; 2) aukščio reguliavimas elektrinis, su kojiniu pedalu; 3) maksimali kėlimo galia 145 kg. Instrukcija paciento kede – English.pdf, 8, 10 psl. |
| 8.2. nugaros atrama | mechaniškai reguliuojamas kampas: ne mažiau kaip nuo 0 iki 90 laipsnių; | mechaniškai reguliuojamas kampas: nuo 0 iki 90 laipsnių; Instrukcija paciento kede – English.pdf, 8, 10 psl. |
| 8.3. spalva | 1) atramos aptrauktos dirbtine oda; 2) pasirenkama. | 1) atramos aptrauktos dirbtine oda; 2) pasirenkama. |
| 8.4. kojų atrama | turi būti. | Yra. Paciento kede_eng.pdf, 1psl. |
| 8.5. rankų atrama | turi būti, nusukamos į šoną. | yra, nusukamos į šoną. Instrukcija paciento kede – English.pdf, 7 psl. |
| 8.6. galvos atrama | turi būti atskira. | yra atskira. Paciento kede_eng.pdf, 1psl. |
| 8.7. kėdės pagrindas | 1) kėdė pagrinde įmontuotas elektrinis variklis, 230±10 V, 50Hz; 2) sėdynė turi sukiotis į abi puses ne mažiau 360° fiksuotis norimoje pozicijoje. | 1) kėdė pagrinde įmontuotas elektrinis variklis, 230±10 V, 50Hz; 2) sėdynė turi sukiotis į abi puses 360° fiksuotis norimoje pozicijoje. Paciento kede_eng.pdf, 1psl. |
| 9. Gydytojo kėdė |  |  |
| 9.1. mobilumas | turi būti ant ratukų | ant ratukų Gydytojo kede_eng.pdf, 1psl. |
| 9.2. sėdėjimo aukščio reguliavimas | 1) aukščio reguliavimas; 2) reguliuojamas aukštis ribose ne mažiau kaip nuo 55 iki 65 cm; 3) sėdimosios dalies diametras ne mažiau 33 cm. | 1) aukščio reguliavimas; 2) reguliuojamas aukštis ribose nuo 55 iki 65 cm; 3) sėdimosios dalies diametras 33 cm. Gydytojo kede_eng.pdf, 1psl. |
| 9.3. nugaros atrama | turi būti, aptraukta dirbtine oda | turi būti, aptraukta dirbtine oda Gydytojo kede_eng.pdf, 1psl. |
| 9.4. spalva | pasirenkama | Pasirenkama Gydytojo kede_eng.pdf, 1psl. |
| 10. Automatinis nešiojamas timpanometras |  |  |
| 10.1. paskirtis | - suaugusių ir vaikų atrankinei timpanometrijai atlikti. | - suaugusių ir vaikų atrankinei timpanometrijai atlikti. Titan brosiura.pdf, 4 psl. |
| 10.2. aparatūrinė dalis: | - vidinė atmintis ne mažiau 250 testų; - atminties kortelė ne mažiau 1 Gb; - būtinas LCD ekranas kreivėms peržiūrėt; - būtinas ličio jonų akumuliatorius arba lygiavertis. | - vidinė atmintis 250 testų; - atminties kortelė 1 Gb; - yra LCD ekranas kreivėms peržiūrėti; - yra ličio jonų akumuliatorius. Titan brosiura.pdf, 1, 8 psl. |
| 10.3. timpanometrija | - automatinė. | - automatinė. Titan brosiura.pdf, 10 psl. |
| 10.4. daviklio toninis signalas | - 226 Hz, 69dB HL. | - 226 Hz, 69dB HL. Titan brosiura.pdf, 10 psl. |
| 10.5. oro slėgio reguliavimas | - automatinis. | - automatinis. Titan brosiura.pdf, 10 psl. |
| 10.6. slėgio diapazonas | -vartotojo laisvai pasirenkami diapazonai ne mažiau kaip trys; - ribose ne mažiau nuo+300dPa iki –600dPa. | -vartotojo laisvai pasirenkami trys diapazonai; - ribose nuo+300dPa iki –600dPa. Titan brosiura.pdf, 10 psl. |
| 10.7. tūris | - tūrio ribos ne mažiau 0.1 iki 8.0 ml, kai 226Hz daviklio tonas. | - tūrio ribos nuo 0.1 iki 8.0 ml, kai 226Hz daviklio tonas. Titan brosiura.pdf, 10 psl. |
| 10.8. klinikiniai vidurinės ausies tyrimo testai, plačios dažnių juostos timpanometrija | - būtina galimybė ateityje patobulinti prietaisą šiais tyrimais. | - yra galimybė ateityje patobulinti prietaisą šiais tyrimais. Titan brosiura.pdf, 8 psl. |
| 11. Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 11.1. darbo vieta | - visos sistemos (dalys) turi būti integruotos į vieną bendrą sistemą ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - sistemos atskirai neperkamos; - sistemos gylis ne daugiau 600mm, ilgis ne daugiau 2000mm, aukštis ne daugiau 1000 mm; - darbo vietos spalva pasirenkama pagal RAL paletę. | - visos sistemos (dalys) yra integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - sistemos atskirai neperkamos; - sistemos gylis 540mm, ilgis iki 830mm, aukštis iki 885 mm; - darbo vietos spalva pasirenkama pagal RAL paletę. ATMOS_ENT_catalogue, 10, 28 psl. Instrukcija S61 EN, 35 psl. |
| 11.2. maitinimo įtampa | - 230 V ± 10 %; 50 Hz; | - 230 V ± 10 %; 50 Hz; Instrukcija S61 EN, 35 psl. |
| 11.3. triukšmas – garsas | - iki 50 dB; | - iki 50 dB; ATMOS_ENT_catalogue, 97 psl. |
| 11.4. darbo vietos mobilumas | - turi būti ant ratukų (min. 2 ratukai). | - yra ant ratukų (min. 2 ratukai). ATMOS_ENT_catalogue, 12 psl |
| 11.5. garantija | - ne mažiau 24 mėnesių. | - 24 mėnesiai. |