TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į pagrindimo dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Apsauginė rankovė | Kiekis – 4 vnt. | Kiekis – 4 vnt. | 9, 70 Psl. Katalogas.pdf |
| 8.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | 9, 70 Psl. Katalogas.pdf |
| 8.2. | Apsauginė medžiaga | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | Priemonė pagaminta iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | 4, 70 Psl. Katalogas.pdf |
| 8.3. | Švino ekvivalentas | Priemonės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb | Priemonės švino ekvivalentas 0,5 mm Pb | 4, 70 psl. Katalogas.pdf |
| 8.4. | Konstrukcija | Rankovę galima pritvirtinti prie liemenės ar prijuostės peties | Rankovę galima pritvirtinti prie liemenės ar prijuostės peties | 9, 70 psl. Katalogas.pdf |
| 8.5. | Dydis | Rankovės dydis ir pusė (dešinė ar kairė) pasirenkami užsakymo metu | Rankovės dydis ir pusė (dešinė ar kairė) pasirenkami užsakymo metu | 4, 9, 70 psl. Katalogas.pdf, |
| 8.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Užsakymo metu galima rinktis iš 12 spalvų (siūlomos spalvos pateiktos pagrindimo dokumente) | Spalvos.pdf |
| 8.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant rankovės arba etiketėje | Švino ekvivalentas nurodytas etiketėje | 11, 70 psl. Katalogas.pdf, |
| 8.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su rankove pateikiamos jos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, prijuostės) komplektu pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | 70 psl. Katalogas.pdf, Aprašas.pdf |
| 8.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. | Apsaugos priemonė atitinka: IEC 61331-1:2014 IEC 61331-3:2014 | DOC.pdf CE.pdf |
| 8.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai | 70 Psl. Katalogas.pdf |
| 8.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | yra (kartu su pasiūlymu konkursui pateiktas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) | DOC.pdf, CE.pdf |
| 8.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | 70 Psl. Katalogas.pdf |
| 14. | Pastatoma mobili širma fiksuoto aukščio | Kiekis – 5 vnt. | Kiekis – 5 vnt. | 65, 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos švino ekvivalentas ≥ 1,0 mm Pb; - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi. | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos švino ekvivalentas 1,0 mm Pb; - Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi. | 65, 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.2. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinėje dalyje švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo lango / skaidrios dalies matmenys 50 × 50 cm (plotis × aukštis); - Širmos matmenys: - aukštis ne daugiau kaip 210 cm; - plotis 80 cm ± 10 cm; - Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. | - Mobili (pagrindas su ratukais); - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo) ir metalo (pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinėje dalyje švinuotas stiklas; - Švinuoto stiklo lango / skaidrios dalies matmenys 70 × 80 cm (plotis × aukštis); - Širmos matmenys: - aukštis 200 cm; - plotis 80 cm - Garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. | 65, 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.3. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.5. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.6. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 | 72 Psl. Katalogas.pdf DOC.pdf, CE.pdf |
| 14.7. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai | 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | yra (kartu su pasiūlymu konkursui pateiktas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) | 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 14.9. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | 72 Psl. Katalogas.pdf |
| 15. | Lubinė širma/ekranas (konsolė) | Kiekis – 1 vnt. | Kiekis – 1 vnt. | 3, 4, 33 Psl. Katalogas2.pdf https://www.kenex.co.uk/product/x-ray-shielding/overhead-protective-shields/overhead-shield-351/ |
| 15.1. | Konsolės konstrukcijos tipas | - Lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Su apsauginiu ekranu (širma) nuo radiacinės spinduliuotės. | - Lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Su apsauginiu ekranu (širma) nuo radiacinės spinduliuotės. | 3, 4, 34 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.2. | Konsolės tvirtinimas | - Kolona tvirtinama tiesiogiai prie lubų (kolonos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu); - Kolonos pozicija stacionari. | - Kolona tvirtinama tiesiogiai prie lubų (kolonos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu); - Kolonos pozicija stacionari. | 3, 4, 34 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.3. | Apsauginis ekranas (širma) | - Dydis (plotis × aukštis) ne mažiau negu 75 cm × 60 cm; - Orientuotas horizontaliai; - Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; - Ekranas skaidrus; - Pagamintas iš švinuoto akrilo ar lygiavertės medžiagos; - Švino ekvivalentas ne mažiau negu 0,5 mm; - Pozicionuojamas virš paciento. | - Dydis (plotis × aukštis) 80 cm × 60 cm; - Orientuotas horizontaliai; - Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; - Ekranas skaidrus; - Pagamintas iš švinuoto akrilo - Švino ekvivalentas 0,5 mm; - Pozicionuojamas virš paciento. | 3, 4, 34 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.4. | Apsauginio ekrano (širmos) sukimosi ašis | - Sukasi aplink centrinę horizontalią ašį; - Sukasi ≥ 350° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie dvigubos alkūnės). | - Sukasi aplink centrinę horizontalią ašį; - Sukasi 360° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie dvigubos alkūnės). | 3, 4, 35 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.5. | Reikalavimai dvigubai alkūnei | - Didžiausias pasiekiamas atstumas nuo kolonos ašies (pilnai išskleidus horizontaliai) ≥ 1,6 m; - Vertikalaus judėjimo diapazonas ≥ 1,1 m; - Integruota svorio kompensavimo sistema; - Sukasi ≥ 270° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie kolonos); - Sukasi ≥ 330° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu tarp alkūnių segmentų). | - Didžiausias pasiekiamas atstumas nuo kolonos ašies (pilnai išskleidus horizontaliai) 1,86 m; - Vertikalaus judėjimo diapazonas 1,179 m; - Integruota svorio kompensavimo sistema; - Sukasi 270° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie kolonos); - Sukasi 360° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu tarp alkūnių segmentų). | 3, 4, 35 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.6. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms | 3, 4, 35 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.7. | Komplektacija | Komplektuojama su priemonėmis, skirtomis apsauginės širmos tvirtinimui ir funkcionavimui, įskaitant montavimą | Komplektuojama su priemonėmis, skirtomis apsauginės širmos tvirtinimui ir funkcionavimui, įskaitant montavimą | 3, 4, 35 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.8. | Atitikties deklaracija | Pridedama apsauginio ekrano (širmos) švino ekvivalento atitikties deklaracija | Pridedama apsauginio ekrano (širmos) švino ekvivalento atitikties deklaracija | DOC2.pdf CE2.pdf, |
| 15.9. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | 5 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai | 5 Psl. Katalogas2.pdf |
| 15.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) | YRA (kartu su pasiūlymu konkursui pateika žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) DOC2.pdf CE2.pdf, |
| 15.12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 15.13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 17. | Širma/ekranas, tvirtinami prie operacinio stalo | Kiekis – 6 vnt. | Kiekis – 6 vnt. | 6, 9, 35 Psl. Katalogas2.pdf https://www.kenex.co.uk/product/x-ray-shielding/table-mounted-protection/92-cm-wide-collision-resilient-table-shields/ |
| 17.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Bendrą plotį galima pasirinkti nuo 92 cm iki 114 cm (pusė ir konkretus dydis pasirenkami užsakymo metu); - Apatinės dalies aukštis ≥ 70 cm; - Apsauga tvirtinama prie operacinio stalo aksesuarų/priedų bėgelio; - Širmos laikymo konstrukcija susideda iš 3 elementų, tarp savęs sujungtų lankstais: - vienas konstrukcijos elementas tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio; - kitas konstrukcijos elementas su lankstu, pritaikytu įstrižinės projekcijos lapeliams (lankstas veikiamas C lanko pastūmimo jėgos pasikelia į viršų, taip apsaugodamas aparatą ir apsaugą nuo pažeidimų, o tarp lapelių neatsiranda plyšys). - Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš 3 lapelių, kur vienas jų yra įstrižinės projekcijos; - Komplektuojama su viršutine ne mažesne kaip 50 × 25 cm (plotis × aukštis) dydžio nuimama apsaugos dalimi. | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; - Bendrą plotį galima pasirinkti nuo 92 cm iki 162 cm (pusė ir konkretus dydis pasirenkami užsakymo metu); - Apatinės dalies aukštis 70 cm; - Apsauga tvirtinama prie operacinio stalo aksesuarų/priedų bėgelio; - Širmos laikymo konstrukcija susideda iš 3 elementų, tarp savęs sujungtų lankstais: - vienas konstrukcijos elementas tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio; - kitas konstrukcijos elementas su lankstu, pritaikytu įstrižinės projekcijos lapeliams (lankstas veikiamas C lanko pastūmimo jėgos pasikelia į viršų, taip apsaugodamas aparatą ir apsaugą nuo pažeidimų, o tarp lapelių neatsiranda plyšys). - Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš 3 lapelių, kur vienas jų yra įstrižinės projekcijos; - Komplektuojama su viršutine 57 × 25 cm (plotis × aukštis) dydžio nuimama apsaugos dalimi. | 6, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 36 Psl. Katalogas2.pdf |
| 17.2. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | 36 Psl. Katalogas2.pdf |
| 17.3. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | 36 Psl. Katalogas2.pdf |
| 17.4. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 | 36 Psl. Katalogas2.pdf DOC2.pdf CE2.pdf, |
| 17.5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai | 36 Psl. Katalogas2.pdf |
| 17.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | YRA (kartu su pasiūlymu konkursui pateikta žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijos) kopiją) | DOC2.pdf CE2.pdf, |
| 17.7. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | 36 Psl. Katalogas2.pdf |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).