## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_______/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI V
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
8 | Introdiuseriai su rentgenokontrastiniais markeriais | vnt | 711 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu, dydis 4 F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F; 2. Introdiuseryje inkorporuotas platinos/iridžio mišinys; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 5. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 6. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 7. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas; 8. Tinkančios mini vielos 0,035" (0,89 mm) (± 0,003") (0,076 mm)) 9. Ilgis: 6 (±1 cm), 10 cm (±1 cm). | 5 | 39 | 27729 | 29115.45 | Terumo, Radifocus Introducer, RB********** | Katalogas "intro.pdf" 4 ir 10 psl.
9 | Kraujagyslės uždarymo po kateterizacijos sistema | vnt | 15 | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba, skirta nuo 5 F iki 21 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Turi turėti gylio etaloninius žymeklius ir padengtas hidrofiline danga. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu, išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. Komplekte turi būti siūlo kirpimo prietaisas (su hidrofiliniu padengimu ir gylio etaloniniu žymekliu) ir kilpinių mazgų stūmiklis.
11 | Žnyplės svetimkūnių šalinimui | vnt. | 3 | 1. Griebiančios „Alligator tipo“. 2. Ilgis ne mažiau 180 cm. 3. Diametras ne daugiau 1,8 mm, įvedimui per 7F introdiuserį.
12 | A.Renalis ir A. Carotis introdiuseriai- nukreipėjai | vnt. | 300 | 1. Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2,0, 2,5, 5,0 cm. Atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų). 2. Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. Hidrofiline danga. 3. Integruotas rentgenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo. 4. PTFE vidinė sistemos danga. 5. Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga. 6. Išorinė nailono danga. 7. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio prapjovimo) silikoniniu disku. 8. Tinkamas naudoti su 0,035" (0,89 mm) pravedėju. 9. Diametrai: 6Fr, 7Fr. 10. Sistemos ilgis: 45, 65, 90 cm. (± 1 cm); 11. Distalinio galo formos: tiesus, „hockey stick“, „multipurpose“, RDC, LIMA. | 5 | 156.5 | 46950 | 49297.5 | Terumo (Japonija). Destination guiding sheath. 54-8xxxx; RSxxx; GSxxxxxx | Katalogas_poz12.pdf, 1-2 psl; Katalogas_poz12-2.pdf, 1 psl
13 | Specialus atraminis kateteris | vnt. | 15 | 1. Ilgis 135 cm, 150 cm (± 2 cm).; 2. Vidinis diametras 0,014" (0,36 mm), 0,018" (0,457 mm), 0,035" (0,89 mm).
14 | Implantuojama vaistų įvedimo į veną sistema (Port kateteris) vieno kanalo | vnt. | 3 | 1. Vienkartinė, sterili, be latekso, suderinama su BMR. 2. Sistemą sudaro: anatominės delta formos titano ir epoksido rezervuaras 5-8 g. Svorio, silikono membrana, su 3 angutėmis, skirtomis saugiai fiksacijai. 3. 600-900 mm ilgio, 5-10 F skersmens 4. RO-kontrastinis PUR kateteris, padengtas atsparia trombų susidarymui medžiaga. Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, pravedėjas, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai.
15 | Laikinas tuščiosios venos priešembolinis filtras su įvedimo sistema | vnt. | 3 | 1. Tinkami įvedimui ir ištraukimui per veną Jugularis interna. 2. Pagaminti iš kobolto chromo lydinio. 3. Skirti laikyti ne mažiau 3-jų mėn. 4. Visiškai implantuojami ,,Inkaras" įsiuvamas į poodine kišenę. 5. Nereikalinga papildoma įranga filtrui sugauti ir ištraukti. 6. Suderinami su MR. 7. Tinkami ne didesni nei 28 mm skersmens tuščiajai venai. 8. Introdiuseris: ne daugiau 10F. 9. 6F inkarinis kateteris.
16 | Periferinis stentgraftas | vnt. | 3 | 1. Kobalto chromo stentas dengtas spec. ePTFE danga. 2. Stento ilgis 27, 37, 57 mm.; 3. Stento diametras 9, 10 mm; 4. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 1 cm); 5. Pravedėjas 0,035“ (0,89 mm); 6. Introdiuseris 7 F; 7. Slėgis iki 12 atmosferų; 8. Balionas su rentgeno kontrastiniais žymekliais; 9. Stentas užmautas ant OTW balioninio kateterio.
17 | Introdiuseriai skirti radialinėms arterijoms | vnt. | 900 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 3. Įmovos ilgis: 7, 10 cm (±1 cm); 4. Tinkančios vielos gidės: 0,018“ ir 0,025“; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm (± 1 cm), galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm. | 5 | 17 | 15300 | 16065 | Terumo, Radifocus Introducer, R********** | Katalogas "intro.pdf" 4, 5 ir 6 psl.
18 | Introdiuseriai skirti radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | vnt. | 515 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmova padengta hidrofiline danga; 3. Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 4. Tinkančios vielos gidės: 0,021“ ir 0,025“; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm (± 1 cm) galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,9 x 32 mm; 7. Komplektuojama su švirkštu. 8. Įmovos ilgis 7, 10 cm (±1 cm). | 5 | 39 | 20085 | 21089.25 | Terumo, Radifocus Introducer M-Coat, R********** | Katalogas "intro.pdf" 4, 5 ir 7 psl.
19 | PTKA vielos rutininėms procedūroms, totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms atidaryti | vnt. | 160 | 1. Ilgis 180 cm (± 2 cm); 2. Diametro 0,014“ (0,36 mm); 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Hidrofilinė danga visame ilgyje; 6. 3 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas; 7. Viela lanksti ir gero praeinamumo; 8. Tiesios formos; 9. Geras sukimo perdavimas. | 5 | 64 | 10240 | 10752 | Terumo, Runthrough, TW-***** | Katalogas "poz19.pdf"
Bendra suma: 126319,20 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys