## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI V
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Kraujagyslės diliatatorius | vnt | 2400 | 15120 | 1. Ilgis 185 mm (± 1 mm). 2. Diametras 5F. 3. Metalinis pravedėjas 0,035 " (0,89 mm) | 5 | 6 | 14400 | 15120 | Angiokard, Vessel Dilatator 5F. | Failas "Katalogas 1 pd", psl. 1.
10 | Hifrofiliniai kateteriai trombų aspiracijai | vnt. | 15 | 1890 | 1. 6 ir 7 Fr diametro. 2. Darbui su 0,014" (0,36 mm) pravedėju. 3. Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis 0,070“; 7F ne mažesnis 0,080“; 4. Kateterio ilgis 140 cm (± 2 cm); 5. Komplektuojami su specialiu pravedėju kietintoju, per kurį galima suleisti kontrastą; 6. Pakuoti kartu su atsiurbimo švirkštu ir trombų išplovimo filtru. | 5 | 118 | 1770 | 1858.5 | Qualimed, EMAX 6F, 7F. | Failas "Katalogas 10 pd", psl. 1-2.
11 | Žnyplės svetimkūnių šalinimui | vnt. | 3 | 992.25 | 1. Griebiančios „Alligator tipo“. 2. Ilgis ne mažiau 180 cm. 3. Diametras ne daugiau 1,8 mm, įvedimui per 7F introdiuserį. | 5 | 299 | 897 | 941.85 | Maslanka, EH0518.02-120. | Failas "Katalogas 11 pd", psl. 1.
16 | Periferinis stentgraftas | vnt. | 3 | 5670 | 1. Kobalto chromo stentas dengtas spec. ePTFE danga. 2. Stento ilgis 27, 37, 57 mm.; 3. Stento diametras 9, 10 mm; 4. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 1 cm); 5. Pravedėjas 0,035“ (0,89 mm); 6. Introdiuseris 7 F; 7. Slėgis iki 12 atmosferų; 8. Balionas su rentgeno kontrastiniais žymekliais; 9. Stentas užmautas ant OTW balioninio kateterio. | 5 | 1800 | 5400 | 5670 | Bentley, BeGraft Peripheral. | Failas "Katalogas 16 pd", psl. 1-4.
20 | Hidrofiliniai koronariniai kateteriai nukreipėjai | vnt. | 15 | 472.5 | 1. Kateteris nukreipėjas dengtas hidrofiline danga per visą ilgį, išskyrus distalinę (7 cm) ilgio dalį ir proksimalinę (25 cm) ilgio kateterio dalį; 2. Išorinis poliamido skuoksnis užtikrina gerą kateterio formos išlaikymą; 3.Kateteris didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą: 5F - 0,058"/mm; 6F - 0,071"/1.80 mm; 7F - 0,082"/22.08 mm; 8F - 0,091"/2.31 mm; 4.1:1 sukimo kontrolė; 5. Dydžiai: 5F; 6F; 7F; 8F; 6. Ilgis: 100 cm. 7. Modifikacijų įvairovė: AL-0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; AR - 1.0; 2.0; JL- 3.0; 3,5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR- 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; EBU- 3.0;3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; 4.75; 5.0; XBRCA- 3.0; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; MPA; HS; IM; LCB&RCB; TIG - 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5. | 5 | 28 | 420 | 441 | PendraCare, Primum. | Failas "Katalogas 20 pd", psl. 1-4.