## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Foley silikoniniai kateteriai 2-jų spindžių CH20 | vnt. | 330 | 1.74 | 5% | 574.2 | 602.91 | 1. Pagaminti iš silikono. 2. Užpildymas 30-50 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai (pučiasi tik balionėlis). 5. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | 2-way All Silicone Foley Catheter. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 4, 5 psl.
4 | Kamšteliai Foley kateteriui užkimšti | vnt. | 2200 | 0.12 | 5% | 264 | 277.2 | 1.Vienkartiniai. | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija | 5600013630. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 6 psl.
19 | Stentų implantavimo sistema 10 Fr | vnt | 22 | 30 | 5% | 660 | 693 | 1. Sterili pakuotė, paruošta naudojimui; 2. Rentgenokontrastitnis galas; 3. Implantavimo kateteris komplekte su stento nustumėju; 4. 1900 mm +/- 50 mm ilgio; 5. Tinkamas 0,035'' vedliui | Mdnetic, Turkija, PG-10-18/21 | Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 24 psl.
28 | Maitinimo zondai naujagimiams:
28.1 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 4 | vnt. | 33 | 0.38 | 5% | 12.54 | 13.17 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50 cm. 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, Turkija | 197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.2 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 5 | vnt. | 33 | 0.38 | 5% | 12.54 | 13.17 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm. 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, Turkija | 197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.3 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 6 | vnt. | 1760 | 0.38 | 5% | 668.8 | 702.24 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, Turkija | 197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
28.4 | Maitinimo zondai naujagimiams CH 8 | vnt. | 550 | 0.38 | 5% | 209 | 219.45 | 1. Graduoti kas 1 cm. 2. RO kontrastinė linija. 3. 2 šoninės angos zondo gale. 4. Pagamintas iš PVC. 5. Ilgis 35-50cm 6. Uždaromas kamšteliu. 7. Paženklinti CE ženklu. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, Turkija | 197 0420 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 26, 27 psl.
|  |  |  | 28 dalis iš viso, Eur: |  | 902.88 | 948.03
31 | Spaustukas virkštelei | vnt. | 6600 | 0.23 | 5% | 1518 | 1593.9 | 1. Sterilus. 2. Paženklintas CE ženklu. 3. Danteliai per visą ilgį. 4. Saugi, patikima fiksacija, atliekama viena ranka. 5. Speciali auselė, leidžianti kelis kartus užsegti ir atsegti. 6. Patvarus, nelūžtantis. 7. Pagamintas iš polietileno. 8. Be latekso. | Bicakcilar Tibbi Cihazlar San.Ve Tic. A.S, Turkija | 230 0001 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 37, 38 psl.
52 | Endotrachejiniai vamzdeliai be manžetės:
52.1 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 16 | 0.47 | 5% | 7.52 | 7.9 | 1. 2,0 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.2 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 0.47 | 5% | 25.85 | 27.14 | 1. 2,5 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.3 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 165 | 0.47 | 5% | 77.55 | 81.43 | 1. 3,0 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.4 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 220 | 0.47 | 5% | 103.4 | 108.57 | 1. 3,5 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
52.5 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 66 | 0.47 | 5% | 31.02 | 32.57 | 1. 4 mm be manžetės, naujag. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, uncuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
|  |  |  | 52 dalis iš viso, Eur: |  | 245.34 | 257.61
53 | Endotrachejiniai vamzdeliai su manžete:
53.1 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 165 | 0.615 | 5% | 101.48 | 106.55 | 1. 6,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.2 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 495 | 0.615 | 5% | 304.43 | 319.65 | 1. 6,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.3 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 4400 | 0.615 | 5% | 2706 | 2841.3 | 1. 7,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.4 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 2420 | 0.615 | 5% | 1488.3 | 1562.72 | 1. 7,5 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Šoninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.5 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 2200 | 0.615 | 5% | 1353 | 1420.65 | 1. 8,0 mm su manžete; 2. Graduotas; 3. Rentgeno kontrastinė juostelė; 4. Termolabilūs; 5. Šoninė anga vamzdelio gale; 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.6 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 550 | 0.615 | 5% | 338.25 | 355.16 | 1. 8,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.7 | Endotrachejiniai vamzdeliai | vnt. | 440 | 0.615 | 5% | 270.6 | 284.13 | 1. 9,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.8 | Endotrachėjiniai vamzdeliai vaikams | vnt. | 44 | 0.615 | 5% | 27.06 | 28.41 | 1. 4,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.9 | Endotrachėjiniai vamzdeliai vaikams | vnt. | 44 | 0.615 | 5% | 27.06 | 28.41 | 1. 4,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.10 | Endotrachėjiniai vamzdeliai vaikams | vnt. | 55 | 0.615 | 5% | 33.83 | 35.52 | 1. 5,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
53.11 | Endotrachėjiniai vamzdeliai vaikams | vnt. | 66 | 0.615 | 5% | 40.59 | 42.62 | 1. 5,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Endotracheal tube, cuffed. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 47-49 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 4 psl.
|  |  |  | 53 dalis iš viso, Eur: |  | 6690.6 | 7025.12
55 | Endotrachėjiniai vamzdeliai (armuoti) su manžete:
55.1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 385 | 2.08 | 5% | 800.8 | 840.84 | 1. Armuotas 7.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-70. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 11 | 2.08 | 5% | 22.88 | 24.02 | 1. Armuotas 6.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-60. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.3 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 2.08 | 5% | 114.4 | 120.12 | 1. Armuotas 6,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-65. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.4 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 176 | 2.08 | 5% | 366.08 | 384.38 | 1. Armuotas 7.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-75. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.5 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 176 | 2.08 | 5% | 366.08 | 384.38 | 1. Armuotas 8,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-80. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
55.6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 110 | 2.08 | 5% | 228.8 | 240.24 | 1. Armuotas 8,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Zarys, Lenkija | RIMZP-85. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 50 psl.
|  |  |  | 55 dalis iš viso, Eur: |  | 1899.04 | 1993.98
57 | Atsiurbėjas trachėjos sekretui paimti mikrobiologiniam ištyrimui | vnt. | 275 | 1.06 | 5% | 291.5 | 306.08 | 1. Mėgintuvėlio formos rezervuaras,užkimštas kamšteliu. 2. Su dviem vamzdeliais, vienas iš jų turi universalią jungtį su piršto kontrole,kitas - piltuvėlio tipo jungtį. 3. Atsarginis kamštelis. 4. Paciento identifikavimo lipdukas. 5. Sterilus. 6. Paženklintas CE ženklu. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija | 187 2201 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 51, 52 psl.
58 | Tracheostominiai rinkiniai
58.1 | Rinkinys perkutaninei tracheostomijai | vnt. | 16 | 140 | 5% | 2240 | 2352 | 1. Skalpelis. 2. Švirkštas. 3. Punkcinė adata 14 G. 4. Trumpasis diliatorius. 5. Pravedimo kateteris. 6. Diliatorius su hidrofiline danga. 7. Servetėlės + tracheostominis vamzdelis (diametras 9,0 mm) su atraumatine įvedimo sistema, pritaikyta ,,Ciaglia" vieno žingsnio technikai. Atraumatinis įvedėjas turi turėti galimybę būti prijungtas prie vamzdelio, taip sukuriant vientisumą ir tolygų perėjimą, kuris sumažintų traumų riziką ir užtikrintų maksimalų atraumatiškumą. 8. 2 vidines kaniules su 15 mm jungtimis. 9. Perforuotas obturatorius ir plati kaklo juosta. 10. 1 reinsercijos vamzdelis. 11. Sterilus lubrikantas. 12. Paženklintas CE ženklu. | Primed, Vokietija | 112426. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 53 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 5-7 psl.
58.2 | Rinkinys perkutaninei tracheostomijai | vnt. | 17 | 140 | 5% | 2380 | 2499 | 1. Skalpelis. 2. Švirkštas. 3. Punkcinė adata 14 G. 4. Trumpasis diliatorius. 5. Pravedimo kateteris; 6. Diliatorius su hidrofiline danga. 7. Servetėlės + tracheostominis vamzdelis (diametras 8,0 mm) suu atraumatine įvedimo sistema, pritaikyta ,,Ciaglia" vieno žingsnio technikai. Atraumatinis įvedėjas turi turėti galimybę būti prijungtas prie vamzdelio, taip sukuriant vientisumą ir tolygų perėjimą, kuris sumažintų traumų riziką ir užtikrintų maksimalų atraumatiškumą. 8. 2 vidines kaniules su 15 mm jungtimis. 9. Perforuotas obturatorius ir plati kaklo juosta. 10. 1 reinsercijos vamzdelis. 11. Sterilus lubrikantas. 12. Paženklintas CE ženklu. | Primed, Vokietija | 112425. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 53 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 5-7 psl.
|  |  |  | 58 dalis iš viso, Eur: |  | 4620 | 4851
59 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (nearmuoti):
59.1 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 3.25 | 5% | 178.75 | 187.69 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 82-90 mm+-1mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.2 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 110 | 3.3 | 5% | 363 | 381.15 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-97 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.3 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 3.3 | 5% | 181.5 | 190.58 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.4 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt | 55 | 3.3 | 5% | 181.5 | 190.58 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis8,5mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
59.5 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 3.3 | 5% | 181.5 | 190.58 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis7,5mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 86-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Well lead, Kinija | Tracheostomy tube. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 54, 55 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 8, 9 psl.
|  |  |  | 59 dalis iš viso, Eur: |  | 1086.25 | 1140.58
71 | Vaistų purkštuvo vaikams komplektas | vnt. | 3080 | 0.58 | 5% | 1786.4 | 1875.72 | Komplektas sudarytas: 1. Purkštuvas 1.1. Maksimalus leistinas tūris -10-12 ml. 1.2. Vaistų purškimas įmanomas esant 8L /min oro deguonies srautui (pateikti tai įrodančius dokumentus) 1.3. Purkštuvas veikia vertikalioje ir horizontalioje padėtyje 1.4. Vaistų purkštuvo jungtis 22F 1.5. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. 2. Deguonies vamzdelis ne trumpesnis kaip 1,8 m. (nelygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) . 3. Aerozolio kaukė 3.1. Hermetiškai priglunda prie veido 3.2. Kraštai, kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs. 3.3. Su sutvirtinimo juostele (gumele) 3.4. Su nosies spaustuku 3.5. Pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. 3.6. Dydis atitinka europietiško veido anatomiją. 3.7. Kaukės jungtis 22M. 4. Gaminiai paženklinti CE ženklu. 5. Gaminiai be latekso (pateikti tai įrodančius dokumentus). 6. Gaminiai kliniškai švarūs. | Plastimed, Turkija | 130107. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 56 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 16-20 psl.
80 | Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė apsunkintai intubacijai | vnt. | 3 | 350 | 21% | 1050 | 1270.5 | 1. Kaukės vamzdelis metalinis, padengtas silikonu, kietas, anatomiškai išlenktas, proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, su kieta rankena. 2. Vamzdeliu turi būti galima pravesti ne mažesnio nei 8 mm vidinio skersmens intubacinį vamzdelį su manžete. 3. Vamzdelis pakankamai trumpas, kad galima būtų pravesti juo intubacinį vamzdelį žemiau balso stygų. 4. Galimybė laringinę kaukę prakišti pro 25 mm ir siauresnį tarpdantinį tarpą. 5. Be latekso, paženklinta CE ženklu. 6. Laringinės kaukės distaliniame gale turi būti epigliotį pakelianti mobili pertvara. 7. Laringinės kaukės manžetė turi būti pripučiama, pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis turi būti atskirai nuo laringinės kaukės vamzdelio. 8. Proksimaliniame gale kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei. 9. Aiškiai užrašytas laringinės kaukės dydis, rekomenduojamas paciento svoris, skirta paciento svoriui 50-70 kg. 10. Distaliniame gale vamzdelis turi būti sugraduotas kas centimetrą. 11. Gamintojas turi pasiūlyti daugkartinio naudojimo intubacinius vamzdelius su pripučiama manžete 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 ir 8.0 mm vidinio diametro. 12. Laringinė kaukė tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo. | LMA Teleflex, USA | 130040. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 58-60 psl.
82 | Daugkartinio naudojimo laringinė kaukė su atskiru kanalu į stemplę | vnt. | 2 | 135 | 21% | 270 | 326.7 | 1. Pripučiama manžetė pagaminta iš silikono, manžetės pripūtimo vamzdelis neintegruotas, proksimaliniame gale turi būti kontrolinė manžetė pripūtimo lygio kontrolei ir atidaroma ventiliacinė anga. 2. Be latekso, distaliniame manžetės gale turi būti kanalo į stemplę atsivėrimo anga, manžete praeinantis kanalas į stemplę turi neleisti epigliočiui užblokuoti oro kanalą. 3. Proksimaliniame manžetės gale turi būti juosta skirta įtvirtinti pravedėją. 4. Gamintojas turi pasiūlyti kaukei tinkantį matelinį pravedėją. 5. Oro ir stemplės kanalai turi būti proksimaliniame gale apjungti integruotu kandikliu, kad apsaugoti oro kanalą nuo užspaudimo sukandus. 6. Oro kanalo proksimaliniame gale turi būti 15 mm konektorius, oro kanalas turi būti lankstus, pagamintas iš silikono, sienelės viduje turi būti spiralinis metalinės vielos sustiprinimas, kad vamzdelis nepersilenktų. 7. Oro kanalo sienelėje turi būti aiškiai nurodytas laringinės kaukės pavadinimas, dydis, rekomenduojamas paciento svoris, manžetės pripūtimo maksimalus oro kiekis ir slėgis. 8. Ant kanalo vamzdelio turi būti aiškiai nurodytas gamintojas, vamzdelio paskirtis, autoklavavimo sąlygos, CE. 9. Kaukė turi būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 40 kartų arba vienerius metus po pagaminimo. 10. Skirta pasiento svoriui 50-70 kg. 11. Kanalo dydis 16Fr/14Fr. | Teleflex, USA | 150040. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 61, 62 psl.
97 | Dozatoriai infuzinėms sistemoms | vnt. | 2200 | 0.98 | 5% | 2156 | 2263.8 | 1. Paženklintas CE ženklu. 2. Luer Lock galai. 3. Gradacija nuo 2 iki 400 ml/h. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija | 106 0003 1. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 66 psl.
98 | Kamšteliai intraveniniams kateteriams | vnt. | 77000 | 0.0183 | 5% | 1409.1 | 1479.56 | Paženklinti CE ženklu. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Stopper. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 67, 68 psl.
102 | 1-o spindžio CV kateterizavimo rinkinys | vnt. | 440 | 9.3 | 5% | 4092 | 4296.6 | 1. Kateterio charakteristikos: 1.1. 1-o spindžio 14G 20 cm; 1.2. Rentgeno kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, su minkštu, lanksčiu galiuku. 2. Metalinis pravedėjas 0,81-0,89 mm diametro, atsparus persilenkimui su J formos minkštu galu, 50-70 cm ilgio. 3. Dilatatorius. 4. Punkcinė adata 18G/6,35—6,50 cm. 5. 5,0 ml luer lock švirkštas su anga stūmoklyje pravedėjo įvedimui 6. Integruotos ant kateterio fiksavimo priemonės. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su vožtuvu. 8. Tėkmės greitis >5500cc/h. 9. Paženklintas CE ženklu. | Teleflex, USA | ES-04701. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 71-73 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 46 psl.
108 | 3-jų spindžių centrinės venos kateterizavimo rinkinys | vnt. | 55 | 20.5 | 5% | 1127.5 | 1183.88 | 1. Kateterio charakteristikos: užpildymo turis distal.> 0,41 cc, tėkmės greitis > 5,200 cc/h, vid. 0,78 cc, tėkmės greitis >10,400 cc, proks. 0,43 cc, tėkmės greitis >4,100 cc/h. 1.1. 8,5 Fr 14G/16G/16G, 16 cm; 1.2. RO kontrastinis, iš poliuretano, graduotas, minkštu atraumatiniu galu. 2. Metalinis J formos pravedėjas 0,81mm x 45 cm ilgio. 3. Diliatorius. 4. Punkcinė adata 18Gx6,35 cm. 5. 5,0 ml švirkštas su pravedėjo įvedimo ertme stūmoklyje. 6. Kateterio tvirtinimas su užraktu, leidžiančiu išimti kateterį. 7. Kateterio kanalo apsauginis dangtelis su injekcine membrana. 8. Kateterio spaustukai. 9. Paženklintas CE ženklu. | Teleflex, USA | CS-12853-E. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 82-84 psl.
109 | Intraveninės kaniulės PTFE/FEP:
109.1 | Intraveninė kaniulė 14G- 45 mm | vnt. | 440 | 0.116 | 5% | 51.04 | 53.59 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas injekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 240 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.2 | Intraveninė kaniulė 16G - 45 mm | vnt. | 1210 | 0.086 | 5% | 104.06 | 109.26 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas injekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 180 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.3 | Intraveninė kaniulė 18G - 45 mm | vnt. | 26400 | 0.086 | 5% | 2270.4 | 2383.92 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 85 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.4 | Intraveninė kaniulė 24G 0.7 – 19 mm | vnt. | 11000 | 0.096 | 5% | 1056 | 1108.8 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau13 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.5 | Intraveninė kaniulė 20G – 32 mm | vnt. | 46200 | 0.086 | 5% | 3973.2 | 4171.86 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 55 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
109.6 | Intraveninė kaniulė 22G 0.8 – 25 mm | vnt. | 38500 | 0.086 | 5% | 3311 | 3476.55 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Pagamintos iš hidrofilinių savybių turinčios medžiagos (PTFE/FEP) su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas. 5. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuota, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 6. Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 7. Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. 8. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. 9. Būtinas sinjekcinis vožtuvas. 10. Tėkmės greitis ne mažiau 33 ml/min. | Harsoria Healthcare Pvt.Ltd, Indija | Healflon. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 85-88 psl.
|  |  |  | 109 dalis iš viso, Eur: |  | 10765.7 | 11303.98
113 | Sistemos kraujo perpylimui | vnt. | 14300 | 0.168 | 5% | 2402.4 | 2522.52 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Oro filtras. 4. Guminis intarpas. 5. Metalinė adata 0.8 x 40 mm. 6. U formos žarnelės fiksatorius ant srovės greičio reguliatoriaus. 7. Luer lock. 8. Žarnelė ne mažiau kaip 1.5 m ilgio | Shandong Ruyue Medical Technology Co., Ltd, Kinija | Disposable Blood Transfusion Set. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 95, 96 psl.
114 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, šviesai jautriems vaistams 50 ml | vnt. | 11000 | 0.1846 | 5% | 2030.6 | 2132.13 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Sterilios, nepirogeniškos (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., Lenkija | 50ML-3CZ-LL-B-BL. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 97-100 psl.
116 | Švirkštai (vienkartiniai, be adatos), Luer lock tipo, 50 ml automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space" | vnt. | 200 | 0.32 | 5% | 64 | 67.2 | 1. Turi tikti automatiniams švirkštams ,,Perfusor Space",kurie skirti automatinei vaistų infuzijai programuojamu greičiu. 2. Luer lock tipo. | CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija | CH03050PTB. Žr. "4.1. Katalogai.pdf", 101-103 psl.
117 | Švirkštai vienkartiniai su injekcine adata:
117.1 | Švirkštas vienkartinis: 2.0 ml su injekcine adata 0,6-0,8 mm x 0,25-40 mm | vnt. | 278300 | 0.0257 | 5% | 7152.31 | 7509.93 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas. | CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija | CH002L0630. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
117.2 | Švirkštas vienkartinis: 5.0 ml su injekcine adata 0,7-0,8 mm x 30-40 mm | vnt. | 332200 | 0.031 | 5% | 10298.2 | 10813.11 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas. | CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija | CH005L0735. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
117.3 | Švirkštas vienkartinis: 10.0 ml su injekcine adata 0,8 x 40 mm | vnt. | 390500 | 0.0386 | 5% | 15073.3 | 15826.97 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas. | CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija | CH010L0840. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
117.4 | Švirkštas vienkartinis: 20.0 ml su injekcine adata 0,8 x 40 mm | vnt. | 308000 | 0.0566 | 5% | 17432.8 | 18304.44 | 1. Turėti CE ženklinimą. 2. Gamintojo patvirtinimas dėl produkto sterilumo, apirogeniškumo, netoksiškumo. 3. 2-jų dalių švirkštas turi būti be latekso (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 4. Švirkštai turi būti supakuoti į dėžutes (nuo 50 iki 200 vnt. dėžutėje). 5. Stūmoklis turi būti spalvotas. | CHIRANA T. Injecta, a.s., Slovakija | CH020L0840. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 1-4 psl.
|  |  |  | 117 dalis iš viso, Eur: |  | 49956.61 | 52454.45
119 | Sistema su kaniule infuzinei pompai ,,Nouvag AG'' | vnt. | 1980 | 7.58 | 5% | 15008.4 | 15758.82 | 1. Sterili,vienkartinė. 2. Pilnai suderinama su infuzine pompa ,,Nouvag AG". 3. Paženklinta CE ženklu. | Nouvag AG, Šveicarija | Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 11, 12 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 48 psl.
120 | Adapteris skysčių perpylimui iš flakono į flakoną iki 100 ml flak. | vnt. | 4400 | 0.128 | 5% | 563.2 | 591.36 | Paženklintas CE ženklu. | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija | 7100400202. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 13, 14 psl.
123 | Skrandžio zondai:
123.1 | Skrandžio zondai CH 12 | vnt. | 33 | 1.2 | 5% | 39.6 | 41.58 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena- dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu. | GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija | 671208001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.2 | Skrandžio zondai CH 14 | vnt. | 132 | 1.2 | 5% | 158.4 | 166.32 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm,gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu. | GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija | 671408001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.3 | Skrandžio zondai CH 16 | vnt. | 1760 | 1.2 | 5% | 2112 | 2217.6 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu. | GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija | 671608001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.4 | Skrandžio zondai CH 18 | vnt. | 1210 | 1.2 | 5% | 1452 | 1524.6 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras arba atviras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu. | GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija | 671808001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
123.5 | Skrandžio zondai CH 20 | vnt. | 66 | 1.2 | 5% | 79.2 | 83.16 | 1. Ilgis ne mažiau 78 cm. 2. Uždaras galas, viena-dvi šoninės angos 3. Rentgenokontrastinis. 4. Pradedant nuo 50 cm, gradavimas kas 10 cm. 5. Su kamšteliu. 6. Pagamintas iš PVC. 7. Paženklinti CE ženklu. | GALMED Wytwornia Sprzetu Medycznego, Lenkija | 672008001. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 15, 16 psl.
|  |  |  | 123 dalis iš viso, Eur: |  | 3841.2 | 4033.26
124 | Skrandžio zondai CH 24 | vnt. | 55 | 0.3 | 5% | 16.5 | 17.33 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Stomach Tube CH 24. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
125 | Skrandžio zondai CH 28 | vnt. | 275 | 0.52 | 5% | 143 | 150.15 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Stomach Tube CH28. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
126 | Skrandžio zondai CH 30 | vnt. | 275 | 0.95 | 5% | 261.25 | 274.31 | 1. Ilgis ne mažiau 76 cm. 2. Uždaras galas, ne mažiau kaip dvi šoninės angos. 3. Pagamintas iš PVC. 4. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Stomach Tube CH 30. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 17, 18 psl.
128 | Zondas enterinei mitybai, nasogastrinis | vnt. | 330 | 5.08 | 5% | 1676.4 | 1760.22 | 1. Su metaliniu stiletu. 2. Ne mažiau kaip 110 cm ilgio, CH 10. 3. Pagamintas iš poliuretano. 4. Universali arba ENFit jungtis. 5. Paženklintas CE ženklu. | CAIR LGL SA, Prancūzij | NCE110G. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 19-22 psl.
132 | Enterinio maitinimo sistema ,,FLOCARE Infinity“ pompai | vnt. | 440 | 7.8 | 5% | 3432 | 3603.6 | 1. Jungtis laminuotai minkštai pakuotei. 2. Lašinimo kamera. 3. Antgalis skirtas jungtis su (kūgio formos 4-pakopų) zondu. 4. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 5. Paženklinta CE ženklu. | Nutricia SIA, Nyderlandai | 586514. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 27-29 psl.
133 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu:
133.1 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 14 | vnt. | 22 | 3.5 | 5% | 77 | 80.85 | 1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu. | Medicoplast International GmbH, Vokietija | 162014. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
133.2 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 16 | vnt. | 22 | 3.5 | 5% | 77 | 80.85 | 1. Kietumas ne mažiau 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu. | Medicoplast International GmbH, Vokietija | 162016. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
133.3 | Skrandžio zondas su kietu mandrenu CH 18 | vnt. | 22 | 3.5 | 5% | 77 | 80.85 | 1. Kietumas 78. 2. Ilgis ne mažiau 800 mm. 3. 4 skylutės distaliniame gale. 4. Paženklintas CE ženklu. | Medicoplast International GmbH, Vokietija | 162018. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 30, 31 psl.
|  |  |  | 133 dalis iš viso, Eur: |  | 231 | 242.55
138 | Rinkinys pleuros punkcijai | vnt. | 495 | 3.65 | 5% | 1806.75 | 1897.09 | 1. Punkcinė adata kateterio viduje, adata 1,6-1,8mm x 80 mm-90mm 2. Sujungimo kranelis Luer-lock tipo. 3. Maišas ne mažiau 2 l talpos. 4. Švirkštas Luer lock 50- 60 ml. 5. Žarnelės ilgis ne mažesnis kaip 90 cm. 6. Paženklintas CE ženklu. | HMC Premedical S.p.A, Italija | M032012S. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 42-45 psl.
141 | Balioniniai kateteriai embolotrombektomijai:
141.1 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 110 | 13.48 | 5% | 1482.8 | 1556.94 | 1. F2. 2. 60-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto NaCl 0.9% tirp., maks. tūris 0.15- 0.20 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM260. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.2 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 220 | 13.48 | 5% | 2965.6 | 3113.88 | 1. F3. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp. maks. Tūris 0.2-0.6 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM380. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.3 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 330 | 13.48 | 5% | 4448.4 | 4670.82 | 1. F4. 2. 80-85cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 0,7-1,2 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM480. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.4 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 165 | 13.48 | 5% | 2224.2 | 2335.41 | 1. F5. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio tūris,užpildyto Na Cl 0.9% tirp., maks.tūris 1,5-3,0 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM580. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.5 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 165 | 13.48 | 5% | 2224.2 | 2335.41 | 1. F6. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu maks. tūris 2,0-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM680. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.6 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 33 | 13.48 | 5% | 444.84 | 467.08 | 1. F7. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM780. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
141.7 | Balioninis kateteris embolotrombektomijai | vnt. | 22 | 13.48 | 5% | 296.56 | 311.39 | 1. F8. 2. 80-85 cm ilgio. 3. Balionėlio, užpildyto skysčiu, maks. tūris tūris 2,5-4,5 ml. 4. Paženklintas CE ženklu. | HAGMED sp. z o.o. sp. k., Lenkija | EM880. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 49, 50 psl.
|  |  |  | 141 dalis iš viso, Eur: |  | 14086.6 | 14790.93
143 | Gastrostominis rinkinys | vnt. | 55 | 68.4 | 5% | 3762 | 3950.1 | 1. Zondas, CH 18, ne mažiau 40 cm su RO kontrast. retenciniu disku. 2. Išorinis fiksatorius. 3. Skalpelis. 4. Punkcinė adata. 5. Pravedėjas su kilpa. 6. Maitinimo konektorius. 7. Paženklintas CE ženklu. | Nutricia SIA, Nyderlandai | 594822. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 51-53 psl.
145 | Gimdos endometriumo biopsijos kiuretė, skirta tikslesniam endometro pavyzdžio paėmimui | vnt. | 44 | 5.2 | 5% | 228.8 | 240.24 | 1. Kiuretės ilgis 25-30 cm. 2. Kiuretės išorinis skersmuo iki3,2mm. 3. Kiuretės įmova permatoma, sužymėta ir sunumeruota 4, 7, 8 ir 10 cm žymomis. 4. Iš lankstaus polipropileno. 5. Pagaminta iš lankstaus polipropileno. 6. Vienkartinio naudojimo. 7. Įpakavimas sterilus. 8. Supakuota po 1-ą vienetą. 9. Paženklinta CE ženklu. | PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN. TIC.LTD.DTI., Turkija | 240201. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 54-56 psl.
160 | Vamzdelio apvalkalas laparoskopinėms operacijoms | vnt. | 20900 | 0.4398 | 5% | 9191.82 | 9651.41 | 1. Išmatavimai 15x240-250 cm. 2. Pagaminta iš polietileno. 3. Vamzdelio apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, punktyrinė lengvai nuplėšiama linija ženklina nuplėšiamą kraštelį, per kurį įmaunama endoskopinė optika. 4. Atplėšiama anga su lipnia juostele, skirta labai gerai apspausti operacinę įrangą. 5. Sterilus. 6. Paženklintas CE ženklu. | PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN. TIC.LTD.DTI., Turkija | Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 59, 60 psl.
163 | Siurblio žarna | vnt. | 1320 | 0.92 | 5% | 1214.4 | 1275.12 | 1. CH 24 2. Ilgis 3,0-3.1 m. 3. Du piltuvelio tipo konektoriai. 4. Paženklinta CE ženklu. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija | 168 4300 1. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 63 psl.
164 | Siurblio žarna CH25 | vnt. | 880 | 1.7 | 5% | 1496 | 1570.8 | 1. CH25 2. Ilgis 3,0-3.1 m. 3. Du piltuvelio tipo konektoriai. 4. Paženklinta CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 31211. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 64, 65 psl.
165 | Siurblio žarna | vnt. | 770 | 1.6 | 5% | 1232 | 1293.6 | 1. CH 24. 2. Ilgis 2,0-2.1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektoriai. 4. Papildomas male-konektorius su vakuum-kontrole. 5. Paženklinta CE ženklu. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija | 168 4210 1. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 63 psl.
168 | Aktyvaus (žemo vakuumo) drenažo sistema | vnt. | 2420 | 2.64 | 5% | 6388.8 | 6708.24 | 1. Tūris 150-300ml. 2. Vienkartinė. 3. Drenažinis vamzdelis. 4. Tinkanti drenažiniams vamzdeliams CH8-Ch18. 5. Pradinis slėgis ne mažiau 120mbar. 6. Būtinas pavyzdys. 7. Efektyvus tolygus skysčių siurbimas. 8. Minkšta, gofruota. 9. Paženklinta CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 21632. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 68-70 psl.
169 | Pleuros drenavimo indas suaugusiems (Bobrovo tipo) | vnt. | 44 | 7.19 | 5% | 316.36 | 332.18 | 1. Ne mažesnė kaip 2 L talpa, aiškus gradavimas kas 50 ml. 2. 150 cm PVC vamzdelis. 3. Pagamintas iš plastiko. 4. Paženklintas CE ženklu. | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., Turkija | 175 2001 1. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 71, 72 psl.
170 | Skėtikliai ginekologiniai:
170.1 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 11000 | 0.196 | 5% | 2156 | 2263.8 | 1. Vienkartiniai, maži. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Vaginal Speculum S. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.
170.2 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 8250 | 0.196 | 5% | 1617 | 1697.85 | 1. Vienkartiniai, vidutiniai. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus,briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Vaginal Speculum M. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.
170.3 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 440 | 0.25 | 5% | 110 | 115.5 | 1. Vienkartiniai, dideli. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Vaginal Speculum L. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 73 psl.
|  |  |  | 170 dalis iš viso, Eur: |  | 3883 | 4077.15
174 | Plastikinis pincetas | vnt. | 7700 | 0.0888 | 5% | 683.76 | 717.95 | 1. 12-13 cm ilgio. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. Be dantukų/ su dantukais. 4. Paženklintas CE ženklu. | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., Lenkija | A-02. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 79 psl.
185 | Adatos į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui/paėmimui) | vnt. | 27500 | 0.288 | 5% | 7920 | 8316 | 1. Sterilios. 2. Pagamintos iš plastiko. 3. Su gaubteliu aplink adatos kaniulę. 4. Duriamoji dalis smaili; 5. Luer Lock/Slip jungtis. 6. Antibakterinis integruotas oro filtras. 7. Įpakuota po 1 vnt. | Poly Medicure Ltd, Indija | PolySpike. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 82, 83 psl.
203 | Kandiklis | vnt. | 66 | 1.44 | 5% | 95.04 | 99.79 | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, tinka endoskopams, kurių išorinis diametras 15 mm, vidinis paviršius lygus, be sujungimo siūlių | Meditalia, Italija, MED/102/A; MED/102/A/B | Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 93, 94 psl.
204 | Kandiklis | vnt. | 110 | 0.9 | 5% | 99 | 103.95 | Vienkartinis, tinka endoskopams, kurių išorinis diametras 15 mm, vidinis paviršius lygus, be sujungimo siūlių | Mednetic, Turkija, ED-01 | Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 95 psl.
210 | CO2 monitoringo linija | vnt. | 330 | 0.83 | 5% | 273.9 | 287.6 | 1. Vienkartinės. 2. Kliniškai švarios. 3. Skirtos CO monitoringui. 4. Vamzdelis skaidrus, minkštas, lankstus 5. Suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių. 6. Dvi užsukamos formos luer jungtys. 7. Ilgis- ne mažiau 3m. 8. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. 9. Paženklintos CE ženklu. | Altera Meditera, Turkija | AL-0512. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 98 psl.
222 | Rinkinys atsiurbimui | vnt. | 1320 | 1.65 | 5% | 2178 | 2286.9 | 1.Rinkinį sudaro rankenėlė ir sujungimo vamzdelis. 2.Sterili pakuotė. 3.CH 24, ilgis ne mažiau 210cm. 4. Rankenos galo diametras 8-9mm. | Zarys. Lenkija | ZO-212400104. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 102 psl.
233 | Prailginimo linijas infuzinei terapijai suaugusiems (tamsios) | vnt. | 660 | 0.49 | 5% | 323.4 | 339.57 | 1. Ilgis ne mažiau 1,5m. 2. Vidinis diametras 1,5 +-0,01mm 3. Užpildymo tūris 1,6 ml.-2,6ml+-0,02ml 5. LUER – LOCK. 6. BE DEHP, be latekso. 7. Pagaminta iš PVC. 8. Paženklinta CE ženklu. | Zarys. Lenkija | PB1500-BF. Žr. "4.2. Katalogai.pdf", 105 psl.