# SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS NEUROCHIRURGIJAI PIRKTI

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas).

2.Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams taikoma „arba lygiavertis".

3. Gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

4. Teikiant pasiūlymą 10 pirkimo daliai privaloma pateikti bent vieną ISI indeksą (nurodant ISI indekso Nr.) turinčiame leidinyje išspausdintą mokslinę publikaciją apie atliktas siūlomų prekių studijas, patvirtinančią siūlomo produkto antibiotikų efektyvumą per ne mažiau nei 4 savaites, kopiją.

| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Kodas | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS DIDELIŲ APSUKŲ PNEUMOGRĄŽTUI MIDAS REX MR7 IR JĖGOS PERFORATORIUI IPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grąžtelis | Grąžtelis, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 0,5 (±0,05) mm, 1,0 (±0,1) mm,1,5 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Grąžtelis | Grąžtelis, rutulio formos, stambaus rievėtumo galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis, rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 1,5 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,1 mm, ilgis nuo 6,4 ( ±0,1) mm , skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,7 mm, ilgis 15,8 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm, ilgis 11,1 ( ±0,1) mm, 13,1( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjanti kūgiškas grąžtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 2,3 ( ±0,1) mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, 16,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele |  | vnt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 0,8 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,0 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,1 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,3 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,57 mm , ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Grąžtelis | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 2,0 mm , ilgis ilgis 4,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 8 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 (±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 10,0 (±0,1) mm, ilgis 10,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Grąžtelis | Grąžtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 10,8 (±0,1) mm, ilgis 24,1(±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplanto aruošimui (išpjovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Grąžtelis | Grąžtelis vamzdžio formos galvute, kurios skersmuo 13,5 (±0,1) mm, ilgis 24,1 (±0,1) mm, dantyta briauna, skirtas kaulinio transplanto paruošimui (išpjovimui) Cloward metodika, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, padidinto šiurkštumo, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3,0 (±0,1) mm, 4,0(±0,1) mm, 5,0(±0,1) mm, 6,0(±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 90 (±0,1) mm skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 3 (±0,1)mm, 4(±0,1)mm, 5(±0,1)mm, 6(±0,1)mm, 7,5 (±0,1)mm, skirtas naudoti su 9cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Grąžtelis kraniotomijai | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis kraniotomijai, kurios galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 25,4 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio antgaliais ir antgaliu su kojele |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,1 ( ±1) mm, skirtas naudoti su 9 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1)mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 4,0, 5,0, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutes tipo formos galvute, kurios skersmuo 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1)mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 10 cm ilgio tiesiu ir tiesiu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos padidinto šiurkštumo galvute, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 14 cm ilgio, kampiniu ir kintamo ilgio tiesiu antgaliais |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio tiesiu antgaliu |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 8,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,6 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 9,5 ( ±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Grąžtelis | Grąžtelis kaulinio implanto vietos paruošimui (Cloward metodika), kurio galvutės skersmuo 12,6 ( ±0,1) mm, ilgis 10,4 ( ±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,1mm, ilgis 19,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14cm ilgio tiesiu, kampiniu, kintamo ilgio tiesiu ir kampiniu antgaliais |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Grąžtelis | Grąžtelis gilės formos 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 4,0 (±0,1) mm, 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 5,0 (±0,1) mm , 6,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 2,2 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio, kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 1,7 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 15,9 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 15 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 22,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 14 cm ilgio kampiniu ir kampiniu kintamo ilgio antgaliais |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Grąžtelis | Grąžtelis, gilės formos galvute, kurios skersmuo 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,1) mm, 6,0 (±0,1) mm, 7,5 (±0,1) mm, 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 5,0 (±0,1) mm, 7,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Grąžtelis | Grąžtelis cilindro formos galvute, kurios diametras 9,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos galvute 3,0 (±0,1) mm skersmens, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Grąžtelis | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm, ilgis 35,00 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 21 cm ilgio antgaliu |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.62 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5(±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 9 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.63 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 1,5 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu. |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.64 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,0 (±0,1) mm, 2,5 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 3,5 (±0,1) mm, 4,5 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.67 | Grąžtelis | Grąžtelis rutulio formos 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm skersmens galvute, skirtas naudoti su 12 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.68 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 2,5 (±0,1) mm, skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.69 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis degtuko galvutės tipo formos 3,0 (±0,1) mm, skersmens galvute, skirtas naudoti su 14 cm ilgio teleskopiniu antgaliu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.70 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,00 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu |  | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.71 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110, 0 (±0,1) mm, rutulio formos rievėta galvute, kurios skersmuo 1,0 mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm, skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.72 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 90,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantine galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm , skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.73 | Grąžtelis | Grąžtelis lenktu koteliu; kotelis su apsauga nuo minkštųjų audinių ir nervinių struktūrų terminio pažeidimo, bendras ilgis 110,0 (±0,1) mm, rutulio formos deimantine galvute, kurios skersmuo 1,0 (±0,1) mm, 2,0 (±0,1) mm, 3,0 (±0,1) mm, 4,0 (±0,1) mm , skirtas naudoti su teleskopiniu adapteriu |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.74 | Geležtė perforavimo antgaliui | Geležtė skirta naudoti su peforavimo antgaliu daugkartinio naudojimo; diametras 10-14 mm ± 1 mm |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.75 | Metalo pjoviklis | Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 1,5 mm ( ±0,1 mm) , galvutės ilgis 6,5 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.76 | Metalo pjoviklis | Karbidinis pjoviklis skirtas metalo konstrukcijai pjauti, kurio galvutės skersmuo 3,0 mm ( ±0,1 mm), galvutės ilgis 18,2 mm (±0,2 mm), skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.77 | Metalo pjoviklis | Disko formos karbidinis pjoviklis, skirtas metalo konstrukcijai pjauti, disko skersmuo 25,4 mm (±1 mm), storis 0,8 mm, skirtas naudoti su antgaliu metalo pjovimui |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| VISO 1 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetė irigacijai | Kasetė irigacijai, skirta naudoti su elektrine jėgos konsole IPC |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pultelis irigacijai valdyti | Pultas skirtas irigacijos parametrams (greičio didinimui, mažinimui, sustabdymui) iš sterilios zonos valdyti |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tepalo kasetė | Paprastai ir greitai prijungiama variklio tepimo kasetė su integruotu difuzoriumi, skirta pneumatiniam grąžtui MR7 |  | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |

|  |  | MEDICINOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Parametrai | Parametrų reikšmės |  | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM |  | Orientacinė suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| 5 | Sterilus apklotas neurochirurginiam mikroskopui |  | 1) Su dviem asistento vamzdžiais/stereo tiltu, kamera/video, suderinamas su ligoninėje naudojamais neurochirurginiais mikroskopais: OPMI Pentero, Carl Zeiss Meditek, Vokietija; OPMI Vario 700, Carl Zeiss Meditek, Vokietija. Matmenys 132 x 391 cm (± 1 cm). Apklotas pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai „AutoDrape“. Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas neįtakojantis stebimo vaizdo kokybės – be aberacijų ir be atspindžių.Būtina galimybė operacijos metu greitai pakeisti aptaškytą/išpurvintą stikliuką nauju pakaitiniu, steriliu stikliuku, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. |  |  | vnt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2) Komplekte sterilūs apsauginiai stikliukai mikroskopo apklotui, skirti pakeisti operacijos metu užterštą neurochirurginio mikroskopo apkloto apsauginį stikliuką. Supakuoti atskirai po vieną vienetą. |  |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 5 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kranioplastikos rinkinys |  | Kaukolės defektų plastikai, uždengimui. Rinkinio sudėtis: metametilakrilato maišeliai po 30g (±1g) – 2 vnt., skysčio ampulės po 17 ml (±1ml) – 2 vnt., sterilaus audinio maišeliai – 2 vnt. Visos rinkinio dalys yra sterilios. |  |  | vnt. | 50 | 238,65 | 250,58 | 11.932,50 |  | 12.529,00 | CODMAN Cranioplastic, produkto kodas 43-1280. Kranioplastikos rinkinys kaukolės defektų plastikai, uždengimui. Rinkinį sudaro: metametilakrilato maišeliai po 30g – 2 vnt., skysčio ampulės po 17 ml – 2 vnt., sterilaus audinio maišeliai – 2 vnt. Visos rinkinio dalys yra sterilios. Brošiūra CODMAN Cranioplastic psl.38; CODMAN Cranioplastic IFU psl 2-4. |
| 7 | Nugaros smegenų kietojo dangalo sandarinimo klijai |  | Skirti kaip priedas prie standartinių metodų nugaros smegenų kietojo dangalo siūlių sandarinimui bei pooperacinių sąaugų susidarymo prevencijai. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir borato buferinio tirpalo arba lygiaverčių medžiagų. Visos dalys yra sterilios. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Rezorbcija 9-12 savaičių. 3ml +0,1 ml, pateikiama švirkšte. |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Išorinio likvoro drenažo sistema |  | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700ml (± 10ml) talpos, sugraduotas kas 50ml (±1ml). Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3, keturių padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris. Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu (ne mažiau 36 cm), lenktu troakaru, „Luer“ tipo jungties konektoriumi. |  |  | vnt. | 60 | 189,70 | 199,19 | 11.382,00 |  | 11.951,40 | CODMAN EDS3 Drainage System. Produkto kodas 82-1730. Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera 100ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700ml talpos, sugraduotas kas 50ml . Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas 32 cm vandens stulpelio,. Sistemos paciento dalis 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3, keturių padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris. Kateteris vientisu uždaru galu 35 cm ilgio. Komplektuojamas su 36 cm stiletu, lenktu troakaru, „Luer“ tipo jungties konektoriumi. Brošiūra EDS IFU3 psl.2, EDS3 psl. 3-4. |
| 9 | Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas |  | Daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu. Padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spindulio pagalba. Lazeris medicininis, ne žemesnės nei 3A klasės. |  |  | vnt. | 3 | 30,12 | 36,45 | 90,36 |  | 109,35 | CODMAN External Drainage System 3 Leveling Device. Produkto kodas 82-1733 Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu. Padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spindulio pagalba. Lazeris medicininis 2 klasės Brošiūra EDS3 psl. 3-4. |
| 10 | Ventrikulinis kateteris išorinio drenažo sistemoms su antibakterine impregnacija (2 antibiotikais) |  | Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu, lenktu troakaru, „Luer“ tipo jungties konektoriumi. Kateteris impregnuotas dviem linkozamidų bei rifamicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau nei 4 savaites palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą. |  |  | vnt. | 1 | 280,35 | 294,37 | 280,35 |  | 294,37 | CODMAN Bactiseal EVD. Produkto kodas 82-1745 Kateteris vientisu uždaru galu 35 cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu, lenktu troakaru, „Luer“ tipo jungties konektoriumi. Kateteris impregnuotas dviem linkozamidų bei rifamicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau nei 4 savaites palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą. Brošiūra EDS bactiseal psl. 1-2; brošiūra CODMAN Bactiseal-EVD psl 1-2. |
| 11 | Išorinio drenažo sistema su liumbaliniu kateteriu. |  | Vienkartinio naudojimo, sterili smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ± 10 ml talpos, sugraduotas kas 50 ±1 ml. Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3, keturių padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui. Liumbalinis kateteris rentgeno kontrastinis, vientisu uždaru galu, ne mažiau 80 cm ilgio. Komplektuojamas su viela-pravedėju dengtu hidrofiline danga (ne mažiau 100 cm), 14 G Touhy tipo adata (sugraduota kas 1 cm), „Luer“ tipo jungties konektoriumi. |  |  | vnt. | 50 | 260,00 | 273,00 | 13.000,00 |  | 13.650,00 | CODMAN Lumbar catheter kit II. Produkto kodas 82-1738 Vienkartinio naudojimo, sterili smegenų skysčio išorinio drenažo sistema . Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera 100ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700ml talpos, sugraduotas kas 50ml . Su slėgio skale, sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas 32 cm vandens stulpelio, Sistemos paciento dalis 162 cm ilgio. Turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti. Turi ne mažiau 3, keturių padėčių kranelius. Turi lizdą kalibravimo prietaisui Liumbalinis kateteris rentgeno kontrastinis, vientisu uždaru galu 80 cm ilgio. Komplektuojamas su viela-pravedėju dengtu hidrofiline danga 14 G Touhy tipo adata (sugraduota kas 1 cm), „Luer“ tipo jungties konektoriumi. Brošiūra EDS3 IFU psl. 2-3; Brošiūra EDS Lumbar psl. 103. |
| 12 | Apklotų (gaubtuvų), skirtų mobiliam intraoperaciniam rentgenoskopui (C-lankui) rinkinys |  | Gaubtuvas rentgeno vamzdžio monoblokui, užtraukiamas ir surišamas juostele – 5 vnt. Gaubtuvas vaizdo stiprintuvui, užtraukiamas ir surišamas juostele – 5 vnt. Gaubtuvas C-lankui – 5 vnt. Gaubtuvai turi visiškai uždengti atitinkamas aparato dalis. Gaubtuvai daugkartinio naudojimo, pasiūti iš sterilizavimui tinkamo audinio. Gaubtuvų rinkinys skirtas Philips rentgenoskopui BV Endura. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Galvos smegenų kietojo dangalo sandarinimo klijai |  | Kaip priedas prie standartinių metodų galvos smegenų kietojo dangalo siūlių sandarinimui bei hemostazei neurochirurginių operacijų metu. Klijų dėka susidaro mažesnė pooperacinės likvorėjos ir pakaraujavimo tikimybė. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir trilizino arba lygiaverčių medžiagų. Visos dalys yra sterilios. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Rezorbcija 4-8 savaitės. 5ml + 0,1 ml, pateikiamas švirkšte. |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hemostatinis veltinis |  | Sterilus. Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno skaidulų ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu ar lygiaverte medžiaga. Pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | 3x5 cm ±0,1 cm |  |  | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  | 5x8 cm ±0,1 cm |  |  | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 14 pirkimo d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Neurochirurginės juostelės |  | Sterilios. Pagamintos iš spausto šilko pluošto. Turi rentgeno kontrastines žymes per visą juostelės ilgį. Be siūlų. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą. Nepalieka pluošto pėdsakų. Supakuota po 10 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODMAN strips. Pagamintos iš spausto šilko pluošto. Turi rentgeno kontrastines žymes per visą juostelės ilgį. Be siūlų. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą. Nepalieka pluošto pėdsakų. Supakuota po 10 vnt. Brošiūra Strips psl 1.; brošiūra CODMAN stips IFU. |
| 15.1 |  |  | 13 mm x 152 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 100 | 0,80 | 0,84 | 80,00 |  | 84,00 | 80-1451 |
| 15.2 |  |  | 19 mm x 152 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 100 | 1,08 | 1,13 | 108,00 |  | 113,00 | 80-1452 |
| 15.3 |  |  | 25 mm x 152 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 500 | 1,29 | 1,35 | 645,00 |  | 677,25 | 80-1453 |
| 15.4 |  |  | 38 mm x 152 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 700 | 1,88 | 1,97 | 1316,00 |  | 1381,80 | 80-1454 |
|  | Viso 15 pirkimo d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kietojo galvos smegenų dangalo pakaitalas |  | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas. Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo. Pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos. Ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija. Implanto nereikia tvirtinti siūlais. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių. Gali būti naudojamas tiek sausas, tiek šlapias, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršius. Pakuotėje po 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODMAN Duraform Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas. Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo. Pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno. Ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija. Implanto nereikia tvirtinti siūlais. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių. Gali būti naudojamas tiek sausas, tiek šlapias, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršius. Pakuotėje po 5 vnt. Brošiūra Codman Duraform psl. 1-4 |
| 16.1 |  |  | (2,5 x 2,5) ± 0,1 cm |  |  | vnt. | 120 | 139,00 | 145,95 | 16.680,00 |  | 17.514,00 | 80-1472 (pakuotėje 5 vnt) |
| 16.2 |  |  | (2,5 x 7,5) ± 0,1 cm |  |  | vnt. | 90 | 262,00 | 275,10 | 23.580,00 |  | 24.759,00 | 80-1473 (pakuotėje 1 vnt) 80-1474 (pakuotėje 5 vnt) |
| 16.3 |  |  | (5,0 x 5,0) ± 0,1 cm |  |  | vnt. | 90 | 266,00 | 279,30 | 23.940,00 |  | 25.137,00 | 80-1475 (pakuotėje 1 vnt) 80-1476 (pakuotėje 5 vnt) |
| 16.4 |  |  | (7,5 x 7,5) ± 0,1 cm |  |  | vnt. | 90 | 485,00 | 509,25 | 43.650,00 |  | 45.832,50 | 80-1477 (pakuotėje 1 vnt) 80-1478 (pakuotėje 5 vnt) |
|  | VISO 16 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aneurizmų klipsai ir aplikatoriai |  | *17.1. – 17.11. poz. prekės turi būti vieno gamintojo bei pilnai suderinamos Klipsų tipas - Yasargil arba lygiaverčiai. Būtinas spalvinis žymėjimas, charakterizuojantis klipso dydį ir panaudojimo trukmę. Klipsų suderinamumas magnetinio rezonanso lauke ≥ 3 teslų. Sterilioje pakuotėje supakuota po 1 vnt. Įvairios klipsų formos ir matmenys (spaudžiančios dalies ilgis/ atsidarymo plotis/ suspaudimo jėga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Standartinio dydžio laikinam naudojimui („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Tiesūs klipsai |  | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.4 |  |  | 15,0±0,1 mm/9,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenkti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu |  | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.6 |  |  | 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.7 |  |  | 15,3±0,1 mm/9,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.8 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu |  | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.9 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.10 | Tolygiai išlenktas kabliu (J forma) |  | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Durtuvo formos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.11 | Durtuvo (bayonet) formos |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 2,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.12 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 3,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.13 |  |  | 7,0±0,1mm/7,9±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.14 |  |  | 9,0±0,1mm/8,7±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.15 |  |  | 12,0±0,1mm/10,2±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenkti kampu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.16 | žemyn 45±3° kampu |  | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.17 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.18 | (L formos) žemyn stačiu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.19 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.20 | Lenktas kabliu |  | distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai, 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.21 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.22 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.23 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Langiniai klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.24 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.25 |  |  | 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.26 |  |  | 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.27 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.28 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.29 |  |  | 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.30 |  |  | 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.31 | Lenktas į šoną 45±3° kampu, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.1 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Maži laikinam naudojimui („temporary“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Tiesūs klipsai |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 0,88±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.2 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.3 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.4 | Tolygiai nežymiai išlenktas žemyn |  | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.5 | Durtuvo formos |  | 4,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.6 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.2 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Standartinio dydžio ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1 | Tiesūs klipsai |  | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.2 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.3 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.4 |  |  | 15,0±0,1 mm/ 9,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.5 |  |  | 17,5±0,1 mm/ 10,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.6 |  |  | 20,0±0,1 mm/ 11,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tolygiai išlenkti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.7 | Tolygiai išlenkti žemyn nedideliu kampu |  | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.8 |  |  | 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.9 |  |  | 10,2±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.10 |  |  | 13,7±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.11 |  |  | 15,3±0,1 mm/ 9,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.12 | Tolygiai išlenkti žemyn vidutiniu kampu |  | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.13 |  |  | 6,4±0,1 mm/ 6,1±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.14 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.15 |  |  | 10,3±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.16 | Tolygiai išlenkti kabliu (J forma) |  | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.17 |  |  | 8,4±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.18 |  |  | 10,5±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.19 | Durtuvo (bayonet) formos |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 2,5±0,1mm |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.20 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 3,5±0,1mm |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.21 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 4,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.22 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.23 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.24 |  |  | 12,0±0,1 mm/ 10,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenkti kampais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.25 | užlenktas žemyn 45±3° kampu |  | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.26 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.27 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.28 |  |  | 10,6±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.29 |  |  | 11,8±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,67 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.30 | užlenktas (L formos) žemyn stačiu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.31 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.32 |  |  | 10,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.33 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, |  | 6,7±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.34 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, užlenkta dalis išriesta puslankiu |  | 9,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.35 | Lenktas kabliu, distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai |  | 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.36 | Distalinis galas išlenktas mažu puslankiu |  | 9,3±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.37 | Distalinis galas išlenktas dideliu puslankiu |  | 11,3±0,1 mm/ 8,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.38 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.39 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.40 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.41 | Tolygiai išlenktas į šoną |  | 8,6±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Langiniai klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.42 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.43 |  |  | 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.44 |  |  | 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.45 |  |  | 11,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.46 |  |  | 14,1±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.47 |  |  | 17,0±0,1 mm/ 9,6±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.48 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 7,8±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.49 |  |  | 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.50 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.51 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, trumpas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.52 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, ilgas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.53 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.54 |  |  | 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.55 |  |  | 11,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.56 |  |  | 12,7±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.57 |  |  | 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.58 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.59 |  |  | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.60 |  |  | 12,2±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.61 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.62 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.63 |  |  | 8,1±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.64 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | T-formos langiniai klipsai, lango skersmuo 5±0,1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.65 | kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 45±3° |  | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.66 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.67 | simetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° |  | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.68 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.69 |  |  | 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.70 | asimetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.71 |  |  | 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.3 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Maži ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai. Sterilumo galiojimas ne mažiau 8 metų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.1 | Tiesus,susiaurintais distaliniais galiukais |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.2 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.3 | Tiesus |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.4 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.5 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.6 | Lenktas žemyn, susiaurintais distaliniais galiukais |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.7 |  |  | 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.8 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.9 |  |  | 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.10 |  |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.11 |  |  | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.12 |  |  | 6,6±0,1 mm/ 4,4±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.13 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.14 | Lenktas (J formos) aukštyn ir 45±3° kampu į šoną |  | 4,7±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.4 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Klipsų aplikatoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.1 | Standartinio dydžio klipsams |  | Titaninis arba lygiavertės medžiagos, durtuvo formos, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinės dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, klipso rotacija aplink išilginę ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.2 | Mažo (mini) dydžio klipsams |  | Titaninis, bajonetinis, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinė dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, klipso rotacija aplink ašį ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.3 | Standartinio dydžio klipsams |  | Yasargil tipo arba lygiavertis aneurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinės dalies ilgis 50±3 mm, su užrakinimu, su spalviniu kodavimu, bendras ilgis 180±3 mm. |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.4 | Mažo (mini) dydžio klipsams |  | Yasargil tipo arba lygiavertis aneurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinė dalis rotuojama ≥360 laipsnių kampu, išardoma, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, skirtas standartinio dydžio klipsams, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.5 | Reguliavimo raktas |  | Skirtas klipso rotuojančių kojelių kampo sureguliavimui. |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.5 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Krepšelis su dangčiu aneurizmų klipsams |  | Skirtas klipsų laikymui ir sterilizavimui, pagamintas iš sterilizavimui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, suskirstytas į ≥ 35 skyrelį, kiekvienas skyrelis identifikuojamas norimu klipso kodu. |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Krepšelis su dangčiu klipsų aplikatoriams |  | Skirtas laikymui ir sterilizavimui, perforuotas, su rankenom apatinėje dalyje ir ant dangčio, su silikoniniais intarpais klipsatorių fiksavimui tiek iš dugno, tiek iš dangčio pusės. |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Etiketės |  | Daugkartinio naudojimo, rankiniam žymėjimui ant konteinerio šonų |  |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Sterilizavimo konteineris |  | Apatinės dalies matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (592x274x135) mm ± 5 mm, dangtyje integruoti filtrai, skirti ≥ 4500 sterilizavimo ciklų, dangtis pagamintas iš permatomo termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 | AVM mikro klipsai |  | Kopitnik tipo arba lygiaverčiai, pagaminti iš "phynox" (kobalto lydinio) arba lygiavertės medžiagos, darbinių dalių vidiniai paviršiai piramidinės struktūros, klipsų užspaudimo svoris 50-70 g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.1 | Tiesūs |  | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm |  |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.2 |  |  | Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.3 |  |  | Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm |  |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.4 | Lenkti |  | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.5 |  |  | Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.10.6 |  |  | Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 17.10 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 | AVM klipsų aplikatorius |  | Dvigubo bayoneto formos, darbinė dalis rotuojama ≥360° kampu, darbinės dalies ilgis 70±3 mm, su mechanizmu, kuris įjungia ir išjungia užrakinimo galimybę, rankena spyruokliuojanti |  |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | VISO 17 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemostatinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Oksiduota regeneruota celiuliozė |  | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą, privalomas baktericidinis poveikis dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikomas 15 - 30 C temperatūroje; rezorbuojasi per 7-14 dienų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamintojas -ETHICON , Produktas Surgicel, katalogo puslapis -157. |
| 18.1 | Tinklelio tipo |  | 1,25 cm x 5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 60 | 11.73 | 12.32 | 703.80 |  | 739.20 | 1906SK |
| 18.2 |  |  | 5 cm x 7,5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 800 | 15.64 | 16.42 | 12512.00 |  | 13136.00 | 1903SK |
| 18.3 |  |  | 5 cm x 35cm (±1cm) |  |  | vnt. | 800 | 20.85 | 21.89 | 16680.00 |  | 17512.00 | 1901SK |
| 18.4 |  |  | 10 cm x 20cm (±1cm) |  |  | vnt. | 140 | 23.46 | 24.63 | 3284.40 |  | 3448.20 | 1902SK |
| 18.5 | Tankaus audinio tipo |  | 2,5 cm x 2,5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 10 | 18.90 | 19.85 | 189.00 |  | 198.50 | 1940SK |
| 18.6 |  |  | 5 cm x 7,5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 10 | 20.85 | 21.89 | 208.50 |  | 218.90 | 1942SK |
| 18.7 |  |  | 10 cm x 7,5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 10 | 31.28 | 32.84 | 312.80 |  | 328.40 | 1943SK |
| 18.8 |  |  | 15 cm x 22cm (±1cm) |  |  | vnt. | 10 | 89.93 | 94.43 | 899.30 |  | 944.30 | 1946M |
| Viso 18 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34789.80 |  | 36525.80 |  |
| 19 | 7-nių sluoksnių, hemostatinė, oksiduota, regeneruota celiuliozė |  | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikomas 15 - 30 C temperatūroje; rezorbuojasi per 7-14 dienų. Vatos tipo arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gamintojas -ETHICON , Produktas Surgicel, katalogo puslapis -157 |
| 19.1 |  |  | 2,5 cm x 5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 16 | 45.62 | 47.90 | 729.92 |  | 766.40 | 411961 |
| 19.2 |  |  | 5,1 cm x 10,1cm (±1cm) |  |  | vnt. | 4 | 89.93 | 94.43 | 359.72 |  | 377.72 | 411962 |
| 19.3 |  |  | 10,1 cm x 10,1cm (±1cm) |  |  | vnt. | 30 | 142.06 | 149.16 | 4261.80 |  | 4474.80 | 411963 |
| Viso 19 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5351.44 |  | 5618.92 |  |
| 20 | Kolageno kempinėlė |  | 7,6 cm x 10,2 cm (±1cm); pakuotėse po 10 vnt. |  |  | vnt. | 5 | 30,00 | 31,50 |  | 1500,00 | 1575,00 | CODMAN Bicol. Produkto kodas 80-1460 (1 pak 10 vnt) 7,6 cm x 10,2 cm; pakuotėse po 10 vnt. |
| 21 | Dvikomponenčiai biologiniai klijai |  | Abu komponentai atskirose ampulėse po ≥1ml. Sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino. Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje. Sandėliuojami užšaldyti. Ne šaldiklyje (2-8 C0) galioja 25 dienas |  |  | vnt. | 150 | 144.81 |  | 21721.50 |  | 22807.50 | Gamintojas -ETHICON , Produktas -Evicel , kodas kataloge- EVB01LT, katalogo puslapis -. |
| 22 | Neurochirurginis galvos operacijų rinkinys |  | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matomos padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Mayo staliuko apklotas 79x145cm - 1vnt, popierinės servetėlės 18x25cm – 2 vnt, apklotas instrumentavimo staliukui 150x190cm - 1vnt, lipni juosta 9x49cm - 1vnt, kintamos angos 10x16cm apklotai 50x50cm lipniais kraštais - 2vnt, kraniotominis apklotas 230x290cm su integruotu skysčių surinkimo maišu 75x50cm, incizinis plotas 30x20cm, sustiprintos operacinės zonos 60x54cm ir 90x135cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ±3cm. |  |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kraniotomijos apklotas |  | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matomos padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Kraniotominis apklotas 279x218cm, su maišu skysčių surinkimui, incizinis plotas 20x30cm, papildomai sustiprintas sluoksnis 71x86cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Apklotas įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ±3cm |  |  | vnt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Stuburo operacijos rinkinys |  | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matomos padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: apklotas lipniu kraštu 175x150cm-1vnt, skaidrus stuburo apklotas 320x240cm incizinis plotas 30x60cm-1vnt, sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 150x190cm-1vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sitema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Turi atitikti standarto LST EN 13795-1, LST EN 1395-2 ir LST EN 1395-3 reikalavimus. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ±3cm |  |  | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems |  | Vožtuvas žemo profilio, su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu bei rezervuaru likvoro paėmimui. Išoriniai vožtuvo matmenys (ilgis x plotis) – 38x15 mm ± 2 mm, sistemoje ≥ 4 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant pasirenkamas pageidaujamo slėgio lygio vožtuvas. Atskiras ventrikulinis kateteris, su ilgio atžymomis, kurio ilgis ne mažiau 20cm, išorinis skersmuo 2,4 ± 2 mm, su įvedėju bei detale, leidžiančia fiksuoti proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu norimame gylyje. Atskiras peritoninis kateteris, kurio ilgis ne mažiau 90 cm, su įkarpomis ketetrio sienelės distaliname gale ir ilgio atžymomis. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). |  |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kranijinės fiksacijos sistema |  | 26.1. – 26.2. pozicijų prekės turi būti vieno gamintojo, sindikuoti kranjinės sistemos fiksacijos procedūroms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1. – 26.2. pozicijų prekės vieno gamintojo, sindikuoti kranjinės sistemos fiksacijos procedūroms |
| 26.1 | Kranijinės fiksacijos instrumentų rinkinys |  | Sistema įgalina atlikti fiksaciją vienu judesiu, vienu instrumentu saugant kietąjį smegenų dangalą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Synthes Flap Fix sistema įgalina atlikti fiksaciją vienu judesiu, vienu instrumentu saugant kietąjį smegenų dangalą |
| 26.1.1 |  |  | Kranijinės fiksacijos plokštelių įvedėjas, įgalinantis implantų įvedimą, suspaudimą, fiksaciją bei saugų vielos kirpimą (nukirptas vielos likutis užrakinamas instrumente) |  |  | vnt. | 2 | 2342,91 | 2834,92 | 4685,82 |  | 5669,84 | Flap fix 329.323. Brošiūra FlapFix psl. 7 |
| 26.1.2 |  |  | Spaustukas kranijinės fiksacijos plokštelėms šalinti, naudojamas implantų atrakinimui bei šalinimui |  |  | vnt. | 2 | 110,87 | 134,15 | 221,74 |  | 268,31 | Flap fix 398.960 Brošiūra FlapFix psl. 11 |
| 26.1.3 |  |  | Kranijinės fiksacijos instrumentų ir implantų sterilizacijos konteineris su fiksatoriais atitinkančiais instrumentų matmenis bei dėžute saugiai plokštelių sterilizacijai |  |  | vnt. | 2 | 801,13 | 969,37 | 1602,26 |  | 1938,73 | Flap fix 60.503.120 Brošiūra FlapFix psl. 15 |
| Viso 26.1 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Keturių skirtingų diametrų implantai |  | Kranijinės fiksacijos implantas yra sudarytas iš dviejų apvalių plokštelių veikiančių kniedės principu, kai viršutinė dobilo formos plokštelė yra spaudžiama prie apatinės plokštelės dalies. Plokštelės pagamintos iš titano lydinio, anatominės formos, žemo profilio (po implantacijos ne daugiau 0,5 mm aukščio). MRT ir KT ne kontraindikuotini |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kranijinės fiksacijos implantas yra sudarytas iš dviejų apvalių plokštelių veikiančių kniedės principu, kai viršutinė dobilo formos plokštelė yra spaudžiama prie apatinės plokštelės dalies. Plokštelės pagamintos iš titano lydinio, anatominės formos, žemo profilio (po implantacijos ne daugiau 0,5 mm aukščio). MRT ir KT ne kontraindikuotiniBrošiūra FlapFix psl. 5,6,14 |
| 26.2.1 | Galimybė pasirinkti implantus su lygia arba dantyta apatine plokštele stipresnei fiksacijai |  | Išorinis skersmuo 11 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 20 | 40,00 | 42,00 | 800,00 |  | 840,00 | Flap fix 460.100 Brošiūra FlapFix psl. 14 |
| 26.2.2 |  |  | Išorinis skersmuo 13 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 20 | 40,00 | 42,00 | 800,00 |  | 840,00 | Flap fix 460.001 Brošiūra FlapFix psl. 14 |
| 26.2.3 |  |  | Išorinis skersmuo 18 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 20 | 40,00 | 42,00 | 800,00 |  | 840,00 | Flap fix 460.002 Brošiūra FlapFix psl. 14 |
| 26.2.4 |  |  | Išorinis skersmuo 22 mm (±1mm) |  |  | vnt. | 20 | 40,00 | 42,00 | 800,00 |  | 840,00 | Flap fix 460.003 Brošiūra FlapFix psl. 14 |
| Viso 26.2 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISO 26 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |