Instrumentai yra ne vienkartinio  naudojimo

ODONTOLOGINIŲ/CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ (burnos higienisto instrumentai, pincetai, odontologiniai zondai, odontologiniai veidrodėliai, ekskavatoriai, modeliavimo instrumentai, karpuliniai švirkštai, odontologinės replės, elevatoriai, žirklės)

PRIEŽIŪROS, VALYMO IR STERILIZACIJOS REKOMENDACIJOS

Odontologinių ir chirurginių instrumentų gamybos procesas reikalauja ypatingo dėmesio. Instrumentus naudoti ir

sterilizuoti reikia ypač atsargiai. Norėdami, kad instrumentas tarnautų ilgai ir gerai atliktų savo funkciją, naudokite jį pagal

paskirtį.

Naudojimo ir sterilizacijos metu su odontologiniais ir chirurginiais instrumentais reikia elgtis atsargiai. Jų negalima krauti į

krūvas, nes kitų instrumentų svoris ir paviršių sąveika gali jiems pakenkti.

Geriausiems rezultatams pasiekti, sekite šiuos nurodymus.

Valymas:

Po naudojimo visi instrumentai turi būti nuvalomi. Negalima leisti, kad kraujas ar audiniai pridžiūtų prie instrumentų.

Instrumentai turi būti pamerkiami į neutralaus pH vandens ir dezinfekavimo priemon÷s tirpalą.

Valymas ultragarsu.

ultragarsu instrumentus reikia valyti 5 – 10 minučių.

Reikia nuimti visas nuimamas dalis.

Visi dėžutėse esantys instrumentai turi būti atidaryti, o aštrūs kraštai – apsaugoti.

Nerūdijančio plieno instrumentų to pačio valymo ciklo metu negalima valyti su instrumentais, pagamintais iš kito metalo.

Tirpalą keiskite dažnai, remdamiesi gamintojo rekomendacijomis.

VALYMAS RANKOMIS

1. Jeigu neįmanoma valyti ultragarsu, sekite šiuos nurodymus.

2. Valymui naudokite kietą nailono šepetėlį.

3. Nenaudokite abrazyvių šepetėlių, galinčių pažeisti paviršių.

4. Galutiniam valymui naudokite specialų tamponą ar medžiagą.

5. Įsitinkinkite, kad visi instrumentų paviršiai visiškai švarūs.

Tepimas

Tuoj pat po valymo odontologinius/ chirurginius instrumentus reikia atidžiai nudžiovinti.

Visus instrumentus, turinčius lankstus, užraktus ir kitas judančias dalis, kaip pavyzdžiui žirklės, adatkočiai, kraujavimo

stabdymo instrumentai, dantų rovimo replės, reikia sutepti.

DöMESIO!

Patikrinkite žirkles, kirpdami ploną marlės gaballį.

Patikrinkite, ar replių galiukai lygiai susiglaudžia.

Patikrinkite, ar gerai susiglaudžia kraujavimo stabdymo instrumentų ir adatkočio spaustuvai. Šie instrumentai turi

lengvai užsirakinti ir atsirakinti.

Patikrinkite, ar gerai išplauti išsiurbiklio vamzdeliai ar kiti vamzdiniai instrumentai.

STERILIZAVIMAS

Patikrinti, išvalyti ir sterilizuoti prieš kiekvieną naudojimą. Nekaitinti aukštesnėje kaip 177ºC / 350ºF. Naudokite tik rekomenduojamus chemikalus. Nenaudokite fenolo, jodoforo, ar tirpalu, kurių pH didesnis nei 8. Po valymo, džiovinimo ir sutepimo, instrumentai yra paruošti sterilizavimui. Į sterilizatorių juos galima dėti atskirai ar rinkiniais. Jeigu sterilizuojate instrumentus atskirai, įsitikinkite, kad naudojate pakankamai platų sterilizavimo paketą, kad tokius instrumentus, kaip adatkočiai ir kraujavimo stabdymo instrumentai, būtų galima sterilizuoti atrakintoje padėtyje. Jeigu sterilizuojate rinkinius, instrumentus dėkite į nerūdijančio plieno sterilizavimo dėklus. Sunkius instrumentus dėkite apačioje, neperkraukite autoklavo kameros.

STERILIZACIJA ŠALČIU

Visada naudokite tinkamą sterilizavimo/ valymo būdą, kad jie būtų tinkamai paruošti naudojimui.

Instrumentų sterilizavimas nepakeičia valymo, instrumentus pirmiausia reikia nuvalyti, o tada sterilizuoti.

Jūsų instrumentai yra labai vertingi. Jeigu juos prižiūrėsite teisingai, visi instrumentai tarnaus labai ilgai.