4 pirkimo dokumentų priedas

PATIKSLINTA  2017 02 01  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI

	Pirk. dalies 
Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. 

Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys)

BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ

	 
	Minimaliai  invazinei chirurgijai
	 

	1
	Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai Nr.1
	„Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, echogenišku galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 
0,021“, 0,038“ diametro.
	Biomedical. Chiba Needle.

„Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, echogenišku galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 
0,021“, 0,038“ diametro.   Katalogas 1 p.d.

	2
	Adata daugiafunkcinei punkcijai- biopsijai Nr.2
	„Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, standartiniu  galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“,            0,021“, 0,038“ diametro.
	

	3
	Adata daugiafunkcinei punkcijai- biopsijai Nr.3
	„Trocar" tipo , sterili, su stiletu, echogenišku galu , Luer tipo antgalis,  18-21G, 15- 20cm ilgio, tinkančios vielos - 0.018”, 0.038” diametro.
	

	4
	Biopsinė adata (kepenys, kasa, kt. lokalizacijos procesai)
	Sterili, 18G-20G skersmens, 15-25 cm  ilgio, skirta stulpelinei biopsijai, tinkanti  automatiniam bioptatoriui PROMAG-2,2.
	

	5
	Bioptatorius
 ( kepenys, kasa, kt.lokalizacijos procesai )
	Mechaniškai užtaisomas pusiau  automatinis bioptatorius su adata stulpelinei biopsijai 16-20G, 10-20cm ilgio, sterilus.
	Biomedical. BD. Disposable guillotine spring loaded needle. Mechaniškai užtaisomas pusiau  automatinis bioptatorius su adata stulpelinei biopsijai 16-20G, 10-20cm ilgio, sterilus. 

Katalogas 5p.d.

	6
	Rinkinys ascito drenavimui
	Skylanti adata (“Cystofix” tipo) su drenais  8-10Fr
	

	7
	Rinkinys pleuros punkcijai/drenavimui
	Adata suapvalintu galu su surinkikliu, keičiamais vožtuvais aspiracijai, švirkštu 60-100ml talpos
	

	8
	Rinkinys tiesioginei punkcijai ir drenavimui vienmomente (“stileto”, “stumk” ) metodika
	Vieno žingsnio drenavimo kateteris; sterilus. Dydis 8-10Fr, ilgis 25 (±1)cm. Pagamintas iš poliuretano. Atsparus užsilenkimams. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. Pigtail („J“) tipo su nusmailintu kateteriogalu. Su didelėm 4-6 ovalo formos šoninėm angom. Saugi fiksacija su siūlu. Komplektuojamas su nuimamu kateterio tiesintuvu. Stiletas-adata matoma ultragarsu. Adatos smailėjantis galas tribriaunis. Adatos dydis17G-18G (1,4-1,29mm). Ištraukiama metalinė kaniulė su male Luer-Lock jungtimi.
	VigeoSrl. Bluedrain.

Vieno žingsnio drenavimo kateteris; sterilus. Dydis 8-10Fr, ilgis 25 cm. Pagamintas iš poliuretano. Atsparus užsilenkimams. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. Pigtail („J“) tipo su nusmailintu kateteriogalu. Su didelėm 4-6 ovalo formos šoninėm angom. Saugi fiksacija su siūlu. Komplektuojamas su nuimamu kateterio tiesintuvu. Stiletas-adata matoma ultragarsu. Adatos smailėjantis galas tribriaunis. Adatos dydis17G-18G. Ištraukiama metalinė kaniulė su male Luer-Lock jungtimi.

	9
	Rinkinys pūlinių tiesioginei punkcijai ir drenavimui vienmomente (“stileto”, “stumk” ) metodika
	Rinkinį sudaro:  

Kateteris: vienkartinis, sterilus, pagamintas iš minkštos medžiagos, ne poliuretano, neturinčios atminties sulenkimui, atsparios etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Radiopozityvus markeris žymintis lanksčiosios dalies pradžią. Specialus siūlo užrakinimo mechanizmas kateterio kilpai fiksuoti.Pigtail tipo(„J“). Kateteris lanksčiąjame gale turi 6+/-1 šonines ovales angas; kateterio skersmenys –8.5-12-14Fr; kateterio ilgis 15- 45cm. 

Punkcinė adata: 20 (±1)cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G (1,29mm), vidinis skersmuo 0,038colių, su echopozityviu galiuku.

Pravedamoji viela: fiksuota šerdimi, dengta teflonu, 0,038 colių skersmens, 80 (±2)cm ilgio, viename gale lenkta 3cm spinduliu. Kateterį ištiesinančios įvedimo kaniulės: dvejos - viena lanksti, kita standi. 

Troakaro stiletas standžiajai ištiesinančiai įvedimo kaniulei 18G (1,29mm) skersmens. 
Dilatatorius: vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20cm ilgio, išorinis skersmuo 8,10,12,14Fr, vidinis skersmuo 0,038”. Įvedamas Trocar stileto pagalba arba Seldingerio metodu.
	

	10
	Rinkinys pūlinių tiesioginei punkcijai ir drenavimui .
	Rinkinį sudaro:

Kateteris: vienkartinis, sterilus, pagamintas iš minkštos medžiagos, ne poliuretano, neturinčios atminties sulenkimui, atsparios etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Kateteris gale turi 6+/-1 šonines ovalias angas.

Kateterio skersmuo –20Fr
Kateterio ilgis 40 (±2)cm
Punkcinė adata: 20 (±1)cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G (1,29mm), vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galiuku.
Pravedamoji viela: fiksuota šerdimi, dengta teflonu, 0,038 colių skersmens, 80 (±2)cm ilgio, viename gale lenkta 3cm spinduliu.
Kateterį ištiesinančios įvedimo kaniulės: dvejos - viena lanksti, kita standi.
Troakaro stiletas standžiajai ištiesinančiai įvedimo kaniulei 18G (1,29mm) skersmens.
Įvedamas Trocar stileto pagalba arba Seldingerio metodu.
	

	11
	Dilatatoriai:
	Vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20cm ilgio, išorinis skersmuo 8, 10, 12, 14,16Fr, vidinis skersmuo 0,038”.
	

	12
	Styga-vedlys
	Plieninė, standi, dengta teflonu arba lygiaverte medžiaga,  ilgis 50-150 cm, skersmuo 0.025“-0,038“, lankstus tiesus galas 3-7,5 cm.
	

	13
	Styga-vedlys
	Plieninė, standi, ilgis 50-150 cm, skersmuo 0.025“-0,038“, lankstus lenktas (“J”) galas 3-7,5 cm
	

	14
	Styga-vedlys
	Nitiloninė, standi, ilgis 50-150 cm, skersmuo 0,025“-0,038“, lankstus tiesus galas
	

	15
	Styga-vedlys
	Nitiloninė, standi, ilgis 50-150 cm, skersmuo 0,025“-0,038“, lankstus lenktas (“J”) galas
	

	16
	Perkutaninis punkcijos rinkinys
	Vieno žingsnio rinkinį sudaro:

Įvedėjas- vienkartinis, sterilus, rentgenopozityvus visame ilgyje iki pat galiuko. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu, tolygus perėjimas tarp įvedėjo ir dilatatoriaus be susidarančio papildomo laiptelio. Išorinio diametro skersmuo 6Fr, vidinio diametro skersmuo 4Fr;diliatorius- išorinio diametro skersmuo 4Fr; metalinė standinančioji kaniulė;

Komplekuojamas su Chiba arba Trocar tipo adata: echogeniška, 15 arba 20 (±1) cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 21G(Trocar tipo) ir 22G(Chiba tipo).

Viela pravedėja: nerūdijančio plieno arba nitinolinė, 0,018 colių skersmens, 60 (±2)cm ilgio, platininiu galiuku. 

Rinkinys leidžia įvesti 0.035” arba 0.038” diametro vielas tolimesnėms intervencinėms procedūroms.
	

	17
	Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC)
	21G Trokar tipo adata 15 (±1) cm ilgio, 0,018“ nitinolo styga-vedlys 80 (±2)cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys Amplatz tipo 150(±2) cm ilgio, 8F diliatatorius 20 (±1)cm ilgio, 8F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio
	

	18
	Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC)
	21G Trokar tipo adata 15 (±1)cm ilgio, 0,018“ nitinolo  styga-vedlys 80 cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys  Amplatz 150 (±2)cm ilgio, 8F ir 10F diliatatoriai 20 (±1) cm ilgio, 10F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio
	

	19
	Rinkinys perkutaniniam išoriniam-vidiniam  tulžies latakų-žarnos drenavimui.
	Vienkartinis, sterilus, pritaikytas naudojant “Seldingerio” metodika.

Kateteris, skersmuo 10, 12, 14F,. pig tail tipo fiksuojamu galu. Padengtas hidrofiline danga arba lygiaverte medžiaga, su neliekančia deformacija ištiesus po lenkimo, kateterio intarduodeninė dalis su 12±2 šoninėmis skylutėmis, intraduktalinė dalis su 20±4 šoninėmis skylutėmis ir rentgenokontrastiniais žymenimis, kateterį ištiesinančios kaniulės: dvejos-viena lanksti, kita standi.
	

	20
	Drenas tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC)
	6-12 Fr, 25-40cm ilgio, lenktu „J“ galu, fiksuojamu valu, 4-8 angos dreno gale 
	

	21
	Drenas tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC)
	6-12 Fr, 25-40cm ilgio, tiesiu galu, 4-8 angos dreno gale .
	

	22
	Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam (PTC) stentavimui
	Savaime išsiplečiantis nitinolio stentas 

Z-tipo jungtimis sutvirtintas atvirų gardelių dizainas, užtikrinantis didelę radialinę jėgą ir neleidžiantis sutrumpėti po išskleidimo. Po 2 auksinius markerius stento galuose.
Stento diametrai 8-12mm
Stento ilgiai 4-8cm
Dydis 6Fr
Specialus kateteris sistemos įvedimui: 6Fr, specialios konstrukcijos korpusas neleidžiantis užlinkti, bet tuo pačiu neprarandantis lankstumo, su radiopozityviu žymekliu nemažiančiu vidinio spindžio, vidinis paviršius dengtas PTFE danga užtikrinančia optimalų slydimą, Check-Flo hemostazinis vožtuvas, skaidri jungtis su 3 krypčių uždarymo kraneiiu, suderinamas su 0.038” diametro viela.
Stento įvedimo sistemos ilgis 40cm.
	

	23
	Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam (PTC) plėtimui (diliatavimui )
	Kaniulė su 17-19 G adata

Kateteris 5-8 Fr tiesu galu

Styga vedlys 0.025“-0,038“

Tulžies latakų aukšto slėgio (10-20 atm.) balioninis diliatatorius 3-12 mm skersmens, 2-10 cm ilgio.
	

	24
	Adatos  radiodažnuminei termo terapijai (RFITT)
	Turi būti pritaikomos aparatui Celon Power Olympus, atstumas tarp elektrodų 2 cm, ilgis 15-25 cm.
	

	25
	Adatos  radiodažnuminei termo terapijai (RFITT)
	Turi būti pritaikomos aparatui Celon Power Olympus, atstumas tarp elektrodų 3 cm, ilgis 15-25 cm.
	

	26
	Adatos  radiodažnuminei termo terapijai (RFITT)
	Turi būti pritaikomos aparatui Celon Power Olympus, atstumas tarp elektrodų 4 cm, ilgis 15-25 cm.
	

	27
	Įmovos ultragarsiniam intraoperaciniam davikliui
	Sterilios, 8-15 cm pločio ir 30-80 cm ilgio
	

	28
	Gelis ultragarsiniam tyrimui
	Sterilus, pakuotės po 20-50 ml
	

	 
	Žaizdų  gydymui su ligoninės turima neigiamo slėgio terapijos Info V.A.C. ir V.A.C. ATS (vakuuminėmis) sistemomis.
	 

	29
	Mažas tvarstis neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: poliuretaninė hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7 x 3 cm (± 1 cm);  drenas;  plėvelė (be latekso).
	

	30
	Vidutinis tvarstis neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: poliuretaninė hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12 x 3 cm (± 1 cm);  drenas; dvi plėvelės (be latekso).
	

	31
	Didelis tvarstis neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: poliuretaninė hidrofobinė kempinė, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm (± 1 cm);  drenas; dvi plėvelės (be latekso).
	

	32
	Mažas tvarstis su sidabru žaizdų neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: poliuretaninė hidrofobinė kempinė su sidabru., porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 10 x 7 x 3 cm (± 1 cm);  drenas; 1-2 plėvelės  (be latekso).
	

	33
	Vidutinis tvarstis su sidabru  neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: poliuretaninė hidrofobinė kempinė su sidabru., porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 18 x 12 x 3 cm (± 1 cm); drenas;  1-2 plėvelės  (be latekso).
	

	34
	Didelis tvarstis su sidabru neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis:  poliuretaninė hidrofobinė kempinė su sidabru, porinė struktūra, porų dydis 400-600 mikrometrų, kempinės dydis 26 x 15 x 3 cm (± 1 cm);  drenas; 1-2 plėvelės  (be latekso).
	

	35
	Tvarstis žaizdų neigiamo slėgio  terapijai
	Vienkartinis, sterilus. Sudėtis:  polivinilinė hidrofilinė kempinė, sudrėkinta steriliu vandeniu, porinė struktūra, kempinės dydis 10 x 15 x 1 сm (± 0,5 cm); drenas,  1-2 plėvelės  (be latekso).
	

	36
	Plėvelė
	Sterili. Lipni plėvelė (be latekso). Dydis 30,0 x 26,0 cm (± 1cm).
	

	37
	Drenas
	Drenas su lipniu antgaliu
	

	38
	Konektorius
	Y formos sujungimo priemonė
	

	39
	Skysčių surinkimo kanistras
	Sterilus skysčių surinkimo kanistras su absorbuojančiu geliu, 500 ml (± 10 ml), naudojamas su žaizdų gydymui skirta neigiamo slėgio terapijos V.A.C. (vakuumine) sistema.
	

	40
	Hidrogelinė juosta
	Sterili dvipusė lipni juosta hermetiškumui užtikrinti.
	

	 
	Priemonės chirurgijai
	 

	41
	Neutralus elektrodas pacientui
	Tinkantis KarlStorz aukšto dažnio elektrochirurgijos įrenginiui Autocon II 400. Vienkartinis, kontaktinis paviršius padalintas į dvi puses, aktyvaus paviršiaus plotas 170±5 c m2.
	

	42
	Priekinio vaginalinio implanto sistema dubens organų nusileidimo korekcijai      
	Sistemoje sterilus implantas (5x7)cm (± 0,5 cm) , turintis 4 atšakas su 2 skirtingų spalvų žymėjimais ir 19-23 cm  kilpomis. Implantas pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos, siūlas 0,08-0,1mm., implantuojamos medžiagos svoris 27-28 g/m2., porų dydis ≥1,4 mm.  Implantas suskirstytas pagalbinėmis linijomis dėl tikslesnio implantavimo. Sistemoje trys sterilūs pravedikliai. Vienas 1/2 apskritimo formos ir du pravedikliai lenkti sraigto-S formos.
	THT Bio-science. Cysto-Swing. 

Sistemoje sterilus implantas 5x6,5cm , turintis 4 atšakas su 2 skirtingų spalvų žymėjimais ir  20cm  kilpomis. Implantas pagamintas iš 100% polipropileno medžiagos, siūlas 0,1mm., implantuojamos medžiagos svoris  28 g/m2., porų dydis 1,06x1,01mm.  Implantas suskirstytas pagalbinėmis linijomis dėl tikslesnio implantavimo. Sistemoje trys sterilūs pravedikliai. Vienas 1/2 apskritimo formos ir du pravedikliai lenkti sraigto-S formos.
Katalogas  42 p.d.

	43
	Užpakalinio vaginalinio implanto sistema dubens organų nusileidimo korekcijai     
	Sistemoje sterilus implantas (5x10) cm (± 0,5 cm), turintis 2 atšakas su 19-23cm kilpomis. Implantas pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos, siūlas 0,08-0,1mm, implantuojamos medžiagos svoris 27-28 g/m2, porų dydis ≥1,4mm.

Implantas suskirstytas pagalbinėmis linijomis dėl tikslesnio implantavimo. Sistemoje vienas sterilus pravediklis, gale 1/4 apskritimo formos.
	THT Bio-science.  Recto-Swing. 

Sistemoje sterilus implantas 4x14 cm , turintis 2 atšakas su  20cm kilpomis. Implantas pagamintas iš 100% polipropileno  medžiagos, siūlas 0,1mm, implantuojamos medžiagos svoris 28 g/m2, porų dydis  1,06x1,01 mm.

Implantas suskirstytas pagalbinėmis linijomis dėl tikslesnio implantavimo. Sistemoje vienas sterilus pravediklis, gale 1/4 apskritimo formos.   

  Katalogas  42 p.d.

	44
	Sistema transobturatoriniam šlaplės fiksavimui        
	Sistemoje sterilus implantas skirtas iš vidaus į išorę ir iš išorės į vidų šlaplės fiksavimo operacijoms. Implanto ilgis 43-47cm, plotis 1,2-1,3 cm., kilpų ilgis 19-23cm Implantas pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos. Implanto šonuose mažos kilpos, kurios skirtos palengvinti implanto pravedima pro audinius. Siūlas 0,14-0,16mm., medžiagos svoris 85-90 g/m2. Tempimo stiprumas ≥ 95N. Sistemoje du sterilūs pravedikliai 3 mm, lenkti sraigto-S formos ir plieninis nukreipiklis.
	THT Bio-science.  Swing-band. 

Sistemoje sterilus implantas skirtas iš vidaus į išorę ir iš išorės į vidų šlaplės fiksavimo operacijoms. Implanto ilgis  45cm, plotis 1,2 cm., kilpų ilgis 20cm Implantas pagamintas iš 100% polipropileno medžiagos. Implanto šonuose mažos kilpos, kurios skirtos palengvinti implanto pravedima pro audinius. Siūlas 0,16mm., medžiagos svoris 55 g/m2. Tempimo stiprumas  56N. Sistemoje du sterilūs pravedikliai 3 mm, lenkti sraigto-S formos ir plieninis nukreipiklis.
Katalogas  44 p.d.

	45
	Priekinis implantas abdominalinėms ginekologinėms operacijom 
	Sterilus implantas 8x19 cm (±1cm), pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos, siūlas 0,13-0,15mm. Implantuojamos medžiagos svoris 80-90g/ m2.
	

	46
	Užpakalinis implantas abdominalinėms ginekologinėms operacijoms  
	Sterilus implantas 4,5x19cm., pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos, siūlas 0,13-0,15mm. Implantuojamos medžiagos svoris 80-90g/ m2.
	

	47
	Odos susiuvimo aparatas 
	Kabučių ilgis 6,8-7,0 mm, aukštis 3,9 mm (± 0,1mm) Kabučių kiekis ne mažiau 35 vnt.
	SMI skin stapler. 

Kabučių ilgis 6,4 mm, aukštis 4 mm  Kabučių kiekis  35 vnt. Katalogas 47,48 p.d.

	48
	Odos kabučių nuėmiklis
	 
	SMI skin stapler remover.  Katalogas 47,48 p.d.



	49
	Klipsatoriai atviroms operacijoms 
	Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė, titaninės kabutės, ne mažiau kaip po 20 vnt. instrumente. Vidutinės 29,1-29,3cm.
	

	50
	Kabutės chirurginės
	Vidutinės/didelės, kasetėje ne daugiau kaip po 6 vnt.
	

	51
	Vienkartinė chirurginė sistema
	Tinkanti skutimo ir gręžimo sistemai "BienAir". Dviejų srovės stiprumo lygių drėkinimo vamzdeliai, balto silikoninio segmento ir žalio silikoninio segmento.
	

	52
	Purškiklis-aliejus
	Tinkantis skutimo ir gręžimo sistemai "BienAir"
	

	53
	Praploviklis  
	Tinkantis skutimo ir gręžimo sistemos "BienAir" antgaliui
	

	54
	Atraumatiniai piršto laikikliai (pora).
	Tinkantys  Linvatec riešo tempimo sistemai. Pagaminti iš dvigubo sluoksnio nailono tinklelių. Mažų dydžių, skirti vaikams ir smulkių pirštų suaugusiems ir didelių dydžių, skirti suaugusiems.
	

	55
	Elektrodas nervo stimuliacijai
	Vienkartinis, sterilus. Suderinamas su Medtronic NIM 3.0 monitoriumi. Pakuotėje dvigubas elektrodas su adatomis, atstumas tarp elektrodų iki 5mm. Laido ilgis ne mažiau 1m. Spalvinis laidų žymėjimas.
	

	56
	Monopoliarinis daviklis su rankena. 
	Vienkartinis, sterilus. Suderinamas su Medtronic NIM 3.0 monitoriumi. Kontaktinė dalis ne ilgesnė nei 0,55 mm. Pilnai izoliuotas iki antgalio elektrodas.
	

	57
	Vienkartinis, sterilus, parafininis arba riebalinis tvarstukas. 
	10x10 cm (± 1 cm) su chlorheksidinu.
	

	58
	Vienkartinis, sterilus trokaras su fiksavimo įrenginių.
	Diametras  10,5-11,5mm., 100-110 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu pripučiamu balionu ir fiksuojamu guminiu  žiedu išorėje. Trokaro galvutės vožtuvai praleidžia instrumentus nuo 5mm iki 11,2mm diametro imtinai. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus su angomis orui ir anga smaigalyje, pravediklio žiedas leidžia įvedimo metu sukti optikos prietaisą 360 laips., suteikia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba).  Švirkštas 5ml (±1 ml), skirtas balionui pripūsti, įpakuotas steriliai kartu su trokaru bendroje pakuotėje.
	

	59
	Ultragarsinės bipolinės žnyplės.
	Vienkartinės, sterilios, skirtos laparoskopinėms operacijoms atlikti. Instrumentas vienu metu veikiantis bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu. Diametras 5±0,5mm, ilgis 350±5mm. Turi būti suderinamas su ultragarsiniu generatoriumi USG-400
	

	60
	Klubo sąnario endoprotezo komponento komplektas šlaunikaulio kaklo lūžiams gydyti
	Siūlomi gaminiai turi turėti CE sertifikatą. Pateikti nors vieną ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie atliktas studijas siūlomai prekei. Pateikti prekės aprašymą arba katalogą lietuvių kalba. Komplektacija (1 komplektą sudaro):

1) klubo sąnario endoprotezo steibas su centratoriumi  – 1vnt.,  2) modulinė endoprotezo galva – 1 vnt., 3) distalinis kamštis – 1 vnt.
	

	60.1.
	Klubo sąnario endoprotezo stiebas su centratoriumi


	Šlaunikaulio stiebas, pagamintas iš chromo-kobalto- molibdeno lydinio, nepoliruotas, tiesus, dvigubo konuso, skerspjūvyje trapecijos formos, užtikrinančios maksimalų rotacinį stabilumą, be atramos į proksimalinę šlaunikaulio sritį su uždedamu plastikiniu centratorium distaliniame gale. Šlaunikaulio stiebo ne mažiau kaip 10 dydžio variantų, kaklo konusas 12/14. Ne mažiau kaip 2 (du) CCD stiebo kamponento pasirinkimo variantai.
	

	60.2.
	Modulinė endoprotezo galva
	Keičiama galva pagaminta iš chromo-kobalto- molibdeno lydinio. Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio ne mažiau kaip 5 variantai. Keičiama galva turi būti pritaikyta klubo sąnario endoprotezo gūžduobei, kurios vidinis diametras 28mm. 
	

	60.3.
	Distalinis kamštis.
	Distalinis kamštis riboti kaulų cemento patekimą į šlaunikaulio kanalą distaliau endoprotezo stiebo
	

	61
	Elastinga plėvelė Nr.1
	Skaidri, „kvėpuojanti“, elastinga plėvelė kateterių fiksavimui su rėmeliu 5-5,5cm x 5cm
	

	62
	Elastinga plėvelė Nr.2
	Skaidri, „kvėpuojanti“, elastinga poliuretano ( arba analogiškos medžiagos ) plėvelė 5,8-6,2cm x 6,8-7,2cm
	

	63
	Elastinga plėvelė Nr.3
	Skaidri, „kvėpuojanti“, elastinga poliuretano ( arba analogiškos medžiagos ) plėvelė 9,8-10,2cm x 11,8-12,2cm
	

	64
	Tvarstis Nr.1
	Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų ( arba analogiškų  ) padengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, skirtas mažai šlapiuojančioms žaizdoms, 9,8-10,2cm x 9,8-10,2cm dydžio.
	

	65
	Tvarstis Nr.2
	Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų ( arba analogiškų  ) padengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, skirtas mažai šlapiuojančioms  žaizdoms, 14,8-15,2cm x149,8-15,2cm dydžio.
	

	66
	Tvarstis Nr.3
	Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų ( arba analogiškų  ) padengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms  žaizdoms, 9,8-10,2cm x 9,8-10,2cm dydžio.
	

	67
	Tvarstis Nr.4
	Tvarstis antimikrobinis, pagamintas iš poliuretano putų ( arba analogiškų  ) padengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms  žaizdoms,5,8-6,2cm x 8,3-8,7cm dydžio.
	

	68
	Tvarstis Nr.5
	Tvarstis antimikrobinis, pagamintas iš poliuretano putų ( arba analogiškų  ) padengtas minkšto silikono sluoksniu, sterilus, skirtas mažai ir vidutiniškai šlapiuojančioms  žaizdoms,12,3-12,7cm x12,3-12,7cm dydžio.
	

	
	Priemonės anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centrui
	

	69
	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK)
	Pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 50 mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis,  kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G
	


