/Vertimas iš anglų k./
	FIAB
	EURO DEFI ELEKTRODAI
	CE 0086


Vienkartiniai daugiafunkciniai elektrodai defibriliacijai, sinchronizuotai kardiostimuliacijai elektros šoku, transkutaninei širdies stimuliacijai ir EKG stebėsenai su tiesioginiu prijungimu prie laidų ir defibriliatorių.

Dėka techninių savybių elektrodai duoda mažą pilnutinę varžą ir mažą stimuliavimo ribą, todėl pacientas gerai toleruoja.

Elektrodų modeliai suaugusiems gali būti su jungtimi ir laidu išorinėje dalyje („W“ tipo serija) ir rentgenokontrastiniai.

Gaminio sudėtyje nėra latekso.

	TECHNINĖS SAVYBĖS

	Modelis
	Suaugusiems
	Vaikams
	Suagusiems „W“ tipo serija

	Naudojimo indikacijos
	Paciento svoris >25 kg
	Paciento svoris <25 kg
	Paciento svoris >25 kg

	Pagrindo medžiaga
	Medicininė puta –1 mm storis

	Lipnaus žiedo plotis
	1,3 cm
	1,6 cm
	0,7 cm

	Visas elektrodo paviršius
	148 cm2 kiekvieno elektrodo
	75 cm2 kiekvieno elektrodo
	136 cm2 kiekvieno elektrodo

	Laidus elektrodo paviršius
	81 cm2 kiekvieno elektrodo
	31 cm2 kiekvieno elektrodo
	85 cm2 kiekvieno elektrodo

	Laidi medžiaga
	Metalinė plokštelė

	Elektrokondukcinis gelis
	Mažos pilnutinės varžos laidus limpantis gelis

	Laido ilgis(1)
	120 cm (100 cm rentgenokontrastiniai modeliai)

	Jungtis
	Saugi antišokinė jungtis ar spaustukas priklausomai nuo modelio)

	Suderinamumas
	Žr. suderinamumo sąrašą (2)

	Toleruotinos defibriliacijos išlydžių skaičius
	50 iškrovų esant 360 J
	50 iškrovų esant 130 J
	50 iškrovų esant 360 J

	Standartai
	93/42//CEE direktyva – II klasės B prietaisas
ANSI/AAMI; DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

	Rekomenduojma naudoti produktą su prietaisu vadovaujantis šiomis nuostatomis:

ANSI/AAMI: DF-80 – IEC/CEI/EN: 60601-2-4, 60601-1

	ELEKTRINĖS SAVYBĖS
	EURO DEFI ELEKTRODAI
	REIKALAVIMAI  ANSI/AAMI:DF-80

	Silpno signalo AC pilnutinė varža
	< 200 ohm
	< 2000 ohm

	Stipraus signalo AC pilnutinė varža
	< 3 ohm
	< 3 ohm

	Triukšmas
	< 20 µ V
	< 150 µ V

	Defibriliacijos nuokrypio įtampa @ 4 s
	< 350 mV
	< 400 mV

	Dielektrinis atsparumas – nuotėkio srovė @ 7.5 kVdc
	< 250 µ V
	< 250 µ V

	DC priešįtampis
	< 10 mV
	< 100 mV

	PAKAVIMAS

	Pirminis įpakavimas
	1 pora sandarioje polietileno ir aliuminio pakuotėje

	Pardavimo įpakavimas
	10 porų kartoninėje dėžėje (suaugusių, rentgenokontrastinių, „W“ serijos“)
	5 poros kartoninėje dėėžutėje

	Laikymas
	Temperatūra: + 5°C ÷ 30°C – laikyti sausoje vietoje

	Galiojimo data
	Žr. ant pakuotės (18 mėn. nuo pagaminimo datos)


(1) Jei yra.
(2) Rekomenduojama patikrinti, ar elektrodai suderinami su naudojamu prietaisu, ypač patikrinkite jungtį į prietaisą, adapterius, prailginimo laidus.

