	[image: image15.wmf]
	ABE

	
	Naudojimo Instrukcijos
	

	
	Kraujo grupių nustatymo reagentai
Anti-A (monokloninis)
Anti-B (monokloninis)
Anti-A,B (monokloninis)
Anti-D (anti-RH1) (monokloninis)
Anti-CDE (anti-RH1,2,3) (monokloninis)
Kontrolė
Ortho BioVue® sistema
(ABO-Rh grupavimo kasetė)
	Produkto kodas 
400 kasetės 707190 
100 kasetės 707150 


	ABE
	[image: image13.wmf]

	
	Naudojimo Instrukcijos

	
	TEKSTO PERŽIŪROS


	[image: image14.wmf]
	ABE

	Naudojimo Instrukcijos
	

	PROCEDŪROS APRIBOJIMAI
	



PASKIRTIS
Kokybinis tyrimas A, B, D (RH1), C (RH2) ir E (RH3) antigenams ant žmogaus eritrocitų atpažinti.
IN VITRO DIAGNOSTIKAI 
SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS
Norint nustatyti, ar eritrocitai turi A ir/arba B kraujo grupės antigenų, būtina tirti ir su anti-A, ir su anti-B. Normalūs suaugę asmenys, kurių eritrocitai neturi A ir/arba B antigenų, paprastai turi atitinkamų antikūnų serume. Dėl galimų sunkių pasekmių perpylus ABO nesutampantį kraują, reikalaujama patikimai ištirti perpylimo recipiento ir donoro eritrocitus dėl A ir B antigenų. Eritrocitų ABO grupės nustatymo rezultatai yra patvirtinami atvirkštiniu (serumo) grupės nustatymu, panaudojant žinomus A1 ir B reagentinius eritrocitus.

Šioje kasetėje esantis A,B reagentas A ir B pogrupiams suteikia papildomo jautrumo. 

D antigenas gali stimuliuoti anti-D gamybą, jei žmogus neturi D antigeno. Anti-D yra kliniškai svarbus antikūnas, galintis sukelti eritrocitų suardymą; dėl šios priežasties gali išsivystyti naujagimių hemolizinė liga (HDN – angl. hemolytic disease of the newborn) ir transfuzinės reakcijos. Todėl, parenkant kraują perpylimui ar gydymui anti-D imunoglobulinu, paprastai yra kreipiamas dėmesys į D antigeną.

Anti-CDE reagentas yra naudojamas Rh neigiamiems eritrocitams nustatyti: eritrocitams, neturintiems D (RH1), C (RH2) ir E (RH3).

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Su šiais reagentais naudojama procedūra yra paremta agliutinacijos principu. Normalūs antigenų turintys žmogaus eritrocitai agliutinuosis, kai bus antikūnų prieš antigenus . Ortho BioVue sistemoje panaudota stulpelinės agliutinacijos technologija, naudojant stiklinius rutuliukus ir stulpelyje esantį reagentą, kurie, kasetės centrifugavimo metu, sugauna agliutinuotus eritrocitus ir leidžia neagliutinuotiems eritrocitams praeiti į kolonėlės dugną.

Reagentai
Ortho BioVue sistemos ABO-Rh kasetės susideda iš 6 stulpelių, yra buferinio tirpalo su jaučio albuminu ir makromolekuliniais potenciatoriais, taip pat ir konservantų: 0,1 % (pagal masę) natrio oir 0,01M etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA).

	Produktų kodai 707190 ir 707150
	Sudedamųjų dalių apibūdinimas

	1 stulpelis:
	Kraujo tipavimo reagentas anti-A
	Graužikų anti-A (IgM) monokloninių antikūnų mišinys (klonai MHO4 and 3D3)

	
	
	FD&C mėlynas Nr. 1

	2 stulpelis:
	Kraujo tipavimo reagentas anti-B
	Graužikų anti-B (IgM) monokloninių antikūnų mišinys (klonai NB10,5A5 ir NB1,19)

	
	
	FD&C geltonas Nr. 5

	3 stulpelis:
	Kraujo tipavimo reagentas anti-A,B
	Graužikų anti-A,B (IgM) monokloninių antikūnų mišinys (klonai MHO4 and 3D3)

	
	
	(Anti-A) (klonai NB10.5A5 ir NB1.19) (anti-B)

	
	
	Potenciatorius optimaliai pritaikytas A ir B pogrupiams nustatyti

	4 stulpelis:
	Kraujo tipavimo reagentas anti-D (anti-RH1)
	Žmogaus anti-D (IgM) monokloninis antikūnas (klonas D7B8)

	5 stulpelis:
	Kraujo tipavimo reagentas anti-CDE (anti-RH1,2,3)
	Žmogaus anti-CDE (IgM) monokloninių antikūnų mišinys

	
	
	(klonasMS24) (anti-C)

	
	
	(klonas MAD2) (anti-D)

	
	
	(klonas C2) (anti-E)

	6 stulpelis:
	Kontrolė
	Potenciatorius optimaliai pritaikytas kontroliniam naudojimui atliekant kraujo grupių tyrimus


LAIKYMO SĄLYGOS
Laikykite kasetes stačias 2–25°C temperatūroje.

Nelaikykite kasečių automatiškai atsišildančiame šaldytuve/šaldiklyje.

Nelaikykite kasečių šalia bet kokio šilumos šaltinio (pavyzdžiui, kaitinimo bloko, radiatoriaus, didelių instrumentų, šaldytuvo, šaldiklio ir kt. ar bet kokios tiesiogiai saulės apšviestos vietos).

ATSARGUMO PRIEMONĖS

  1.
Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, elkitės kaip su potencialiais infekcijos sukėlėjais. Su visais kraujo mėginiais ir medžiagomis, naudotomis dirbant su kraujo mėginiais, dirbkite laikydamiesi geros laboratorinės praktikos reikalavimų. 0
  2.
Kai kurie kasečių komponentai gali būti vertinami kaip pavojingos ar potencialiai užkrečiamos atliekos. Visas medžiagas išmeskite laikydamiesi galiojančių taisyklių ir norminių teisės aktų. Error! Reference source not found.
  3.
Kai kuriuose kasečių komponentuose gali būti pavojingų cheminių medžiagų (pavyzdžiui, natrio azido). Tikslesnės informacijos ieškokite medžiagų saugos duomenų lape (MSDS – angl. Material Safety Data Sheet ), kurį galite gauti iš „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“.

  4.
Netinkamos laikymo sąlygos pakenks produkto veikimui. 

ĮSPĖJIMAS:
Prie kasetės dėklo yra pritvirtinta temperatūros stebėjimo etiketė. Jei ant etiketės apskritimo pasirodo bent kiek mėlynos spalvos, tai reiškia, kad kasetės buvo laikytos temperatūroje, kuri gali pakenkti kasetėse esančių reagentų veikimui. Naudojant šias kasetes gali pasitaikyti klaidingai neigiami rezultatai. Nenaudokite dėkle esančių kasečių.

[image: image1.wmf]
  5.
Nenaudokite reagentų praėjus etiketėje nurodytam galiojomo laikui.

  6.
Kasetės užšaldymas ar skysčio išgaravimas dėl karščio gali kliudyti neagliutinuotiems eritrocitams laisvai praeiti pro stiklinių rutuliukų stulpelį.

  7.
Nenaudokite kasečių, kurios atrodo pažeistos (pavyzdžiui, pažeistas folijos dangtelis, įskilimai ar burbuliukai stulpelyje) ar turi išdžiūvimo požymių (skysčio lygis yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau) arba spalvos pakitimo požymių (dėl bakterinio užteršimo, kuris gali lemti neteisingas reakcijas).

.

  8.
Naudokite Ortho BioVue sistemos centrifugą, kad būtų užtikrinti sistemai reikiami centrifugavimo parametrai. Tinkamas centrifugos kalibravimas yra svarbus tiksliems rezultatams gauti.

  9.
Neteisingai naudojant atidarytuvą arba numetus kasetę po atidarytuvo uždėjimo, pipetuojant reagentai gali užsiteršti tarpusavyje.
.

10.
Klaidingus rezultatus galima gauti dėl netinkamos bet kurio diagnostinio testo atlikimo technikos. Pačios dažniausios šių rezultatų priežastys yra:

· Kitokios nei nurodyta skyriuje „Mėginio paėmimas ir paruošimas“ eritrocitų koncentracijos naudojimas

· Procedūros metu naudojamų pagalbinių medžiagų mikrobinis užteršimas

· Ląstelinių medžiagų turinčių mėginių naudojimas (trukdo eritrocitams laisvai pereiti pro stulpelį)

· Stipriai hemoliziuotų mėginių naudojimas (gali trukdyti įvertinti reakcijas stulpelyje)

MĖGINIO PAĖMIMAS IR PARUOŠIMAS

Prieš imant mėginius, pacientų ar donorų specialiai paruošti nereikia. Kraujas turi būti imamas patvirtintais medicininiais metodais. Galima naudoti mėginius, paimtus su antikoaguliantu ar be antikoagulianto. 

Paimtus mėginius reikia tirti kaip galima greičiau. Jei tyrimas yra atidedamas, mėginius reikia laikyti 2–8°C temperatūroje. Sukrešėjusius mėginius arba į EDTA, hepariną ar natrio citratą paimtą kraują reikėtų ištirti ne ilgiau kaip per septynias dienas. Donoro kraują galima tirti iki galiojimo laiko pabaigos.

Iš virkštelės paimtas kraujas turi būti neužterštas (pavyzdžiui, vaisiaus vandenimis, audiniais). Jei įtariamas užsiteršimas, gali reikėti nuplauti fiziologiniu tirpalu.

Eritrocitų suspensijas galima paruošti naudojant šias fiziologinio tirpalo ir eritrocitų masės kombinacijas:

	Fiziologinio tirpalo tūris
	Eritrocitų masės tūris a
	Eritrocitų koncentracija

	1 ml
	40 µl
	3 %

	1 ml
	50 µl
	4 %

	1 ml
	65 µl
	5 %

	1 ml
	10 µl
	0,8 %

	0,8 ml
	10 µl
	1,0 %

	a
5 minutes centrifuguojant kraujo mėginius nuo 900 iki 1000 x g , gaunama maždaug 80 % koncentracijos eritrocitų masė. Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.


REAGENTŲ PARUOŠIMAS

Ortho BioVue sistemos kasetė tiekiama paruošta naudoti. Kiekviename stulpelyje yra specifinis reagentas, tinkamas vienam tyrimui. Norint išsaugoti reagentų vientisumą, kasetė yra sandariai užlydyta aliuminio folija. Nuplėšus foliją, kasetes reikia panaudoti per vieną valandą. Nenaudokite kasečių, jei skysčio lygis stulpelyje yra sulig stiklinių rutuliukų viršumi ar žemiau.
PROCEDŪRA

Toliau nurodyta procedūra yra skirta tik rankiniam BioVue kasetės tyrimui. Naudodami automatinius prietaisus laikykitės gamintojo pateiktų nurodymų. Laboratorijos privalo laikytis patvirtintų procedūrų, kad būtų parodytas šio produkto suderinamumas su automatinėmis sistemomis.
Pateiktos medžiagos

400 kasečių (produkto kodas 707190)

100 kasečių (produkto kodas 707150)

(Sudedamųjų dalių apibūdinimo ieškokite skyriuje „Reagentai“)

Reikalingos, tačiau nepateiktos medžiagos

  1.
Ortho BioVue sistemos centrifuga

  2.
Fiziologinis tirpalas

  3.
Mikropipetė 10 µl, 40 µl ir 50 µl lašinimui

  4.
Vienkartiniai pipečių antgaliai

  5.
Ortho BioVue sistemos darbo stovas (gaminio kodas 707830)

  6.
Atidarytuvai, BioVue (produkto kodas 4056)

Tyrimo procedūra

  1.
Eritrocitų suspensijas paruoškite pagal skyrių „Mėginio paėmimas ir paruošimas“.

  2.
Prieš naudojimą leiskite kasetei įšilti iki kambario temperatūros. Kasetės juodą etiketę (brūkšninio kodo pusę) atsukite į save. Ant kasetės atitinkamai pažymėkite mėginio duomenis.

  3.
Atidarytuvu atidarykite kasetės šulinėlius. Apverskite kasetę ir užmaukite ant atidarytuvo ant. Ištraukite kasetę su atidarytuvu iš laikiklio.

PASTABA.
Įdėjus atidarytuvą, kasetė turi būti panaudota per valandą.

  4.
Įpilkite:

• 10 µl nuo 3 % iki 5 % arba

• 40 µl 1,0 % arba

50 µl 0,8 % eritrocitų suspensijos į kasetės reakcijos kameras. 

  5.
Kasetę centrifuguokite Ortho BioVue sistemos centrifugoje.

PASTABA.
Centrifuguoti reikia per 30 minučių nuo mėginių įdėjimo į reakcijos kameras.

  6.
Pasibaigus tyrimui kiekvieno stulpelio agliutinaciją ir/arba hemolizę įvertinkite iš abiejų pusių.

  7.
Užfiksuokite reakcijos stiprumą iš tos kasetės pusės, kurioje matomas stipresnis teigiamas rezultatas.
Kokybės kontrolės procedūros

Norint atpažinti reagento sugedimą, reikia atlikti serologinius tyrimus. Rekomenduojama kiekvieną naudojimo dieną tirti kiekvieną reagentų seriją pagal patvirtintas standartines naudojimo procedūras, naudojant atitinkamą teigiamą ir neigiamą kontrolę.

Teigiama kontrolė. Naudokite eritrocitus, turinčius antigenų prieš reagento antikūnus. Jei įmanoma, reikėtų naudoti heterozigotinę antigenų formą. Turi būti gauta agliutinacija, kurią parodo eritrocitai, sulaikyti stiklinių rutuliukų stulpelio viduje ar jo viršuje.

Neigiama kontrolė. Naudokite eritrocitus, neturinčius antigenų prieš reagento antikūnus. Eritrocitų agliutinacija neturi įvykti, jos nebuvimą parodo lygiai stulpelio dugne nusėdę eritrocitai.
Kontrolinis stulpelis. Naudokite normalius (nesensibilizuotus) eritrocitus. Eritrocitų agliutinacija neturi įvykti, jos nebuvimą parodo lygiai stulpelio dugne nusėdę eritrocitai

.

REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

	Teigiamas rezultatas (+):
	Eritrocitų agliutinacija yra teigiamas tyrimo rezultatas, rodantis, kad mėginyje yra atitinkamų antigenų. 

	Neigiamas rezultatas (-):
	Eritrocitų agliutinacijos nebuvimas yra neigiamas rezultatas ir parodo, kad atitinkamas antigenas nėra aptiktas. 

	Kontrolinis stulpelis:
	Jei kontrolinio stulpelio tyrimas yra teigiamas, galiojantis rezultatų interpretavimas negali būti atliktas.

	4+ reakcija
	Agliutinuoti eritrocitai suformuoja juostą rutuliukų stulpelio viršuje.

	3+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra užlaikomi ar sugaunami viršutinėje rutuliukų stulpelio dalyje.

	2+ reakcija
	Agliutinuoti eritrocitai stebimi visame rutuliukų stulpelio ilgyje. Taip pat gali būti matoma nedidelė ląstelių sankaupa rutuliukų stulpelio dugne.



	1+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų yra užlaikomi ar sugaunami apatinėje rutuliukų stulpelio dalyje. Taip pat bus matoma ląstelių sankaupa rutuliukų stulpelio dugne.

	0,5+ reakcija
	Dauguma agliutinuotų eritrocitų pereina ir suformuoja netvarkingą (nevienalytę) sankaupą rutuliukų stulpelio dugne. Maži agliutinatai matomi virš sankaupos.

	0 neigiama
	Visi eritrocitai pereina ir suformuoja vienalytę sankaupą rutuliukų stulpelio dugne.


Ortho BioVue sistema galima nustatyti mišrias ląstelių populiacijas kaip agliutinuotus eritrocitus rutuliukų stulpelio viršuje ir neagliutinuotus eritrocitus stulpelio dugne. Nustatymo ribos gali skirtis nuo kitais metodais stebimų ribų.

Serumo grupės nustatymas ir eritrocitų grupės nustatymas turi visada sutapti. Neatitinimus visada būtina išaiškinti. Procedūrų, kurios naudojamos ieškant ABO nesutapimo priežasčių, ieškokite atitinkamame (-uose) techniniame (-iuose) vadove (‑uose).
PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

  1.
Norint užtikrinti tyrimo rezultatų tikslumą, reikia kruopščiai atlikti tyrimo procedūrą ir rezultatų interpretavimą. Laboratorijos, kurios naudojasi Ortho BioVue sistema, turi turėti programą, pagal kurią darbuotojai būtų išmokomi tinkamai dirbti ir elgtis su šiais produktais.

  2.
Dėl antigeno pakenkimo seni eritrocitai gali demonstruoti silpnesnį reaktyvumą nei švieži.

  3.
Fermentais apdoroti eritrocitai neturi būti naudojami su šiais reagentais.

  4.
Šiuo tyrimo metodu nustačius, kad eritrocitai yra D neigiami, naudojant priimtiną tyrimo metodą, vėliau reikėtų ištirti, ar šie eritrocitai neturi silpno ar dalinio D antigeno, jei to reikalauja vietinės taisyklės.

  5.
Naudojant anti-D, anti-CDE ir anti-A,B reagentus, retais atvejais galima gauti neteisingus tyrimo rezultatus dėl spontaninės agliutinacijos, kai tiriami eritrocitai yra gausiai padengti antikūnais.

  6.
Nenormalūs serumo baltymai tiriamame mėginyje gali sukelti eritrocitų agregaciją, kuri gali būti interpretuojama kaip agliutinacija.

  7.
Nustatyta, kad plazmos papildai trukdo kai kuriems kraujo bankų tyrimams. Nėra duomenų, susijusių su trukdymu naudojant Ortho BioVue sistemą. Pastebėjus trukdymus, reikia naudoti problemų sprendimo metodus.

  8.
Anti-CDE reagente naudojamas anti-E klonas (C2) nenustato Ew antigeno.

TIKĖTINI REZULTATAI*

Klinikinių tyrimų metu, tiriant mėginius Ortho BioVue sistema, gautas toks ABO ir Rh-hr grupių pasiskirstymas:

	Kraujo grupė
	Ištirtų mėginių skaičius
	Teigiami mėginiai
	Dažnis (%)

	A
	4253
	1503
	35,34

	B
	4253
	524
	12,32

	AB
	4253
	203
	4,77

	O
	4253
	2023
	47,57

	D (RH1)
	4231
	3682
	87,02

	CDE (RH1,2,3)**
	4174
	3680
	88,16

	**
rr (CDE neigiamas – 11,84 %)


Buvo žinoma 3264 (76,2 %) tirtų mėginių tautinė kilmė. 61,6% šių mėginių buvo gauti iš baltos rasės žmonių, 10,9% iš afro-amerikiečių, 2,3% iš ispanų kilmės, 0,9% iš rytų kraštų žmonių ir 0,5% iš Amerikos indėnų, Saudo Arabijos, Arabijos, Azijinės Indjos ar Filipinų kilmės žmonių. Pasiskirstymas skirsis atsižvelgiant į tiriamą etninę populiaciją.

BioVue metodu atliktus ABO grupavimo rezultatus palyginus su mėgintuvėlyje atliktu tyrimu, gautas 99,95 – 99,98 % sutapimas. Antigenui D (RH1) aptikti naudojamo BioVue metodo ir tyrimo mėgintuvėlyje sutapimas buvo 99,93 %, o antigenui CDE aptikti – 99,76 %. Sutapimo procentai atspindi tik dviejų tyrimų atitikimą ir neparodo, kuriuo tyrimu gauti teisingi rezultatai.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

SPECIFINĖS ATLIKIMO CHARAKTERISTIKOS*

Ištyrus Ortho BioVue sistemos kasetėje esančius kraujo tipavimo reagentus anti-A (monokloninis), anti-B (monokloninis), anti-A,B, anti-D (monokloninis) ir anti-CDE (monokloninis), buvo pastebėta, kad, esant atitinkamam antigenui, jie specifiškai agliutinuoja žmogaus eritrocitus, jei laikomasi rekomenduojamų naudojimo instrukcijų.

Anti-A reagentas gali nustatyti daugumą silpnų antigeno A pogrupių pavyzdžių (pvz., A2, A3 ir Ax) ir gali aptikti anksčiau nepastebėtą antigeną A, būdingą mažam procentui B grupės asmenų, kurių kraujo grupė vadinama B(A) .Šis reagentas nereaguoja su Tn poliagliutinuojamomis ląstelėmis.

Anti-B reagentas gali nustatyti kai kuriuos B antigeno silpnų pogrupių pavyzdžius (pvz., B3, Bx ir Bm). Šis reagentas nereaguoja su Tn poliagliutinuojamomis ląstelėmis.

Anti-A,B reagentas nustato visas A ir B ląsteles, aptiktas anti-A ir anti-B reagentais ir gali nustatyti papildomus A ir B pogrupius, kurių neaptinka anti-A ir anti-B reagentai. Anti-A,B reagente naudojamo potenciatoriaus koncentracija gali nespecifiškai agliutinuoti smarkiai sensibilizuotus eritrocitus, kurių neagliutinuoja anti-A ir/arba anti-B reagentas(i).

Anti-D reagentas gali nustatyti daugumą silpnų ir dalinių D (taip pat ir silpnus D tipus 1, 2, 3, ir 4,0 bei D kategorijas II, III, IV, V, VII, DBT ir RoHar). Jis nereagavo su 9 iš 9 tirtų D kategorijos VI ląstelių. Šis reagentas gali pademonstruoti skirtingą serologinį aktyvumą palyginti su kitais anti-D reagentais.

Anti-CDE reagentas nustato daugumą ląstelių, kurios išreiškia D,C ir/arba E antigenus. Dauguma dalinio D (taip pat ir DVI) ir silpnas D išreiškia C arba E ir šis reagentas juos aptiks tiesiogiai reagente esančiu anti-D arba netiesiogiai anti-C arba anti-E . Naudojant anti-CDE reagentą, buvo gauti neigiami rezultatai su 4 iš 4 Rh:33 (RoHar) pavyzdžių.

*Duomenys yra „Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.“ dokumentacijoje.

TEKSTO PERŽIŪROS

[image: image13.wmf]
	Peržiūros data
	Versija
	Techninių pakeitimų paaiškinimas*

	2004-02-29
	2.0
	Naujas formatas, techniškai tolygus 631300012. (atitinka IVD MDD reikalavimus.)

	*
Pakeitimą reiškiantis ženklas rodo techninio papildymo vietą tekste (palyginti su ankstesne dokumento versija).


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Laboratory biosafety manual.  2nd ed. World Health Organization, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 Switzerland, 1993.

2. Biotechnology – Laboratories for Research, Development & Analysis – Guidelines for Handling, Inactivating and Testing of Waste. BS EN12740, BSI, 389 Cheswick High Road, London, W4 4AL, 1999.

3. Reis KJ, Cupido A, Jakway J, Chachowski R, Puzio E, Davies D, Setcavage TM. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology.  Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

4. Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method.  Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

5. Goldstein J, Lenny L, Davies D, Voak D. Further evidence for the presence of A antigen on group B erythrocytes through the use of specific exoglycosidases. Vox Sang 1989;57:142-6.

6. Reis KJ, Yaskanin D, Soto-Gil R, Ciavarella D.  Evaluation of monoclonal anti-D reagents using clones D7B8 and RUM-1 in BioVue column agglutination test. Vox Sang 2000;78 (S1)P076.

7. Avent ND.  The Rhesus blood group system: insights from recent advances in molecular biology.  Transfusion Medicine Reviews 1999;13:245-66.

8. Wagner FF, et al.  Molecular basis of weak D phenotypes.  Blood 1999;93:385-93.

SIMBOLIŲ GLOSARIJUS
Šio produkto ženklinimui gali būti naudojami tokie simboliai. 

	
	
	

	[image: image2.png]



	
	[image: image3.png]EC

REP





	[image: image4.png]



	

	Dėmesio: žiūrėkite naudojimo instrukcijas
	Oficialus atstovas
	
	

	[image: image5.png]LOT




	
	
[image: image6.wmf] 


	
	Laikyti sausai

	Serijos numeris
	In vitro diagnostikai
	[image: image7.png]




	[image: image8.png]



	
	[image: image9.png]REF





	Dužus, elgtis atsargiai

	Naudoti iki/tinkamumo laiko pabaigos data (CCYY-MM-DD)
	Gaminio kodas
	

	
	
	[image: image10.png]




	[image: image11.png]



	
	[image: image12.png]



	
	

	
	
	Šita puse į viršų
	Kasetė

	Laikymo temperatūra
	
	


[image: image14.wmf]
�


0123�
�


















��
�
��
Ortho-Clinical Diagnostics


Johnson & Johnson


50 – 100 Holmers Farm Way


High Wycombe


Buckinghamshire


HP12 4DP


United Kingdom


�
�
�
�
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.


Raritan, New Jersey 08869�
© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003. Visos teisės saugomos.�
�









Versija 2.0
Publ. Nr. 63130001_LT
1
6
Publ. nr. 63130001_LT
Versija 2.0
Versija 2.0
Publ. nr. 63130001_LT
5

[image: image15.wmf][image: image16.png]


[image: image17.png]fomo-cunica Diagnostics
a gv'vmwmgehumt company



[image: image18.png]EC

REP




_1141719838.doc
[image: image1.png]IVD







