## Techninė_specifikacija
		PAPILDOMŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS II
		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Bendra suma EUR (be PVM)	Bendra suma EUR (su PVM)	Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
1	Menisko susiuvimo inkarinė sistema	1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; / 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); / 3. Dviguba "U" formos fiksacija; / 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; / 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; / 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).	vnt	165	0,00000	0%	0,00	0,00
2	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; / 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. / 3. Įsriegiamas; / 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; / 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,1 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); / 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; / 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.	vnt	99	0,00000	0%	0,00	0,00
3	Šviesolaidžiai Soltive premium lazeriui	1.Vienkartinis. 2. Tinka Soltive premium Thulium lazeriui. 3. Pasirinkimas nuo 200 iki 550 mikronų.	vnt.	66	0,00000	0%	0,00	0,00
4	Metalinė adata – trokaras	1.18G (1,4 mm), ilgis 20 - 25 cm; / 2. Padengta teflonu; / 3. Su stiletu; / 4. Echogeniška; / 5. Paženklinta CE ženklu.	vnt.	165	0,00000	0%	0,00	0,00
5	Dormia tipo krepšeliai:
5,1	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1.Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	0,00000	0%	0,00	0,00
5,2	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	0,00000	0%	0,00	0,00
5,3	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; / 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; / 4. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	0,00000	0%	0,00	0,00
		5 pirkimo dalis iš viso:	-	-			0,00	0,00
6	Keturių inkarų menisko susiuvimo instrumentas	1. Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje, užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles; / 2. Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone); / 3. Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant "all inside" techniką; / 4. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui.	vnt.	22	260,00000	5%	5 720,00	6 006,00	Conmed, JAV, Sequent menisko susiuvimo instrumentas	MR004C