## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Angiografinis švirkštas rankiniam kontrastinės medžiagos suleidimui | vnt. | 90 | 189 | 1. Tūris - 10 ml.
2 | Specialus pravedėjas | vnt. | 30 | 4977 | 1. Diametras 0,014", 0,018", 0,035". 2. Ilgis 180, 300 cm (± 1 cm). 3. Kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei padengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155, 235, 275 cm.) 4. 25 cm distalinė dalis, padengta hidrofiline danga. 5. Viršūnės smailėjimo ilgis - 5 cm. 6. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu.
3 | Vaistus išskiriantis dilatacinis balioninis kateteris | vnt. | 10 | 5250 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 30, 40, 60 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. 6. Introdiuseris: 6 F 7. Ant kateterio 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. 8. Veiklioji medžiaga: paklitokselio mišinys arba lygiavertis.
4 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 6300 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 150, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 100, 148 cm (± 5 cm). 4. Introdiuseris: 4 F. 5. Turi atlaikyti slėgį nuo 6 iki 20 atmosferų. 6. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 7. Pravedėjas įvedamas OTW metodu. 8. Balionas padengtas specialia hidrofiline danga ar lygiaverte danga, ne mažiau 420 mm ilgyje. | 5 | 84 | 2520 | 2646 | Brosmed, Castor nC 0.014'' OTW PTA Balloon Dilatattion Catheter, 816-XXXXXX-XXX | Kinija | Žr. „Katalogas_4 pirkimo dalis.pdf“, psl. 1
5 | Balioninis kateteris su besirezorbuojančiu stentu | vnt. | 60 | 93870 | 1. Stento ilgis 12, 18, 24 mm. 2. Stento diametras 2,5, 3,0, 3,5 mm. 3. Kateterio ilgis 140 cm (± 1 cm). 4. Turi atlaikyti slėgį nuo 7 iki 18 atmosferų. 5. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm.) 6. Nukreipiantis kateteris 6F. 7. Galimybė papildomai išplėsti ne mažiau kaip 0,75 mm. virš nominalaus diametro 2,5 mm-3,0 mm ir ne mažiau 0,5 mm- 3,5 mm implantus. 8. Stentas pilnai rezorbuojasi per 4 metus. 9. Stentinės struktūros besirezorbuojantis arterijų implantas iš Tyrocore arba lygiaverčio polimero užmautas ant dalinai kintamo diametro RX tipo balioninio kateterio.
6 | Diagnostiniai kateteriai | vnt. | 2100 | 37485 | 1. Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; 2. Galiukas atraumatinis, minkštas, rentgenokontrastinis; 4. Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; 5. Ilgis (65, 80, 90, 100, 110, 120 cm); 6. Slėgis iki 1000 psi; 7. Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; 8. Kateterio išoriniai diametrai:4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; 9. Kateterio vidiniai diametrai : 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051 "/1.30 mm; 10. Anatominės modifikacijos: AL- 1,2,3; AR- 1, 2, 3; AR JR; ModNTR; Judkins left - 3.5, 4.0, 5.0, 6.0; Judkins right- 3.5, 4.0, 5.0; Straight pigtail; Angled pigtail 145°, 155°, PIG-Round 155°; Multipurpose - Curve 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass - left, right; Radial - Tiger 1; Tiger II- 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; BLK 4.0; El gamal2. Renal; Straight 8 cm tapered; Cobra Small//Middle/Large; Shepherd Hook 0.8 cm; Shepherd Hook 1.0 cm; J Curve Small/Middle/Large; Renal Right/Left; Sidewinder1; Simmons 1/2/3/4; Headhunter1/2/3/4; Bentson-Hanefee-Wilson 1; Bentson-Hanefee-Wilson 2; MANI; Vertebral; Hinck 1; Newton Technique 1/2/3/4.
7 | Intraarterinė adata 18G | vnt. | 1500 | 2835 | Adatos jungtyje suformuotas žymeklis-plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. | 5 | 1.44 | 2160 | 2268 | Egemen, Seldinger Needle, TSLD1870K | Turkija | Žr. „Katalogas_7 pirkimo dalis.pdf“, psl. 1
8 | Intraarterinė adata 18G su metaliniu pravedėju | vnt. | 1800 | 9450 | 1. Adatos jungtyje suformuotas žymeklis-plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. 2. Pravedėjo diametras 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 3. Pravedėjo ilgis 40 cm (± 1 cm). 4. Pravedėjo abu galai laisvi, vienas lenktas J formos, kitas galas laisvas, tiesus. 5. Pravedėjas nedengtas teflonu.
9 | Pravedėjas metalinis | vnt. | 15 | 850.5 | 1. Diametras 0,014" (0,36 mm), 0,018" (0,457 mm). 2. Ilgis 190, 300 cm (± 4 cm). 3. 4 cm ilgio lankstus rengnenokontrastinis galiukas, laisvas, lenktas galas J formos.
10 | Pravedėjas metalinis | vnt. | 150 | 567 | 1. Diametras 0,035" (0,89 mm) . 2. Ilgis 40 cm (± 1 cm). 3. Abu galai laisvi, vienas lenktas galas, J formos, kitas galas laisvas, tiesus. 4. Nedengtas teflonu.
11 | Pravedėjas metalinis | vnt. | 30 | 1701 | 1. Diametras 0,035" (0,89 mm). 2. Ilgis 145, 300 cm (± 4 cm). 3. 30 mm laisvas galas. 4. Padengtas teflonu, distalinis galas su hidrofiline danga.
12 | Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravedėjas Amplatz tipo | vnt | 15 | 456.75 | 1. Diametras 0,035" (0,89 mm). 2. Ilgis 260 cm (± 3 cm). 3. Galas laisvas, tiesus. 4. Galas - Straight tipo.
13 | Vientisas kietas metalinis pravedėjas, dengtas hidrofiline danga su suminkštintu bei lenktu galu Boch -up- Meier tipo | vnt. | 15 | 1260 | 1. Diametras 0,035" (0,89 mm). 2. Ilgis 300 cm, 185 cm (± 2 cm).
14 | Nukreipiančios hidrohilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 1950 | 45045 | 1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" . 2. Ilgis 50, 80, 120, 180 cm (± 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, „J“ 1,5 mm, „J“ 3 mm, „Bolia“. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm.
15 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 1050 | 49061.25 | 1. Diametras 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". 2. Ilgis 220, 260, 300 cm (± 1 cm). 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas;. 7. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm.
16 | Padidinto stangrumo vielos- pravedėjos angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | vnt. | 900 | 25987.5 | 1. Ilgis 150, 180, 260 cm (± 1 cm). 2. Diametras: 0,018", 0,025", 0,035", 0,038". 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. 4. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. 5. Padengta išorine hidrofiline danga. 6. 1:1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: kampu, „J“ 1,5 mm, tiesus. 8. Viršūnės smailėjimo ilgis 1 cm, 3 cm.
17 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 30870 | 1. Diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm 2. Ilgis 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm. 3. Kateterio ilgis - 110 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6 F - 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7 F - 8,0, 9,0, 10,0 mm balioniniams kateteriams; 7. Spaudimas- iki 16 atmosferų.
18 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 17829 | 1. Diametras 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 mm 2. Ilgis 19, 29, 39, 59 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 3 cm). 4. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 5. Introdiuseris: ne daugiau 6F. 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų.
19 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 18 | 7560 | 1. Diametras 6,0 mm. 2. Ilgis 12, 17, 26, 36, 57, 59 mm. 3. Kateteris 4F. 4. Kateterio ilgis 80, 135, 150 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,018 " (0,457 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 5 F. 7. Turi atlaikyti slėgį iki 18 atmosferų. 8. OTW sistema, pagamintas iš nerūdijančio plieno, semi compliant tipo. 9. Inert technologija užtikrinanti žemą restenozių dažnį, taip pat 0% trombozę per 24 mėn. Inert technologijos principu vakuume jonai įterpiami į metalo vidų, pakeičiant metalo sudėtį, taip pat stentas dengtas jonais išorėje. Antilaerginis, antikorozinis. 10. Stentas aktyviai slopina trombino sintezę ir saugo nuo kraujo krešėjimo.
20 | Specialus kranas, švirkštui prijungti prie prailgintojo | vnt. | 3000 | 9922.5 | 1. Stopcock tipo. 2. One way tipas. 3. LuerLock. 4. Turi atlaikyti slėgį iki 20 (± 1) atm. | 5 | 2.95 | 8850 | 9292.5 | Multimedical S.r.l., 1-way stopcock, 090706/HP | Italija | Žr. „Katalogas_20 pirkimo dalis.pdf“, psl. 1