NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA

Rankiniai instrumentai


Jeigu instrumentai naudojami/skirti kampiniams antgaliams su mygtuku, reikia žiūrėti instrukcijos p. 2.�
�
Gilintuvas K tipo, užs. 053


Lankstus gilintuvas, užs. 054�
Gręžimo judesys, pagal laikrodžio rodyklę, maksimaliai iki 90º.�
�
Dildė K tipo, užs. 063


Lanksti dildė, užs. 064











NiTi dildė K tipo, užs. 263�
Pripildymo judesys, pagal laikrodžio rodyklę, maksimaliai iki 45º. Įprasta  preparavimo technika, pvz., standartizuoti metodai, žingsnis atgal, žingsnis žemyn, subalansuota jėga, ir t.t.


Įspėjimas: NiTi dildės K tipo tinkamos naudoti tik rankomis!�
�
Dildė H tipo, užs. 073





�
Zondavimo/traukimo judesys, be sukimosi. 


Su pasukimo judesiu, esant staigaus užstrigimo grėsmei.�
�
Dildė-brūžiklis, užs. 083�
Pasisukimo-brūžinimo judesys maksimaliai iki 90º. Galiausiai, kanalo sienelės kruopščiai paruošti dildėmis K, H arba lanksčiomis.�
�
Pulpekstraktoriai, 


užs. 032, 033, 333�
Įveskite į kanalą ir, pasukę 180º, ištraukite.�
�
�
�
Mašininiai instrumentai ir CC Cord instrumentai 


Šaknų kanalų mechaninį preparavimą būtiną atlikti atsargiai.


�
�
Gilintuvas K tipo,� užs. 058,958, 059


Endomatik dildė H tipo, �užs. 078, 978�
Kampinis antgalis, geltonas, tik ¼ posūkio, 450-800 aps.�
�
NiTi dildė K tipo, užs. 268








�
Pirminiam tiesaus kanalo praplėtimui naudoti Pjezo gilintuvą arba endodontinę liepsnelę.


Mes rekomenduojame naudoti endodontinių antgalių sistemas su apsukų kontrole, pastoviu žemu greičiu nuo 150 iki 300 aps. /min. �
�
Gilintuvas B2, užs. 944


�
Kampinis antgalis, žalias,  450-800 aps. /min. Dėl didelės perdūrimo rizikos naudoti tik tiesioje kanalo dalyje.�
�
Gręžiamasis gilintuvas B1, 


užs. 947


�
Kampinis antgalis, žalias, 800-1200 aps./min. Šaknų kanalų ir vainikėli praplėtimui.�
�
Pjeso gilintuvas, užs. 183


�
Kampinis antgalis, žalias, 800-1200 aps./min. Šaknų kanalų ir vainikėli praplėtimui. Ertmės kaiščiams gręžimas.�
�
Endodontinė liepsnelė, užs. 180


�
Kampinis antgalis, žalias, 450-800 aps./min. Pirmojo šaknies kanalo trečdalio praplėtimui, prieš ar po dildės ar gilintuvo panaudojimo.�
�
Kanalo pildiklis “L”, �užs. 093,933,094�
Kampinis antgalis, žalias. Pamirkykite kanalo pildiklį į užpildą ir atsargiai įveskite į kanalą iki apekso. Pildykite kanalą lėtai, maks. 800 aps./min greičiu.�
�






DEZINFEKCIJA�
�
Pamerkite į dezinfekavimo tirpalą








�
Laikykitės gamintojo instrukcijoje rekomenduojamos trukmės ir koncentracijos.


Nenaudoti dezinfekantų, turinčių fenolo.�
�
Naudoti tik pagal dezinfekavimo arba valymo metodus, patvirtintus valstybinių sveikatos įstaigų.�
�






arba�
Termo - dezinfekcija


Pvz., termo dezinfekatorius Miele su plovimo padėklu Endo užs. 109, maks. 120 instrumentų.�
�






rankinis, ultragarsinis�
�
VALYMAS


Tam, kad sterilizacija būtų efektyvi, prieš tai būtina kruopščiai nuplauti valymo tirpalą po tekančiu vandeniu!


�
�






PLOVIMAS, DŽIOVINIMAS


Prieš sterilizaciją kruopščiai nuplaukite valymo ir dezinfekavimo tirpalą po tekančiu vandeniu. Tuomet instrumentus išdžiovinkite.�
�






SUTVARKYMAS, KONTROLĖ�
�
Sudėkite instrumentus į endo dėžutę, atsisakant sugadintų ir nusidėvėjusių instrumentų�
Atsisakyti kai:


Deformuota plastmasė


Sulankstyti instrumentai


Išsisukusi instrumentų spiralė


Sugadinti ašmenys


Buki ašmenys (blizga)�
�






STERILIZAVIMAS�
�
�
�
Endo-Box 2000/2100 su uždaru dangčiu�
�
Autoklavas


Chemoklavas


Sausu oro sterilizatorius�
Laikytis gamintojo instrukcijų.


Maksimali temperatūra :


200ºC/390ºF�
�
Medicinos produktų sterilizacija (nuoroda į  EN 554, EN 556, ISO 11134), galiojantys sterilizavimo būdai (valstybiniai nuostatai).


Minimali sterilizavimo temperatūra 121ºC/250ºF.


Sterilizavimo laikas autoklavams su gravitacijos metodu:


Dėžutės be perforuoto dugno maž. 30 min


Dėžutė su perforuotu dugnu ir autoklavuojamu popieriumi maž. 20 min.


Kiti metodai su trumpu sterilizacijos laiku pagal gamintojų aprašymus.�
�






LAIKYMAS�
�
�
Mini - box 2100�
Endo - Dėžutė 2000/2100 su uždaru �
�
Basic - Box 2100�
dangčiu�
�
Semi - Box 2000�
�
�









