## Lapas1
Priedas nr 1 prie sutarties Nr. S1 -_____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI II
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0 mm. 2. Baliono ilgis 150, 200, 250 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 5) cm. 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį: 4 mm iki 18 atmosferų. 5 mm iki 16 atmosferų, 6 mm iki 12 atmosferų 7. Introdiuseris: ne daugiau 5F - 4-5 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6 F - 6 mm balioniniams kateteriams.
2 | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | vnt. | 90 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 mm) 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atm. 7. Introdiuseris: ne daugiau 5 F - 4,0 - 6,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 6 F - 7,0 - 8,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7 F - 9,0 - 10,0 mm balioniniams kateteriams; 8. Veiklioji medžiaga: Citostatikas, slopinantis proliferaciją, imunomoduliatorius, priklauso taksanų grupei.
3 | Vaistus išskiriantis balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 cm. 2. Baliono ilgis 80, 100, 120, 150 mm. 3. Kateterio ilgis - 90, 150 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas - 0,014 " (0,36 mm). 5.Padengtas paclitaxel mišiniu ar lygiaverčiu mišiniu be polimerų. 6. Du rengenokontrastiniai markeriai. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F. 8. Nukreipiantis kateteris: ne daugiau 5F. 9. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų.
5 | Pjaunantis balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 3 | 1. Baliono diametras 2,0, 3,0, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 15 mm. 3. Kateteris 3F. 4. Kateterio ilgis 140 cm (± 2 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 8 atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F.
6 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 60 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm. 3. Kateteris < 3 F. 4. Kateterio ilgis 90, 150 cm (± 1 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F.
7 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 1. Baliono diametrai: 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maks. slėgis - 4mm diametro balionams ne mažiau 20 atm, 8 mm diametro balionams - ne mažiau 14 atm; 7. Introdiuseris: 5F - 4-6 mm balioniniams kateteriams; 6F - 7-8 mm balioniniams kateteriams. | 5
8 | PTA Balionas, dengtas sirolimu (arba analogiškas) | vnt. | 10 | 1. Baliono diametras 1,5 mm -12 mm 2. Baliono ilgis 10 mm-150 mm 3. Kateterio ilgis 80 cm, 150 cm (± 2 cm). 4. Turi turėti ne mažiau 2 rentgeno kontrastinius žymeklius. 5. Įstūmimo sistema OTW 0,018" (0,457 mm), 0,035" (0,89 mm) pravedėjams. 6. Balionas turi būti suspaustas ne mažiau kaip per 6 klostes.
9 | PTA balionas dengtas paklitakseliu su geliu (arba analogiškas) | vnt. | 10 | 1. Baliono ilgis 10 mm -250 mm. 2. Baliono diametras 1,5 mm-6 mm. 3. Kateterio ilgis 135 cm. (± 2 cm) 4. Balionas - 3 sluoksnių Pebax arba lygiavertės medžiagos. 5. Baliono galiukas ne storesnis nei 0,017" 6. Vaistas atsiskiria esant 6 atmosferų slėgiui. 7. Balionas padengtas vaistu 360 laipsniu kampu. 8. Balionas padengtas komzitu: apsauginis gelis, vaisto nešėjas ir vaisto bazė.
10 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 1. Baliono diametras 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. 2. Baliono ilgis (diametras 2- 3,5 mm): 40, 80, 120, 150 mm. 3. Baliono ilgis (diametras 4 mm): 40, 80 mm; 4. Kateterio ilgis: 120, 150 cm (± 2 cm); 5. Maksimalus pravedėjas: 0,015"; 6. Nominalus slėgis - 6 atm.; 7. Max. slėgis - 16 atm.; 8. Introdiuseris: 4F; 9. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 3,5 mm; 10. Kateterio galiuko praeinamumo profilis (baliono diametras 4 mm): 0,44 mm.
11 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 15 | 1. Baliono diametras 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 10-30 mm. 3. Kateteris proksimalinė dalis ne >1,8 F, distalinė dalis ne >2,5 F. 4. Kateterio ilgis 158 cm (± 1 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį nuo 6 iki 18 atmosferų. 7. Katetrio smaigalys su spalviniu markeriu, smaigalio tipas „standus-lankstus, standus“. 8. Introdiuseris: ne daugiau 4F. 9. Nukreipiantis kateteris: ne daugiau 5F. | 5 | 63 | 945 | 992.25 | Terumo, Ryurei, DC-******* | Japonija | Katalogas "poz_11.pdf"
12 | Specialus aukšto slėgio prailgintojas | vnt. | 300 | 1. Slėgiui iki 1200 PSI. 2. Ilgis 102 cm (± 2 cm) 3. Prailgintojas pintas, minkštas, lankstus.
13 | Hemodializės šuntų, balioniniai kateteriai | vnt. | 39 | 1. Baliono diametras: 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm; 2. Baliono ilgis: 20, 40, 60 mm; 3. Kateterio ilgis:: 40, 80 cm (± 2 cm); 4. Pravedėjas 0,035'' (0,89 mm); 5. Introdiuseris: 6F-5,0, 6,0 mm balioniniams kateteriams; 6. 7F-7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm balioniniams kateteriams; 7. Slėgis: minimalus- 6 atmosferos; maksimalus- 20 atmosferų. 8. Veiklioji medžiaga - paklitakselis ar lygiavertis, kiekis baliono paviršiuje 3,0 mcg/mm²
14 | Veninis stentas | vnt. | 3 | 1. Stento ilgis: 40, 60, 80, 100, 150, 160 mm; 2. Stento diametras: 14-24 mm; 3. Kateterio ilgis: 90-100 cm (± 2 cm); 4. Introdiuseris: 9-10 F; 5. Pravedėjas: 0,035'' (0,89 mm); 6. Stento galuose 3-4 rentgenokontrastiniai markeriai; 7. Stentas nitinolinis, lankstus su didele radialine jėga. 8. Triaksialinė įvedimo sistema. | 5 | 1350 | 4050 | 4252.5 | Optimed. SinusXL Flex. 74xx-01-xxx0 | Vokietija | Katalogas_poz14.pdf
15 | Dvigubo tinklelio karotidinis stentas | vnt. | 3 | 1. Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis ne mažiau 30 cm. 2. Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio apsaugą nuo trombų; 3. Pravedėjas -0,014'' 4. Introdiuseris 5F. 5. Neišskleisto stento ilgis nuo 25 mm iki 43 mm 6. Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgis nuo 18 mm iki 40 mm. 7. Išskleisto stento ilgis -34 mm-60 mm. 8. Išskleisto dvigubo tinklelio ilgis - 22 mm - 60 mm 9. Diametras: 5 mm-10 mm 10. Kateterio ilgis: 135 cm ( ± 2 cm). | 5 | 1130 | 3390 | 3559.5 | TERUMO. Roadsaver. RDS-xxxx-143RX | Japonija | Katalogas_poz15.pdf
16 | Švirkštas angiografiniam injektoriui | vnt | 50 | 1. Vienkartinis. 2. Tūris 150 ml. 3. MEDRAD (MARK V) tipo aukšto slėgio injektoriui.
17 | ,,Lunderquist" tipo didelio stangrumo viela | vnt. | 18 | Didelio kietumo ,,Extrastiff" viela skirta aortos ir didelio diametro stentgraftų implantacijoms. Ilgis turi būti įvairus 180 cm, 260 cm ir 300 cm. Diametras 0,035". Lankstus vielos galiukas įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm.
18 | Specialus pravedėjas | vnt. | 30 | 1. Ilgis 300 cm, 190 cm (± 3 cm). 2. Diametras 0,014'' (0,36 mm); 3. Viršūnė 0,012''.
19 | Rinkinys angioplastikai | vnt. | 30 | 1. Specialus švirkštas angioplastikai su monometru. 2. Suktukas. 3. Y konektorius.
20 | Specialus švirkštas angioplastikai su manometru | vnt. | 60
Bendra suma: 8804,25 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys