## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
3 | Vaistus išskiriantis dilatacinis balioninis kateteris | vnt. | 10 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 30, 40, 60 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. 6. Introdiuseris: 6 F 7. Ant kateterio 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. 8. Veiklioji medžiaga: paklitokselio mišinys arba lygiavertis.
4 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 150, 200 mm. 3. Kateterio ilgis 100, 148 cm (± 5 cm). 4. Introdiuseris: 4 F. 5. Turi atlaikyti slėgį nuo 6 iki 20 atmosferų. 6. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 7. Pravedėjas įvedamas OTW metodu. 8. Balionas padengtas specialia hidrofiline danga ar lygiaverte danga, ne mažiau 420 mm ilgyje. | 5 | 198 | 5940 | 6237 | Terumo. Tercross. BD-Txxxxx | Japonija | Katalogas_poz4.pdf, 1-2 ps;
6 | Diagnostiniai kateteriai | vnt. | 2100 | 1. Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; 2. Galiukas atraumatinis, minkštas, rentgenokontrastinis; 4. Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; 5. Ilgis (65, 80, 90, 100, 110, 120 cm); 6. Slėgis iki 1000 psi; 7. Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; 8. Kateterio išoriniai diametrai:4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; 9. Kateterio vidiniai diametrai : 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051 "/1.30 mm; 10. Anatominės modifikacijos: AL- 1,2,3; AR- 1, 2, 3; AR JR; ModNTR; Judkins left - 3.5, 4.0, 5.0, 6.0; Judkins right- 3.5, 4.0, 5.0; Straight pigtail; Angled pigtail 145°, 155°, PIG-Round 155°; Multipurpose - Curve 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass - left, right; Radial - Tiger 1; Tiger II- 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; BLK 4.0; El gamal2. Renal; Straight 8 cm tapered; Cobra Small//Middle/Large; Shepherd Hook 0.8 cm; Shepherd Hook 1.0 cm; J Curve Small/Middle/Large; Renal Right/Left; Sidewinder1; Simmons 1/2/3/4; Headhunter1/2/3/4; Bentson-Hanefee-Wilson 1; Bentson-Hanefee-Wilson 2; MANI; Vertebral; Hinck 1; Newton Technique 1/2/3/4. | 5 | 16 | 33600 | 35280 | Terumo, Optitorque, RH-********* | Japonija | Katalogas "poz_6.pdf"
\
Bendra suma: 41517,00 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys