## specifikacija
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS, TVARSLIAVOS, HEMODIALIZĖS, PERITONINĖS DIALIZĖS PRIEMONIŲ PIRKIMAS
SPECIFIKACIJA
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo
įgalioto asmens parašu.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Atitikimas reikalavimams (rodiklių reikšmės) | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto kaina be PVM, EUR | Vieneto kaina su PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Priemonės deguonies ir aerozolių terapijai
1.1. | Laringinė vienkartinė kaukė |  |  | Sterili, vienkartinė, supakuota po 1vnt. Distalinės dalies forma turi būti klasikinė Braino. Kvėpavimo vamzdelis permatomas, optimaliai minkštas ir lankstus, kad lengvai prisitaikytų prie anatominių formų. Vamzdelis, skirtas distalinei daliai išpūsti, turi būti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas turi būti atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija turi būti matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas (kad būtų apsaugota laringinė kaukė ir palaikoma optimali kvėpavimo vamzdelio forma).
1.1.1. | Dydis 1 (paciento svoris <5kg) | vnt. | 50
1.1.2. | Dydis 1½ (paciento svoris 5-10kg) | vnt. | 50
1.1.3. | Dydis 2 (paciento svoris 10-20kg) | vnt. | 50
1.1.4. | Dydis 2½ (paciento svoris 20-30kg) | vnt. | 20
1.1.5. | Dydis 3 (paciento svoris 30-50kg) | vnt. | 20
1.1.6. | Dydis 4 (paciento svoris 50-70kg) | vnt. | 20
1.2. | Vienkartinės laringoskopo mentelės |  |  | Vienkartinės, turi CE ženklinimą. Pagamintos iš smūgiams atsparaus ABS (akrilnitrilo butadieno stireno) polimero. Mentelės viduje šviesą praleidžiantis kanalas, mechanizmas pritvirtinimui prie kotelio "click' tipo; kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt. Tinka naudoti su pagal ISO7376-3 žalia spalva koduotais koteliais.
1.2.1. | Dydis 0-Miller tipo | vnt. | 150
1.2.2. | Dydis 1- Miller tipo | vnt. | 150
1.2.3. | Dydis 2-Macintosh tipo | vnt. | 150
1.2.4. | Dydis 3- Macintosh tipo | vnt. | 150
1.2.5. | Dydis 4-Macintosh tipo | vnt. | 150
1.3. | Rinkinys deguonies terapijai (vaikams/suaugusiems) su venturi tipo vožtuvu |  |  | Pediatrinė arba suaugusiųjų deguonies kaukė, vienkartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Reguliuojama deguonies koncentracija – Venturi vožtuvas (24%-50%). Vožtuvo jungtis 22F. Aerozolinės kaukės jungtis 22M. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės L ir M dydis atitinkamai atitinka vaikišką ir suaugusio žmogaus europietišką veido anatomiją. Deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su kūginės formos konektoriais galuose, kurio ilgis – 1,80m ± 0,1m.
1.3.1. | Vaikų | vnt. | 300
1.3.2. | Suaugusių | vnt. | 300
1.4. | Rinkinys deguonies terapijai
1.4.1. | Vaikų | vnt. | 1500 | Pediatrinė deguonies kaukė su jungtimi deguonies žarnai, deguonies žarna.
1.4.2. | Suaugusiųjų | vnt. | 1700 | Suaugusiųjų deguonies kaukė su jungtimi deguonies žarnai, deguonies žarna.
1.5. | Vaistų srovinis purkštuvas (aerozolių terapijai) | vnt. | 500 | Vienkartinis srovinis vaistų purkštuvas, kuris sujungiamas su deguonies žarnele ir kauke.
1.6. | Rinkinys aerozolių terapijai (suaugusiems/vaikams/naujagimiams)
1.6.1. | Suaugusių | vnt. | 400 | Suaugusiųjų aerozolių kaukė su 22 M jungtimi, medikamentų purkštuvu (5 ml), deguonies žarna.
1.6.2. | Vaikų | vnt. | 300 | Pediatrinė aerozolių kaukė su 22 M jungtimi, medikamentų purkštuvu (5 ml), deguonies žarna.
1.6.3. | Naujagimių | vnt | 100 | Naujagimių aerozolių kaukė su 22 M jungtimi, medikamentų purkštuvu (5 ml), deguonies žarna.
1.7. | Nosies kaniulė (naujagimių deguonies terapijai) | vnt. | 100 | Naujagimių lenkta nosies kaniulė su 1,8 m ± 0,1m deguonies žarna.
1.8. | Nosies kaniulė (vaikų deguonies terapijai) | vnt. | 150 | Pediatrinė lenkta nosies kaniulė su 1,8 m ± 0,1m deguonies žarna.
1.9. | Nosies kaniulė (suaugusių deguonies terapijai) | vnt. | 500 | Suaugusiųjų lenkta nosies kaniulė su 1,8 m ± 0,1m deguonies žarna.
1.10. | Orofaringinis vamzdelis |  |  | Vienkartinis, klliniškai švarus, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, turi turėti CE ženklinimą. Skaidrus. Su elastinėmis detalėmis, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius.
1.10.1. | Dydis 000, ilgis 35mm | vnt. | 1000
1.10.2. | Dydis 00, ilgis 50mm | vnt. | 800
1.10.3. | Dydis 0, ilgis 55mm | vnt. | 500
1.10.4. | Dydis 1, ilgis 65mm | vnt. | 2500
1.10.5. | Dydis 1,5, ilgis 70mm | vnt. | 5000
1.10.6. | Dydis 2, ilgis 80mm | vnt. | 3000
1.10.7. | Dydis 3, ilgis 90mm | vnt. | 1800
1.10.8. | Dydis 4, ilgis - 100mm | vnt. | 1500
1.10.9. | Dydis 5, ilgis 120mm | vnt. | 1000
1.11. | Oro pravediklių (nazalinis) rinkinys | rink | 8 | Vienkartinis.
1.12. | Bronchoskopinė kaukė |  |  | Vienkartinė, kliniškai švari, privalomas CE ženklinimas. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Kaukė ir priegalvis turi būti skaidrūs. Kaukėje turi būti specialios angos bronchoskopinio vamzdelio įvedimui. Kaukė su Klausono laikikliais.
1.12.1. | dydis 1 (kūdikiams) | vnt. | 100
1.12.2. | dydis 2 (vaikams) | vnt. | 150
1.12.3. | dydis 3 (maža suaugusiems) | vnt. | 150
1.12.4. | dydis 4 (vidutinio dydžio suaugusiems) | vnt. | 100
1.13. | Rezervinis maišas |  |  | Vienkartinis, kliniškai švarus, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.
1.13.1. | • 0,5 l | vnt. | 50 | Rezervinio maišo pajungimas - 15F
1.13.2. | • 1 l | vnt. | 50 | Rezervinio maišo pajungimas - 15F
1.13.3. | • 1 l | vnt. | 50 | Rezervinio maišo pajungimas - 22F
1.13.4. | • 3 l | vnt. | 50 | Rezervinio maišo pajungimas - 22F
1.14. | Žarnelė CO2 matuoti | vnt. | 2000 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi turėti CE ženklinimą. Vamzdelis - skaidrus, minkštas, lankstus. Suspaudus vamzdelį, neturi likti likutinės deformacijos žymių. Abiem užsukamomis vyriškos formos luer jungtimis. Ilgis - ne mažiau nei 3 m.
1.15. | Paciento jungtelė su 9,5mm anga | vnt. | 2000 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) turi suktis. Ilgis ne mažiau 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus). Papildoma 9,5mm anga atsiurbimams su elastiniu dvigubu nenuimamu dangteliu. Jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių priemonių. Turi būti įpakuota po 1 vnt.
1.16. | Oro kombinuotas, bakterinis, sulaikantis drėgmę ir temperatūrą filtras (narkozės aparatui): |  |  | Turi turėti CE ženklinimą. Turi būti kliniškai švarus, vienkartinis, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Konektoriai 22M/15F. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą dangtelį.Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val.Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99 %. Supakuotas į maišelius po 1 vnt.
1.16.1. | • Tūris–60 ml | vnt. | 6000 | Pasipriešinimas <2,6 cm H2O (esant 60 l/min.), drėgmės grąžinimas >30,6 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml
1.16.2. | • Tūris–34 ml | vnt. | 3000 | Pasipriešinimas <2,2 cm H2O (esant 60 l/min.), drėgmės grąžinimas >23,0 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 100ml.
1.16.3. | • Tūris–28 ml. | vnt. | 2000 | Pasipriešinimas <1,2cm H2O (esant 20 l/min.), drėgmės grąžinimas >32,0mg H2O /l (VT 250ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 75ml
1.16.4. | • Tūris – 20 ml | vnt. | 300 | Pasipriešinimas <0,9cm H2O, esant 7ml/min., drėgmės grąžinimas >27 mg H2O (VT 25ml);
1.17. | Šilumos dregmės reguliatorius | vnt. | 300 | Turi turėti CE ženklinimą. Turi būti kliniškai švarus, vienkartinis, gaminio sudėtyje neturi būti latekso,. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Konektoriai 22M/15F. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti nenuimamą fiksuotą dangtelį. Turi būti testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99 %. Supakuotas į maišelius po 1 vnt.
Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM
2 | Anesteziologinė kaukė |  |  | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, turi turėti CE ženklinimą. Kaukės priegalvis turi būti pripūstas ir minkštas. Pati kaukė ir priegalvis turi būti skaidrūs. Turi būti spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius.
2.1. | dydis 0 (naujag.) | vnt. | 600
2.2. | dydis 1 (kūdikiams) | vnt. | 1000
2.3. | dydis 2 (vaikams) | vnt. | 4000
2.4. | dydis 3 (maža suaugusiems) | vnt. | 8000
2.5. | dydis 4 (vidutinio dydžio suaugusiems) | vnt. | 5000
2.6. | dydis 5 (didelė suaugusiems) | vnt. | 4000
2.7. | dydis 6 (labai didelė suaugusiems) | vnt. | 4000
Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM
3. | Laringinė vienkartinė kaukė – i-gel |  |  | Sterili. Minkšta. Permatoma. Pagaminta iš medžiagos, panašios į gelį (medicininis termoplastinis elastomeras). Standus vamzdelis ir natūralus orofaringinis išlinkimas; Neišpučiama manžetė, integruotas skrandžio kanalas. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. Sukandimo blokatorius.
3.1. | Dydis 1 | vnt. | 50
3.2. | Dydis 1½ | vnt. | 100
3.3. | Dydis 2 | vnt. | 100
3.4. | Dydis 2½ | vnt. | 100
3.5. | Dydis 3 | vnt. | 100
3.6. | Dydis 4 | vnt. | 20
3.7. | Dydis 5 | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM
4. | Vienkartiniai kvėpavimo kontūrai
4.1. | Vienkartinis kvėpavimo kontūras New Port E500 DPV aparatui |  |  | Kontūrai naujagimių ir vaikų DPV aparatams (New Port E500, Hamilton). Reikalavimai: su Y konektoriumi, žarnos gofruotos, 1 pašildymo laidas įkvėpimo žarnoje, vandens surinkėjas iškvėpimo žarnoje. Kontūrai, tinkantys drėkintuvams “Fisher Paykel” MR730 ir MR 850, su deguonies drėkinimo automatiškai prisipildančiu indu.
4.1.1. | Vaikams | vnt. | 300
4.1.2. | Suaugusiems | vnt. | 200
4.2. | Gofruotas kvėpavimo (DPV) kontūras SLE 2000 ventiliatoriams su vandens rezervuaru | vnt. | 100 | Gofruotas (nelygus vidinis ir išorinis paviršiai). Vienkartinis; 1,1m.žarnelė su kaitinimo laidu; žarnelė be kaitinimo laido su vandens surinkėju; 30cm prailginimo žarnelė; SLE restriktorius; slėgio žarnelė; vandens rezervuaras su automatine vandens paėmimo sistema, su dviguba plūde, su linija vandeniui; konektorių rinkinys.
4.3. | Kietas su lygiu vidiniu paviršiumi (DPV) kvėpavimo kontūras SLE 2000 ventiliatoriams su vandens rezervuaru | vnt. | 200 | Kietas su lygiu vidiniu paviršiumi. Vienkartinis; 1,1m.žarnelė su kaitinimo laidu; žarnelė be kaitinimo laido su vandens surinkėju; 30cm prailginimo žarnelė; SLE restriktorius; slėgio žarnelė; vandens rezervuaras su automatine vandens paėmimo sistema, su dviguba plūde, su linija vandeniui; konektorių rinkinys.
4.4. | Adapteris kvėpavimo kontūro kaitinimo laidui | vnt. | 10 | Tinkantis Fisher&Paykel drėkintuvams Nr.730; Nr.850.
4.5. | Vienkartinis vandens rezervuaras Fisher & Paykel drėkintuvams | vnt. | 400 | Su automatine vandens paėmimo sistema; su dviguba plūde, su linija vandeniui; dviem jungtimis kontūrams (22mm/22mm); tinkantis prie Fisher Paykel drėkintuvų MR850; MR730.
4.6. | Vandens rezervuaras Fisher & Paykel drėkintuvams prie naujagimių CPAP sistemos | vnt. | 280 | Su dviem jungtimis kvėpuojamajam kontūrui (22mm/22mm), tinkantis prie Fisher Paykel drėkintuvų MR850; MR730.
4.7. | Vienkartinė alkūnė kvėpavimo kontūrui | vnt. | 200 | Alkūnė su dviem šarnyrais - 15M ir 22M/15F, iš kurių pastarasis besisukatis, ir su 7,6 mm anga su dangteliu.
4.8 | Papildoma kompaktinė atšaka | vnt | 900 | vienkartinė, kliniškai švari, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtyje nėra latekso, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis ištempus 2,0 ±0,1m diametras 22±0,5mm. Kūginės jungtys 22F-22F, rezervinio maišo pajungimui papildoma jungtis 22M-22M. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos į maišą po 1 vnt.
4.9. | Mažo tūrio indas deguonies drėkinimui | vnt. | 500 | Vienkartinis. Drėkintuvą sudaro: vandens lygio indikatorius, jungtis su adata ir hidrofobiniu filtru, metalinis dugnas su apsauginiu kraštu.
4.10 | Karpomas lankstus vamzdelis
4.10.1. | 15 mm diametro | vnt. | 2 | Vienkartinis, karpomas kas 40 cm, viename rulone - 50 m ± 0,1 m vamzdelio.
4.10.2. | 22 mm diametro | vnt. | 7 | Vienkartinis, karpomas kas 40cm, viename rulone - 50m ± 0,1 m vamzdelio.
4.11 | Savaime užsidarantis vandens rinktuvas | vnt. | 100 | Sudaro: indas iš skaidraus plastiko su 22M/15F jungtimis, automatiškai užsidarantis vožtuvas (viduje).
Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM
5. | Anesteziologinė kvėpavimo sistema
5.1. | Naujagimiams | vnt. | 500 | 15 mm diametro kvėpavimo sistema naujagimiams su 0,5l rezerviniu maišu ir monitoringo linija.
5.2. | Kvėpavimo sistema - 1,6 m ± 0,1 m ilgio su 1l rezerviniu maišu ir papildoma 0,8 m ± 0,1 m atšaka | vnt. | 1000 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi CE ženklinimą, gaminio sudėtye neturi būti latekso. Ilgis -1,6 m ± 0,1 m, diametras-15 mm. Sistema turi būti sudaryta iš :2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi, 0,8 m ± 0,1 m ilgio papildomos atšakos, 1l rezervinio maišo, papildomos jungties 22M/22M, jungties 22M/15Fpaciento pusėje ir jungties 22F aparato pusėje.
5.3. | Kompaktinė kvėpavimo sistema suaugusiems 2,0 m ± 0,1 m ilgio su 1,5 m ± 0,1 m papildoma atšaka ir 3l rezerviniu maišu | vnt. | 1000 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Ilgis -2,0m±0,1m, diametras 22mm. Sistema turi būti sudaryta iš: 2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, 3l arba 2l rezervinio maišo, papildomos jungties 22M/22M ir 1,5m ilgio papildomos atšakos. Luer Lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu. Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22M/15F. Rezervinio maišo jungtis 22F, papildomos atšakos jungtys 22F-22F. Supakuotos į maišą po 1vnt.
5.4. | Kompaktinė kvėpavimo sistema suaugusiems 2,0 m ± 0,1 m ilgio su 1,5m ± 0,1 m papildoma atšaka ir 2,0l rezerviniu maišu ir papildoma 0,8 m ± 0,1 m atšaka | vnt. | 9000 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Gaminio sudėtyje turi būti sidabro. Sistemos diametras 22mm. Sistemos ilgis ne mažiau 1,6m. Sistemą turi sudaryti: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju, fiksuota alkūnė paciento pusėje (jungtys 15M-22M/15F), papildoma 0,8m ± 0,1 m atšaka, 2l kvėpavimo maišas (be latekso), dangtelis paciento pusėje, dvi papildomos jungtys 22M/22M. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių priemonių. Visos jungtys turi būti kūginės ir sandarios. Supakuotos į maišą po 1vnt.
5.5. | Anesteziologinė, antimikrobinė kvėpavimo sistema 2,4 m ± 0,1 m ilgio su 2l rezerviniu maišu ir papildoma 0,8 m ± 0,1 m atšaka | vnt. | 300 | Vienkartinė, kliniškai švari, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Gaminio sudėtyje turi būti sidabro. Sistemos diametras 22mm. Sistemos ilgis ne mažiau 2.4m. Sistemą turi sudaryti: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju, fiksuota alkūnė paciento pusėje (jungtys 15M-22M/15F), papildoma 0,8 m ± 0,1 m atšaka, 2l kvėpavimo maišas (be latekso), dangtelis paciento pusėje, dvi papildomos jungtys 22M/22M. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių priemonių. Visos jungtys turi būti kūginės ir sandarios. Supakuotos į maišą po 1vnt.
Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM
6. | Bakterinis filtras DPV aparatų kvėpavimo kontūrams | vnt. | 8000 | Tūris 30-70 ml, filtravimo efektyvumas ne < 99,99%, min iškvėpimo tūris ne > 200 ml ; pasipriešinimas ne daugiau 2,2 cm. H2O stulpelio (kai srautas 60 l/1min.)
Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM
7. | Kvėpavimo kontūrai aparatui Weinmann Medumat. | vnt. | 60 | Kvėpavimo kontūrai, skirti aparatui Weinmann Medumat.
Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM
8. | Vienkartinės priemonės Haemonetics OrthoPAT prietaisui |  |  | Vienkartinis rinkinys susideda iš 5 atskirų sudėtinių dalių.
8.1. | Pagrindinis komplektas Haemonetics OrthoPAT prietaisui | vnt. | 120 | 1. Vienkartinių rezervuarų, filtrų ir vamzdelių sistema, susidedanti iš pagrindinio surinkimo rezervuaro 2 l (± 0,05 l) talpos su makro ir mikro filtrais, ne mažiau kaip 3 jungtimis surenkamam kraujui, antikoaguliacinio tirpalo magistrale, eritrocitų centrifugavimo disku su prijungtais eritrocitų re-infuzijos bei atliekų maišais. Priemonės pritaikytos naudoti OrthoPAT sistemai.
8.2. | Aspiravimo magistralė Haemonetics OrthoPAT prietaisui | vnt. | 120 | 2. Aspiravimo ir antikoaguliacijos magistralė su smeigtuku antikoaguliantui, dvigubu vamzdeliu, papildoma Luer Lock jungtimi, sumaišymo antgaliu ir specialiomis jungtimis prijungti prie OrthoPat sitemos.
8.3. | Eritrocitų maišelis Haemonetics OrthoPAT prietaisui | vnt. | 90 | 3. Pakaitinis eritrocitų koncentrato maišelis, 400 ml ( ± 10 ml ) talpos, su jungtimi prie OrthoPAT sistemos magistralės, vamzdelio spaustuku, daugkartinio uždarymo kamšteliu kraujo įtekėjimo vamdeliui ir 2 išleidimo angomis.
8.4. | Atliekų maišelis Haemonetics OrthoPAT prietaisui | vnt. | 90 | 4. Papildomas atliekų maišelis, 3 l (± 0,1 l ) talpos, su pakabinimo angomis, su jungtimi pie pagrindinės OrthoPat sistemos ir daugkartiniu kamšteliu.
8.5. | Po-operacinio surinkimo magistralė Haemonetics OrthoPAT prietaisui | vnt. | 120 | 5. Po-operacinio kraujo surinkimo magistralė su ne mažiau kaip 3 jungtimis žaizdų drenams, papildoma jungtimi plovimo ir antikoaguliaciniam tirpalui, ir specialia jungtimi tinkama OrthoPat sistemai. Visi magistralės galai turi daugkartinius spaustukus.
Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM
9. | Maišelis vienkartinis atsiurbimo sistemai |  |  | Su jungiamaisiais vamzdeliais, plastmasinis, 2 l (±0,1 l) talpos, tinkantis ligoninės turimai Aspirator sistemai.Maišeliai su apsauginiu vožtuvu bei mikrobiologiniu filtru ir be apsauginio vožtuvo bei mikrobiologinio filtro turi būti pažymėti skirtingomis spalvomis.
9.1. | Be apsauginio vožtuvo ir mikrobiologinio filtro | vnt. | 3000
9.2. | Su apsauginiu vožtuvu ir mikrobiologiniu filtru | vnt. | 4000
Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM
10. | Pleuros punkcijos ir drenavimo priemonės
10.1. | Sistema pleuros ertmės drenavimui. | vnt. | 20 | Vienkartinė, sterili, 2-jų kamerų drenavimo sistema, sudaryta iš vandens užtvaros ir atskiros surinkimo kameros. Labai tinka aktyviam drenažui, nes turti slėgio sumažinimo vožtuvą. Lankstaus laikiklio pagalba drenažo sistemą galima saugiai kabinti prie paciento lovos, su reguliuojamu atsiurbimo vamzdeliu, kitame gale vamzdelio universalus prijungėjas. Yra papildoma pediatrinė skysčio matavimo skalė. Talpa 2600 ml ± 50 ml.
10.2. | Torokalinis tiesus kateteris |  |  | Termoplastiškas PVC, graduotas ne rečiau kaip kas 2cm, gradacija prasideda nuo proksimalinės akutės. Rentgenokontrastinė linija per visą ilgį. Ne mažiau kaip 2 šoninės ir 1 distalinė angos, angų kraštai švelnūs, specialiai apdoroti. Kateterio proksimalinis galas platėjantis, kas palengvina pajungimą prie įvairių drenažo sistemų. Kateterio ilgis 44-45 cm.
10.2.1. | CH 12 | vnt. | 20
10.2.2. | CH 16 | vnt. | 20
10.2.3. | CH 20 | vnt. | 30
10.2.4. | CH 24 | vnt. | 20
10.3. | Torokalinis silikoninis tiesus kateteris |  |  | Pagamintas iš biosuderinamo silikono, mažinančio trombų susidarymą, minštas, atsparus lankstymui, kontrastinė linija per visą ilgį. Švelnios, nuapvalintos šoninės skylutės ir galinė anga. Įstrižai nupjautas galas.
10.3.1. | CH 20 | vnt. | 20
10.3.2. | CH 24 | vnt. | 20
10.3.3. | CH 28 | vnt. | 20
10.4. | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu |  |  | Kateteris iš termoplastinio PVC, su rentgenokontrastine linija, 1 galinė ir 2-3 šoninės akutės, kateterio galas, besifiksuojantis prie trokaro-specialios formos. 34-35 cm ilgio. Metalinis stiletas aštriu galu. Kateteris graduotas centimetrais, pradedant nuo paskutinės lateralinės akutės, ne rečiau kaip kas 2 cm.
10.4.1. | CH 8 | vnt. | 30
10.4.2. | CH 10 | vnt. | 30
10.4.3. | CH 12 | vnt. | 30
10.4.4. | CH 16 | vnt. | 30
10.4.5. | CH 20 | vnt. | 10
10.5. | Kateteris skirtas naujagimių pleuros drenavimui |  |  | Ilgis 8-9 cm, pagamintas iš PVC, termoplastinis, turintis rentgenokontrastinę juostelę, permatomas, graduotas ne rečiau kaip kas 1cm, su stiletu, ne mažiau kaip 1 lateralinė ir 1 distalinė angos, proksimalinis galas female Luer-lock tipo.
10.5.1. | Fr. 8 | vnt. | 20
10.5.2. | Fr. 10 | vnt | 20
10.6. | Fiksatorius drenavimo kateteriui | vnt. | 20 | Mefikso plėvelė su pagalvėle hidrokoloidiniu pagrindu, kuri fiksuojama saugiu Velcro tipo užsegimu. Be latekso; tinkamas 5-12Fr dydžio kateteriams .
10.7. | Butelis krūtinės ląstos drenažo sistemoms:
10.7.1. | 90-95 ml | vnt. | 90 | Su jungiamaisiais vamzdeliais, kamščiais, skaidraus, permatomo, grūdinto stiklo, žymenys ant butelio išorės, skirti turinio kiekiui įvertinti. Sterili pakuotė.
10.7.2. | 2000 -2050 ml | vnt. | 180
10.7.3. | 600-650 ml | vnt. | 20 | Vieno butelio sistema. Plastikinė talpa su jungiamaisiais vamzdeliais ir sandariu kamšteliu. Aiški talpos gradacija ne rečiau kaip kas 10 ml, skysčio kiekio butelyje įvertinimui. Vandens pripildymo lygio žymė.
10.7.4. | 1300-1350 ml | vnt. | 20
10.8. | Talpa žaizdos drenavimui
10.8.1. | 140-150 ml | vnt. | 50 | Silikoninė, kriaušės formos talpa, skirta drenavimo skysčiams rinkti. Graduota ne rečiau kaip kas 25 ml.
10.8.2. | 390-400 ml | vnt. | 50
10.9. | Ploksčias žaizdos drenas |  |  | Silikoninis ploksčias drenas.Visame ilgyje perforuotas, su specialiomis skylutėmis. Dreno ilgis 20-25 cm.
10.9.1. | 3x 4 mm ± 1 mm | vnt. | 50
10.9.2. | 3 x 7 mm ± 1mm | vnt. | 50
10.9.3. | 4x 10 mm ± 1 mm | vnt. | 50
Bendra pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM
11. | Priemonės krūtinės ląstos drenavimui
11.1. | Krūtinės ląstos drenavimo viengubas vožtuvas | vnt | 30 | Vožtuvas vienos kameros, Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia spaustukų.Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų.Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio.
11.2. | Krūtinės ląstos drenavimo dvigubas vožtuvas | vnt | 30 | Vožtuvas dviejų kamerų, Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą.
11.3. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkiniai su dvigubu vožtuvu
11.3.1. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 8Fr drenu | vnt | 12 | Rinkinio sudėtis: drenas ( 8Fr, ilgis 8-10 cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido (PVC)arba lygiavertės medžiagos, su stiletu, 2-3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 1cm, proksimalinis galas female Luer-Lock jungtis, su konektoriumi)-1vnt; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams-2 vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10 ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui -1 vnt; adata 25G vaistų suleidimui -1 vnt; adata 21-22G vietinei anestezijai-1vnt; drenavimo adata 20G -1vnt; siuvimo adatos-2-3 vnt; skalpelis-1vnt; dviejų kamerų vožtuvas ( Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą) -1 vnt; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti -1 vnt; pleistro ritinėlis-1 vnt; pirštinės -1 pora.
11.3.2. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 14Fr drenu | vnt | 12 | Rinkinio sudėtis: drenas (14Fr, ilgis 28-30 cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido (PVC) arba lygiavertės medžiagos, su stiletu, 2 -3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 5cm, su fiksatoriumi)-1vnt; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams -2 vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10 vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10 ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui -1vnt; adata 25G vaistų suleidimui -1 vnt; adata 21-22G vietinei anestezijai-1 vnt; drenavimo adata 18G -1 vnt ; siuvimo adatos-2-3 vnt; skalpelis-1 vnt; dviejų kamerų vožtuvas ( Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą) -1 vnt; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti -1 vnt; pleistro ritinėlis -1 vnt; pirštinės - 1 pora;
11.3.3. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 18Fr drenu | vnt | 12 | Rinkinio sudėtis: drenas (18Fr, ilgis 28 -30cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido ( PVC) arba lygiavertės medžiagos, su stiletu, 2-3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 5cm, su fiksatoriumi)-1vnt; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams-2vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui-1vnt.; adata 25G vaistų suleidimui;1 vnt.; adata 21G vietinei anestezijai-1vnt.; drenavimo adata 18G -1vnt.; siuvimo adatos-2-3 vnt.; skalpelis-1vnt.; dviejų kamerų vožtuvas ( Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą) -1vnt.; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti-1vnt.; pleistro ritinėlis-1vnt.; pirštinės-1 pora.
11.3.4. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 20Fr drenu | vnt | 4 | Rinkinio sudėtis: drenas (20Fr, ilgis 28 -30cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido ( PVC), su stiletu, 2-3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 5cm, su fiksatoriumi)-1vnt.; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams-2vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui-1vnt; adata 25G vaistų suleidimui-1 vnt; adata 21-22G vietinei anestezijai-1vnt; drenavimo adata 18G -1vnt; siuvimo adatos-2-3 vnt; skalpelis-1vnt; dviejų kamerų vožtuvas ( Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą)-1vnt; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti-1vnt; pleistro ritinėlis-1vnt; pirštinės-1 pora.
11.3.5. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 24Fr drenu | vnt | 12 | Rinkinio sudėtis: drenas (24Fr, ilgis 28 -30 cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido (PVC), su stiletu, 2 -3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 5cm, su fiksatoriumi)-1vnt; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams-2vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10 vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10 ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui -1 vnt.; adata 25G vaistų suleidimui -1 vnt; adata 21-22G vietinei anestezijai -1 vnt; drenavimo adata 18G -1 vnt.; siuvimo adatos-2-3 vnt.; skalpelis-1vnt.; dviejų kamerų vožtuvas ( Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą.) -1vnt.; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti-1vnt.; pleistro ritinėlis-1vnt.; pirštinės-1 pora.
11.3.6. | Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys su 28Fr drenu | vnt | 12 | Rinkinio sudėtis: drenas (28Fr, ilgis 28-30 cm, rentgenokontrastinis, pagamintas iš termolabilaus polivinilchlorido (PVC), su stiletu, 2-3 lateralinės ir 1 distalinė angos, sužymėtas kas 5cm, su fiksatoriumi)-1vnt.; sterilus užklotas-1 vnt.; indeliai dezinfekciniams tirpalams-2vnt; tamponai -3-5 vnt; tvarsčiai 10x10 cm ±2 cm - 8-10vnt.; plastikiniai spaustukai 2-3 vnt; švirkštai 10ml- 2-3 vnt; adata 18G vaistų pritraukimui-1vnt.; adata 25G vaistų suleidimui-1 vnt.; adata 21G vietinei anestezijai-1vnt.; drenavimo adata 18G -1vnt.; siuvimo adatos -2-3 vnt.; skalpelis -1 vnt.; dviejų kamerų vožtuvas (Heimlich tipo, veikiantis kaip vienpusis vožtuvas, kuriam nereikia jokių papildomų spaustukų. Vožtuvo korpusas pagamintas iš poliuretano (PUR) arba lygiavertės medžiagos. Lankstus, skaidrus, be latekso, be dietilheksil ftalatų (DEHP), nepirogeninis. Su natūralios gumos "anties snapo" formos movomis iš abiejų galų. Vožtuvas prijungiamas prie paciento pleuros ar krūtinės drenažo vamzdelio. Galimybė išsiurbti skysčius rankiniu būdu suspaudžiant vieną kamerą iš dviejų (turi būti pažymėta, kurią galima spausti), sudarant iki 150±10 mbar vakuumą.) - 1vnt.; plastikinis maišas drenavimo skysčiui surinkti-1 vnt; pleistro ritinėlis -1 vnt; pirštinės -1 pora.
11.4. | Pneumatorakso punktavimo rinkinys | vnt | 45 | Rinkinio sudėtis: 10Fr dydžio 27cm ilgio rentgenokontrastinis drenažo kateteris su 6Fr įvedimo plėstuvu; jungiantis vamzdis su 3 krypčių kraneliu; 0,032 colio skersmens 45cm ilgio standi kreipiamoji viela J-Flex tipo galiuku; 18Ga dydžio 7cm ilgio introdiuserinė adata; skalpelis su trumpa rankenėle #11; 10ml švirkštas; 7mm x 7mm sustiprintas adapteris; vožtuvas; paciento užklotas 50-60 cm x 50-60 cm. Drenažo maišelis 800ml-1000ml
Bendra pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM
12 | Priemonės žaizdų drenavimui
12.1. | Silikoninės medžiagos drenas, žaizdų drenavimui: |  |  | Apvalus, sterilus, pagamintas iš silikono minkštos nealergizuojančios medžiagos, Jackson-Pratt tipo. Su rentgeno kontrastine juostele per visą ilgį bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale, 100 cm ± 5 cm ilgio. Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams.
12.1.1. | Apvalus: CH 7 | vnt. | 90
12.1.2. | CH10 | vnt. | 100
12.1.3. | CH15 | vnt. | 150
12.1.4. | CH19 | vnt. | 50
12.1.5. | Plokščias: 3 x 7 mm | vnt. | 50 | Plokščias, sterilus, pagamintas iš silikono, Jackson-Pratt tipo. Plokščios vamzdelio dalies vidinės pusės dalis grublėta. Su rentgeno kontrastine juostele per visą ilgį bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale, 100 cm ± 5 cm ilgio. Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams.
12.1.6. | 4 x 10 mm | vnt. | 300
12.1.7. | 4 x 13 mm | vnt. | 100
12.2. | Silikoninis žemo slėgio indas Jackson-Pratt tipo drenų prijungimui (ne mažiau 2-jų drenų) | vnt. | 150 | Silikoninė, sterili pūslė su skysčio lygio atžymomis, skysčio nepraleidžiančiu vožtuvu ir adapteriu silikoniniams Jackson-Pratt tipo drenams (ne mažiau 2-jų drenų prijungimui). Sistema turi palaikyti pastovų siurbimo slėgį (~40mm H2O)
Bendra pasiūlymo suma 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM
13. | Penrose tipo drenas |  |  | Lateksinis, sterilus.
13.1. | 11x6mm 30cm | vnt. | 150
13.2. | 16x10mm 30cm | vnt. | 20
13.3. | 25x16mm 30cm | vnt. | 20
13.4. | 11x6mm >45cm | vnt. | 20
13.5. | 13x8mm >45cm | vnt. | 50
13.6. | 16x10mm >45cm | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo suma 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM
14. | Vienkanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys, kanalo spindis 20 G | rink. | 50 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 5 - 7 cm ilgio V tipo punkcinė adata su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos vožtuvu stūmoklio gale arba Reulersono sistema su apsauginiu vožtuvu; styga-pravediklis J formos minkštu galu, “Kink-proof” tipo. Kateteris, pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, 15-20 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kamštukas.
Bendra pasiūlymo suma 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM
15. | Rinkinys stipininės arterijos punkcijai ir kateterizacijai, naudojant Seldingerio techniką. |  |  | Turi CE ženklinimą. Kateteris pagamintas iš poliuretano, teflono ar lygiaverčių medžiagų
15.1. | 20G | vnt. | 150 | pravedėjas (viela) integruotas į sistemą
15.2. | 22G | vnt. | 150 | pravedėjas (viela) atskirame permatomame futliare.
Bendra pasiūlymo suma 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM
16. | Echogeniškas rinkinys nervų blokavimui su kateteriu virš adatos |  |  | Sterilus. Vienkartinis. Echogeniška kaniulė su "cornerstone" tipo reflektoriais, matoma ultragarsu ją įvedus bet kokiu kampu. Kaniulė su laidu elektrinei stimuliacijai bei skaidria PVC (polivinilchlorido) prailginimo linija vaistų suleidimui. Išorinis kateteris virš adatos skaidrus, lankstus. Vidinis kateteris- lankstus, minkštu galiuku, su integruota PVC prailginimo linija vaistų suleidimui, kad apsaugotų nuo tiesioginio skysčio ištekėjimo. Echogeniškas, gerai matomas ultragarsu. Su papildoma šonine anga tolygesniam anestetikų paskirstymui. FlixClip tipo arba lygiavertė jungtis. Rinkinyje tuti būti antibakterinis filtras, filtro fiksatorius. Adatos dydis-21G, kateterio dydis- 20G .
16.1. | Kateterio virš adatos dydis 18G x51mm | vnt. | 20
16.2. | Kateterio virš adatos dydis 18G x75mm | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo suma 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM
17. | Transfuzinė sistema su biurete | vnt | 1000 | Sistema, skirta kraujo transfuzijai. Pagaminta iš PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos, kurioje nėra ftalatų. Ilgis 170±10cm. Sistemos komponentai: pradūriklis, žemiau pradūriklio esantis vamzdelio užspaudiklis, 150 ml biuretė su 1ml žingsnio gradacija, anga ventiliacijai su hidrofobiniu filtru, anga injekcijai, rutulinis vožtuvas, lašėjimo kamera 60 lašų/ml su žiedine lygio žyme ir 200μm filtru, tikslus ratukinis lašėjimo greičio reguliatorius, intraveninio kateterio gale turi būti Luer-Lock jungtis su dangteliu, kuriame yra integruota hidrofobinė membrana nuorinimui.
Bendra pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM
18. | Elektrodas (sensorius) BIS monitoriui VISTA |  |  | Vienkartinis, be latekso. Turi turėti CE ženklinimą.
18.1. | Pediatrinis | vnt. | 50
18.2. | Suaugusiesiems | vnt. | 100
Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM
19. | Elektrodas elektrostimuliacijai keturkampis | koml. | 60 | Elektrodo išmatavimai 5 cm x 5 cm (± 0,2 cm x 0,2 cm). Komplekte 4 vnt.Tinkantys jungti prie aparato Ionoson, lipnūs, skirti vienam asmeniui daugkartiniam naudojimui. Turi turėti CE ženklinimą.
Bendra pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM
20. | Elektrodas elektrostimuliacijai apvalus | kompl. | 50 | Elektrodo diametras 3 cm ± 0,2 cm. Komplekte 4 vnt Tinkantys jungti prie ligoninėje turimo aparato Ionoson, lipnūs. Turi turėti CE ženklinimą.
Bendra pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 208-ai pirkimo daliai EUR su PVM
21. | Vienkartinis SpO2 daviklis
21.1. | L tipo SpO2 daviklis | vnt. | 700 | Be latekso, su lipnia fiksacija, su Masimo LNOP jungtimi, skirtas pacientams, kurių svoris < 1 kg.
21.2. | Y tipo SpO2 daviklis | vnt. | 500 | Be latekso, su Masimo LNOP jungtimi, su papildoma fiksavimo juostele, skirtas pacientams, kurių svoris < 3 kg.
Bendra pasiūlymo suma 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM
22 | Vienkartinių švirkštų rinkinys | rinkinys | 150 | Medrad Stellant CT D kontrastinės medžiagos injektoriui tinkantys vienkartinių švirkštų rinkiniai: 1. 2 švirkštai po 200 ml.; 2. 60'' žemo slėgio T - formos su pagrindiniu vamzdeliu; 3. greito užpildymo vamzdelis.
Bendra pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM
23. | Vienkartiniai vamzdeliai | vnt. | 900 | Medrad Stellant CT D kontrastinės medžiagos injektoriui tinkantys vienkartiniai vamzdeliai: Žemo slėgio T - formos vamzdelis ≥ 152 cm. ilgio.
Bendra pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM
24. | Juostos lazeriniam spausdintuvui. | vnt. | 500 | Juostos darbui lazeriniu spausdintuvu Agfa Drystar 5302. Juostos formatas 25 cm x 30 cm.
Bendra pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM
25. | Šlapimo surinkiklis 500 ml | vnt. | 1500 | Sterilus. Sudėtis: prijungimo žarna (ne trumpesnė kaip 80 cm ilgio, su Nelaton tipo galu), graduotas maišelis su išleidimo kraneliu, atgalinės srovės vožtuvas. Sterilus.
Bendra pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR su PVM
26. | Sėklidės implantas | vnt. | 20 | 5-6 dydžių galimybė. Silikoninė danga, implantai užpildyti silikoniniu geliu. Fiksacijos vieta viename gale.
Bendra pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR su PVM
27 | Silastinė plėvelė naujagimių pilvo sienos defektui uždengti | vnt. | 10 | Pagaminta iš specialios porėtos silastinės medžiagos, sterili.
Bendra pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM
28. | Gastrostomijos vamzdelis |  |  | Sterilus, silikoninis arba lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinis, graduotas kas 1-2 cm, dviejų spindžių su dviem atskiromis Luerio jungtimis, su vidiniu pripučiamu balionėliu ir išoriniu žiedu, skirtu tvirtinimui prie odos.
28.1. | Gastrostomijos vamzdelis 6 Fr | vnt. | 25
28.2. | Gastrostomijos vamzdelis 8 Fr | vnt. | 25
28.3. | Gastrostomijos vamzdelis 10 Fr | vnt. | 25
Bendra pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM
29. | Vienos dalies išmatų rinktuvas |  |  | 1-os dalies, maišelis kartu su plokšte, plokštelė be pradinės angos, su galimybe pritaikyti dviangei stomai. Plokštelės lipnioji dalis-hidrokoloidinė, maišelis permatomas, atviras, su dvigubu uždarymu, stomai 0-23 mm skersmens.
29.1. | Naujagimiams | vnt. | 10
29.2. | Kūdikiams ir vyresniems vaikams | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo suma 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM
30. | Metalinis skarifikatorius alerginiams mėginiams | vnt. | 200000 | Sterilus, dūrio gylis 1 mm ± 0,1 mm.
Bendra pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM
31. | Vienkartinis vamzdelis spirometrijai | vnt. | 6000 | Ø 30 mm (± 1 mm), ilgis 70 mm (± 5 mm).
Bendra pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM
32. | Popierius spirometrui Micro Lab | rulonai | 100 | Terminis, 110 mm x 15 metrų ± 1 m. Turi turėti CE ženklinimą.
Bendra pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM
33. | Vienkartinis spalvotas pleistras mažam vaikui. 2 x 4 cm (±2mm) dydžio | vnt. | 200000 | Pagrindas pagamintas iš polietileno plėvelės, dekoruotos įvairiaspalviais vaikiškais piešinėliais (dažų sudėtyje nėra ftalatų). Viduryje esanti pagalvėlė – iš švelnios gerai sugeriančios viskozės, laminuotos perforuota polietileno plėvele, nelimpančia prie injekcijos vietos. Hipoalergiškas, nedirgina odos, neskausmingai nuimamas. Supakuoti dėžutėse po 100 vnt (±20 vnt.).
Bendra pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM
34. | Vienkartinė pipetė akims | vnt. | 4500 | Permatoma, individualiai steriliai supakuota, tūris ne daugiau 1 ml, ilgis ne daugiau 70 mm, buku galu, tinkanti lašinti vaistus į akis.
Bendra pasiūlymo suma 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM
35. | Ultragarsinis gelis | bakas | 450 | Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirginančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas (pageidautina šviesiai melsvos ar žalsvos spalvos). Klampumas: 1 g /cm³± 0,02 g. Ph 6,2 ± 0,4. Įpakavimas: 5 kg pakuotė minkštame plastikiniame bakelyje (+ priedai: tušti buteliukai, pompa, antgaliai).
Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM
36. | Chirurginė servetėlė |  |  | Neaustinės medžiagos, 4 sluoksnių. Galimas išmatavimų nuokrypis ±1 cm.
36.1. | 10 x 10 cm | vnt. | 18000
36.2. | 10 x 20 cm | vnt. | 60000
36.3. | 30 x 30 cm | vnt. | 18000
Bendra pasiūlymo suma 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM
37. | Elastinis tvarstis |  |  | Sudėtis - ne mažiau 95% natūralios medžiagos, elastingumas - ne mažiau 150%, tamprumas - ne daugiau 50%. Galimas ilgio nuokrypis ± 10 cm. Ilgis nurodytas neištemptam tvarsčiui. Neištempto tvarsčio galimas pločio nuokrypis ± 1 cm.
37.1. | 8 cm x 3,5 m | vnt. | 200
37.2. | 12 cm x 3,5 m | vnt. | 90
Bendra pasiūlymo suma 37-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 37-ai pirkimo daliai EUR su PVM
38. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis (Tubifast tipo arba lygiavertis)
38.1. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis | pakuotė | 30 | 3,5 cm x 10 m, galūnės apimtis nuo 8 cm iki 15 cm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis i ± 30 cm.
38.2. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis | pakuotė | 60 | 5 cm x 10 m, galūnės apimtis nuo 10 cm iki 25 cm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
38.3. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis | pakuotė | 30 | 7,5 cm x 10m, galūnės apimtis nuo 20 cm iki 45cm. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
38.4. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis | pakuotė | 30 | 10,5 cm x 10 m, galūnės apimtis nuo 35 cm iki 65 cm. Galimas pločio nuokrypis ± 1 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
38.5. | 2 krypčių tempimo viskoelastinis tubuliarinis tvarstis | pakuotė | 30 | 20 cm x 10 m, galūnės apimtis nuo 60 cm iki 130 cm. Galimas pločio nuokrypis ± 1 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
Bendra pasiūlymo suma 38-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 38-ai pirkimo daliai EUR su PVM
39. | Lipnus elastinis tvarstis |  |  | Neaustinio pluošto tvarstis su išilgai įaustais siūlais. Užvyniojus tvarstį sluoksniai puikiai sukimba tarpusavyje. Nelimpa prie odos, pirštinių bei drabužių. Plonas ir lengvas, todėl oda neprakaituoja. Supakuotas po 1vnt. Galimas ilgio nuokrypis ± 50 cm; galimas pločio nuokrypis 18.1 pozicijai ± 0,5 cm; 18.2 pozicijai ± 1 cm; 18.3 pozicijai ± 0,5 cm; 18.4 pozicijai ± 1 cm.
39.1. | 4,5 m x 2,5 cm | vnt. | 75
39.2. | 4,5 m x 5 cm | vnt. | 300
39.3. | 4,5 m x 7,5 cm | vnt. | 400
39.4. | 6 m x 10 cm | vnt. | 200
Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR su PVM
40. | Pleistras intraveninio kateterio fiksavimui |  |  | Permatomas. Praleidžiantis orą. Nepraleidžiantis skysčių. Galimas ilgio ir pločio nuokrypis ± 1 cm.
40.1. | 6 x 7 cm | vnt. | 3000
40.2 | 7 x 8,5 cm | vnt. | 750
40.3. | 8,5 x 10,5 cm | vnt. | 750
40.4. | 10 x 12 cm | vnt. | 4500
40.5. | 20 x 10 cm | vnt. | 300
Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM
41. | Tamponas (šluostukas) sausinimui su prikabintu siūlu. | vnt. | 300 | Sterilus, vidutinio dydžio, LOR operacijoms.
Bendra pasiūlymo suma 41-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 41-ai pirkimo daliai EUR su PVM
42. | Tinklelis tvarsčių palaikymui |  |  | 3 m ilgio, galimas ilgio nuokrypis ± 5cm.
42.1. | pirštui | pakuotė | 30
42.2. | rankai | pakuotė | 45
42.3. | pėdai | pakuotė | 30
42.4. | kojai | pakuotė | 30
Bendra pasiūlymo suma 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM
43. | Tinklelis galvai |  |  | Tinklelis galvai kepuraitės formos, skirtas tvarsčių palaikymui.
43.1. | didelis | vnt. | 1000
43.2 | vidutinis | vnt. | 1500
43.3. | mažas | vnt. | 500
Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM
44. | Tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti |  |  | Nelimpantis prie žaizdos, sterilus, impregnuotas tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti (Grassolind tipo arba lygiavertis). Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2 cm.
44.1. | 7,5 x 10 cm. | vnt. | 750
44.2. | 10 x 10 cm | vnt. | 5000
44.3. | 10 x 20 cm. | vnt. | 4000
Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM
45. | Trikampis šluostukas | vnt. | 6000 | Nesterilus, akių operacijoms, marlinis.
Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM
46. | Sauskelnės |  |  | Vienkartinės vaikiškos sauskelnės su prilipinančiomis juostelėmis ir elastingais atraitais
46.1. | Iki 3 kg | vnt. | 6000
46.2 | 3-6 kg | vnt. | 4500
46.3 | 6-9 kg | vnt. | 5000
46.4 | 9-18 kg | vnt. | 5000
46.5 | 12-25 kg | vnt. | 7500
46.6 | 15-30 kg | vnt. | 4500
Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM
47 | Apklotų rinkiniai pacientų šaldymo aparatui "CritiCool" |  |  | Apklotų rinkiniai pacientų šaldymo aparatui "CritiCool", pagaminti iš neaustinės polipropileno medžiagos, skirti naudoti vienam pacientui iki 72 valandų, su velcro tipo lipdukais. Rinkinyje ne mažiau nei 8 vnt. apklotų.
47.1. | M | rink. | 3
47.2. | L | rink. | 3
47.3. | XL | rink. | 3
Bendra pasiūlymo suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM
48. | Sterilus apklotas laparoskopijai 220 x 300 cm | vnt. | 1000 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Angos dydis 20 x 25cm ± 2 cm. Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 10 cm. Trijų lygių pakuotė, turinti sterilumo kontrolės sistemą. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi turėti CE ženklinimą.
Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM
49. | Apklotas cistoskopijai 75 x 175 cm | vnt. | 60 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Anga 6 cm ± 1 cm. Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 2 cm.
Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM
50. | Sterilus rinkinys kraniotomijai | vnt. | 60 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Turi skysčių surinkimo maišą su filtru, skirtu kraujo krešulių surinkimui.Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas kraniotomijai su incizine gerai limpančia plėvele (incizijos plotas ovalo formos 30 x 20 cm, galimas nuokrypis ± 3 cm), apkloto dydis 230 x 290 cm. 2.Apklotas staliukams su sugeriančiu sustiprinimu 150 x 190 cm – 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 50 x 50 cm – 4 vnt. 4. Mayo staliuko apklotas 75 x 145 cm – 1 vnt. 5. Popierinės servetėlės 19 x 25 cm (± 2 x 3 cm) – 2 vnt. 6. Lipni juosta 9 x 49 cm (± 1 x 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose.
Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM
51. | Rinkinys artroskopijai | vnt. | 900 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Zona esanti arčiau žaizdos sutvirtinta, joje yra angos vamzdeliams tvirtinti. Gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kt. smulkios med. priemonės. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: Apklotas artroskopinis 230 x 320 cm (su elastine anga 5 cm (± 1 cm) dydžio) – 1 vnt. Apklotas turi papildomą absorbuojantį sluoksnį. Apklotas instrumentų stalui 150 x 190 cm - 2 vnt. Apklotas instrumentų staliukui (Mayo) 77 x 145 cm – 1 vnt. Lipni juosta 9 x 49 cm (± 1 x 5 cm) – 2 vnt. Chirurginė kojinė – 1 vnt. Popierinės servetėlės 19 x 25 cm (± 2 x 3 cm ) - 4 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose.
Bendra pasiūlymo suma 51-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 51-ai pirkimo daliai EUR su PVM
52. | Rinkinys oftalmologijai | vnt. | 600 | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, visiškai skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidi, turi skysčių nutekėjimo kontrolę. Pagaminta iš trijų sluoksnių tvirtos medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Popierinė servetėlė 19 x 25 cm ( ± 2 x 3 cm) – 1 vnt. Apklotas akiai 140 x 150 cm, incizinis plotas 8 x 10 cm, su maišeliu skysčių surinkimui – 1 vnt. Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm - 1vnt. Produktas pristatomas trijų pakopų pakuotėje. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Galimas incizinio ploto nuokrypis ± 1 cm. Sterilumo kontrolei užtikrinti rinkinys turi 3-4 lipnias etiketes su produkto duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose.
Bendra pasiūlymo suma 52-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 52-ai pirkimo daliai EUR su PVM
53. | Sterilus rinkinys klubo sąnario operacijoms | vnt. | 300 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Zona, esanti arčiausiai žaizdos sutvirtinta. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: Maišas instrumentų staliukui (Mayo) – 1vnt. Apklotas instrumentų stalui – 1 vnt. Lipni juosta – 1 vnt. Ilga kojinė (medvilninė) – 1 vnt. Markeris – 1vnt. Kempinėlė diatermijos elektrodų valymui – 1vnt. Chirurginis peiliukas (ašmuo) Nr.10 – 1vnt. Švirkštas (su pompa) 150 ml arba 100 ml -1vnt. Steri – strip 6 x 100 mm (± 1 x 5 mm) – 1 vnt. Servetėlės ( marlinės) 30 x 45 cm ( ± 1 x 2 cm) – 15 vnt.Atsiurbimo vamzdis ne trumpesnis kaip 3 m ilgio – 1vnt. Siurblio rankenėlė CH 18 – 1 vnt. Vienkartinė diatermija su elektrodu – 1 vnt. U formos apklotas 200 x 260cm (lipniu kraštu su plyšiu 20 x102 cm (± 2 x 5 cm)) – 1 vnt. Incizinė plėvelė 40 x 40 cm (± 2 x 2 cm) - 1 vnt. Medvilninis rankšluostėlis 66 x 40 cm (± 5 x 3 cm) - 4 vnt. Diatermijos dėklas - 1 vnt. Apklotas 175 x 175 cm lipniu kraštu – 2 vnt. Specialios apsaugos chalatas XL dydžio – 1 vnt. Standartinės apsaugos chalatas L ir XL dydžio – 2 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose.
Bendra pasiūlymo suma 53-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 531-ai pirkimo daliai EUR su PVM
54. | Sterilus rinkinys stuburo operacijoms | vnt. | 300 | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Zona, esanti arčiausiai žaizdos sutvirtinta, joje integruotos angos vamzdeliams tvirtinti. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: Apklotas instrumentų stalui 150 x 190 cm – 1 vnt. Apklotas staliukui 100 x 150 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staliukui (Mayo) – 2 vnt. U formos apklotas 200 x 260 cm (plyšys 7 x 102 cm (± 1 x 5 cm)) – 1 vnt. Apklotas 175 x 175 cm – 2 vnt. Apklotas 75 x 75 cm – 2 vnt. Marlinės servetėlės (8 sluoksnių) 10 x 20 cm (± 1 x 2 cm) – 20 vnt. Medvilninis rankšluostėlis 66 x 40 cm (± 5 x 3 cm) – 5 vnt. Lipni juosta 9 x 49 cm (± 1 x 5 cm) – 1 vnt. Chirurginis peiliukas (ašmuo) Nr.10 – 1 vnt. Odos markeris – 1 vnt. Kempinėlė diatermijos elektrodo valymui – 1 vnt. Vienkartinė diatermija su elektrodu – 1 vnt. Vienkartinė diatermija su elektrodu – 1 vnt. Incizinė plėvelė 45 x 55 cm (± 4 x 5 cm) - 1 vnt. Atsiurbimo vamzdis ne trumpesnis kaip 3 m – 1 vnt. Siurblio rankenėlė Yankauer tipo CH 22 – 1 vnt. Švirkštas (su pompa) 150 (100) ml talpos – 1 vnt. Steri-strip 12 x 100 mm (± 2 x 5 mm) – 1 vnt. Specialios apsaugos chalatas XL dydžio – 1 vnt. Standartinės apsaugos chalatai L; XL dydžio – 2 vnt. Rinkinys įpokuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose.
Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM
55. | Aukšto klampumo kaulų cementas | rinkinys | 5 | Cemento sudėtyje turi būti a) antibiotikas (gentamicinas, ne mažiau 0,5gr/40gr.cemento); b) ZrO (cirkonio oksidas) - kaip rentgeno kontrastinė medžiaga; c) cementas t.b. žalios spalvos tam, kad revizijos metu atskirti nuo kaulo;d) milteliai t.b. sterilizuoti EO (etileno oksidu); e) molekulinis svoris ne daugiau kaip 350000 Da; Turi turėti CE ženklinimą. Viename flakone 40±1g
Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 55-ai pirkimo daliai EUR su PVM
56. | Sintetinė medžiaga skirta užpildyti susidariusį kaulo defektą. |  |  | Chirurginio kalcio sulfato granulės, ritinėlio formos, 4,5±0,5 mm diametro, skirtos kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui. Medžiaga sterili, rentgenokontrastinė, osteokonduktinė. Rezorbuojasi ir perauga kaulu per 12-16 savaičių laikotarpį. Be antibiotikų.
56.1. | 5ml | vnt. | 30
56.2. | 10ml | vnt. | 60
56.3. | 20ml | vnt. | 15
Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM
57. | Sintetinis gipsas |  |  | Sintetinis, sudarytas iš megzto stiklo pluošto audinio, įmirkyto vandeniu aktyvuojama poliuretanine derva. Atsparus drėgmei, hipoalerginis, lengvas, stiprus, akytas ir pralaidus rentgeno spinduliams. Galimybė pasirinkti spalvą. Juostos ritiniai įpakuoti į užlydytą folijos maišelį. Galimas nuokrypis pločiui ±0,5cm, ilgiui ±10cm
57.1. | kietas 3,6m x5,1 cm | vnt. | 400
57.2. | pusiau kietas 1,8m x2,5cm | vnt. | 300
57.3. | pusiau kietas3,6m x5,1cm | vnt. | 600
57.4. | pusiau kietas 3,6m x7,6cm | vnt. | 400
Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 57-ai pirkimo daliai EUR su PVM
58. | Sintetinė kojinė gipsavimui |  |  | Naudojama kaip paklotas visiems standartiniams sintelinio gipso uždėjimams, tinkama naudoti ir įprastiems gipsams. Įpakuota ritinėliais. Galimas nuokrypis pločiui ±0,5cm, ilgiui ±10cm.
58.1. | 2,5 cm x 22,75m | vnt. | 6
58.2. | 5cm x22,75m | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM
59. | Medicininės žirklės pusiau kietam gipsui nuimti | vnt. | 2 | Buku galu, naudojamos pusiau kietam gipsui nuimti. Dydis 18 cm (±0,2 cm). Pagamintos iš volframo karbido kietmetalio arba lygiavertės medžiagos.
Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 59-ai pirkimo daliai EUR su PVM
60. | Kiršnerio vielos |  |  | Vielos nurodytų diametrų. Medicininis plienas. Ilgis- ne trumpesnės 30 cm.
60.1. | 0,7 mm | vnt. | 100
60.2. | 0,9 mm | vnt. | 100
60.3. | 1,1 mm | vnt. | 200
60.4. | 1,4 mm | vnt. | 200
60.5. | 1,6mm | vnt. | 200
60.6. | 2,0 mm | vnt. | 200
Bendra pasiūlymo suma 60-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 60-ai pirkimo daliai EUR su PVM
61. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema |  |  | Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" formos inkarų su #2 storio ultraaukštos molekulinės masės (UHMW) pinto polietileno pluošto siūlais ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. Dviguba "U" formos fiksacija, turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
61.1 | su nesirezorbuojančiais "T" formos inkarais |  |  | T" inkarų cheminė sudėtis- "peek optima" arba lygiavertis polimeras
61.1.1. | rinkinys su tiesia pravedimo adata | vnt. | 10
61.1.2. | rinkinys su lenkta pravedimo adata | vnt. | 60
61.1.3. | rinkinys su reversine pravedimo adata | vnt. | 10
61.2. | su besirezorbuojančiais "T" formos inkarais |  |  | T inkarų cheminė sudėtis- Poli -L- pieno rūgštis (PLLA) arba lygiavertis polimeras
61.2.1. | rinkinys su tiesia pravedimo adata | vnt. | 10
61.2.2. | rinkinys su lenkta pravedimo adata | vnt. | 10
61.2.3 | rinkinys su reversine pravedimo adata | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo suma 61-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 61-ai pirkimo daliai EUR su PVM
62. | Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas | 1vnt./dėž. | 15 | Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą, dydis 6 x 8 cm ±0,5cm
Bendra pasiūlymo suma 62-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 62-ai pirkimo daliai EUR su PVM
63. | Kietojo dangalo siūlės hermetikas | vnt. | 10 | Sistema kietojo dangalo siūlės hermetiko paruošimui ir aplikavimui.Skirta naudoti galvos ir stuburo smegenų operacijų metu kaip papildoma priemonė užtikrinti siūlės sandarumą. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir trilizino arba lygiaverčių medžiagų tirpalų ir aplikavimui. Hermetikas sterilus, absorbuojamas per 4-8 savaites. Bendras tūris 5 ml ±0,1ml
Bendra pasiūlymo suma 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM
64. | Chirurginiai klijai | vnt. | 30 | Sintetiniai, besirezorbuojantys. Sudedamoji medžiaga – 2-octyl cianokrilatas ir butilo laktoilo cianocilatas (BLCA) arba lygiavertė. Sterilūs, vienkartiniai. Ampulėje 0,5 ± 0,1ml klijų.
Bendra pasiūlymo suma 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM
65. | Hemostatinis veltinis | vnt. | 25 | Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos skaidulų, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu, pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. Išmatavimai 3 x 5 x 0,5 ± 0,3 cm.
Bendra pasiūlymo suma 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM
66. | Frezos kraniotomui |  |  | Privalo būti tinkamos naudoti su ligoninėje turimu Linvatec Conmed kraniotomu.
66.1. | Diametras 1,8 mm, galvutės ilgis 11 mm. | vnt. | 30
66.2. | Diametras 2,2 mm, galvutės ilgis 16 mm. | vnt. | 30
Bendra pasiūlymo suma 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM
67. | Aušinimo-plovimo vamzdelių komplektas tinkantis "Linvatec" didelio greičio grąžtui "CoolFlex" | vnt. | 30 | Komplekte su kasete pajungimui prie kontrolerio pompos; Komplekte su kasete pajungimui prie diedelio greičio grąžto; Jungtis prie skysčio rezervuaro; Aušinimo skysčio nutekėjimo linija; Plovimo linija su skysčio padavimo reguliatoriumi; Spaustukai prisegti prie jėgos instrumento laido; Sterilus.
Bendra pasiūlymo suma 67-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 67-ai pirkimo daliai EUR su PVM
68. | Aušinimo vamzdelių komplektas tinkantis "Linvatec" didelio greičio grąžtui "CoolFlex" | vnt. | 30 | Komplekte su kasete pajungimui prie kontrolerio pompos; Komplekte su kasete pajungimui prie didelio greičio grąžto; Jungtis prie skysčio rezervuaro; Aušinimo skysčio recirkuliacijos linija skysčio gražinimui atgal į rezervuarą (uždaras skysčio ratas).
Bendra pasiūlymo suma 68-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 68-ai pirkimo daliai EUR su PVM
69. | Intrakranijinio slėgio matavimo daviklio rinkinys | vnt. | 8 | Su kaukolės varžtu. Tinkamas parenchiminiam ir subduriniam monitoravimui. Rinkinį sudaro daviklis, varžtas, gylį reguliuojanti tarpinė, obturatorius/perforatorius, grąžtelis. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Tinkantis Codman ICP Express monitoriui. Sterilus, vienkartinio naudojimo.
Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 69-ai pirkimo daliai EUR su PVM
70. | Intrakranijinio slėgio matavimo daviklio rinkinys | vnt. | 3 | Su ventrikuliniu kateteriu. Tinka intrakranijinio slėgio matavimui ir smegenų skysčio drenažui. Rinkinį sudaro daviklis integruotas į kateterį, ventrikulinis kateteris su stiletu,trokaras. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Tinkantis Codman ICO Express monitoriui. Sterilus, vienkartinio naudojimo.
Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 70-ai pirkimo daliai EUR su PVM
71. | Ventrikuloperitoninio šunto kateterių sujungiklis | vnt | 15 | Tiesus sujungiklis, skirtas sujungti ventrikuloperitoninio šunto kateterius, kurių vidinis diametras 1,2mm ir išorinis diametras 2,5mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos. Vidinis diametras 1,0±0,2mm, išorinis diametras 2,0±0,2mm.
Bendra pasiūlymo suma 71-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 71-ai pirkimo daliai EUR su PVM
72. | Ventrikuloperitoninio šunto standartinių ir juosmeninių kateterių sujungiklis | vnt | 15 | Tiesus sujungiklis, skirtas sujungti ventrikuloperitoninio šunto standartinius kateterius, kurių vidinis diametras 1,2mm bei išorinis diametras 2,5mm ir juosmeninius kateterius. Pagamintas iš titano, ar lygiavertės medžiagos.Vieno galo išorinis diametras 2,0±0,2mm, kito galo išorinis diametras 1,5±0,2mm.
Bendra pasiūlymo suma 72-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 72-ai pirkimo daliai EUR su PVM
73. | Ventrikuloperitoninio šunto kateterių uždarymo kaištis | vnt | 15 | Su rutulio formos galu, skirtas uždaryti ventrikuloperitoninio šunto kateterius, kurių vidinis diametras 1,2mm ir išorinis diametras 2,5mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, tiesus, diametras 2,0±0,2mm
Bendra pasiūlymo suma 73-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 73-ai pirkimo daliai EUR su PVM
74. | Plazmafiltracijos rinkiniai | rink. | 30 | 1. Sterilus, be latekso, rinkinio svoris 600g. 2. Bendras kraujo tūris filtre 88 ml (+/-10%).3. Filtro membrana iš polipropileno. 4. Filtro paviršiaus plotas 0,35 m2. 5. Sterilizacija etileno oksidu. 6. Kraujo magistralės su plazma filtru viename rinkinyje. 7.Tinka ligoninėje naudojamam Gambro aparatui "Prisma".
Bendra pasiūlymo suma 74-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra pasiūlymo suma 74-ai pirkimo daliai EUR su PVM
Vienkartinės hemodializės priemonės
75. | Koncentratai bikarbonatinei dializei
75.1. | Rūgštus koncentratas | vnt. | 100 | Skiedimo santykis 1 : 34. Įpakuotas po 10 litrų. Sudėtis: Na+ - nuo 138 mmol/l iki 140 mmol/l; K+ - 2 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca+ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | Skiedimo santykis 1 : 44. Įpakuotas po 10 litrų. Sudėtis: Na+ - 138 mmol/l; K+ - 2 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca+ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | AC-F 213/4, Fresenius Medical Care, 2628621 | 10.14 | 10.65 | 1014
75.2. | Rūgštus koncentratas | vnt. | 100 | Skiedimo santykis 1 : 34. Įpakuotas po 10 litrų. Sudėtis:Na+ - nuo 138 mmol/l iki 140 mmol/l; K+ - 1 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca++ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | Skiedimo santykis 1 : 44. Įpakuotas po 7,8 litrų. Sudėtis:Na+ - 138 mmol/l; K+ - 1 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca++ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | AC-F 113/1, Fresenius Medical Care, 2624621 | 10.14 | 10.65 | 1014
75.3. | Rūgštus koncentratas | vnt. | 100 | Skiedimo santykis 1 : 34. Įpakuotas po 10 litrų. Sudėtis: Na+ - nuo 138 mmol/l iki 140 mmol/l; K+ - 3 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca++ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | Skiedimo santykis 1 : 44. Įpakuotas po 10 litrų. Sudėtis: Na+ - 138 mmol/l mmol/l; K+ - 3 mmol/l; Mg++ - 0,5 mmol/l; Ca++ - 1,5 mmol/l; Glukozė – 1 g/l | AC-F 313/1, Fresenius Medical Care, 5626621 | 10.14 | 10.65 | 1014
Bendra pasiūlymo suma 75-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 3042
PVM ( 5 %) suma | [7 empty] | 152.1
Bendra pasiūlymo suma 75-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 3194.1
77. | Ilgalaikio naudojimo juguliariniai hemodializės kateteriai 8 Fr | vnt. | 4 | Ilgalaikio naudojimo kateteris, 18-24 cm ilgio, 2 – jų kanalų. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė skirtingų spalvų, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova). | Ilgalaikio naudojimo kateteris, 18 cm ilgio, 2 – jų kanalų. Sparneliai kateterio fiksacijai prie odos. Proksimalinės linijos - arterinė ir veninė peršviečiamos, atžymėtos skirtingomis spalvomis, su užspaudikliais. Poodinio fiksavimo žiedas (mova). | HEMO-CATH LT, medCOMP, SL18P | 492.35 | 516.97 | 1969.4
Bendra pasiūlymo suma 77-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 1969.4
PVM ( 5 %) suma | [7 empty] | 98.47
Bendra pasiūlymo suma 77-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 2067.87
78. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,3-1,4 m2 | vnt. | 50 | Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais arba gama spinduliais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 9,0 -10,5. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea ≥ 190; kreatininas ≥ 175; fosfatai ≥ 150, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,0 m2 Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 8. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 180; kreatininas 165; fosfatai 141. | Fx5, Fresenius Medical Care, 5004831 | 15 | 15.75 | 750
Bendra pasiūlymo suma 78-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 750
PVM ( 5 %) suma | [7 empty] | 37.5
Bendra pasiūlymo suma 78-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 787.5
79. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,6-1,7 m2 | vnt. | 50 | Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais arba gama spinduliais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 11,0 – 13,0. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea ≥ 195; kreatininas ≥ 180; fosfatai ≥ 160, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,4 m2 Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 12. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 191; kreatininas 178; fosfatai 160. | Fx8, Fresenius Medical Care, 5004731 | 11.58 | 12.16 | 579
Bendra pasiūlymo suma 79-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 579
PVM ( 5 %) suma | [7 empty] | 28.95
Bendra pasiūlymo suma 79-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 607.95
80. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8-1,9 m2 | vnt. | 50 | Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais arba gama spinduliais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 13,5 – 15,0. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea ≥ 195; kreatininas ≥ 185; fosfatai ≥ 170, nesiūlyti su ETO sterilizacija. | Dializatorius: Paviršiaus plotas 1,8 m2 Pilnai sintetinė polisulfoninė membrana. Sterilizacija – garais. Mažo pralaidumo. UF koefic. ml/h mmHg 14. Klirensai, kai dializato tekmė Q – 500 ml/min ir kraujo tėkmė Q – 200 ml/min.: urea 193; kreatininas 181; fosfatai 170. | Fx10, Fresenius Medical Care, 5004741 | 9 | 9.45 | 450
Bendra pasiūlymo suma 80-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 450
PVM ( 5 %) suma | [7 empty] | 22.5
Bendra pasiūlymo suma 80-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 472.5