Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-____/25

1 pirkimo dalis. Vaizdo endoskopinė sistema-1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo centras | 1 vnt. | Vaizdo centras |  |
| 1.1 | Vaizdo sistema skirta: | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui | Vaizdo sistema skirta: Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui | Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu, vaizdo gerinimo funkcija: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 2. Stebėjimo režimas skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režime arba lygiavertis 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis | Stebėjimas specialiu apšvietimu, vaizdo gerinimo funkcija: 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 2. Stebėjimo režimas skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui, siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režime 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus | Prekių aprašymo psl. Nr. 19, 38, 87 |
| 1.3 | Vaizdo ekrane funkcija | Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertė | Vaizdo ekrane funkcija: Vaizdas vaizde (PIP) | Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 1.4 | Jutiklinis skydelis arba procesoriaus skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena | Jutiklinis skydelis: Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena | Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 5, 85 |
| 1.5 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai, 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomi mygtukai arba galimybė priskirti funkciją klaviatūros mygtukams | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: 1. 5 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai 2. 16 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomų mygtukų | Prekių aprašymo psl. Nr. 5, 6, 25, 87 |
| 1.6 | Automatinis stiprinimo valdymas arba automatinis šviesos intensyvumo valdymas | Būtina | Automatinis šviesos intensyvumo valdymas | Prekių aprašymo psl. Nr. 7 |
| 1.7 | Diafragmos rėžimas: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis | Diafragmos rėžimas: 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis | Prekių aprašymo psl. Nr. 8 |
| 1.8 | Signalų išvesties formatas: | 4K formatas:12G-SDI arba lygiavertis HDTV (arba HD) formatas: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba lygiavertis | Signalų išvesties formatas: 4K formatas:12G-SDI | Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 17 |
| 1.9 | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų | Paciento duomenų įvedimas: 500 | Prekių aprašymo psl. Nr. 87 |
| 1.10 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir / arba nešiojamas atminties įtaisas | Vaizdų išsaugojimo atmintis: nešiojamas atminties įtaisas | Prekių aprašymo psl. Nr. 10, 11, 12 |
| 1.11 | LED šviesos šaltinis | LED šviesos diodų skaičius ≥ 3 | LED šviesos šaltinis: LED šviesos diodų skaičius 5 | Prekių aprašymo psl. Nr. 24 |
| 1.12 | Oro tiekimas | Būtinas |  | Prekių aprašymo psl. Nr. 13, 14 |
| 1.13 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių arba anglų | Prietaiso valdymo kalba: angų | Prekių aprašymo psl. Nr. 5, 15 |
| 2. | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius | 1 vnt. | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 34, 35 |
| 2.1 | Dydis | 31” įstrižainė | Dydis: 32” įstrižainė | Prekių aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.2 | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina | Skirtas naudoti medicinoje | Prekių aprašymo psl. Nr. 36 |
| 2.3 | Įvestys | 4K įvestys: 12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba lygiavertės HDTV ( arba HD) įvestys: 3G-SDI, DVI-D arba lygiavertės | Įvestys: 4K įvestys: 12G-SDI, DisplayPort, HDMI | Prekių aprašymo psl. Nr. 35 |
| 2.4 | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde arba lygiavertis 2. Vaizdas ne vaizde arba lygiavertis | Vaizdo perteikimas dviem kanalais: 1. Vaizdas vaizde 2.Vaizdas ne vaizde | Prekių aprašymo psl. Nr. 34 |
| 2.5 | Skiriamoji geba | 4K raiškos, ne blogiau 3840 x 2160 | Skiriamoji geba: 4K raiškos, 3840 x 2160 | Prekių aprašymo psl. Nr. 35 |
| 3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. | Vežimėlis endoskopinei įrangai: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 49 |
| 3.1 | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba lygiaverte artikuliuojama monitoriaus rankena | Laikiklis vaizdo monitoriui: Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) | Prekių aprašymo psl. Nr. 50, 88 |
| 3.2 | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem | Endoskopų laikiklis endoskopams: dviem endoskopams | Prekių aprašymo psl. Nr. 51 |
| 3.3 | Skiriamasis transformatorius | Būtina | Skiriamasis transformatorius | Prekių aprašymo psl. Nr. 52 |
| 3.4 | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Prekių aprašymo psl. Nr. 52 |
| 3.5 | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Ne mažiau kaip 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti; | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti: 4 lentynos | Prekių aprašymo psl. Nr. 49 |
| 3.6 | CO2 balionų laikiklis | Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje | CO2 balionų laikiklis: Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje | Prekių aprašymo psl. Nr. 51, 52 |
| 4. | Vakuuminis siurblys | 1 vnt. | Vakuuminis siurblys: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 36 |
| 4.1 | Vakuumas | ≥ 90 kPa | Vakuumas: 93 kPA | Prekių aprašymo psl. Nr. 37 |
| 4.2 | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | 40 l/min., | Nominalus laisvasis oro srovės greitis: 40 l/min | Prekių aprašymo psl. Nr. 37 |
| 4.3 | Komplektuojamas | 1. Su daugkartinėmis silikoninėmis žarnelėmis ≥ 2 kompl. arba vienkartinėmis ≥ 20 vnt., 2. 2 l indai, autoklavuojami ≥ 2 vnt. 3. Filtrai ≥ 20 vnt. | Komplektuojamas: 1. Su daugkartinėmis silikoninėmis žarnelėmis 2 kompl. 2. 2 l indai, autoklavuojami 2 vnt. 3. Filtrai 20 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 36, 37, 38 |
| 5. | Peristaltinė apiplovimo pompa | 1 vnt. | Peristaltinė apiplovimo pompa: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 40 |
| 5.1 | Prietaiso taikymo sritys | Plovimo siurblys skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu | Prietaiso taikymo sritys: plovimo siurblys skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu | Prekių aprašymo psl. Nr. 41 |
| 5.2 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą : ≥500 ml/min. | Reguliuojamas vandens srautas: 1. Per papildomą vandens kanalą : 300 ml/min; 2. Per instrumento kanalą : 650 ml/min. | Prekių aprašymo psl. Nr. 42 |
| 5.3 | Nuotolinio valdymo funkcija | 1.Valdoma endoskopo mygtuku ir/arba pedalu | Nuotolinio valdymo funkcija: Valdoma endoskopo pedalu | Prekių aprašymo psl. Nr. 44 |
| 5.4 | Komplektacija: | ≥ 1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garais arba vienkartinės gandinės ≥ 50 vnt. | 4 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garais | Prekių aprašymo psl. Nr. 90 |
| 6. | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją | Prekių aprašymo psl. Nr. 53 |
| 6.1 | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją | Prekių aprašymo psl. Nr. 56 |
| 6.2 | Jutiklinis ekranas arba informacinis ekranas | Jame arba atskirame indikatoriuje rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). | Jutikliniame ekrane rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui/srovėms, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). | Prekių aprašymo psl. Nr. 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, |
| 6.3 | Darbo režimai: |  |  |  |
| 6.4 | Monopolinis pjovimas arba lygiavertis | ≥ 120 W | Monopolinis pjovimas Pure Cut. Išėjimo galia iki 400 W | Prekių aprašymo psl. Nr. 69, 70 |
| 6.5 | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba lygiavertis | ≥ 120 W | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas ENDO režimas. Išėjimo galia iki 120 W. | Prekių aprašymo psl. Nr. 56, 71, 72 |
| 6.6 | Monopolinė minkšta koaguliacija arba lygiavertė | ≥ 120 W | Monopolinė švelni koaguliacija Contact Coag. Išėjimo galia iki 200 W. | Prekių aprašymo psl. Nr. 76, 77 |
| 6.7 | Monopolinė forsuota koaguliacija arba lygiavertė | ≥ 120 W | Monopolinė forsuota koaguliacija Forced Prep. Išėjimo galia iki 150 W. | Prekių aprašymo psl. Nr. 74, 75 |
| 6.8 | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba lygiavertė | ≥ 100 W | Bipolinė koaguliacija BiCoag. Išėjimo galia iki 120 W. | Prekių aprašymo psl. Nr. 78, 79 |
| 6.9 | Aparato komplektacija: |  |  |  |
| 6.10 | Neutralus paciento vienkartinis elektrodas | ≥100 vnt. | Neutralus paciento vienkartinis elektrodas. Pakuotėje 50 vnt. Kiekis 100 vnt. Kodas: 80-344-09-04 | Prekių aprašymo psl. Nr. 81 |
| 6.11 | Neutralaus paciento elektrodo laidas | ≥1 vnt. | Neutralaus paciento elektrodo laidas. Kiekis 1 vnt. Kodas: 80-294-44-04 | Prekių aprašymo psl. Nr. 82 |
| 6.12 | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | ≥1 vnt. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui. Kiekis 1 vnt. Kodas: 83-120-51-04 arba 83-120-50-04 | Prekių aprašymo psl. Nr. 84, 85 |
| 6.13 | Kojinis jungiklis | ≥ 1 vnt. | Kojinis jungiklis Kiekis 1 vnt. Kodas: 80-811-30-04 | Prekių aprašymo psl. Nr. 63 |
| 7. | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. | Vaizdo gastroskopas: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° | Regėjimo laukas: 140° | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.2 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm | Regėjimo lauko gylis: 2-100 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.3 | Lenkimo aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn kampai: | ≥ 200°/ ≥ 90°/≥ 90°/≥ 90° | Lenkimo aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn kampai: 210°/ 120°/≥ 100°/≥ 100° | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.4 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,9 mm | Įvedamo vamzdelio diametras: 9,2 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,9 mm | Distalinės dalies diametras: 9,2 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.6 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm | Kanalo diametras: 2,8 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm | Darbinis ilgis: 1010 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 7.8 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi: vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio | Prekių aprašymo psl. Nr. 17, 29 |
| 8. | Vaizdo kolonoskopas | 1 vnt. | Vaizdo kolonoskopas: 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° | Regėjimo laukas: 170° | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.2 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm | Regėjimo lauko gylis: 2-100 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.3 | Lenkimo aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn kampai: | ≥ 180°/ ≥ 180°/≥ 160°/ ≥ 160° | Lenkimo aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn kampai:180°/ 180°/≥ 160°/160° | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.4 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,2 mm | Įvedamo vamzdelio diametras: 12 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 13,2 mm | Distalinės dalies diametras: 12,2 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | Kanalo diametras: 3,8 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1650 mm | Darbinis ilgis: 1700 mm | Prekių aprašymo psl. Nr. 26 |
| 8.8 | Vaizdo kolonoskopo įvedimo vamzdelio savybės- reguliuojamas standumas | Būtina | Vaizdo kolonoskopo įvedimo vamzdelio savybės- reguliuojamas standumas | Prekių aprašymo psl. Nr. 46 |
| 8.9 | Papildomas kanalas vandeniui | Būtina | Papildomas kanalas vandeniui | Prekių aprašymo psl. Nr. 25 |
| 8.10 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi: vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio | Prekių aprašymo psl. Nr. 17, 18, 89 |
| 9. | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | 1 vnt. | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | Prekių aprašymo psl. Nr. 48 |
| 9.1 | Prietaiso taikymo sritys | Įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu tiekti CO2 dujas | Prietaiso taikymo sritys: Įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu tiekti CO2 dujas | Prekių aprašymo psl. Nr. 48 |
| 9.2 | Dujų šaltinio pasirinkimas | CO2 dujų balionas ir CO2 dujų linija | Dujų šaltinio pasirinkimas: CO2 dujų balionas | Prekių aprašymo psl. Nr. 48 |
| 10. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai ir lygiaverčiai dokumentai | CE sertifikatai |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Kartu su įranga pateikiama instrukcija: lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Garantinis laikotarpis: 24 mėn. |  |

| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |
| --- | --- |
| PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | Direktorius Jonas Baltrušaitis |
| (parašas) | (parašas) |