## 1-53 pirkimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
17 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (armuoti):
17.1. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 22 | 33.31 | 5% | 732.82 | 769.461 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 84- 86 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.2. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 33 | 33.31 | 5% | 1099.23 | 1154.1915 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.3. | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 11 | 33.31 | 5% | 366.41 | 384.7305 | 1. Reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 104-122 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.4. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 33.31 | 5% | 366.41 | 384.7305 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją100- 110 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.5. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 22 | 33.31 | 5% | 732.82 | 769.461 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 116- 128 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.6. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 33.31 | 5% | 366.41 | 384.7305 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 6 mm diametro. 3. Vamzdelio bendras ilgis 70-72 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
17.7. | Tracheostomijos vamzdeliai | vnt. | 11 | 33.31 | 5% | 366.41 | 384.7305 | 1. Su manžete, reguliuojamo gylio, armuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją122- 134 mm+-1mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Tekefkex Medical | 121903
|  |  |  | 17 dalis iš viso, Eur: |  | 4030.51 | 4232.0355 |  |  |  | 4500
31 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
31.1. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 349 | 5% | 3839 | 4030.95 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160245F
31.2. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 367 | 5% | 4037 | 4238.85 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160246F
|  |  |  | 31 dalis iš viso, Eur: |  | 7876 | 8269.8 |  |  |  | 9000
47 | Sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui ,,Philips Intelivue 70, Dreager monitoriams. | vnt. | 82 | 33 | 5% | 2706 | 2841.3 | 1.Infuzinė sistema. 2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg. 3.Vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. 4.Trijų krypčių kranelis. 5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm. 6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. 7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta. 8.Sistema turi būti tiekiama su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais. 9.Sterili. 10.Vienkartinė, individualiame įpakavime. | Edwards Lifesciences, JAV | PX260 | 3000
48 | Vienkartinai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai
48.1. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai L dydis | vnt. | 11 | 225 | 5% | 2475 | 2598.75 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5mm.Vidinis diametras 2,2mm.Ilgis 600m. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5. L dydis. | Ambu | 477001000
48.2. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai M dydis | vnt. | 33 | 225 | 5% | 7425 | 7796.25 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5,8mm.Vidinis diametras 2,8mm.Ilgis 600 mm. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5.M dydis | Ambu | 478001000
|  |  |  | 48 dalis iš viso, Eur: |  | 9900 | 10395 |  |  |  | 14500