# 4 pirkimo dokumentų priedas

# UAB „ST. JUDE MEDICAL BALTIC“ SIŪLOMŲ VIENKARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI, TIEKIAMŲ KONSIGNACIJOS PAGRINDAIS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas*, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-18. | NESIŪLOMA |  |  |
| 19. | Prieširdžių pertvaros defekto uždarikliai mažesniems defektams uždaryti | Komplektuojamas su atitinkama įvedimo sistema. Uždariklis su mechanizmu, kuris išskleidus uždariklį jį išcentruoja. Lankstūs (artikuliuojantys) uždariklio diskai (burės). Uždariklio padėtį po išskleidimo galima koreguoti, prisitaiko prie pertvaros anatomijos, karkasas padengtas specialia anatomiškai suderinta danga. Uždariklis komplektuojamas su specialiu mechanizmu, kurio pagalba išskleistą uždariklį galima suskleisti, paleidimo mechanizmas pritaikytas manipuliuoti viena ranka. Uždariklio vidinis diametras - nuo 6 mm iki 38 mm; išorinis išskleisto uždariklio diametras - nuo 20 mm iki 58 mm (atvirai ovalinei angai uždaryti - nuo 20 mm iki 35 mm). Skirtas pertvaros defektams nuo 6 mm iki 38 mm („žingsniais“ kas 2 mm) uždaryti. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Septal Occluder modeliai nuo 9-ASD-004 iki 9-ASD-040 (Katalogas, psl.6-7; Katalogas Nr. 1, psl. 5 ), komplektuojamas su įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45° Delivery Systems : modeliai 9-ITV06F45/60, 9-ITV07F45/60, 9-ITV07F45/80, 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV10F45/80, 9-ITV12F45/80 (Katalogas, psl. 48), matavimo balionu AMPLATZER™ Sizing Balloon II: modeliai 9-SB-018, 9-SB-024, 9-SB-034 (Katalogas, psl.56) ir viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl. 58). Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ PFO Occluder: modeliai 9-PFO-018, 9-PFO-025, 9-PFO-30, 9-PFO-035 (Katalogas, psl. 12-13; Katalogas Nr. 1, psl. 23) komplektuojamas su įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45° Delivery Systems: modeliai 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80 (Katalogas, psl. 48) ir viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl. 58). |
| 20. | Sistema perkateteriniam prieširdžių defektų šalinimui | Sistemą sudaro: prieširdžių pertvaros defekto arba kairiojo prieširdžio ausytės uždariklis, matavimo balionas, įvedimo sistema, viela pravedėjas. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder modeliai nuo 9-ACP2-007-016 iki 9-ACP2-010-034 (Amulet katalogas, psl.1), su įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45˚ x 45˚ Delivery Sheath: modeliai DS-TV45x45-12F-080, DS-TV45x45-14F-080 (Amulet katalogas, psl.1) ir viela-pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Amulet katalogas, psl.1). (Amulet pocket book 2017, psl. 9, 18, 19) Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Septal Occluder modeliai nuo 9-ASD-004 iki 9-ASD-040 (Katalogas, psl. 6-7; Katalogas Nr. 1, psl. 5), komplektuojamas su įvedimo sistema AMPLATZER ™ TorqVue™ 45° Delivery Systems: modeliai 9-ITV06F45/60, 9-ITV07F45/60, 9-ITV07F45/80, 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV10F45/80, 9-ITV12F45/80 (Katalogas, psl.48), matavimo balionu AMPLATZER™ Sizing Balloon II: modeliai 9-SB-018, 9-SB-024, 9-SB-034 (Katalogas, psl. 56) ir viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl.58). |
| 21. | Prieširdžių pertvaros defekto uždariklis | Savaime išsiplečiantis, sudarytas iš dviejų diskų sujungtų trumpa jungtimi. Jungtis turi pilnai priglusti prie defekto kraštų. Kairio prieširdžio disko skersmuo turi būti 10 mm didesnis už dešiniojo. Prietaisas pagamintas iš nitinolio vijų su dakrono užpildu. Dydis: nuo 4 mm iki 40 mm. Naudojamas su 6-12 F 45° įvedimo sistemomis. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Septal Occluder modeliai nuo 9-ASD-004 iki 9-ASD-040 (Katalogas, psl.6-7; Katalogas Nr. 1, psl. 5), komplektuojamas su įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45° Delivery Systems: modeliai 9-ITV06F45/60, 9-ITV07F45/60, 9-ITV07F45/80, 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV10F45/80, 9-ITV12F45/80 (Katalogas, psl.48), matavimo balionu AMPLATZER™ Sizing Balloon II: modeliai 9-SB-018, 9-SB-024, 9-SB-034 (Katalogas, psl.56) ir viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl.58). |
| 22. | Foramen ovale defekto uždariklis | Pagamintas iš nitinolio su dakrono užpildu. Prietaisas sudarytas iš dviejų sujungtų diskų. Tiek kairiojo, tiek dešiniojo prieširdžių disko diametrai 18 mm, 25 mm, 30 mm. Įvedamas su 8 - 9 F 45° įvedimo sistema. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ PFO Occluder modeliai 9-PFO-018, 9-PFO-025, 9-PFO-30, 9-PFO-035 (Katalogas, psl. 12-13; Katalogas Nr. 1, psl. 23), įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45° Delivery Systems: modeliai 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80 (Katalogas, psl. 48) ir viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl. 58). |
| 23. | Kairiojo prieširdžio ausytės uždariklis | Pagamintas iš nitinolo su dakrono užpildu. Korpuso diametras nuo 16 mm iki 30 mm. Gylis ne mažiau 10 mm. Disko diametras nuo 20 mm iki 36 mm. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder : modeliai nuo 9-ACP2-007-016 iki 9-ACP2-010-034 (Amulet katalogas, psl.1, 5, 11) (Amulet pocket book 2017, psl. 9, 18) |
| 24. | Kairiojo prieširdžio ausytės uždariklio įvedimo sistemos | Specializuotos įvedimo sistemos, skirtos kairio prieširdžio ausytės uždarikliui įvesti: nuo 6 iki 12 F, 45°, ilgis nuo 60 cm iki 80 cm. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Amulet™ Delivery Sheath: modeliai DS-TV45x45-12F-080, DS-TV45x45-14F-080 (Amulet katalogas, psl.9) (Amulet pocket book 2017, psl. 19) |
| 25. | Kairiojo prieširdžio ausytės uždariklio įvedimo vielos pravedėjai | Specializuotos įvedimo vielos, skirtos kairio prieširdžio ausytės uždarikliui įvesti: dydis 0,035 colio. Ilgis nuo 260 cm iki 300 cm. J formos | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-002 (Katalogas, psl.58) (Amulet pocket book 2017, psl. 19) |
| 26. | Priemonės atviro arterinio (Botalo) latako perkateteriniam uždarymui | Sistemą sudaro: latako uždariklis, įvedimo sistema. Turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. Tiekėjas užtikrina galimybę, nepavykus implantacijai grąžinti sistemą gamintojui ir pakeisti ją nauja nemokamai. Savaime išsiplečiantis, sudarytas iš dviejų diskų sujungtų trumpa jungtimi. Supintas iš nitinolio vielelių, kurių visi laisvieji galai sujungti tik proksimalioje (plaučių arterijos) dalyje rutuliuko formos netraumatiniu užspaudikliu iš nitinolio. Aortos disko skersmuo turi būti didesnis už plaučių arterijos. Uždariklis su atjungimo nuo įvediklio sistema, pagamintas tik iš nitinolio, nenaudojant kitų medžiagų. Uždariklio atjungimo nuo įvediklio sistema nėra pagaminta sriegio principu, kas leidžia lengvai pozicionuoti bei sukinėti sistemą įvedimo metu, nebijant, kad jis atsijungs nuo įvediklio per anksti. |  |
| 26.1. | Arterinio latako uždariklis | Pagamintas iš nitinolio su audiniu. Aortinės dalies diametras nuo 9 mm iki 21 mm. Plaučių arterijos dalies diametras nuo 5 mm iki 18 mm. Aukštis nuo 4 mm iki 6 mm. Įvedamas su nuo 5 F iki 7 F įvedimo sistema. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Duct Occluder : modeliai nuo 9-PDA-003 iki 9-PDA-009 (Katalogas, psl.16-17; Katalogas Nr. 1, psl. 9) įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 180° Delivery Systems: modeliai 9-ITV05F180/60 ir 9-ITV06F180/80 (Katalogas, psl.48), viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-001 (Katalogas, psl. 58) |
| 26.2. | Fistulių uždariklis | Pagamintas iš nitinolio su audiniu. Diametrai 4x2, 6x3, 8x4, 10x4, 12x5. Aukštis iki 3 mm. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Duct Occluder II: modeliai nuo 9-PDA2-03-04 iki 9-PDA2-06-06 (Katalogas, psl.18-19; Katalogas Nr. 1, psl. 11) ir AMPLATZER™ Duct Occluder II Additional Sizes: modeliai nuo 9-PDA2AS-03-02-L iki 9-PDA2AS-05-06-L (Katalogas, psl.20-21; Katalogas Nr.1, psl. 13), įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ LP Delivery System: modeliai 9-TVLP4F90/060, 9-TVLP4F90/080, 9-TVLP5F90/060, 9-TVLP5F90/080 (Katalogas, psl.50; Katalogas Nr.1, psl. 33), AMPLATZER ™TorqVue™ LP Catheter 9-TVLPC4F90/080 (Katalogas, psl.51; Katalogas Nr. 1, psl. 33), viela pravedėju AMPLATZER™ Guidewire 9-GW-001(Katalogas, psl. 58) |
| 27. | Priemonės perkateteriniam skilvelių membraninės ir raumeninės dalies defektų šalinimui | Sistemą sudaro: tarpskilvelinės pertvaros defekto membraninės arba tarpskilvelinės pertvaros raumeninės dalies uždariklis, matavimo balionas, įvedimo sistema, viela pravedėjas. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. Tiekėjas užtikrina galimybę, nepavykus implantacijai grąžinti sistemą gamintojui ir pakeisti ją nauja nemokamai. |  |
| 27.1. | Tarpskilvelinės pertvaros membraninės dalies defekto uždariklis | Pagamintas iš nitinolio su dakrono užpildu. Kaklelio diametrai nuo 4 mm iki 18 mm. Kairiojo skilvelio disko diametrai nuo 10 mm iki 24 mm. Dešiniojo skilvelio nuo 8 mm iki 22 mm. Naudojamos su nuo 7F iki 9 F, 180° įvedimo sistemomis. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Membranous VSD Occluder: modeliai nuo 9-VSD-MEMB-004 iki 9-VSD-MEMB-018 (Katalogas, psl.24-25; Katalogas Nr.1, psl. 15), įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 180° Delivery Systems: modeliai 9-ITVP07F180/80, 9-ITVP08F180/80, 9-ITVP09F180/80 (Katalogas, psl.48), viela pravedėjas AMPLATZER™ Guidewire: modeliai 9-GW-003, 9-GW-004 (Katalogas, psl.58) |
| 27.2. | Tarpskilvelinės pertvaros raumeninės dalies defekto uždariklis | Pagamintas iš nitinolio su dakrono užpildu. Kaklelio diametrai nuo 4 mm iki 18 mm. Diskų diametrai nuo 9 mm iki 26 mm. Naudojamos su nuo 5 F iki 9 F, 45 ar 180° įvedimo sistemomis. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Muscular VSD Occluder: modeliai nuo 9-VSD-MUSC-004 iki 9-VSD-MUSC-018 (Katalogas, psl. 26-27; Katalogas Nr. 1, psl. 17) ir AMPLATZER™ P.I. Muscular VSD Occluder: modeliai nuo 9-VSDMUSCPI-016 iki 9-VSDMUSCPI-024 (Katalogas, psl.28-29; Katalogas Nr. 1, psl. 19), įvedimo sistema AMPLATZER™ TorqVue™ 45° and 180° Delivery Systems: modeliai 9-ITV05F180/60, 9-ITV06F45/60, 9-ITV06F180/60, 9-ITV06F180/80, 9-ITV07F45/60, 9-ITV07F45/80, 9-ITV07F180/80, 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV08F180/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV09F180/80, 9-ITV10F45/80 (Katalogas, psl.48), viela pravedėjas AMPLATZER™ Guidewire: modeliai 9-GW-003, 9-GW-004 (Katalogas, psl.58) |
| 27.3. | Įvedimo sistemos | Sistemos nuo 6 F iki 12 F, 45°, nuo 60 cm iki 80 cm ilgio. | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ TorqVue™ 45˚ Delivery Systems: modeliai 9-ITV06F45/60, 9-ITV07F45/60, 9-ITV07F45/80, 9-ITV08F45/60, 9-ITV08F45/80, 9-ITV09F45/80, 9-ITV10F45/80, 9-ITV12F45/80 (Katalogas, psl.48; Katalogas Nr. 1, psl. 27) |
| 28. | Balioniniai kateteriai defekto matavimui | Kateterio ilgis ne mažiau 70 cm. Dydžiai nuo 6 F iki 8 F. Ne mažiau kaip 3 rentgenokontrastiniai markeriai. Suderinama su 0,035 colio viela. Baliono ilgis nuo 35 mm iki 55 mm. Galimybė matuoti nuo 20 mm iki 40 mm defektus | Gamintojas:AGA Medical Corporation AMPLATZER™ Sizing Balloon II: modeliai 9-SB-018, 9-SB-024, 9-SB-034 (Katalogas, psl.56; Katalogas Nr. 1, psl. 39) |
| 29-57 | NESIŪLOMA |  |  |

* Visų siūlomų priemonių gamintojas yra AGA Medical Corporation, St. Jude Medical, Inc., filialas