
Imunohematologinio analizatoriaus nuomos (panaudos) ir reagentų bei papildomų priemonių darbui su juo pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų 

Priedas Nr. 3
ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIAUS (1 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO
Imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija (1 vnt.) 
Pristatoma Į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	ORTHO VISION – 1 vnt. Gamintojas Ortho Clinical Diagnostics, JAV.
	Failas:
Ortho Vision reference guide_EN/LT

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui, automatiniam titravimui bei automatiniam išplėstiniam antigenų nustatymui.

	Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti , imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui, automatiniam titravimui bei automatiniam išplėstiniam antigenų nustatymui.

	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 2, 3 psl.

Failas:

Ortho Vision reference guide_LT – 15, 32 psl.

	3.
	Analizatoriuje turi būti integruoti:
	Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, mėginio padavimo dalis,  reagentų, kasečių ir atliekų talpos, 3 nepriklausomi vienas nuo kito eritrocitų reagentų stovai po ne mažiau nei 11 pozicijų arba lygiavertis sprendimas, kad būtų patogu įdėti ir išimti dalį eritrocitų reagentų kartu su reagentų stovu, inkubatorius kambario ir 37 ºC temperatūros, viso ne mažiau 36 vietos, 2 centrifugos ne mažiau nei po 10 vietų, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui, rezultatų perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą ESIS, STAT funkcija skubiems tyrimams, turi būti galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, su galimybe išsididinti vaizdą arba lygiavertis metodas.
Kartu pateikiamas stalas (jei reikalingas analizatoriui ir kitoms priemonėms susidėti).
	Analizatoriuje integruoti:

Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, mėginio padavimo dalis,  reagentų, kasečių ir atliekų talpos, 3 nepriklausomi vienas nuo kito eritrocitų reagentų stovai po 11 pozicijų, inkubatorius kambario ir 35-39 ºC temperatūros, viso 36 vietos, 2 centrifugos po 10 vietų, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui, rezultatų perdavimas į laboratorijos/ ligoninės informacinę sistemą ESIS, STAT funkcija skubiems tyrimams, yra galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, su galimybe išsididinti vaizdą.
Kartu bus pateikiamas stalas.
	Failas:

Ortho Vision reference guide_LT – 15, 21, 33, 35, 36, 70-72, 74, 172, 173, 182-183, 190, 192-194, 203-205 psl.

Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 2, 3, 4 psl.

Failas:

Ortho Vision LIS guide – 10 psl.

Failas:

TS atitikimas – 1 psl.



	4.
	Papildoma analizatoriaus įranga
	Rankiniam darbui skirta imunohematologinių tyrimų atlikimui  pakaitinė sistema - centrifuga ir inkubatorius integruota viename arba atskira centrifuga ir inkubatorius, kuri (-ie)  turi būti pritaikyta darbui su tais pačiais reagentais kaip ir automatinis analizatorius. Bus naudojama tyrimų atlikimo užtikrinimui tik neveikiant automatiniam analizatoriui.
	Rankiniam darbui skirta imunohematologinių tyrimų atlikimui  pakaitinė sistema - centrifuga ir inkubatorius integruota viename - Ortho Workstation, kuri pritaikyta darbui su tais pačiais reagentais kaip ir automatinis analizatorius.
	Failas:

Ortho Workstation_LT - 5 psl.
Failas:

OrthoWorkstation_Handbook LT/EN

Ortho Workstation, gamintojas Ortho Clinical Diagnostics, JAV.



	5.
	Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė
	Turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti su gamintojo (tiekėjo) pagalbos centru 24/7 (be momentinių rankinių prisijungimų prie įrangos), kontroliuojanti analizatoriaus būklę visą parą nepertraukiamu režimu.
	Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė. Yra instaliuota interaktyvi sistema e-Connectivity komunikuojanti su gamintojo (tiekėjo)  pagalbos centru 24/7 (be momentinių rankinių prisijungimų prie įrangos), kontroliuojanti analizatoriaus būklę visą parą nepertraukiamu režimu.
	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 3 psl.

Failas:

Ortho Vision reference guide_LT – 35 psl.
Failas:

ORTHO Vision econn Intro

	6.
	Mėginio tipas
	Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA)
	Mėginio tipas: kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA)
	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 3 psl.

Failas:

Ortho Vision reference guide_LT – 32, 159, 160 psl.

Failas:

707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispec. LT – 2 psl.



	7.
	Reagentų kasečių sunaudojimas
	Būtina, kad analizatoriuje vienu metu būtų praduriama tiek stulpelių, kiek reikia tyrimui atlikti, likę stulpeliai turi būti pilnai sunaudojami tame pačiame analizatoriuje kitiems tyrimams.
	Reagentų kasečių sunaudojimas:

Analizatoriuje vienu metu praduriama tiek stulpelių, kiek reikia tyrimui atlikti, likę stulpeliai pilnai sunaudojami tame pačiame analizatoriuje kitiems tyrimams.
	Failas:

Ortho Vision reference guide_LT – 71, 133 psl.

Failas:

Kasečių sunaudojimas – 1 psl.

Failas:

Pradurikliai – 18-23 psl.

	8.
	Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją
	Būtina, kad kartu su automatine reagentų lygio kontrole, visa informacija rodoma ekrane, galimybė papildyti bet kuriuo metu.
	Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją. 
Kartu su automatine reagentų lygio kontrole, visa informacija rodoma ekrane, yra galimybė papildyti bet kuriuo metu. 


	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 3 psl. 

Failas:

Ortho Vision reference guide_LT –  74, 85, 95, 108, 122, 125 psl.

Failas:

Ortho Vision reference guide_EN – 100 psl.

Nuotrauka:

Reagentu lygio kontrole, ekranas 
Failas:

Ortho Vision tech. spec. brosiura EN – 2 psl.

Failas:

Reagents reffiling – 1 psl.

	9.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Analizatorius turi  galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 ir 128c.
	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 4 psl.



	10.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Failas:

ORTHO Vision brosiura -specifikacija_LT – 4 psl.

Failas:

TS atitikimas – 1 psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 1 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti analizatorių ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

_____________________________
3

