## Techninė_specifikacija
		PAPILDOMŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS
		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Vieneto kaina EUR (su PVM)	Bendra suma EUR (be PVM)	Bendra suma EUR (su PVM)	Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
1	Menisko susiuvimo inkarinė sistema	1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; / 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); / 3. Dviguba "U" formos fiksacija; / 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; / 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; / 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).	vnt	165
2	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; / 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. / 3. Įsriegiamas; / 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; / 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); / 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; / 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.	vnt	99
3	Šviesolaidžiai Soltive premium lazeriui	1.Vienkartinis. 2. Tinka Soltive premium Thulium lazeriui. 3. Pasirinkimas nuo 200 iki 550 mikronų.	vnt.	66
4	Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana	1. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. / 2. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). / 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. / 4. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. / 5. Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5 mm. / 6. Komplekte su fibrininiais klijais.	vnt.	11
5	Hemostatinės kabutės	1. Medžiaga: titaninės; / 2. „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems; / 3. Dydis: medium / large.	vnt.	5500	0,28	5	0,29	1 540,00	1 617,00	Grena Ltd	0301-01ML, 5 pirkimo dalis
6	Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti	1. Sterilūs / 2. Paženklinti CE ženklu	vnt.	22000
7	Ilgalaikės Holterio EKG registravimo elektrodai	1. Tinka ilgalaikei EKG(įrodantys dokumentai) / 2. Nelaidus skysčiams. / 3. Išmatavimai 68 mmx72 mm (± 5 mm). / 4. Paženklinta CE ženklu.	vnt.	1650
8	Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu: Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu	Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: / 1. Punkcinė adata 18G, 70 mm ± 5 mm ilgio. / 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45 - 50 cm ilgio. / 3. Vienos atšakos kateteris 5-6 Fr, 10 - 12 cm ilgio. / 4. Plėtiklis 5-6 Fr / 5. Švirkštas 2,5 - 3 ml. / 6. Skalpelis. / 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5 m, storis 600 µm, su kapiliaru, kuris integruotas šviesolaidžio gale,(jungtis SMA 905), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm. / 8. Paženklintas CE ženklu.	vnt.	110
9	Metalinė adata – trokaras	1.18G (1,4 mm), ilgis 20 - 25 cm; / 2. Padengta teflonu; / 3. Su stiletu; / 4. Echogeniška; / 5. Paženklinta CE ženklu.	vnt.	165
10	Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai
10.1.	Metalinės kabutės hemostazei	1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; / 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); / 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚, "kojytės" ilgis - 12 mm ir 14 mm (± 2 mm); / 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.	vnt.	33
10.2.	Perkamoms kabutėms (10.1 pozijai) aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena)	1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; / 2. Tinakams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; / 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); / 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.	vnt.	1
		10 pirkimo dalis iš viso:	-	-	-	-	-
11	Dormia tipo krepšeliai:
11.1.	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti nuo 22 iki 25 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 100 mm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5
11.2.	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti nuo 22 iki 27 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 100 mm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5
11.3.	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena, naudojama ligoninėje; / 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti nuo 30 iki 35 mm; / 4. Krepšelio kataterio ilgis turi būti 1900 mm ± 100 mm; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5
		11 pirkimo dalis iš viso:	-	-	-	-	-
12	OTSC klipavimo rinkinys:
12.1.	OTSC klipai	1. Nitinolinio lydinio klipas; / 2. Aštriais, mažais dantukais; / 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; / 4. Sterilūs, vienkartiniai.	vnt.	1
12.2.	Inkarinis instrumentas defektui suimti	1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; / 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; / 3. Sterilus, vienkartinis.	vnt.	1
		12 pirkimo dalis iš viso:	-	-	-	-	-
13	Polipektominės šalto pjovimo kilpos	1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; / 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; / 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.	vnt.	132
14	Keturių inkarų menisko susiuvimo instrumentas	1. Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje, užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles; / 2. Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone); / 3. Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant "all inside" techniką; / 4. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui.	vnt.	22