# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 34 - 40, turi per 15 darbo dienų po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Vieneto įkainis su PVM, EUR | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. | Kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su dvigubu kaitinimo laidu | Vnt. | 360 | Su dvigubo kaitinimo laidu kai tėkmės greitis kontūre > 4 litrai per min.; Skirta vaikams iki 15kg svorio/120ml VT ; Mikrokorinė membranos technologija skirta optimaliai drėgmei pasiekti 37° C, 44mg/l H2O; Kontūras turi būti tvirtas ir atsparus persilinkimams bei pažeidimams; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo atšakos ilgis 150cm; Slėgio žarnelės ilgis 175-180cm, vid.diametras 3mm, išor.diametras 5mm; Jungties su intubaciniu vamzdeliu vid.diametras 15mm; Kontūro atitikimas 0,81 ml/cmH2O Kontūro suspaudžiamas tūris 755-760 ml Kontūro pasipriešinimas srautui esant 13 L/min yra 2,00 cmH2O Maksimalus kontūro dujų nuotėkis 75ml/min prie 60 cmH2O Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį, įkvėpimo, ir iškvėpimo atšakas turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno (ISO 5356-1); Kontūras turi būti be latekso; Komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis; Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis 50cm); Su 2-iem jungtim išor.diam. 22mm; Rezervuaro tūris 280ml, diametras 12cm; Rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa, Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; Komplekte turi būti papildomų jungčių rinkinys; Turi būti gamintojo F&P patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR850 | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistemos naujagimiams Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 4525850+2310000+2723000 Siūlomo gaminio aprašymas 1 psl. | 22,8571 | 24,00 | 8228,56 |
| Pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 8228,56 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 411,43 |  |
| Pasiūlymo suma 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 8639,99 |  |
| 18. | Universalūs kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su viengubu kaitinimo laidu | Vnt. | 300 | Kontūras naujagimiui su viengubu kaitinimo laidu; Kontūro ilgis: Įkvėpimo atšaka 1,55-1,65m; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno; Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido), su restriktoriumi, be latekso, besisukančios 360o aplink savo ašį; Turi būti papildomas nešildomas prailgintuvas inkubatoriui (ilgis 30cm); Gali būti naudojamas prie inkubatorių ir naujagimių šildytuvų. Y formos jungtys su besisukančiu lankstiniu sujungimu; Vandens surinkėjas turi būti su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; Komplektacijoje turi būti slėgio vamzdelis ir vandens rezervuaras, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis; Vandens rezervuare turi būti dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Elastingumas 0,82ml/cmH2O; Suspaudžiamas tūris 781ml; Pasipriešinimas srautui esant 10,5L/min yra 2,00vmH2O. Turi būti suderinamumas su ventiliatoriais ir drėkintuvais FP MR7xx ir MR850; Turi atitikti gamintojo Fisher&Paykel reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo. | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo kontūrai naujagimiams DPV aparatams SLE 2000 su deguonies drėkinimo indu/ Kvėpavimo kontūrai naujagimiams DPV aparatams SLE 5000 su deguonies drėkinimo indu Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 4509810/4609810 Siūlomo gaminio aprašymas 2 ir 3 psl. | 20,9524 | 22,00 | 6285,72 |
| Pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 6285,72 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 314,29 |  |
| Pasiūlymo suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 6600,01 |  |
| 19. | Kontūras su viengubu kaitinimo laidu Infant flow sistemai | Vnt. | 360 | Su viengubo kaitinimo spiraliniu laidu kai tėkmės greitis kontūre > 4 litrai per min.; Skirta vaikams iki 15kg svorio/120ml VT ; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Įkvėpimo kontūro ilgis 145-150 cm (110 -115cm šildomas kontūras, 30 -35cm nekaitinamas prailginimo vamzdelis); Prailginimo vamzdelis 55-60 cm prijungti azoto oksido tiekimui; Prailginimo vamzdelis 0,60-0,65 cm prijungti prie papildomai naudojamų priemonių; Iškvėpimo kontūro ilgis 165-170 cm, su vandens surinkėju; Slėgio žarnelės ilgis 175-180cm, vid.diametras 3mm, išor.diametras 5mm; Jungties su intubaciniu vamzdeliu vid.diametras 15mm; Kontūro atitikimas 0,57 - 0,60 ml/cmH2O Kontūro suspaudžiamas tūris 536 – 540 ml Kontūro pasipriešinimas srautui esant 11,2 L/min yra 2,00 cmH2O Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį, įkvėpimo, ir iškvėpimo atšakas turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno (ISO 5356-1); Kontūras turi būti be latekso; Komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis; Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis 50cm); Su 2-iem jungtim išor.diam. 22mm; Rezervuaro tūris 280ml, diametras 12cm; Rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa, Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; Komplekte turi būti papildomų jungčių rinkinys; Turi būti gamintojo F&P patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR730, MR850. | Prekės pavadinimas: Šildoma CPAP sistema naujagimiams nFlow Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 4700000+2310000 Siūlomo gaminio aprašymas 4 psl. | 40,0000 | 42,00 | 14400,00 |
| Pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 14400,00 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |
| Pasiūlymo suma 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 15120,00 |  |
| 20. | Vandens rezervuarai | Vnt. | 1080 | Indo tūris 275-285 ml; Maksimalus darbinis slėgis 8 kPa; Maksimali tekmė 180 l/min 30s; Išgarinamo vandens kiekis iki 100ml/min; Darbinės ribos: Įjungtai šildytuvo vijai : 1,5 – 80 l/min Išjungtai šildytuvo vijai : 5,0–50 l/min ; Vienkartinis, plastmasinis, skaidrus; Automatinis vandens paėmimas su apsaugine plūde; Su atžyma įpilamo vandens kiekiui; Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (Žarnelės ilgis 49-51cm); Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūrų prijungimui; Pritaikytas Fisher & Paykel drėkintuvui. Turi atitikti gamintojo Fisher&Paykel reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo. | Prekės pavadinimas: Vienkartinis deguonies drėkinimo indas su dviguba plūde Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 2310000 Siūlomo gaminio aprašymas 5 psl. | 7,1429 | 7,50 | 7714,33 |
| Pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 7714,33 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 385,72 |  |
| Pasiūlymo suma 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 8100,05 |  |
| 22. | Sistema prie Neopuff aparato | Vnt. | 1000 | Vienkartinė, kliniškai švari, be latekso. Gofruota, diametras 10mm, ilgis ištempus 1,2-1,3m. Paciento pusėje šarnyrinė alkūnė su reguliuojamų PEEP tipo dangtelių. Kūginė jungtys paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F. Papildomos jungtys: 15M-10M, 15F-10M ir 10M-jungtys prie aparato. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Turi tikti prie Neopuff aparato. Supakuota po 1 vnt. lengvai atidaromoje pakuotėje. | Prekės pavadinimas: 10mm diametro sistema prie Neopuff aparato Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 6433000 Siūlomo gaminio aprašymas 6 psl. | 3,1905 | 3,35 | 3190,50 |
| Pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 3190,50 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 159,53 |  |
| Pasiūlymo suma 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 3350,03 |  |
| 23. | Deguonies tiekimo vamzdelis | Vnt. | 2000 | Vienkartinis, kliniškai švarus. Pagamintas iš PVC arba analogiškos medžiagos, be latekso. Distaliniame ir proksimaliniame gale jungtys „piltuvėlio“ formos, tinkanti prijungti deguonies tiekimo kaukė arba nosies kaniulė. Ilgis 695-705cm. Supakuota po 1 vnt. | Prekės pavadinimas: Deguonies vamzdelis Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1174011 Siūlomo gaminio aprašymas 7 psl. | 1,4000 | 1,47 | 2800,00 |
| Pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 2800,00 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
| Pasiūlymo suma 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 2940,00 |  |
| 24. | Vamzdys karpomas | m | 500 | Gofrotas, 22mm diametro karpomas kas 0,15m. vamzdys kvėpavimo sistemoms. Rulone ne mažiau 50m. | Prekės pavadinimas: Matuojamas lankstus 22 mm vamzdelis (karpomas kas 15 cm) Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1573000 Siūlomo gaminio aprašymas 8 psl. | 0,5333 | 0,56 | 266,65 |
| Pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 266,65 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 13,33 |  |
| Pasiūlymo suma 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 279,98 |  |
| 25. | Vamzdelis kvėpavimo sistemai | Vnt. | 1000 | Vienkartinis, turi būti kliniškai švarus. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Vamzdelio ilgis kintamas - 2.0 m ±5 cm (ištempus ). Skersmuo 22mm. Jungtys 22F. | Prekės pavadinimas: Kompaktinė kvėpavimo sistema 2.0m ilgio (ištempta) Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 2151000 Siūlomo gaminio aprašymas 9 psl. | 1,3810 | 1,45 | 1381,00 |
| Pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 1381,00 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 69,05 |  |
| Pasiūlymo suma 25-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 1450,05 |  |
| 26. | Aerozolinės kaukės suaugusiems | Vnt. | 3000 | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, PVC ir metalinių detalių. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Jungtys 22M. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), fiksuojama pacientui žemiau ausų, nedeformuota, supakuota į maišelius po 1vnt. Visų dydžių. | Prekės pavadinimas: Aerozolinės kaukės Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1188015 Siūlomo gaminio aprašymas 10 psl. | 0,4667 | 0,49 | 1400,10 |
| Pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 1400,10 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 70,01 |  |
| Pasiūlymo suma 26-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 1470,11 |  |
| 27 | Reguliatorius drėgmės (tracheostomonės „nositės“ ) | Vnt. | 7000 | Kliniškai švarios. Vienkartinės. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Jungtis - 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio). Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti. Supakuotos į maišelius po 1 vnt. Veikimo laikas – 24 h. Tracheostominės nosytės parametrai: tūris – 19-20ml; pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0,7 cm H2O (esant 60 l/min) ir ne daugiau kaip 0,2 cm H2O (esant 30 l/min); drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml); svoris – 7-8 g. | Prekės pavadinimas: Tracheostominės nosytės (su šilumos ir drėgmės palaikymu) Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1873000 Siūlomo gaminio aprašymas 11 psl. | 0,4571 | 0,48 | 3199,70 |
| Pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 3199,70 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 159,99 |  |
| Pasiūlymo suma 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 3359,69 |  |
| 28. | Kompaktinės kvėpavimo sistemos rinkinys | Vnt. | 2500 | Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį turi sudaryti: 2 vamzdzdeliai, sujungti Y formos sujungikliu, alkūninė jungtis su „Luer Lock“ tipo (arba lygiaverte) anga, papildoma 1,4-1.6 m atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F, 2.0-2,1 ltr. kvėpavimo maišas su jungtimi 22M, apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtelė rezervinio maišo pajungimui 22M-22M. Sistemos ilgis kintamas - 3.0 m ±5 cm (ištempus), iki 70 cm suspaudus. Sistemos diametras – 21-23 mm. „Luer lock“ tipo (arba lygiavertė) anga turi būti su fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Visos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento 22M/15F. Gaminio pakuotė turi būti praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos po 1 rink. | Prekės pavadinimas: Kompaktinė kvėpavimo sistema su 2 l rezerviniu maišu ir1,5 m papildoma atšaka Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 2156000+1978000 Siūlomo gaminio aprašymas 12 psl. | 4,2762 | 4,49 | 10690,50 |
| Pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 10690,50 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 534,53 |  |
| Pasiūlymo suma 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 11225,03 |  |
| 30. | 15mm diametro gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams | Vnt. | 200 | Vienkartinė. Kliniškai švari. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1.6m. Sistemos diametras - 15mm. Sistemą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju; papildoma 0.8m ilgio atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F; 1.0 l rezervinis maišas be latekso; papildoma jungtis 22M-22M. Kūginė jungtis paciento pusėje 22M/15F. Kūginės jungtys aparato pusėje 22F. Y jungtis be papildomų angų; Y jungties diametras 15 mm. Fiksuota alkūnė paciento pusėje be papildomų angų. Rezervinio maišo pajungimas su plastikine apsaugėle, neleidžiančia maišui sulipti. | Prekės pavadinimas: Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams su 1.5m atšaka ir 1L rezerviniu maišu/ 15mm diametro gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams 0.8m ilgio atšaka ir 1.0 L kvėpavimo maišu be latekso Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 2164000/ 4500007 Siūlomo gaminio aprašymas 13 ir 14 psl. | 5,3333 | 5,60 | 1066,66 |
| Pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 1066,66 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 53,33 |  |
| Pasiūlymo suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 1119,99 |  |
| 31. | Kvėpavimo sistema naujagimiams su 0.5l rezerviniu maišu | Vnt. | 200 | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1.6m, diametras – 10mm. Sistemą sudaro: du gofruoti vamzdžiai sujungti 10mm diametro Y jungtimi ir alkūninė jungtis (paciento pusėje) su 7.6mm anga. Anga su fiksuotu dangteliu. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Papildomas vamzdis su: vienam gale 15M, kitam - 22mm elastine jungtimi. 0,5 litro kvėpavimo maišas be latekso su 15F jungtimi. Sistemos jungtys kūginės: paciento pusėje 15F, aparato pusėje 22F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuota į maišelius po 1vnt. M – išorinis diametras. F – vidinis diametras. | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistema naujagimiams su 0.5l rezerviniu maišu Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 6202002 Siūlomo gaminio aprašymas 15 psl. | 6,0476 | 6,35 | 1209,52 |
| Pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 1209,52 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 60,48 |  |
| Pasiūlymo suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 1270,00 |  |
| 32 | Kvėpavimo sistemos vaikams su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu Nr.1 | Vnt. | 200 | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1.6m. 15mm diametro sistemą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju (Y jungtyje 7.6mm angos – 2vnt.); įkvėpimo atšaka su pašildymu; iškvėpimo atšakoje vandens surinkėjas (1 vnt.) su savaime užsidarančiu dangteliu; 0,4m ilgio papildomas aparatą ir deguonies drėkinimo indą jungiantis vamzdis su kūginėmis jungtimis 22F-22F; papildomos jungtys 22M-22M ir 22M-22M/15F; automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas su plūde; apsauginis sistemos dangtelis. Kūginės jungtys aparato pusėje 22F. Kūginės jungtys paciento pusėje 22M/15F. Kūginės jungtys prijungimui prie čiamberio 22F. Kvėpavimo sistema skirta naudoti su MR850 arba MR 730 F&P drėkintuvų modeliais. Visos jungtys kūginės ir sandariai susijungia. Įkvėpimo atšaka lengvai identifikuojama – žalios spalvos. Supakuota į maišelius po 1vnt. | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistemos vaikams su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 4504810+2723000 Siūlomo gaminio aprašymas 16 psl. | 15,7238 | 16,51 | 3144,76 |
| Pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 3144,76 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 157,24 |  |
| Pasiūlymo suma 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 3302,00 |  |
| 33. | Kvėpavimo sistemos naujagimiams su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu Nr.2 | Vnt. | 350 | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1,6 m. 10 mm diametro sistemą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju (Y jungtyje 7,6 mm anga – 1vnt.); įkvėpimo atšaka su pašildymu; iškvėpimo atšakoje vandens surinkėjas (1 vnt.) su savaime užsidarančiu dangteliu; 0,4 m ilgio papildomas aparatą ir deguonies drėkinimo indą jungiantis vamzdis su kūginėmis jungtimis 22F-15M; papildomos jungtys 22M-22M ir 22M-22M/15F; slėgio matavimo linija su alkūne (gaminio kodas 2723000 arba lygiavertis); automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas su plūde; apsauginis sistemos dangtelis. Kūginės jungtys aparato pusėje 22F. Kūginė jungtis paciento pusėje 15F. Kūginės jungtys: 22F-15F, 22M-22M/15F, 15M-8.5F. Kvėpavimo sistema skirta naudoti su DPV aparatu NEW PORT ir MR850, MR 730, MR500 F&P drėkintuvų modeliais. Supakuota į maišelius po 1 vnt. | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistemos naujagimiams su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 6091810+2723000 Siūlomo gaminio aprašymas 17 psl. | 18,9238 | 19,87 | 6623,33 |
| Pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | 6623,33 |  |
| PVM (5%) suma: |  |  |  |  |  |  | 331,17 |  |
| Pasiūlymo suma 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  | 6954,50 |  |