## specifikacija_MPR2
3 pirkimo dokumentų priedas
P A S I Ū L Y M A S
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI (II)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą,
patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Orientac. kiekis (36 mėn.) | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Orientacinė suma be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Priemonės Vaikų ligoninei
1. | Intrakranijinio slėgio matavimo kateterio rinkinys | dėž. | 10 | Rinkinį sudaro: grąžtelis 2,7 ± 0,1 mm diametro, "nulio" nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, kateteris. Optinio pluošto kateteris su specialiu davikliu skirtu intrakranijinio slegio matavimui (slėgis matuojamas visame kateterio gale) . Kateterio darbinės dalies ilgis 10 ± 1 cm, su centimetriniu žymėjimu. Matavimo ribos - nuo -10 iki 125 mmHg. Suderinamas su ligoninės turimu monitoriumi CAMINO.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
2. | Intrakranijinio slėgio matavimo rinkinys su galimybe drenuoti intrakranijinį skystį | dėž. | 5 | Rinkinį sudaro: grąžtelis 7 ± 1 mm diametro, "nulio" nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, varžto įsukimui ir išsukimui reikalinga rankena, kateteris. Optinio pluošto kateterio išorinis diametras - ne daugiau 3 ± 0,1 mm , vidinis skersmuo - ne mažiau 1,5 ± 0,1 mm . Kateterio darbinės dalies ilgis 6 - 8 cm. Matavimo ribos - nuo -10 iki 125 mmHg. Tinkamas ligoninės turimam monitoriui CAMINO.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
3. | Neurochirurginė vata su rentgenokontrastiniu siūlu |  |  | Pagaminta iš šilko pluošto. Turi rentgenokontrastines žymes bei rentgenokontrastinį siūlą. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio. Sterili. Viename įpakavime ne daugiau nei 10 vatelių. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,3cm
3.1. | 0,70 cm x 0,70 cm | vnt. | 3600
3.2. | 1,30 cm x 1,30 cm | vnt. | 3600
3.3. | 1,90 cm x 1,90 cm | vnt. | 3600
3.4. | 1,30 cm x 2,50 cm | vnt. | 3600
3.5. | 1,30 cm x 7,60 cm | vnt. | 3600
3.6. | 2,50 cm x 7,60 cm | vnt. | 3600
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
4. | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | vnt. | 90 | Privalo būti tinkamas naudoti su ligoninės turimu OPMI "Pentero" mikroskopu. Tinkamas naudoti su vakuumine drapiravimo sistema. Su dviem asistento vamzdžiais. Su neįtakojančiu stebimo vaizdo kokybės objektyvo apsauginiu stikliuku bei galimybe pakeisti užterštą stikliuką operacijos metu pakaitiniu steriliu stikliuku (komplektuojamas su apklotu) nekeičiant apkloto. Plotis 132 ± 2 cm, ilgis ne mažiau kaip 390 cm. Sterilus. | 31.75 | 5 | 33.3375 | 2857.5
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 142.875
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 3000.375
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: Trys tūkstančiai eurų, 38 centai
5. | Elektrodas sukeltų klausos potencialų impulsų tyrimui Eclipse sistemai | vnt. | 800 | Vienkartinis, neurologinis, lipnus elektrodas. Elektrodo medžiaga - plastikas, padengtas hipoalerginiais klijais. Kontaktinė dalis pagaminta iš AgCl arba lygiavertės medžiagos, padengta porolonu, suvilgytu geliu su galiojimo limitu.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
6. | Kamštukas - 3B klausos sukeltų smegenų potencialų tyrimui Eclipse sistemai | vnt. | 500 | Vienkartinis, pagamintas iš plastiko, lengvai lankstomas vamzdelis - 0,2 mm pločio, 2,3 cm ilgio. Vienas vamzdelio galas padengtas porolonu arba lygiaverte medžiaga, o kitas prisitaiko prie ausinių. Porolono matmenys: 1,3 mm x 0,8 mm.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
7. | Kūdikių ausų antgaliai OAE4 (Otoakustinės emisijos metrui Eclipse TEOA-25 sistemai) | vnt. | 300 | Vienkartinis, 4 mm dydžio. Pagamintas iš minkštos, lanksčios, raudonos medžiagos (spalva nurodo antgalio dydį, tinkantį kūdikiams), su apsauginiais sriegeliais. Lengvai prisitaikantis prie kūdikių ausies landos. Antgalis užmaunamas ant tiriamojo zondo ir dedamas kūdikiui į ausį.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
8. | Ligaklipai (kabutės) laparoskopinėms operacijoms | vnt. | 700 | Vidutinio dydžio (M), turi tikti turimam firmos R.Wolf klipatoriui, pagaminti iš titaninio lydinio, vidinėje kreivėje turi turėti išilginius ir įstrižinius griovelius, užtikrinančius tvirtą suspaudimą.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
9. | Žymėjimo juostos | vnt. | 100 | Ne mažiau 10 spalvų, skirtos instrumentų rinkinių žymėjimui ir atskyrimui, atsparios sterilizavimui.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
10. | Operacinė plėvelė chirurginėms žaizdoms (visas dydis/ limpantis dydis): |  |  | Antimikrobinė, sterili poliesterio ar lygiavertės medžiagos pagrindo plėvelė, leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100 % barjerą skysčiams iš išorės. Padengta hipoalerginiais, akriliniais klijais,kurių sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga- jodoforas. Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. aureus, St. epidermidis Es. Coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.) Nealergizuoja odos, patikimai prilimpa plėvelės kraštai, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. Lengvai užklijuojama plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis "STOP"ant popieriaus, apsaugančio limpantį paviršių (svarbus plėvelę užklijuojant dviese). Individualiai supakuota, galimas nuokrypis dydžiui ± 2 cm.
10.1. | 15 x 20 cm/10 x 20 cm | vnt. | 40
10.2. | 44 x 35 cm/34 x 35 cm | vnt. | 40
10.3. | 66 x 60 cm/56 x 60 cm | vnt. | 60
10.4. | 66 x 45 cm/56 x 45 cm | vnt. | 40
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
11. | Sagitalinis peiliukas | vnt. | 30 | Peiliukas skirtas preciziškai tiksliam kaulų pjovimui. Pjovimo metu geležtė nejuda, o pjovimas atliekamas pjaunant geležties galiuku. Judesio amplitudė ne didesnė nei 3,4 cm. Išmatavimai 19,5 mm x 1,33 mm x 105 mm. Geležtė turi tikti ligoninėje esamai įrangai - Stryker 6 sistemai.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
12. | Ašmenys dermatomui | vnt. | 100 | Naudojami odos transplantato paėmimui, tinkantys Zimmer elektriniam dermatomui (JAV).
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
13. | Vienkartiniai hidrochirurginės dermoabrazijos sistemos antgaliai Versajet II sistemai
13.1. | Antgalis 14 mm ilgio | vnt. | 30 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 14 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm.
13.2. | Antgalis 8 mm ilgio | vnt. | 80 | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 8 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
14. | Odos pakaitalas dviejų sluoksnių (Integra Dermal Regeneration Template) |  |  | Poringa 3D matrica, susidedanti iš besikryžiuojančių gyvulinės kilmės kolageno (1 tipas) ir GAG. Porų dydis - 120 µm. Antra pusė pagaminta iš silikono - polisiloksanas, kuris reguliuoja drėgmės apytaką žaizdoje. Sterilus. Nepirogeniškas.
14.1. | 5 x 5 cm | vnt. | 6
14.2. | 10 x 12,5 cm | vnt. | 10
14.3. | 10 x 25 cm | vnt. | 10
14.4. | 20 x 25 cm | vnt. | 6
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
15. | Dvigubas intubacinis vamzdelis atskirų bronchų intubacijai |  |  | Pagamintas iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastinis). Permatomas, su konektoriais, graduotas, manžetės žemo slėgio, jų vožtuvai “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock švirkštams. Rentgenokontrastinis per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Su stiletu, gleivių atsiurbimo kateteriu. Garantijos laikas ne mažiau 3 metai.
15.1. | Kairysis CH 24 (N 6) | vnt. | 5
15.2. | Kairysis CH 26 (N 6,5) | vnt. | 5
15.3. | Kairysis CH 28 (N 7,0) | vnt. | 5
15.4. | Kairysis CH30 ( N 7,5) | vnt. | 5
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
16. | Širdies minutinio tūrio ir širdies darbo našumo įvertinimo jutikliai aparatui Deltex | vnt | 50 | Ultragarsinis nuolatinės bangos dopleris. Vienkartinis. Jutiklio dažnis mažesnis arba lygus 4 MHz. Veikimo laikas ne trumpesnis nei 72 val. Ne trumpesni nei 70 cm. Sugraduoti kas 5 cm.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
17. | Armuoti intubaciniai vamzdeliai su manžete. Dydis I.D.: |  |  | SO ir CE kokybės sertifikatų kopijos. Vienkartiniai. Pagaminti iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastiniai). Permatomi, su konektoriumi, graduoti, rentgenokontrastiniai per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, yra Murphy “akytė”. Manžetė žemo slėgio ir didelio tūrio, jos vožtuvas “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock švirkštams. Garantijos laikas ne mažiau 3 m.
17.1. | N 4 | vnt. | 30
17.2. | N 5 | vnt. | 30
17.3. | N 6 | vnt. | 30
17.4. | N 7 | vnt. | 30
17.5. | N 8 | vnt. | 30
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
18. | Implantuojama vaistų įvedimo sistema (Port kateteris) |  |  | Intraveninis Port kateteris, vieno spindžio su titano ir polioksimetileno rezervuaru, įvedamas naudojant ultragarso kontrolę. Sistema vienkartinė, sterili, be latekso ir DEHP, suderinama su BMR, tinkama KT tyrimui. Sistemą sudaro: 1. Anatominės formos titano ir polioksimetileno rezervuaras, rezervuaro svoris 2,9 g ± 0,5 g. 2. Rentgenokontrastinis, silikoninis arba poliuretaninis, 600 -800 mm ilgio kateteris; 3. Raulersono sistema: echogeniška punkcinė adata su apsauginiu vožtuvu. Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, styga, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai.
18.1. | Port kateteris 5 Fr dydžio | vnt. | 30
18.2. | Port kateteris 7 Fr dydžio | vnt. | 30
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
19. | Aerozolinis nosies švirkštas | vnt. | 1000 | Skirtas vaistams į nosį sušvirkšti.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
20. | Vienkartinės priemonės inkstų pakaitinės terapijos procedūroms prie LYNDA® aparato
20.1. | Rinkinys hemofiltracijai | vnt. | 50 | Sterilus, aspirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru.
20.2. | Rinkinys hemodiafiltracijai | vnt. | 50 | Sterilus, aspirogeniškas. 1,9 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui, antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru.
20.3. | Rinkinys pakaitinei plazmos terapijai | vnt. | 50 | Sterilus, aspirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras. Plazmos filtras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas.
20.4. | Rinkinys kaskadinei kombinuotai detoksikacijai (CPFA) | vnt. | 20 | Sterilus, aspirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras, 0,45 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras, neselektyvaus hidrofobinio sorbento kasetė su arterine bei venine jungtims. Filtrai sukomplektuoti su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
21. | Uždara gleivių atsiurbimo iš kvėpavimo takų sistema |  |  | Sterili sistema sudaryta iš išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio, apgaubto poliuretanine ar lygiavertės medžiagos permatoma rankove, vakuumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo ir inhaliavimo kateterio.
21.1. | CH 10 | vnt. | 50
21.2. | CH 12 | vnt | 30
21.3. | CH 14 | vnt | 30
21.4. | CH 16 | vnt | 30
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
22. | Sistemos pastoviai teigiamam kvėpavimo takų slėgio palaikymui (CPAP) | vnt | 10 | Skirtos naudoti su srauto tiekimo aparatais, kuomet reikalingas 1,6 m ilgio šildoma CPAP sistema su kauke, laikiklis 5 cm ir 20 cm N2O C-PEEP vožtuvais, filtru ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
23. | Dviejų kanalų Fr 5 Foley kateteris | vnt. | 30 | Sterilus, vienkartinis, dviejų kanalų Foley kateteris su 2-3 ml talpos balionėliu, skirtas neišnešiotų naujagimių šlapimo pūslei kateterizuoti.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
24. | Naujagimių saturacijos daviklis Massimo pulsiniam oksimetrui
24.1. | naujagimiams iki 1 kg | vnt. | 1000 | Vieno paciento; "L" formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 3 % esant žemai padėčiai.
24.2. | naujagimiams iki 3kg | vnt. | 1000 | Vieno paciento; "L" formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 2 % esant žemai padėčiai.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
25. | Pediatrinis saturacijos daviklis Massimo pulsiniam oksimetrui
25.1 | Pediatrinis SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklis Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg svorio pacientams. | vnt. | 100 | Pediatrinis 10-50 kg svoriui skirtas daviklis ; vieno paciento; „plaštakės“ formos; davikliis be laido. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotė 25 vnt.
25.2. | Jungtis prijungti pediatrinį SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklį Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg pacientams. | vnt. | 10 | Laidas skirtas prijungti pediatrinį 10-50 kg svoriui skirtą „Rainbow“ daviklį. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotė 5 vnt.
25.3. | Pediatrinis SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklis Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg pasientams su jungtimi. | vnt. | 100 | Pediatrinis 10-50 kg svoriui skirtas daviklis ; vieno paciento; „plaštakės“ formos; daviklis be laido. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotėje 20 vnt. sensorių ir 1 vnt. daugkartinis laidas prijungti sensoriui.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
26. | Kaulų čiulpų surinkimo rinkinys (su lanksčiu priešfiltriu ir integruotu filtru) | vnt. | 10 | Skirtas kaulų čiulpų surinkimui iki 1,2 l. Sterilus. Antipirogeniškas. Vienkartinis. Naudojamas su kaulų čiulpų surinkimo stovu. Susideda iš: 1,2 l (±100 ml) surinkimo konteinerio su 850 µm priešfiltriu - 1 vnt. Filtro su 500 µm pralaidumo skylutėmis, lanksčiame dėkle - 2 vnt. Filtro su 200 µm pralaidumo skylutėmis, lanksčiame dėkle - 1 vnt., 600 ml (± 20 ml) pervežimo konteinerių - 3 vnt., 2000 ml (± 100 ml) pervežimo konteinerio -1 vnt. Plastikinis, vakuuminis maišelis (susidedantys iš 4 apsaugos angų). Sterilūs įpakavimo apklotai - 2 vnt.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
27. | Injektorius | vnt. | 40 | Vienkartinio naudojimo. Steriliai supakuotas . Darbinis ilgis 1650-1655 mm. Adatos ilgis 4 mm. Adatos skersmuo 21G. Adatos nuožulnumas 14°. Tinkami 2,8 mm skersmens endoskopo kanalui.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
28. | Vienkartinis vožtuvas bronchoskopui | vnt. | 500 | Tinkantis Bronchoskopui Olympus BF Type P180
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
29. | Endoskopinis krepšelis svetimkūniams | vnt | 15 | Ovalo formos; ilgis 230 cm +/- 1 cm ; sietelis 3 x 6 cm +/- 0,5 cm, diametras ne daugiau 2,5 mm . | 46.2 | 5 | 48.51 | 693
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 34.65
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 727.65
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
30. | Adata ašarų latakui | vnt. | 30 | Apvaliai lenkta, metalinė 23 dydžio/0,64 mm, bendras ašarų latakų ilgis 10 ± 0,5 mm, užlenkto galiuko ilgis 7 ± 0,5 mm, bendras ašarų latakų adatos ilgis 40 ± 1 mm. Jungiama prie vienkartinio švirkšto. ANEL arba lygiavertis. | 12 | 21 | 14.52 | 360
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 75.6
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 435.6
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 60 centų
31. | Vienkartinis matavimo zondas tonometrui | vnt. | 200 | Tinkami tonometrui Icare TA-01. Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš Valox 312C arba lygiavertės medžiagos. Zondo kojelė dengta auksu, pagaminta iš plieno, arba lygiavertės medžiagos. Zondo svoris 26,5 ±1 mm, zondo ilgis 40,4 mm ±1 mm. Kiekvienas zondas turi būti įpakuotas atskirame konteineryje.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
32. | Inhaliacinė kaukė vaikams | vnt. | 20 | Skirta ultragarsiniam inhaliatoriui Ultrasonic 2000 su metaliniu arba lygiavertės medžiagos nosies užspaudėju, šoninėmis angomis, gumyte kaukės uždėjimui. Sudėtyje neturinti latekso - būtinas ženklinimas ant individualios pakuotės.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
33. | Kaprologinis sterilus indelis | vnt. | 2000 | Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP skirtas išmatų kiekybiniams pasėliams, žarnyno virusinių susirgimų sukėlėjų antigeno nustatymui. Kiekvienas indelis įpakuotas atskirai. Privalomas ženklinimas turi būti ant kiekvieno įpakavimo.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
34. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedas: laidinis elektrodas
34.1. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 120 cm ± 5 cm | vnt | 10 | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga.
34.2. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 60 cm ± 3 cm | vnt | 10 | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga.
34.3. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 120 cm ± 5 cm | vnt | 10 | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų.
34.4. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 60 cm ± 3 cm | vnt | 10 | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų.
34.5. | Žiedinis elektrodas; laido ilgis 60 cm ± 3 cm | vnt. | 10 | Lankstus žiedinis nerūdijančio plieno eletrodas, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų, skirtas užmauti ant piršto.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
35. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedai: geliai ir pastos
35.1. | Kontaktinis gelis, pakuotės talpa nuo 50 iki 500 ml | ml | 4500 | Be chloridų, tirpus vandenyje, nealergizuojantis, bekvapis, skirta ENMG tyrimui.
35.2. | Abrazyvinis gelis odai paruošti prieš tyrimą tūbelėse iki 300 ml | ml | 2700 | Be acetono, nealergizuojanti, mažai abrazyvi, skirta ENMG tyrimui.
35.3. | Kontaktinė pasta, indeliai ar tūbelės iki 300ml | ml | 2700 | Tirpi vandenyje, bekvapė, nealergizuojanti, išlaikanti konsistenciją šiltoje aplinkoje, skirta ENMG tyrimui.
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
36. | Kontaktinis kremas (pasta) EC2 elektrodams | g | 2000 | Naudojamas atlikti ilgalaikei encefalogramai, ilgalaikiam elektrodų fiksavimui prie galvos odos. Pakuotėje 100g ± 25g
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
Priemonės Šriedies ir krūtinės chirurgijos centrui
37. | Chirurginiai klijai |  |  | Chirurginiai fibrino-trombino klijai tinkantys hemostazei ir sumažinantys sąaugų susidarymą. Du atskiri švirkštai. Komplekte turi būti pakeitimo ir išpurškimo aplikatoriai
37.1. | Chirurginiai klijai | vnt | 10 | Bendras tūris 2 ml
37.2. | Chirruginiai klijai | vnt. | 260 | Bendras tūris 4 ml
Orientacinė suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
Priemonės Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centrui
38. | EKMO sistema | kompl. | 23 | EKMO sistema suaugusiems. Centrifuginė pompa, speciali sujungimo magistralė. Membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui ( ≥14 d. ) su gamintojo sertifikatu visai sistemai. Arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis. Šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius). Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos heparinu. Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su „Medos“ aparatu arba pateikti pilnai sukomplektuotą aparatą.
PVM suma, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais:
Priemonės Akių operacinei
39.* | Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato | kompl. | 160 | Vienkartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 23 dydžio. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 397.2 | 5 | 417.06 | 63552
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 3177.6
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 66729.6
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 60 centų
40.* | Vienkartinis 25G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato | kompl. | 180 | Vienkartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 25 dydžio. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | 412.8 | 5 | 433.44 | 74304
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 3715.2
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 78019.2
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniolika eurų, 20 centų
* PASTABA. 39-40 pirkimo dalyse nurodytoms prekėms nurodytas orientacinis perkamų prekių kiekis 12 mėnesių ir sutartis bus sudaroma 12 mėnesių.