kimo dokumentų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intrakranijinio slėgio matavimo kateterio rinkinys | Rinkinį sudaro: grąžtelis 2,7 ± 0,1 mm diametro, „nulio“ nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, kateteris. Optinio pluošto kateteris su specialiu davikliu skirtu intrakranijinio slegio matavimui (slėgis matuojamas visame kateterio gale) . Kateterio darbinės dalies ilgis 10 ± 1 cm, su centimetriniu žymėjimu. Matavimo ribos – nuo -10 iki 125 mmHg. Suderinamas su ligoninės turimu monitoriumi CAMINO. |  |
| 2. | Intrakranijinio slėgio matavimo rinkinys su galimybe drenuoti intrakranijinį skystį | Rinkinį sudaro: grąžtelis 7 ± 1 mm diametro, „nulio“ nustatymo įrankis, stiletas, šešiakampis atsuktuvas, kateterio tvirtinimo kaukolės skylėje varžtas, varžto įsukimui ir išsukimui reikalinga rankena, kateteris. Optinio pluošto kateterio išorinis diametras – ne daugiau 3 ± 0,1 mm , vidinis skersmuo – ne mažiau 1,5 ± 0,1 mm . Kateterio darbinės dalies ilgis 6 – 8 cm. Matavimo ribos – nuo -10 iki 125 mmHg. Tinkamas ligoninės turimam monitoriui CAMINO. |  |
| 3. | Neurochirurginė vata su rentgenokontrastiniu siūlu | Pagaminta iš šilko pluošto. Turi rentgenokontrastines žymes bei rentgenokontrastinį siūlą. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio. Sterili. Viename įpakavime ne daugiau nei 10 vatelių. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,3cm | CODMAN Surgical Patties |
| 3.1. | 0,70 cm x 0,70 cm |  | Produkto kodas 80-1399 |
| 3.2. | 1,30 cm x 1,30 cm |  | Produkto kodas 80-1400 |
| 3.3. | 1,90 cm x 1,90 cm |  | Produkto kodas 80-1401 |
| 3.4. | 1,30 cm x 2,50 cm |  | Produkto kodas 80-1402 |
| 3.5. | 1,30 cm x 7,60 cm |  | Produkto kodas 80-1407 |
| 3.6. | 2,50 cm x 7,60 cm |  | Produkto kodas 80-1408 |
| 4. | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | Privalo būti tinkamas naudoti su ligoninės turimu OPMI „Pentero“ mikroskopu. Tinkamas naudoti su vakuumine drapiravimo sistema. Su dviem asistento vamzdžiais. Su neįtakojančiu stebimo vaizdo kokybės objektyvo apsauginiu stikliuku bei galimybe pakeisti užterštą stikliuką operacijos metu pakaitiniu steriliu stikliuku nekeičiant apkloto. 132 x 391 cm ( ± 2 cm). Sterilus. |  |
| 5. | Elektrodas sukeltų klausos potencialų impulsų tyrimui Eclipse sistemai | Vienkartinis, neurologinis, lipnus elektrodas. Elektrodo medžiaga – plastikas, padengtas hipoalerginiais klijais. Kontaktinė dalis pagaminta iš AgCl arba lygiavertės medžiagos, padengta porolonu, suvilgytu geliu su galiojimo limitu. |  |
| 6. | Kamštukas – 3B klausos sukeltų smegenų potencialų tyrimui Eclipse sistemai | Vienkartinis, pagamintas iš plastiko, lengvai lankstomas vamzdelis – 0,2 mm pločio, 2,3 cm ilgio. Vienas vamzdelio galas padengtas porolonu arba lygiaverte medžiaga, o kitas prisitaiko prie ausinių. Porolono matmenys: 1,3 mm x 0,8 mm. |  |
| 7. | Kūdikių ausų antgaliai OAE4 ( Otoakustinės emisijos metrui Eclipse TEOA-25 sistemai ) | Vienkartinis, 4 mm dydžio. Pagamintas iš minkštos, lanksčios, raudonos medžiagos (spalva nurodo antgalio dydį, tinkantį kūdikiams), su apsauginiais sriegeliais. Lengvai prisitaikantis prie kūdikių ausies landos. Antgalis užmaunamas ant tiriamojo zondo ir dedamas kūdikiui į ausį. |  |
| 8. | Ligaklipai (kabutės) laparoskopinėms operacijoms | Vidutinio dydžio (M), turi tikti turimam firmos R.Wolf klipatoriui, pagaminti iš titaninio lydinio, vidinėje kreivėje turi turėti išilginius ir įstrižinius griovelius, užtikrinančius tvirtą suspaudimą. | Ethicon, Johnson & Johnson Produkto kodas: LT200 |
| 9. | Žymėjimo juostos | Ne mažiau 10 spalvų, skirtos instrumentų rinkinių žymėjimui ir atskyrimui, atsparios sterilizavimui. |  |
| 10. | Operacinė plėvelė chirurginėms žaizdoms (visas dydis/ limpantis dydis): | Antimikrobinė, sterili poliesterio ar lygiavertės medžiagos pagrindo plėvelė, leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100 % barjerą skysčiams iš išorės. Padengta hipoalerginiais, akriliniais klijais,kurių sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga- jodoforas. Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. Aureus, St. Epidermidis Es. Coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.) Nealergizuoja odos, patikimai prilimpa plėvelės kraštai, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. Lengvai užklijuojama plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis „STOP“ant popieriaus, apsaugančio limpantį paviršių (svarbus plėvelę užklijuojant dviese). Individualiai supakuota, galimas nuokrypis dydžiui ± 2 cm. |  |
| 10.1. | 15 x 20 cm/10 x 20 cm |  |  |
| 10.2. | 44 x 35 cm/34 x 35 cm |  |  |
| 10.3 | 66 x 60 cm/56 x 60 cm |  |  |
| 10.4. | 66 x 45 cm/56 x 45 cm |  |  |
| 11. | Sagitalinis peiliukas | Peiliukas skirtas preciziškai tiksliam kaulų pjovimui. Pjovimo metu geležtė nejuda, o pjovimas atliekamas pjaunant geležties galiuku. Judesio amplitudė ne didesnė nei 3,4 cm. Išmatavimai 19,5 mm x 1,33 mm x 105 mm. Geležtė turi tikti ligoninėje esamai įrangai – Stryker 6 sistemai. |  |
| 12. | Ašmenys dermatomui | Naudojami odos transplantato paėmimui, tinkantys Zimmer elektriniam dermatomui (JAV). |  |
| 13. | Vienkartiniai hidrochirurginės dermoabrazijos sistemos antgaliai Versajet II sistemai |  |  |
| 13.1. | Antgalis 14 mm ilgio | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 14 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. |  |
| 13.2. | Antgalis 8 mm ilgio | Darbinė dalis lenkta 45°, ilgis 8 mm/ antgalio kiaurymė 0,10 mm. |  |
| 14. | Odos pakaitalas dviejų sluoksnių (Integra Dermal Regeneration Template) | Poringa 3D matrica, susidedanti iš besikryžiuojančių gyvulinės kilmės kolageno (1 tipas) ir GAG. Porų dydis – 120 µm. Antra pusė pagaminta iš silikono – polisiloksanas, kuris reguliuoja drėgmės apytaką žaizdoje. Sterilus. Nepirogeniškas. |  |
| 14.1. | 5 x 5 cm |  |  |
| 14.2. | 10 x 12,5 cm |  |  |
| 14.3. | 10 x 25 cm |  |  |
| 14.4. | 20 x 25 cm |  |  |
| 15. | Dvigubas intubacinis vamzdelis atskirų bronchų intubacijai | Pagamintas iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastinis). Permatomas, su konektoriais, graduotas, manžetės žemo slėgio, jų vožtuvai “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock švirkštams. Rentgenokontrastinis per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Su stiletu, gleivių atsiurbimo kateteriu. Garantijos laikas ne mažiau 3 metai. |  |
| 15.1. | Kairysis CH 24 (N 6) |  |  |
| 15.2. | Kairysis CH 26 (N 6,5) |  |  |
| 15.3. | Kairysis CH 28 (N 7,0) |  |  |
| 15.4. | Kairysis CH30 ( N 7,5) |  |  |
| 16. | Širdies minutinio tūrio ir širdies darbo našumo įvertinimo jutikliai aparatui Deltex | Ultragarsinis nuolatinės bangos dopleris. Vienkartinis. Jutiklio dažnis mažesnis arba lygus 4 MHz. Veikimo laikas ne trumpesnis nei 72 val. Ne trumpesni nei 70 cm. Sugraduoti kas 5 cm. |  |
| 17. | Armuoti intubaciniai vamzdeliai su manžete. Dydis I.D.: | SO ir CE kokybės sertifikatų kopijos. Vienkartiniai. Pagaminti iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastiniai). Permatomi, su konektoriumi, graduoti, rentgenokontrastiniai per visą ilgį ar su rentgeno kontrastine juostele. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, yra Murphy “akytė”. Manžetė žemo slėgio ir didelio tūrio, jos vožtuvas “ventilio” tipo, vožtuvo galas tinkantis Luer-lock švirkštams. Garantijos laikas ne mažiau 3 m. |  |
| 17.1. | N 4 |  |  |
| 17.2. | N 5 |  |  |
| 17.3. | N 6 |  |  |
| 17.4. | N 7 |  |  |
| 17.5. | N 8 |  |  |
| 18. | Implantuojama vaistų įvedimo sistema (Port kateteris) | Intraveninis Port kateteris, vieno spindžio su titano ir polioksimetileno rezervuaru, įvedamas naudojant ultragarso kontrolę. Sistema vienkartinė, sterili, be latekso ir DEHP, suderinama su BMR, tinkama KT tyrimui. Sistemą sudaro: 1. Anatominės formos titano ir polioksimetileno rezervuaras, rezervuaro svoris 2,9 g ± 0,5 g. 2. Rentgenokontrastinis, silikoninis arba poliuretaninis, 600 -800 mm ilgio kateteris; 3. Raulersono sistema: echogeniška punkcinė adata su apsauginiu vožtuvu. Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, styga, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai. |  |
| 18.1. | Port kateteris 5 Fr dydžio |  |  |
| 18.2. | Port kateteris 7 Fr dydžio |  |  |
| 19. | Aerozolinis nosies švirkštas | Skirtas vaistams į nosį sušvirkšti. |  |
| 20. | Vienkartinės priemonės inkstų pakaitinės terapijos procedūroms prie LYNDA® aparato |  |  |
| 20.1. | Rinkinys hemofiltracijai | Sterilus, aspirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru. |  |
| 20.2. | Rinkinys hemodiafiltracijai | Sterilus, aspirogeniškas. 1,9 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui, antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru. |  |
| 20.3. | Rinkinys pakaitinei plazmos terapijai | Sterilus, aspirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras. Plazmos filtras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas. |  |
| 20.4. | Rinkinys kaskadinei kombinuotai detoksikacijai (CPFA) | Sterilus, aspirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras, 0,45 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras, neselektyvaus hidrofobinio sorbento kasetė su arterine bei venine jungtims. Filtrai sukomplektuoti su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalų maišų pajungimui , antikoaguliacinė jungtis, 5 litrų maišai drenažui. Šildytuvo maišas su su 0,8 μm filtru. |  |
| 21. | Uždara gleivių atsiurbimo iš kvėpavimo takų sistema | Sterili sistema sudaryta iš išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio, apgaubto poliuretanine ar lygiavertės medžiagos permatoma rankove, vakuumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo ir inhaliavimo kateterio. |  |
| 21.1. | CH 10 |  |  |
| 21.2. | CH 12 |  |  |
| 21.3. | CH 14 |  |  |
| 21.4. | CH 16 |  |  |
| 22. | Sistemos pastoviai teigiamam kvėpavimo takų slėgio palaikymui (CPAP) | Skirtos naudoti su srauto tiekimo aparatais, kuomet reikalingas 1,6 m ilgio šildoma CPAP sistema su kauke, laikiklis 5 cm ir 20 cm N2O C-PEEP vožtuvais, filtru ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu. |  |
| 23. | Dviejų kanalų Fr 5 Foley kateteris | Sterilus, vienkartinis, dviejų kanalų Foley kateteris su 2-3 ml talpos balionėliu, skirtas neišnešiotų naujagimių šlapimo pūslei kateterizuoti. |  |
| 24. | Naujagimių saturacijos daviklis Massimo pulsiniam oksimetrui |  |  |
| 24.1. | naujagimiams iki 1 kg | Vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 3 % esant žemai padėčiai. |  |
| 24.2. | naujagimiams iki 3kg | Vieno paciento; „L“ formos; daviklio juostelė, uždedama naujagimiui ant plaštakos ar pėdos; daviklio laidas plokščias ir lengvas, švelniais kraštais; kabelio jungtis lengva, be judančių dalių. Užtikrinti kokybiškam sujungimui, daviklio prijungimo metu girdimas ir jaučiamas spragtelėjimas. Tikslumas 70-100 % ribose: ne daugiau 3% nejudant, ne daugiau 3% judant, ne daugiau 2 % esant žemai padėčiai. |  |
| 25. | Pediatrinis saturacijos daviklis Massimo pulsiniam oksimetrui |  |  |
| 25.1. | Pediatrinis SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklis Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg svorio pacientams. | Pediatrinis 10-50 kg svoriui skirtas daviklis ; vieno paciento; „plaštakės“ formos; davikliis be laido. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotė 25 vnt. |  |
| 25.2. | Jungtis prijungti pediatrinį SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklį Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg pacientams. | Laidas skirtas prijungti pediatrinį 10-50 kg svoriui skirtą „Rainbow“ daviklį. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotė 5 vnt. |  |
| 25.3. | Pediatrinis SpHb, SpO2,SpMet Rainbow daviklis Masimo pulsiniam oksimetrui, 10-50 kg pasientams su jungtimi. | Pediatrinis 10-50 kg svoriui skirtas daviklis ; vieno paciento; „plaštakės“ formos; davikliis be laido. Davikliu matatuojami hemoglobino, saturacijos bei methemoglobino parametrai. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą. Pakuotėje 20 vnt. sensorių ir 1 vnt. daugkartinis laidas prijungti sensoriui. |  |
| 26. | Kaulų čiulpų surinkimo rinkinys (su lanksčiu priešfiltriu ir integruotu filtru) | Skirtas kaulų čiulpų surinkimui iki 1,2 l. Sterilus. Antipirogeniškas. Vienkartinis. Naudojamas su kaulų čiulpų surinkimo stovu. Susideda iš: 1,2 l (±100 ml) surinkimo konteinerio su 850 µm priešfiltriu – 1 vnt. Filtro su 500 µm pralaidumo skylutėmis, lanksčiame dėkle - 2 vnt. Filtro su 200 µm pralaidumo skylutėmis, lanksčiame dėkle – 1 vnt., 600 ml (± 20 ml) pervežimo konteinerių – 3 vnt., 2000 ml (± 100 ml) pervežimo konteinerio -1 vnt. Plastikinis, vakuuminis maišelis (susidedantys iš 4 apsaugos angų). Sterilūs įpakavimo apklotai – 2 vnt. |  |
| 27. | Injektorius | Vienkartinio naudojimo. Steriliai supakuotas . Darbinis ilgis 1650-1655 mm. Adatos ilgis 4 mm. Adatos skersmuo 21G. Adatos nuožulnumas 14°. Tinkami 2,8 mm skersmens endoskopo kanalui. |  |
| 28. | Vienkartinis vožtuvas bronchoskopui | Tinkantis Bronchoskopui Olympus BF Type P180 |  |
| 29. | Endoskopinis krepšelis svetimkūniams | Ovalo formos; ilgis 230 cm +/- 1 cm ; sietelis 3 x 6 cm +/- 0,5 cm, diametras ne daugiau 2,5 mm . |  |
| 30. | Adata ašarų latakui | Apvaliai lenkta, metalinė 23 dydžio/0,64 mm, bendras ašarų latakų ilgis 10 ± 0,5 mm, užlenkto galiuko ilgis 7 ± 0,5 mm, bendras ašarų latakų adatos ilgis 40 ± 1 mm. Jungiama prie vienkartinio švirkšto. ANEL modelio arba lygiavertis. |  |
| 31. | Vienkartinis matavimo zondas tonometrui | Tinkami tonometrui Icare TA-01. Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš Valox 312C arba lygiavertės medžiagos. Zondo kojelė dengta auksu, pagaminta iš plieno, arba lygiavertės medžiagos. Zondo svoris 26,5 ±1 mm, zondo ilgis 40,4 mm ±1 mm. Kiekvienas zondas turi būti įpakuotas atskirame konteineryje. |  |
| 32. | Inhaliacinė kaukė vaikams | Skirta ultragarsiniam inhaliatoriui Ultrasonic 2000 su metaliniu arba lygiavertės medžiagos nosies užspaudėju, šoninėmis angomis, gumyte kaukės uždėjimui. Sudėtyje neturinti latekso – būtinas ženklinimas ant individualios pakuotės. |  |
| 33. | Kaprologinis sterilus indelis | Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP skirtas išmatų kiekybiniams pasėliams, žarnyno virusinių susirgimų sukėlėjų antigeno nustatymui. Kiekvienas indelis įpakuotas atskirai. Privalomas ženklinimas turi būti ant kiekvieno įpakavimo. |  |
| 34. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedas: laidinis elektrodas |  |  |
| 34.1. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 120 cm ± 5 cm | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga. |  |
| 34.2. | Įžeminimo elektrodas, diametras 30 mm ± 2 mm; ilgis 60 cm ± 3 cm | Apvalus nerūdijančio plieno elektrodas, jungimo laidas lankstus, su lankstumo apsauga. |  |
| 34.3. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 120 cm ± 5 cm | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų. |  |
| 34.4. | Porinis diskinis elektrodas, kontaktų skersmuo 10 mm ± 1 mm, laido ilgis 60 cm ± 3 cm | Kombinuotas iš aktyvaus ir referentinio diskų, elektrodas pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų. |  |
| 34.5. | Žiedinis elektrodas; laido ilgis 60 cm ± 3 cm | Lankstus žiedinis nerūdijančio plieno eletrodas, 2 vedantys suvyti laidai: dviejų skirtingų spalvų, skirtas užmauti ant piršto. |  |
| 35. | Eektroneuromiografo (ENMG) priedai: geliai ir pastos |  |  |
| 35.1. | Kontaktinis gelis, pakuotės talpa nuo 50 iki 500 ml | Be chloridų, tirpus vandenyje, nealergizuojantis, bekvapis, skirta ENMG tyrimui. |  |
| 35.2. | Abrazyvinis gelis odai paruošti prieš tyrimą tūbelėse iki 300 ml | Be acetono, nealergizuojanti, mažai abrazyvi, skirta ENMG tyrimui. |  |
| 35.3. | Kontaktinė pasta, indeliai ar tūbelės iki 300ml | Tirpi vandenyje, bekvapė, nealergizuojanti, išlaikanti konsistenciją šiltoje aplinkoje, skirta ENMG tyrimui. |  |
| 36. | Kontaktinis kremas (pasta) EC2 elektrodams | Naudojamas atlikti ilgalaikei encefalogramai, ilgalaikiam elektrodų fiksavimui prie galvos odos. Pakuotėje 100g ± 25g |  |
| 37. | Chirurginiai klijai | Chirurginiai fibrino-trombino klijai tinkantys hemostazei ir sumažinantys sąaugų susidarymą. Du atskiri švirkštai. Komplekte turi būti pakeitimo ir išpurškimo aplikatoriai. | Ethicon, Johnson & Johnson |
| 37.1. | Chirurginiai klijai | Bendras tūris 2 ml | EVB01LT |
| 37.2. | Chirurginiai klijai | Bendras tūris 4 ml | EVB02LT |
| 38. | EKMO sistema | EKMO sistema suaugusiems. Centrifuginė pompa, speciali sujungimo magistralė. Membraninis oksigenatorius ilgalaikiam naudojimui ( ≥14 d. ) su gamintojo sertifikatu visai sistemai. Arterinė ir veninė perkutaninės femoralinės kaniulės su jų įvedimui reikalingomis priemonėmis. Šilumos keitiklis (jei neintegruotas oksigenatorius). Kontaktuojančios su krauju dalys padengtos heparinu. Sistema turi būti pritaikyta naudojimui su „Medos“ aparatu arba pateikti pilnai sukomplektuotą aparatą. |  |
| 39. | Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato | Vienkartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 23 dydžio. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. |  |
| 40. | Vienkartinis 25G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato | Vienkartiniai priedai užpakalinio akies segmento operacijai, 25 dydžio. Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 100x120 cm ± 5 cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. |  |