Phadia 100
[image: image16.jpg]EliN° 204

_ Excellence in Autoimmunity




Neskirta naudoti JAV
dsDNR FLUORO ENZIMŲ TYRIMAS, SKIRTAS ANTI dsDNR ANTIKŪNIŲ NUSTATYMUI
SKIRTAS NAUDOTI DIRBTINĖJE APLINKOJE                                       
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TURINYS
„EliA“ naudoja modulinę reagentų sistemą. Visą informaciją, kurios reikia, norint perprasti „EliA“ tyrimų naudojimą, galima rasti analitėse, esančiose PTĮA bei atitinkamuose „EliA Control“ PTĮA, esančiuose šiame kompaktiniame diske.
NUMATYTAS NAUDOJIMAS
„EliA dsDNR“ yra skirtas dirbtinėje aplinkoje atliekamam kiekybiniam IgG antikūnių, nukreiptų į dsDNR žmogaus serume ir plazmoje, matavimui, kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant sisteminę raudonąją vilkligę (SRV). „EliA“ dsDNR turi būti naudojamas kartu su „EliA“ IgG metodu ir prietaisu „Phadia 100“.
TYRIMO APIBENDRINIMAS IR PAAIŠKINIMAS
Antibranduolinių antikūnių (ABA) nustatymas yra labai svarbus atliekant klinikinę jungiamojo audinio ligų diagnozę. Atliekant sisteminės raudonosios vilkligės (SRV) diagnozę, dsDNR antikūniai yra laikomi ypatingai specifiniais ženklais, atspindinčiais vieną iš SRV diagnozavimo kriterijų (ACR kriterijai).1 Daugiau nei 90 % serumo, gauto iš pacientų, sergančių aktyvia SRV forma, yra dsDNR antikūnių.2 Be to, dsDNR antikūnių nustatymas – tai priemonė, skirta klinikinio nustatytų SRV pacientų kurso stebėjimas, kadangi egzistuoja aiškus ryšys tarp anti-dsDNR titro ir ligos aktyvumo, ypač inkstų pakenkimo.2,3
PROCEDŪROS PRINCIPAI
„EliA“ dsDNR konteineriai yra padengti dvigubai suvyto plazmido DNR. Būdami paciento mėginyje, antikūniai prieš dsDNR susijungia su savo specifiniu antigenu. Nuplovus nesurištus antikūnius, enzimais pažymėti antikūniai prieš žmogaus IgG antikūnius („EliA“ IgG junginys) pridedami tam, kad suformuotų antikūnių junginio kompleksą. Po inkubacijos, nesurištas junginys yra nuplaunamas, o surištas kompleksas yra inkubuojamas naudojant Skatinamąjį tirpalą. Sustabdžius reakciją, reakcijos mišinyje matuojama fluorescencija. Kuo didesnis reakcijos mastas, tuo daugiau specifinio IgG yra mėginyje. Norint įvertinti bandymo rezultatus, paciento mėginių reakcija yra tiesiogiai lyginama su kalibratorių reakcija.
REAGENTAI / MEDŽIAGA
„EliA“ reagentai yra prieinami modulinių paketų, kurių kiekvienas perkamas atskirai, forma. Visų paketų, išskyrus „EliA ANA Positive Control 100“ ir „EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“, atžvilgiu, reikia atlikti „EliA“ dsDNR tyrimą. „EliA“ dsDNR konteineriai yra supakuoti ir laikomi sandariuose aliuminio maišeliuose, kuriuose yra desikantas. 

„EliA dsDNR“ specifiniai bandymų reagentai
„EliA“ dsDNR konteineris (Gaminio Nr. 14-5500-01)
	dsDNR konteineris;
	padengtas dvigubai suvyto 
	4 konteineriai (12 konteinerių
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje

	sutrumpintai: dn
	plazmido
	kiekvienas); užtenka 
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki

	
	DNR
	48 nustatymams
	galiojimo termino pabaigos

	
	
	
	


„EliA ANA Positive Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1038-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios
	Daugiaparametrinė kontrolė, apimanti
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	Paruoštas naudojimui; laikyti 

	sudėtyje yra BSA,
	nuo IgG antikūnių
	(0.3 ml kiekvienas);
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio
	iki dsDNR, RNP,
	užtenka 2 nustatymams 
	

	azido (0.095 %);
	Sm, Ro, La, Scl-70,
	naudojant vieną buteliuką
	

	simbolis: pos
	CENP ir Jo-1
	
	

	
	
	
	


„EliA ANA Positive Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1042-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios
	Daugiaparametrinė kontrolė, įtraukianti 
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	paruoštas naudojimui; laikyti

	sudėtyje yra BSA,
	įprastą sveikų 
	(0.3 ml kiekvienas);
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino

	detergento ir natrio 
	donorų serumą
	užtenka 2 nustatymams 
	pabaigos

	azido (0.095 %);
	
	naudojant vieną buteliuką
	

	simbolis: neig.
	
	
	


„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA“ konkretaus metodo reagentai („Phadia 100“)
„EliA“ mėginių skiediklis (Gaminio Nr. 83-1003-01)
	Mėginių skiediklis (geltonos spalvos);
	6 buteliukai (9 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	yra FSD, kurios sudėtyje yra BSA,
	užtenka 6 x 30 atskiedimams 
	iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio azido
	(prietaisu 1:100 atskiedimų)
	

	(0.095 %)
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1002-01)
	IgG junginys (mėlynosspalvos);
	6 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	ß-Galaktozidazės anti-IgG
	užtenka 6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	(pelių monokloniniai antikūniai), esantis FSD, kurios
	
	NEUŽŠALDYTI

	sudėtyje yra BSA
	
	

	ir natrio azido
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-G
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1005-01)
	IgG junginys (mėlynos spalvos);
	2 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	ß-Galaktozidazės anti-IgG
	užtenka 2 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	(pelių monokloniniai antikūniai), 
	
	NEUŽŠALDYTI

	esantis FSD, kurios sudėtyje yra BSA ir
	
	

	natrio azido
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-G
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG kalibratoriai (Gaminio Nr. 83-1000-01)
	Žmogaus IgG (0, 4, 10, 20, 100,
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	600 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra 
	kiekvienas); užtenka vienai kalibravimo kreivei
	iki galiojimo termino pabaigos

	BSA, detergento ir natrio
	
	

	azido (0.095 %); simbolis:
	
	

	Cal-0, Cal-4, Cal-10, Cal-20,
	
	

	Cal-100, Cal-600
	
	

	
	
	

	Gaminami iš žmogaus serumo.
	
	


„EliA“ IgG kreivės kontrolė (Gaminio Nr. 83-1001-01)
	Žmogaus IgG (20 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra 
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	BSA, detergento
	kiekvienas); užtenka 6 procesams
	iki galiojimo termino pabaigos

	ir natrio azido (0.095 %)
	
	

	simbolis: CC-1
	
	

	
	
	

	Gaminama iš žmogaus serumo.
	
	

	„EliA“ IgG kalibratoriaus konteineris (Gaminio Nr. 14-5509-01)
	

	IgG kalibratoriaus konteineris, padengtas
	4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); užtenka 
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje 

	pelių monokloniniais antikūniais;
	48 nustatymams
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	sutrumpintai: Gcal
	
	

	
	
	

	„EliA“ tuščias konteineris (Gaminio Nr. 14-5510-01)
	

	Tuščias konteineris, kurio reikia 
	4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje 

	„Phadia 100“ sistemai, tuščio proceso pozicijoms. 
	užtenka 48 pozicijoms
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	
	
	

	
	
	

	„Phadia 100“ paprastieji reagentai
	

	Skatinantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9478-01)
	

	Skatinantis tirpalas 0.01 %
	6 buteliukai (6 ml kiekvienas); reagentai
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	4-Metilumbeliferil-β-D-galaktosidas,
	6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	<0.0010 % konservantas**
	
	NEUŽŠALDYTI

	
	
	

	Stabdantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9479-01)
	

	Stabdantis tirpalas 4 % natrio karbonatas
	6 buteliukai (65 ml kiekvienas); *reagentai
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	
	6 x 240 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	
	
	


· Dėl skirtingų „ImmunoCAP“ ir „EliA“ bandymo procesų, reikia tikėtis didelio liekanų kiekio. 

· Konservantas: 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-vienas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotia-zol-3-vienas [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1). 

Plovimui skirtas tirpalas (Gaminio Nr. 10-9422-01/10-9202-01)
Informacija pateikiama atskirame plovimui skirto tirpalo pakuotės skyriuje.
Kiekvienos pilnos pakuotės galiojimo terminas yra nurodytas ant išorinės etiketės. Tačiau kiekvienas komponentas yra tinkamas naudoti iki datos, nurodytos ant atitinkamo buteliuko etiketės. Nepristatomos medžiagos: grynintas vanduo, sugraduotas cilindras
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
· Skirta diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis. 

· Nenaudokite reagentų pasibaigus jų galiojimo terminui. 

· Nerekomenduojame kaupti reagentų. 

· Mūvėkite pirštines tuo metu, kai dirbsite su mėginiais ir pateikiamais reagentais. 

· Kai kurie reagentai yra gaminami iš žmogaus kraujo komponentų. Pirminės medžiagos yra patikrintos atlikus imunotyrimą dėl hepatito B paviršinių antigenų, antikūnių HIV1, HIV2 ir hepatito C virusui; tyrimų rezultatai - neigiami. Nepaisant to, reikėtų laikytis visų rekomenduojamų atsargumo priemonių, skirtų kraujo darinių apdorojimui. Prašome remtis Žmogaus Sveikatos Tarnybos (ŽST) leidiniu Nr. (CDC) 93-8395 arba vietinėmis bei nacionalinėmis direktyvomis dėl laboratorinio saugumo procedūrų. 

ĮSPĖJIMAS! Reagentuose esantis natrio azidas (NaN3) veikia kaip konservantas. NaN3 gali būti toksiškas, jeigu yra nurijamas arba patenka ant odos ar į akis. NaN3 gali reaguoti su švino ir vario vandentiekiu, ir suformuoti itin sprogius metalo azidus. Prieš išmesdami, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kad užkirstumėte kelią azidų susidarymui. Prašome remtis nukenksminimo procedūromis, nurodytomis CDC, ar kitomis vietinėmis ir nacionalinėmis direktyvomis.
Atliekų butelis ir „ImmunoCAP/EliA“ atliekų konteineris gali būti užteršti galimai užkrečiamomis medžiagomis. Imkitės atitinkamų saugumo priemonių ir mūvėkite pirštines.
Nestabilumo požymis
„Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje yra standartinės priimtinumo ribos kalibravimo kreivės ir kreivės kontroliavimo atžvilgiu. „EliA“ konteineriai yra jautrūs drėgmei. Aktyvumo sumažėjimą, kuris gali atsirasti dėl netinkamo apdorojimo, galima nustatyti naudojant atitinkamą „EliA“ kontrolės grupę. Daugiau informacijos rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.
PRIETAISAS
„EliA“ reagentai turi būti naudojami su „Phadia 100“ priemonės 2.0 ar naujesnės versijos programine įranga. „Phadia 100“ prietaisas apdoroja visus bandymo žingsnius ir automatiškai išspausdina rezultatus po to, kai bandymas užbaigiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susijusios su bandymo pradėjimu, aprūpinimo priemonėmis, programine įranga ir t.t., žiūrėkite „Phadia 100" Vartotojo gidą/Informacinį vadovą.
MĖGINIŲ ĖMIMAS, APDOROJIMAS IR PARUOŠIMAS
Procedūrą galima atlikti su serumo arba plazmos mėginiais. Lipeminiai, hemolizuoti arba mikrobais užteršti mėginiai gali būti prastų rezultatų priežastis, tokių mėginių naudoti nereikėtų. Venkite pakartotinio užšaldymo ir atšildymo. Mėginius reikėtų laikyti -20 °C (-4 °F) ar žemesnėje temperatūroje, norint atlikti pakartotinius matavimus.
Mėginių atskiedimas
Mėginius reikia skiesti „EliA“ mėginių skiedikliu. 1:10 mėginių skiediklio reikia „EliA“ dsDNR bandymui. Mėginius galima skiesti rankiniu būdu, tačiau rekomenduojamas skiedimas prietaiso pagalba, taip pat tai yra numatytasis nustatymas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje.
PROCEDŪRA
„EliA“ dsDNR konteinerio naudojimas
Prieš atidarydami folijos maišelį, subalansuokite kambario temperatūrą. Stabilumo sumetimais, konteinerius reikia padėti atgal į folijos maišelį su desikantu iš karto po konteinerių paruošimo. Kadangi svarbu konteinerius laikyti sausoje vietoje, 2-8 °C laipsnių temperatūroje, maišelis turi būti tinkamai užsandarintas. Laikymo terminas po pirmo atidarymo: 9 mėnesiai, jeigu neribojama galiojimo termino data, nurodyta ant konteinerio ir folijos maišelio.
Serijai būdingas „EliA“ dsDNR konteinerio kodas
Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ dsDNR konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image1.png]


, ir yra užšifruotas folijos maišelio brūkšniniame kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Serijai būdingas „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodas
Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image2.png]


, ir yra užšifruotas folijos maišelio kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Serijai būdingas „EliA“ IgG junginio kodas
[image: image17.jpg]



Nepamirškite įvesti serijai būdingo IgG junginio kalibravimo kodo, nurodomo ant dėžutės ir buteliuko kaip [image: image3.png]


, ir užšifruoto IgG junginio brūkšniniame kode. Kalibravimo kodo įvedimui geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą. 
Kiekiai vienam nustatymui
Reagentų kiekiai nustatymui
	
	Kalibratorius
	90
	μl
	
	

	
	„EliA“ IgG junginys
	90
	μl
	
	
	

	
	Skatinantis tirpalas
	90
	μl
	
	
	

	
	Stabdantis tirpalas
	200
	μl
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mėginių kiekiai nustatymai

	
	Atskiedimas rankiniu būdu:
	90 μl atskiesto mėginio 

	
	Atskiedimas prietaiso pagalba (1:10):
	
	9 μl neatskiesto mėginio
	

	
	
	
	
	
	
	


Tikslius vamzdeliui būdingus kiekius rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.
Reagentų kiekiai serijai
	
	Plovimo tirpalas
	1 l*

	
	Skalavimo tirpalas
	1 l*
	

	
	
	
	


* Liekanų kiekis priklauso nuo mėginių skaičiaus ir naudojamo atskiedimo metodo.
Komentarai procedūros atžvilgiu
· Naudojantis numatytuoju programinės įrangos nustatymu, mėginiai apdorojami vieno nustatymo režimu. 

· Naudojimo metu, plovimo tirpalas turi būti kambario temperatūros. 

· Vienam bandymo procesui, kurio metu apdorojami 48 konteineriai, skiriamos 2.5 valandos. 

· Inkubacijos yra automatiškai atliekamos 37 °C laipsnių temperatūroje (98.6 °F). 

· Programinė įranga ≥ 2.1 / 022: jeigu norite atlikti daugiau negu vieną bandymą vieno paciento atžvilgiu, taip pat galite naudotis šiais iš anksto sudarytais bandymų sąrašais: 

	
	Sąrašas
	Aprašymas
	Įtraukti „EliA“ bandymai

	
	pana
	Jungiamojo audinio liga
	dsDNR, U1RNP, RNP70, Sm, Ro, La, Scl-70, CENP, Jo-1
	

	
	psle
	Sisteminė raudonoji vilkligė     dsDNR, Sm, Ro, La
	

	
	
	
	
	


KALIBRAVIMAS IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA
Kalibravimo kreivė gaunama „EliA“ IgG kalibratorių, kurie veikia identiškai, pagalba. Kreivė išsaugoma, po to pagal ją vertinami kiti bandymai, naudojant tik „EliA“ IgG kreivės kontrolę (veikia identiškai). IgG kalibratorius galima aptikti per nepertraukiamą kalibracijų grandinę, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Žmogaus serumo imunoglobulino A, G ir M Tarptautinės informacijos rengimu (TIR) 67/86.
Reikia naujos kalibravimo kreivės, kai:
· paskutinis kalibravimas buvo atliktas daugiau negu prieš mėnesį arba 

· pristatomas naujas „EliA“ IgG junginys, arba 

· kai „EliA“ IgG kreivės kontrolė viršija nurodytas ribas (apibrėžtas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje). 

„EliA“ dsDNR yra kalibruojama laikantis 1-ojo tarptautinio standarto dėl anti-dvigubai susuktos DNR, kurios kodas yra Wo/80. Rezultatai pateikiami tarptautiniais vienetais (IU/ml).
KOKYBĖS KONTROLĖ
Įrašų saugojimas
Laboratorinė praktika rodo, jog yra gerai fiksuoti naudotų komponentų identifikacijos numerius, datas, kai jie buvo atidaryti pirmą kartą, ir likusius kiekius.
Kontrolės mėginiai
Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kokybės kontrolės mėginiai būtų įtraukti į kiekvieną seriją. Bet kuri naudojama medžiaga turėtų būti pakartotinai išbandoma, kad būtų nustatyti vidutiniai dydžiai bei priimtinumo lygis. „EliA Controls“ galima įsigyti ir taip vykdyti matavimų kokybės kontrolę.
REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS
Rezultatų pateikimas 
„Phadia 100“ matuoja specifines IgG koncentracijas μg/l. Naudojant konvertavimo faktorių, nurodytą identifikacijos numeriui būdingu „EliA“ dsDNR konteinerio kodu, rezultatai yra automatiškai konvertuojami į IU/ml.
Bandymų rezultatų interpretavimas
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dydžiai (neigiami, neaiškūs, teigiami), rekomenduojami rezultatų įvertinimui.
	
	Bandymas
	Vienetas
	neigiamas
	neaiškus
	teigiamas
	

	
	„EliA“ dsDNR
	IU/ml
	< 10
	10 - 15
	> 15
	

	
	
	
	
	
	
	


Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatytų dydžių diapazoną.
APRIBOJIMAI
Galutinė klinikinė diagnozė neturėtų būti paremta vieno diagnostinio metodo rezultatais, ją medikas turėtų atlikti tik po to, kai įvertinamos visos klinikinės ir laboratorinės išvados.
NUMATYTI DYDŽIAI
Antikūnių dominavimas tarp autoimuninių pacientų itin skiriasi, priklausomai nuo ligos ploto. Serumo proporcija įprastoje populiacijoje buvo teigiama dsDNR antikūnių, nustatytų „EliA“ dsDNR bandymu, atžvilgiu, ir sudarė mažiau nei 1 %. Numatyti dydžiai gali skirtis priklausomai nuo tikrinamos populiacijos.1,2,3,4,5
Gauti sveikų subjektų rezultatai
dsDNR antikūnių išplitimo dažnis buvo tiriamas analizuojant akivaizdžiai sveikų subjektų, vienodai suskirstytų pagal amžių ir lytį, naudojant Kaukazo populiacijos serumą, gautą iš kraujo banko, mėginius. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje(1)
	
	Bandymas
	Vienetas
	Mėginių skaičius
	Vidutinis dydis
	95%-
	99%-
	

	
	
	
	
	
	procentilės
	procentilės

	
	„EliA“ dsDNR
	IU/ml
	400
	2.4
	6.3
	17.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ATLIKIMO SAVYBĖS

Matavimo savybės
„EliA“ dsDNR matavimo diapazonas (nustatymo riba, viršutinė riba) yra nuo 0.5 iki ≥ 379 IU/ml. Staigaus matavimo diapazono padidėjimo poveikis nebuvo pastebėtas, kai koncentracija siekė iki 10.(1)
Galiojančiais rezultatais gali būti laikomi tik dydžiai, viršijantys Nustatymo ribą. Viršutinė pateiktų rezultatų riba gali skirtis dėl serijai būdingo konvertavimo iš μg/l į IU/ml. Rezultatai, viršijantys viršutinę ribą, yra pateikiami kaip „perviršis”.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl kintančių antikūnių surišimo savybių pacientų mėginiuose, ne visą serumą galima atskiesti tolygiai matavimo diapazono ribose.
Specifika
„EliA“ dsDNR bandymas leidžia nustatyti IgG antikūnius, nukreiptus prieš dsDNR antigenus, kaip apibūdinama skyriuje „Reagentai”.
Tikslumas
Norint nustatyti bandymo tikslumą, kintamumas buvo vertinamas tiriamuosiuose objektuose atliekant 36 serijas teigiamų mėginių tyrimų, paimtų iš 108 replikatų. Statistinis vertinimas buvo atliekamas pasitelkiant Nukrypimų analizę. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)
	
	Bandymas
	Mėginys
	Vienetas
	Vidutinis dydis
	Pokyčio koeficientas (%)
	

	
	
	
	
	
	
	Vidinis procesas
	Tarpusavio procesas
	

	
	„EliA“ dsDNR
	1
	lU/ml
	18.6
	3.6
	3.7
	
	

	
	
	
	2
	lU/ml
	56.6
	4.1
	3.3
	
	

	
	
	
	3
	lU/ml
	102
	4.0
	2.8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





GARANTIJA
Čia pateikiami atlikimo duomenys buvo gauti naudojant nurodytą procedūrą. Procedūros pakeitimas, nerekomenduojamas „Phadia AB“, gali turėti įtakos rezultatams, o tokiu atveju, „Phadia AB“ nepripažins visų išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo garantijų, įskaitant numanomą perkamumo ir tinkamumo naudoti garantiją.
Tokiu atveju, „Phadia AB“ ir įmonės įgaliotieji platintojai nebus atsakingi už netiesioginius arba logiškai išplaukiančius nuostolius.
(1) Tyrimai, atlikti „Phadia GmbH“, Freiburge, Vokietijoje
NUORODOS
1. Hochberg MC (1997) Amerikos reumatologijos universiteto peržiūrėtų kriterijų dėl sisteminės raudonosios vilkligės atnaujinimas. Arthritis Rheum 40, 1725 

2. Swaak AJG, Smeenk RJT (1996) Klinikiniai antikūnių prieš dvigubai susuktą DNR aspektai. Yra: Biologinių ligos požymių vadove. Van Venrooij WJ, Maini RN (eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Bostonas, Londonas 

3. Linnik MD, Hu JZ, Heilbrunn KR ir kt. (2005) Ryšys tarp anti-dvigubai susuktos DNR antikūnių ir inkstų ligos paūmėjimo pacientų, sergančių sistemine raudonąja vilklige, atveju. Arthritis Rheum 52, 1129-1137 

4. Kavanaugh AF, Solomon DH (2002) Imunologinio laboratorinio reumatinių ligų tyrimo direktyvos: anti-DNR antikūnių bandymai. Arthritis Rheum 47, 546-555 

5. Lopez Hoyos M, Cabeza R, Martinez Taboada VM ir kt. (2005) Klinikinės ligos aktyvumas ir anti-dsDNR antikūnių, matuojamų automatizuotu imunofluorescencijos tyrimu pacientų, sergančių sistemine raudonąja vilklige, atveju, titrai. Lupus 14, 505-509 

	
	
	
	

	
[image: image4.png]



	Partijos kodas
	
[image: image5.png]



	Sudėtyje yra natrio azido 

	
[image: image6.png]



	Biologinė rizika
	
[image: image7.png]



	Gali būti atliekami x nustatymai

	
[image: image8.png]



	Laikyti 2-8°C/35-46°F laipsnių temperatūroje
	
[image: image9.png]



	Perskaityti vartojimo instrukcijas

	
[image: image10.png]



	Galiojimo terminas
	
[image: image11.png]



	Gamintojas

	[image: image12.png]



	Diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis
	
[image: image13.png]



	Nenaudoti pakartotinai antrame procese



[image: image14.png]


 
[image: image15.png]


 Phadia AB
SE-75 137 Upsala, Švedija
Tel.: +46-18-16 50 60 · Faksas: +46-18-14 03 58
El. paštas: autoimmunity@phadia.com / Internetinis puslapis: www.phadia.com
Išleista 2010 m. gegužę
© Phadia GmbH, Freiburgas, Vokietija
_1484414560

_1484414562

_1484414564

_1484414566

_1484414567

_1484414565

_1484414563

_1484414561

_1484414558

_1484414559

_1484414557

