Phadia 100
[image: image16.jpg]EliN

EliN e



[image: image17.jpg]Excellence in Autoimmunity




Neskirta naudoti JAV
[image: image18.jpg]


GliadinDP IgA FLUORO ENZIMŲ TYRIMAS, SKIRTAS ANTI GLIADINO ANTIKŪNIŲ NUSTATYMUI

SKIRTAS NAUDOTI DIRBTINĖJE APLINKOJE                                       
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TURINYS
„EliA“ naudoja modulinę reagentų sistemą. Visą informaciją, kurios reikia, norint perprasti „EliA“ tyrimų naudojimą, galima rasti analitėse, esančiose PTĮA bei atitinkamuose „EliA Control“ PTĮA, esančiuose šiame kompaktiniame diske.
NUMATYTAS NAUDOJIMAS
„EliA GliadinDP IgA“ yra skirtas dirbtinėje aplinkoje atliekamam kiekybiniam IgA antikūnių, nukreiptų į gliadiną žmogaus serume arba plazmoje, kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant celiakinę lligą. „EliA gliadinoDP IgA turi būti naudojamas kartu su „EliA“ IgA metodu ir prietaisu „Phadia 100“.
TYRIMO APIBENDRINIMAS IR PAAIŠKINIMAS
Celiakinė liga – tai visą gyvenimą trunkanti liga, kurios metu glitimo, vandenyje netirpaus kviečių gliadino ir prolaminų, esančių rugiuose ir miežiuose, nurijimas priveda prie lėtinio uždegimo ir pažeidžia mažųjų žarnų gleivinę. Liga yra daugiaaspektė, kai klinikinis pasireiškimas svyruoja nuo gastro-žarnyno pasireiškimų iki besimptomių, tyliųjų ir nepaprastai pavojingų žarnynui formų.1 Plačiai žinoma, kad pūslelinį dermatitą sukelia glitimas.2 Terminas glitimas yra susijęs su visa eile baltymų taip vadinamame endosperme, maistingame kviečių, ryžių, avižų ir miežių grūdų audinyje. Spirite tirpūs glitimo polipeptidai, gliadinai, yra atsakingi tik už toksinį žarnyno gleivinės poveikį.3 Dar naujesnio tyrimo metu buvo atskleista, kad gliadino peptidai, dezamininuoti audinio transgliutaminaze, parodo labiau specifinius B ląstelės epitopus negu grynieji peptidai.4,5 Vėliau atlikti tyrimai parodė, kad padidėjęs specifiškumas gali būti pastebimas ir anti-gliadino bandymuose, paremtuose dezaminuotais peptidais.6,7
PROCEDŪROS PRINCIPAI
„EliA“ gliadinoDP IgA konteineriai yra padengti sintetinio dezaminuoto giadino peptidais. Būdami paciento mėginyje, antikūniai prieš gliadino peptidus susijungia su savo specifiniu antigenu. Nuplovus nesurištus antikūnius, enzimais pažymėti antikūniai prieš žmogaus IgA antikūnius („EliA“ IgA junginys) pridedami tam, kad suformuotų antikūnių junginio kompleksą. Po inkubacijos, nesurištas junginys yra nuplaunamas, o surištas kompleksas yra inkubuojamas naudojant Skatinamąjį tirpalą. Sustabdžius reakciją, reakcijos mišinyje matuojama fluorescencija. Kuo didesnis reakcijos mastas, tuo daugiau specifinio IgA yra mėginyje. Norint įvertinti bandymo rezultatus, paciento mėginių reakcija yra tiesiogiai lyginama su kalibratorių reakcija.
REAGENTAI / MEDŽIAGA
„EliA“ reagentai yra prieinami modulinių paketų, kurių kiekvienas perkamas atskirai, forma. Visų paketų, išskyrus „EliA Celiac Positive Control 100“ ir „EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“, atžvilgiu, reikia atlikti „EliA“ gliadinoDP IgA tyrimą. „EliA“ gliadinoDP IgA konteineriai yra supakuoti ir laikomi sandariuose aliuminio maišeliuose, kuriuose yra desikantas.

„EliA GliadinDP IgA“ specifiniai bandymų reagentai
„EliA“ gliadinoDP IgA konteineris (Gaminio Nr. 14-5538-01)
	GliadinoDP IgA konteineris;
	padengtas sintetinio 
	4 konteineriai (12 konteinerių
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje

	sutrumpintai: Agp
	dezaminuoto gliadino
	kiekvienas); užtenka 
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki

	
	peptidais
	48 nustatymams
	Galiojimo termino pabaigos

	
	
	
	


„EliA Celiac Positive Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1041-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios 
	Daugiaparametrinė kontrolė, apimanti
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	Paruoštas naudojimui;


	sudėtyje yra BSA,
	nuo IgG ir
	(0.3 ml kiekvienas);
	laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki

	detergento ir natrio 
	IgA antikūnių iki 
	užtenka 2 nustatymams
	galiojimo termino pabaigos

	azido (0.095 %);
	tTG ir gliadino
	naudojant vieną buteliuką
	

	simbolis: teig.
	
	
	

	
	
	
	


„EliA Celiac Positive Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1042-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios 
	Daugiaparametrinė kontrolė, įtraukianti 
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	paruoštas naudojimui; laikyti

	sudėtyje BSA,
	įprastą sveikų
	(0.3 ml kiekvienas);
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio
	donorų serumą
	užtenka 2 nustatymams
	

	 azido (0.095 %);
	
	naudojant vieną buteliuką
	

	simbolis: neig.
	
	
	


„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA“ konkretaus metodo reagentai („Phadia 100“)
„EliA“ mėginių skiediklis (Gaminio Nr. 83-1003-01)
	Mėginių skiediklis (geltonos
	6 buteliukai (9 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	spalvos); yra FSD, kurios sudėtyje yra 
	užtenka 6 x 30 atskiedimams
	iki galiojimo termino pabaigos

	BSA, detergento ir natrio
	(prietaisu 1:100 atskiedimų)
	

	azido (0.095 %)
	
	

	
	
	


„EliA“ IgA junginys (Gaminio Nr. 83-1014-01)
	IgA junginys (mėlynos  spalvos);
	6 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	ß-Galaktozidazės anti-IgA
	užtenka 6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	(pelių monokloniniai antikūniai),
	
	NEUŽŠALDYTI

	esantis FSD, kurios sudėtyje yra BSA ir natrio
	
	

	 azido
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-A
	
	

	
	
	


„EliA“ IgA junginys (Gaminio Nr. 83-1012-01)
	IgA junginys (mėlynos
	2 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti  2-8 °C laipsnių temperatūroje

	spalvos) ;ß-Galaktozidazės
	užtenka 2 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	anti-IgA (pelių monokloniniai 
	
	NEUŽŠALDYTI

	antikūniai), esantis FSD, kurios sudėtyje yra 
	
	

	BSA ir natrio azido 
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-A
	
	

	
	
	


„EliA“ IgA kalibratoriai (Gaminio Nr. 83-1013-01)
	Žmogaus IgA (0, 0.3, 1.5, 5, 15,
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	80 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra 
	kiekvienas) ;užtenka vienai kalibravimo kreivei
	iki galiojimo termino pabaigos

	BSA, detergento ir natrio 
	
	

	azido (0.095 %); simbolis:
	
	

	CAL-0, CAL-0.3, CAL-1.5,
	
	

	CAL-5, CAL-15, CAL-80
	
	

	
	
	

	Gaminami iš žmogaus serumo.
	
	


„EliA“ IgA kreivės kontrolė (Gaminio Nr. 83-1010-01)

	
	Žmogaus IgA (5 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruoštas naudojimui; laikyti  2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	
	BSA, detergento
	kiekvienas); užtenka 6 procesams
	

	
	ir natrio azido (0.095 %)
	
	

	
	simbolis: CC-1
	
	

	
	
	
	

	
	Gaminama iš žmogaus serumo.
	
	

	„EliA“ IgA kalibratoriaus konteineris (Gaminio Nr. 14-5516-01)
	

	
	IgA kalibratoriaus konteineris, padengtas 
	4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); užtenka
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje

	
	pelių monokloniniais antikūniais;
	48 nustatymams
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	
	sutrumpintai: Acal
	
	

	
	
	
	

	„EliA“ tuščias konteineris (Gaminio Nr. 14-5510-01)
	

	
	Tuščias konteineris, kurio reikia 
	4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje

	
	„Phadia 100“ sistemai, tuščio proceso pozicijoms.
	užtenka 48 pozicijoms
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	
	
	
	

	
	
	
	

	„Phadia 100“ paprastieji reagentai
	

	Skatinantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9478-01)
	

	
	Skatinantis tirpalas 0.01 %
	6 buteliukai (6 ml kiekvienas); reagentai 
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	
	4-Metilumbeliferil-β-D-galaktosidas
	6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos.

	
	<0.0010 % konservantas**
	
	NEUŽŠALDYTI

	
	
	
	

	Stabdantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9479-01)
	

	
	Stabdantis tirpalas 4 % natrio karbonatas
	6 buteliukai (65 ml kiekvienas); *reagentai
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	
	
	6 x 240 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	
	
	
	


· Dėl skirtingų „ImmunoCAP“ ir „EliA“ bandymo procesų, reikia tikėtis didelio liekanų kiekio. 

· Konservantas: 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-vienas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotia-zol-3-vienas [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1). 

Plovimui skirtas tirpalas (Gaminio Nr. 10-9422-01/10-9202-01)
Informacija pateikiama atskirame plovimui skirto tirpalo pakuotės skyriuje.
Kiekvienos pilnos pakuotės galiojimo terminas yra nurodytas ant išorinės etiketės. Tačiau kiekvienas komponentas yra tinkamas naudoti iki datos, nurodytos ant atitinkamo buteliuko etiketės. Nepristatomos medžiagos: grynintas vanduo, sugraduotas cilindras
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
· Skirta diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis. 

· Nenaudokite reagentų pasibaigus jų galiojimo terminui. 

· Nerekomenduojame kaupti reagentų. 

· Mūvėkite pirštines tuo metu, kai dirbsite su mėginiais ir pateikiamais reagentais. 

· Kai kurie reagentai yra gaminami iš žmogaus kraujo komponentų. Pirminės medžiagos yra patikrintos atlikus imunotyrimą dėl hepatito B paviršinių antigenų, antikūnių HIV1, HIV2 ir hepatito C virusui; tyrimų rezultatai - neigiami. Nepaisant to, reikėtų laikytis. visų rekomenduojamų atsargumo priemonių, skirtų kraujo darinių apdorojimui. Prašome remtis Žmogaus Sveikatos Tarnybos (ŽST) leidiniu Nr. (CDC) 93-8395 arba vietinėmis bei nacionalinėmis direktyvomis dėl laboratorinio saugumo procedūrų. 

ĮSPĖJIMAS! Reagentuose esantis natrio azidas (NaN3) veikia kaip konservantas. NaN3 gali būti toksiškas, jeigu yra nurijamas arba patenka ant odos ar į akis. NaN3 gali reaguoti su švino ir vario vandentiekiu, ir suformuoti itin sprogius metalo azidus. Prieš išmesdami, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kad užkirstumėte kelią azidų susidarymui. Prašome remtis nukenksminimo procedūromis, nurodytomis CDC, ar kitomis vietinėmis ir nacionalinėmis direktyvomis.
Atliekų butelis ir „ImmunoCAP/EliA“ atliekų konteineris gali būti užteršti galimai užkrečiamomis medžiagomis. Imkitės atitinkamų saugumo priemonių ir mūvėkite pirštines.
Nestabilumo požymis
„Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje yra standartinės priimtinumo ribos kalibravimo kreivės ir kreivės kontroliavimo atžvilgiu. „EliA“ konteineriai yra jautrūs drėgmei. Aktyvumo sumažėjimą, kuris gali atsirasti dėl netinkamo apdorojimo, galima nustatyti naudojant atitinkamą „EliA“ kontrolės grupę. Daugiau informacijos rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.
PRIETAISAS
„EliA“ reagentai turi būti naudojami su „Phadia 100“ priemonės 2.1 ar naujesnės versijos programine įranga. „Phadia 100“ prietaisas apdoroja visus bandymo žingsnius ir automatiškai išspausdina rezultatus po to, kai bandymas užbaigiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susijusios su bandymo pradėjimu, aprūpinimo priemonėmis, programine įranga ir t.t., žiūrėkite „Phadia 100" Vartotojo gidą/Informacinį vadovą.
MĖGINIŲ ĖMIMAS, APDOROJIMAS IR PARUOŠIMAS
Procedūrą galima atlikti su serumo arba plazmos mėginiais. Lipeminiai, hemolizuoti arba mikrobais užteršti mėginiai gali būti prastų rezultatų priežastis, tokių mėginių naudoti nereikėtų. Venkite pakartotinio užšaldymo ir atšildymo. Mėginių nereikėtų laikyti -20 °C (-4 °F) ar žemesnėje temperatūroje, norint atlikti pakartotinius matavimus.
Mėginių atskiedimas
Mėginius reikia skiesti „EliA“ mėginių skiedikliu. 1:50 mėginių skiediklio reikia „EliA“ gliadinoDP IgA bandymui. Mėginius galima skiesti rankiniu būdu, tačiau rekomenduojamas skiedimas prietaiso pagalba, taip pat tai yra numatytasis nustatymas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje.
PROCEDŪRA
„EliA“ gliadinoDP IgA konteinerio naudojimas
Prieš atidarydami folijos maišelį, subalansuokite kambario temperatūrą. Stabilumo sumetimais, konteinerius reikia padėti atgal į folijos maišelį su desikantu iš karto po konteinerių paruošimo. Kadangi svarbu konteinerius laikyti sausoje vietoje, 2-8 °C laipsnių temperatūroje, maišelis turi būti tinkamai užsandarintas. Laikymo terminas po pirmo atidarymo: 9 mėnesiai, jeigu neribojamas galiojimo termino data, nurodyta ant konteinerio ir folijos maišelio.
Serijai būdingas „EliA“ gliadinoDP IgA konteinerio kodas
Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ gliadinoDP IgA konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image1.png]


, ir yra užšifruotas folijos maišelio brūkšniniame kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Serijai būdingas „EliA“ IgA kalibratoriaus konteinerio kodas
Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ IgA kalibratoriaus konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image2.png]


, ir yra užšifruotas folijos maišelio kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Serijai būdingas „EliA“ IgA junginio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo IgA junginio kalibravimo kodo nurodomo ant dėžutės ir buteliuko kaip [image: image3.png]


, ir užšifruoto IgG junginio brūkšniniame kode. Kalibravimo kodo įvedimui geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Kiekiai vienam nustatymui
Reagentų kiekiai nustatymui
	Kalibratorius
	90
	μl
	

	„EliA“ IgA junginys
	90
	μl
	

	Skatinantis tirpalas
	90
	μl
	

	Stabdantis tirpalas
	200
	μl
	

	Mėginių kiekiai nustatymai 

	Atskiedimas rankiniu būdu:
	90 μl atskiesto mėginio

	Atskiedimas prietaiso pagalba (1:50)
	22 μl neatskiesto mėginio


Tikslius vamzdeliui būdingus kiekius rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.
Reagentų kiekiai serijai
	Plovimo tirpalas
	1 l*

	Skalavimo tirpalas
	1 l*


* Liekanų kiekis priklauso nuo mėginių skaičiaus ir naudojamo atskiedimo metodo.
Komentarai procedūros atžvilgiu
· Iš vieno, prietaisu atskiesto mėginio (1:50), galima atlikti iki 5 nustatymų. 

· Naudojantis numatytuoju programinės įrangos nustatymu, mėginiai apdorojami vieno nustatymo režimu. 

· Naudojimo metu, plovimo tirpalas turi būti kambario temperatūros. 

· Vienam bandymo procesui, kurio metu apdorojami 48 konteineriai, skiriamos 2.5 valandos. 

· Inkubacijos yra automatiškai atliekamos 37 °C laipsnių temperatūroje (98.6 °F). 

· Programinė įranga ≥ 2.1 / 022: jeigu norite atlikti daugiau negu vieną bandymą vieno paciento atžvilgiu, taip pat galite naudotis šiais iš anksto sudarytais bandymų sąrašais: 

	Sąrašas
	Aprašymas
	Įtraukti „EliA“ bandymai

	pcd
	Celiakinė liga
	Celiakijos IgA, celiakijos IgG, gliadinoDP IgA, gliadinoDP IgG

	pca
	Celiakinės ligos IgA
	Celiakijos IgA, gliadinoDP IgA

	pgl
	Gliadinas
	GliadinoDP IgA, gliadinoDP IgG

	pcag
	tTG IgA, gliadino IgG
	Celiakijos IgA, gliadinoDP IgG


KALIBRAVIMAS IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA
Kalibravimo kreivė gaunama „EliA“ IgA kalibratorių, kurie veikia identiškai, pagalba. Kreivė išsaugoma, po to pagal ją vertinami kiti bandymai, naudojant tik „EliA“ IgA kreivės kontrolę (veikia identiškai). IgA kalibratorius galima aptikti per nepertraukiamą kalibracijų grandinę, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Žmogaus serumo imunoglobulino A, G ir M Tarptautinės informacijos rengimu (TIR) 67/86.
Nėra jokių tarptautinių gliadino antikūnių standartų. Rezultatai pateikiami sutartiniais „EliA“ vienetais - ml.
Reikia naujos kalibravimo kreivės, kai:
· paskutinis kalibravimas buvo atliktas daugiau negu prieš mėnesį arba 

· pristatomas naujas „EliA“ IgA junginys, arba 

· kai „EliA“ IgA kreivės kontrolė viršija nurodytas ribas (apibrėžtas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje). 

KOKYBĖS KONTROLĖ
Įrašų saugojimas
Laboratorinė praktika rodo, jog yra gerai fiksuoti naudotų komponentų identifikacijos numerius, datas, kai jie buvo atidaryti pirmą kartą, ir likusius kiekius.
Kontrolės mėginiai
Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kokybės kontrolės mėginiai būtų įtraukti į kiekvieną seriją. Bet kuri naudojama medžiaga turėtų būti pakartotinai išbandoma, kad būtų nustatyti vidutiniai dydžiai bei priimtinumo lygis. „EliA Controls“ galima įsigyti ir taip vykdyti matavimų kokybės kontrolę.
REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS
Rezultatų pateikimas 
„Phadia 100“ matuoja specifines IgA koncentracijas μg/l. Naudojant konvertavimo faktorių, nurodytą identifikacijos numeriui būdingu „EliA“ gliadinoDP IgA konteinerio kodu, rezultatai yra automatiškai konvertuojami į „EliA“ U/ml.
Bandymų rezultatų interpretavimas
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dydžiai (neigiami, neaiškūs, teigiami), rekomenduojami rezultatų įvertinimui.
	Bandymas
	Vienetas
	neigiamas
	neaiškus
	teigiamas

	„EliA“ gliadinoDP IgA
	„EliA“ U/ml
	< 7
	7–10
	> 10


Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatytų dydžių diapazoną.
APRIBOJIMAI
Galutinė klinikinė diagnozė neturėtų būti paremta vieno diagnostinio metodo rezultatais, ją medikas turėtų atlikti tik po to, kai įvertinamos visos klinikinės ir laboratorinės išvados.
NUMATYTI DYDŽIAI
Antikūnių dominavimas tarp autoimuninių pacientų itin skiriasi, priklausomai nuo ligos ploto. Serumo proporcija įprastoje populiacijoje buvo teigiama gliadino antikūnių, nustatytų „EliA“ gliadinoDP IgA bandymu, atžvilgiu, ir sudarė mažiau nei 1 %. Numatyti dydžiai gali skirtis priklausomai nuo tikrinamos populiacijos.
Gauti sveikų subjektų rezultatai

Gliadino IgA antikūnių išplitimo dažnis buvo tiriamas analizuojant akivaizdžiai sveikų subjektų, vienodai suskirstytų pagal amžių ir lytį, naudojant Kaukazo populiacijos serumą, gautą iš kraujo banko, mėginius. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)
	Bandymas
	Vienetas
	Mėginių skaičius
	Vidutinis dydis
	95%-
	99%-
	

	
	
	
	
	procentilės
	procentilės
	

	
	
	
	
	
	
	

	„EliA“ gliadinoDP IgA
	„EliA“ U/ml
	400
	1.7
	3.5
	10.4
	


ATLIKIMO SAVYBĖS
Matavimo savybės
„EliA“ gliadinoDP IgA matavimo diapazonas (nustatymo riba, viršutinė riba) yra nuo 0.1 iki ≥ 142 „EliA“ U/ml. Staigaus matavimo diapazono padidėjimo poveikis nebuvo pastebėtas, kai koncentracija siekė iki 10.(1)
Galiojančiais rezultatais gali būti laikomi tik dydžiai, viršijantys Nustatymo ribą. Viršutinė pateiktų rezultatų riba gali skirtis dėl serijai būdingo konvertavimo iš μg/l į „EliA“-U/ml. Rezultatai, viršijantys viršutinę ribą, yra pateikiami kaip „perviršis”.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl kintančių antikūnių surišimo savybių pacientų mėginiuose, ne visą serumą galima atskiesti tolygiai matavimo diapazono ribose.
Specifika
„EliA“ gliadinoDP IgA bandymas leidžia nustatyti IgA antikūnius, nukreiptus prieš gliadino antigenus, kaip apibūdinama skyriuje „Reagentai”.
Tikslumas
Norint nustatyti bandymo tikslumą, kintamumas buvo vertinamas tiriamuosiuose objektuose atliekant 18 serijų teigiamų mėginių tyrimų, paimtų iš 108 replikatų 3 priemonėse per 6 dienas su kalibravimo kreive kiekviename procese. Statistinis vertinimas buvo atliekamas pasitelkiant Nukrypimų analizę. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)
	Bandymas
	Mėginys
	Vienetas
	Vidutinis dydis
	Pokyčio koeficientas (%)
	

	
	
	
	
	Vidinis procesas
	Tarpusavio procesas
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	„EliA“ U/ml
	7.4
	3.8
	1.8
	

	„EliA“ gliadinoDP IgA
	2
	„EliA“ U/ml
	11.3
	4.2
	2.4
	

	
	3
	„EliA“ U/ml
	22.7
	4.4
	1.2
	


GARANTIJA
Čia pateikiami atlikimo duomenys buvo gauti naudojant nurodytą procedūrą. Procedūros pakeitimas, nerekomenduojamas „Phadia AB“, gali turėti įtakos rezultatams, o tokiu atveju, „Phadia AB“ nepripažins visų išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo garantijų, įskaitant numanomą perkamumo ir tinkamumo naudoti garantiją.
Tokiu atveju, „Phadia AB“ ir įmonės įgaliotieji platintojai nebus atsakingi už netiesioginius arba logiškai išplaukiančius nuostolius.
(1) Tyrimai, atlikti „Phadia GmbH“, Freiburge, Vokietijoje
NUORODOS
1. Mäki M, Collin P (1997) Celiakinė liga. Lancet 349, 1755-1759 

2. Reunala T, Mäki M (1993) Pūslelinis dermatitas: genetinė liga. Eur J Dermatol 3, 519-526 

3. Howdle PD, Losowsky MS (1987) Celiakinės ligos imunologija. Baillieres Clin Gastroenterol 1, 507-529 

4. Osman AA, Günnel T, Dietl H ir kt. (2000) Gliadino B ląstelės epitopai. Clin Exp Immunol 2000; 121:248-254 

5. Aleanzi M, Demonte AM, Esper C ir kt. (2001) Celiakinė liga: antikūnių atpažinimas prieš įgimtus ir pasirinktinai dezaminuotus gliadino peptidus. Clin Chem 47 (11), 2023-2028 

6. Schwertz E, Kahlenberg F, Sack U ir kt. (2004) Serologinis tyrimas, paremtas su gliadinu susijusiais nonapeptidai, kaip ypatingai jautri ir specifinė diagnostinė priemonė nustatant celiakinę ligą. Clin Chem 50 (12), 2370–2375 

7. Ankelo M, Kleimola V, Simell S (2007) Antikūnių reakcija į dezaminuotus gliadino peptidus pasižymi dideliu specifiškumu ir sugretina antikūnius su audinio transgliutaminaze besivystančioje celiakinėje ligoje. Clin Exp Immunol 150, 285-293 

	
[image: image4.png]



	Partijos kodas
	
[image: image5.png]



	Sudėtyje yra natrio azido

	
[image: image6.png]



	Biologinė rizika
	
[image: image7.png]



	Gali būti atliekami x nustatymai

	
[image: image8.png]



	Laikyti 2-8°C/35-46°F laipsnių temperatūroje
	
[image: image9.png]



	Perskaityti vartojimo instrukcijas

	
[image: image10.png]



	Galiojimo terminas
	
[image: image11.png]



	Gamintojas

	[image: image12.png]



	Diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis
	
[image: image13.png]



	Nenaudoti pakartotinai antrame procese



[image: image14.png]


 
[image: image15.png]


 Phadia AB
SE-75 137 Upsala, Švedija
Tel.: +46-18-16 50 60 · Faksas: +46-18-14 03 58
El. paštas: autoimmunity@phadia.com / Internetinis puslapis: www.phadia.com
Išleista 2010 m. gegužę
© Phadia GmbH, Freiburgas, Vokietija
_1484414044

_1484414046

_1484414048

_1484414050

_1484414051

_1484414049

_1484414047

_1484414045

_1484414042

_1484414043

_1484414041

