Phadia 100
[image: image16.jpg]EliN

A —



[image: image17.jpg]Excellence in Autoimmunity




Neskirta naudoti JAV
GliadinDP IgG FLUORO ENZIMŲ TYRIMAS, SKIRTAS ANTI GLIADINO ANTIKŪNIŲ NUSTATYMUI

SKIRTAS NAUDOTI DIRBTINĖJE APLINKOJE                                       
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TURINYS
„EliA“ naudoja modulinę reagentų sistemą. Visą informaciją, kurios reikia, norint perprasti „EliA“ tyrimų naudojimą, galima rasti analitėse, esančiose PTĮA bei atitinkamuose „EliA Control“ PTĮA, esančiuose šiame kompaktiniame diske.
NUMATYTAS NAUDOJIMAS
„EliA GliadinDP IgG“ yra skirtas dirbtinėje aplinkoje atliekamam kiekybiniam IgG antikūnių, nukreiptų į gliadiną žmogaus serume arba plazmoje, kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant celiakinę lligą. „EliA gliadinoDP IgG turi būti naudojamas kartu su „EliA“ IgG metodu ir prietaisu „Phadia 100“.
TYRIMO APIBENDRINIMAS IR PAAIŠKINIMAS
Celiakinė liga – tai visą gyvenimą trunkanti liga, kurios metu glitimo, vandenyje netirpaus kviečių gliadino ir prolaminų, esančių rugiuose ir miežiuose, nurijimas priveda prie lėtinio uždegimo ir pažeidžia mažųjų žarnų gleivinę. Liga yra daugiaaspektė, kai klinikinis pasireiškimas svyruoja nuo gastro-žarnyno pasireiškimų iki besimptomių, tyliųjų ir nepaprastai pavojingų žarnynui formų.1 Plačiai žinoma, kad pūslelinį dermatitą sukelia glitimas.2 Terminas glitimas yra susijęs su visa eile baltymų taip vadinamame endosperme, maistingame kviečių, ryžių, avižų ir miežių grūdų audinyje. Spirite tirpūs glitimo polipeptidai, gliadinai, yra atsakingi tik už toksinį žarnyno gleivinės poveikį.3 Dar naujesnio tyrimo metu buvo atskleista, kad gliadino peptidai, dezamininuoti audinio transgliutaminaze, parodo labiau specifinius B ląstelės epitopus negu grynieji peptidai.4,5 Vėliau atlikti tyrimai parodė, kad padidėjęs specifiškumas gali būti pastebimas ir anti-gliadino bandymuose, paremtuose dezaminuotais peptidais.6,7
PROCEDŪROS PRINCIPAI
„EliA“ gliadinoDP IgG konteineriai yra padengti sintetinio dezaminuoto giadino peptidais. Būdami paciento mėginyje, antikūniai prieš gliadino peptidus susijungia su savo specifiniu antigenu. Nuplovus nesurištus antikūnius, enzimais pažymėti antikūniai prieš žmogaus IgG antikūnius („EliA“ IgG junginys) pridedami tam, kad suformuotų antikūnių junginio kompleksą. Po inkubacijos, nesurištas junginys yra nuplaunamas, o surištas kompleksas yra inkubuojamas naudojant Skatinamąjį tirpalą. Sustabdžius reakciją, reakcijos mišinyje matuojama fluorescencija. Kuo didesnis reakcijos mastas, tuo daugiau specifinio IgG yra mėginyje. Norint įvertinti bandymo rezultatus, paciento mėginių reakcija yra tiesiogiai lyginama su kalibratorių reakcija.
REAGENTAI / MEDŽIAGA
„EliA“ reagentai yra prieinami modulinių paketų, kurių kiekvienas perkamas atskirai, forma. Visų paketų, išskyrus „EliA Celiac Positive Control 100“ ir „EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“, atžvilgiu, reikia atlikti „EliA“ gliadinoDP IgG tyrimą. „EliA“ gliadinoDP IgG konteineriai yra supakuoti ir laikomi sandariuose aliuminio maišeliuose, kuriuose yra desikantas.

„EliA GliadinDP IgG“ specifiniai bandymų reagentai
„EliA“ gliadinoDP IgG konteineris (Gaminio Nr. 14-5539-01)
	GliadinoDP IgG konteineris;
	padengtas sintetinio
	4 konteineriai (12 konteinerių
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje

	sutrumpintai: Ggp
	dezaminuoto gliadino
	kiekvienas); užtenka 
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki


	
	peptidais
	48 nustatymams
	galiojimo termino pabaigos

	
	
	
	


„EliA Celiac Positive Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1041-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD,
	Daugiaparametrinė kontrolė,
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	Paruoštas naudojimui;

	kurios sudėtyje yra BSA,
	apimanti nuo IgG
	(0.3 ml kiekvienas);
	laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki

	detergento ir natrio
	ir IgA antikūnių iki 
	užtenka 2 nustatymams naudojant
	galiojimo termino pabaigos

	azido (0.095 %);
	tTG ir gliadino
	vieną buteliuką
	

	simbolis: teig.
	
	
	

	
	
	
	


„EliA Celiac Positive Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1042-01)
	Žmogaus serumas, esantis FSD, 
	Daugiaparametrinė kontrolė, įtraukianti
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai
	paruoštas naudojimui; laikyti

	kurios sudėtyje yra BSA,
	įprastą sveikų 
	(0.3 ml kiekvienas);
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio
	donorų serumą
	užtenka 2 nustatymams
	

	azido (0.095 %);
	
	naudojant vieną buteliuką
	

	simbolis: neig.
	
	
	


„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.
„EliA“ konkretaus metodo reagentai („Phadia 100“)
„EliA“ mėginių skiediklis (Gaminio Nr. 83-1003-01)
	Mėginių skiediklis (geltonos spalvos); 
	6 buteliukai (9 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	yra FSD, kurios sudėtyje yra BSA,
	užtenka 6 x 30 atskiedimams
	iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio azido
	(prietaisu 1:100 atskiedimų)
	

	(0.095 %)
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1002-01)
	IgG junginys (mėlynos spalvos);
	6 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	ß-Galaktozidazės anti-IgG
	užtenka 6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	(pelių monokloniniai antikūniai), esantis FSD, kurios
	
	NEUŽŠALDYTI

	sudėtyje yra 
	
	

	BSA ir natrio azido
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-G
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1005-01)
	IgG junginys (mėlynos spalvos);
	2 buteliukai (4.8 ml kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje 

	ß-Galaktozidazės anti-IgG
	užtenka 2 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos

	(pelių monokloniniai antikūniai),
	
	NEUŽŠALDYTI

	esantis FSD, kurios sudėtyje
	
	

	yra natrio azido 
	
	

	(0.06 %); simbolis: El-G
	
	

	
	
	


„EliA“ IgG kalibratoriai (Gaminio Nr. 83-1000-01)
	Žmogaus IgG (0, 4, 10, 20, 100,
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruošti naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje

	600 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra BSA,
	kiekvienas); užtenka vienai kalibravimo kreivei
	iki galiojimo termino pabaigos

	detergento ir natrio 
	
	

	azido (0.095 %); simbolis:
	
	

	Cal-0, Cal-4, Cal-10, Cal-20,
	
	

	Cal-100, Cal-600
	
	

	
	
	

	Gaminami iš žmogaus serumo.
	
	


	„EliA“ IgG kreivės kontrolė (Gaminio Nr. 83-1001-01)
	
	
	
	Atliekų butelis ir „ImmunoCAP/EliA“ atliekų konteineris gali būti užteršti galimai
	

	
	
	
	
	
	

	Žmogaus IgG (20 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje
	6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje
	
	
	užkrečiamomis medžiagomis. Imkitės atitinkamų saugumo priemonių ir mūvėkite pirštines.
	

	yra BSA, detergento
	kiekvienas); užtenka 6 procesams
	iki galiojimo termino pabaigos
	
	
	
	
	
	

	ir natrio azido (0.095 %)
	
	
	
	
	Nestabilumo požymis
	
	
	

	simbolis: CC-1
	
	
	
	
	„Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje yra standartinės priimtinumo ribos kalibravimo kreivės ir kreivės kontroliavimo atžvilgiu. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	„EliA“ konteineriai yra jautrūs drėgmei. Aktyvumo sumažėjimą, kuris gali atsirasti 
	

	Gaminama iš žmogaus serumo.
	
	
	
	
	
	

	„EliA“ IgG kalibratoriaus konteineris (Gaminio Nr. 14-5509-01)
	
	
	
	dėl netinkamo apdorojimo, galima nustatyti naudojant atitinkamą „EliA“ kontrolės grupę. 
	

	
	
	
	
	
	
	Daugiau informacijos rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove. 
	

	IgG kalibratoriaus konteineris, padengtas
	4 konteineriai (12 konteineriai kiekvienas); užtenka 
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje
	
	
	
	

	pelių monokloniniais antikūniais;
	48 nustatymams
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos
	
	
	PRIETAISAS
	
	
	

	sutrumpintai: Gcal
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	„EliA“ reagentai turi būti naudojami su „Phadia 100“ priemonės 2.1 ar naujesnės versijos programine įranga. „Phadia 100“ prietaisas apdoroja visus bandymo žingsnius ir automatiškai išspausdina rezultatus po to, kai bandymas užbaigiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susijusios su bandymo pradėjimu, aprūpinimo priemonėmis, programine įranga ir t.t., žiūrėkite „Phadia 100“ Vartotojo gidą/Informacinį vadovą.
	

	„EliA“ tuščias konteineris (Gaminio Nr. 14-5510-01)
	
	
	
	
	

	Tuščias konteineris, kurio reikia
	4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas);
	paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje 
	
	
	
	

	„Phadia 100“ sistemai, tuščio proceso pozicijoms.
	užtenka 48 pozicijoms
	2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Phadia 100“ paprastieji reagentai
	
	
	
	MĖGINIŲ ĖMIMAS, APDOROJIMAS IR PARUOŠIMAS
	

	Skatinantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9478-01)
	
	
	
	
	

	Skatinantis tirpalas 0.01 %
	6 buteliukai (6 ml kiekvienas); reagentai
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje
	
	
	Procedūrą galima atlikti su serumo arba plazmos mėginiais. Lipeminiai, hemolizuoti arba mikrobais užteršti mėginiai gali būti prastų rezultatų priežastis, tokių mėginių naudoti nereikėtų. Venkite pakartotinio užšaldymo ir atšildymo. Mėginius reikėtų laikyti 
	

	4-Metilumbeliferil-β-D-galaktosidas,
	6 x 48 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos.
	
	
	20 °C (-4 °F) ar žemesnėje temperatūroje, norint atlikti pakartotinius matavimus.
	

	<0.0010 % konservantas**
	
	NEUŽŠALDYTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stabdantis tirpalas (Gaminio Nr. 10-9479-01)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stabdantis tirpalas 4 % natrio karbonatas
	6 buteliukai (65 ml kiekvienas); *reagentai
	paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje
	
	
	Mėginių atskiedimas
	
	
	

	
	6 x 240 nustatymams
	iki galiojimo termino pabaigos
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Mėginius reikia skiesti „EliA“ mėginių skiedikliu. 1:100 mėginių skiediklio reikia „EliA“ gliadinoDP IgA bandymui. Mėginius galima skiesti rankiniu būdu, tačiau rekomenduojamas skiedimas prietaiso pagalba, taip pat tai yra numatytasis nustatymas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Dėl skirtingų „ImmunoCAP“ ir „EliA“ bandymo procesų, reikia tikėtis didelio liekanų kiekio.
	
	
	

	
	
	
	

	** Konservantas: 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-vienas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotia-zol-3-vienas [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1).
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Plovimui skirtas tirpalas (Gaminio Nr. 10-9422-01/10-9202-01)
	
	
	
	PROCEDŪRA
	
	
	

	Informacija pateikiama atskirame plovimui skirto tirpalo pakuotės skyriuje.
	
	
	
	
	

	Kiekvienos pilnos pakuotės galiojimo terminas yra nurodytas ant išorinės etiketės.
	
	„EliA“ gliadinoDP IgG konteinerio naudojimas
	

	Tačiau kiekvienas komponentas yra tinkamas naudoti iki datos, nurodytos ant atitinkamo buteliuko etiketės.
	
	Prieš atidarydami folijos maišelį, subalansuokite kambario temperatūrą. Stabilumo sumetimais, konteinerius reikia padėti atgal į folijos maišelį su desikantu iš karto po konteinerių paruošimo. 
	

	Nepristatomos medžiagos: grynintas vanduo, sugraduotas cilindras

	
	
	
	Kadangi svarbu konteinerius laikyti sausoje vietoje, 2-8° C laipsnių temperatūroje,
	

	ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
	
	
	
	maišelis turi būti tinkamai užsandarintas. Laikymo terminas po pirmo atidarymo: 9 mėnesiai, jeigu neribojama galiojimo termino data, nurodyta ant konteinerio ir folijos maišelio. 
	

	
	
	
	
	
	

	• Skirta diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	• Nenaudokite reagentų pasibaigus jų galiojimo terminui.
	
	
	
	Serijai būdingas „EliA“ gliadinoDP IgG konteinerio kodas
	

	• Nerekomenduojame kaupti reagentų.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ gliadinoDP IgG konteinerio kodo. Šis kodas yra 
	

	• Mūvėkite pirštines tuo metu, kai dirbsite su mėginiais ir pateikiamais reagentais.
	
	
	

	
	
	nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image1.png]


, ir yra užšifruotas folijos.
	

	• Kai kurie reagentai yra gaminami iš žmogaus kraujo komponentų. Pirminės medžiagos
	
	
	

	
	
	maišelio brūkšniniame kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
	

	yra patikrintos atlikus imunotyrimą dėl hepatito B paviršinių antigenų, antikūnių HIV1,
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	HIV2 ir hepatito C virusui; tyrimų rezultatai - neigiami. Nepaisant to, reikėtų laikytis
	
	Serijai būdingas „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodas
	

	visų rekomenduojamų atsargumo priemonių, skirtų kraujo darinių apdorojimui. Prašome
	
	
	

	
	
	Nepamirškite įvesti serijai būdingo „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodo. 
	

	remtis Žmogaus Sveikatos Tarnybos (ŽST) leidiniu Nr. (CDC) 93-8395 arba 
	
	
	

	
	
	
	
	

	vietinėmis bei nacionalinėmis direktyvomis dėl laboratorinio saugumo procedūrų.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip [image: image2.png]


, ir yra užšifruotas folijos maišelio kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
	

	ĮSPĖJIMAS! Reagentuose esantis natrio azidas (NaN3) veikia kaip konservantas. NaN3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	gali būti toksiškas, jeigu yra nurijamas arba patenka ant odos ar į akis. NaN3 gali
	
	
	
	
	

	reaguoti su švino ir vario vandentiekiu, ir suformuoti itin sprogius metalo azidus. Prieš
	
	
	
	
	

	išmesdami, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kad užkirstumėte kelią azidų susidarymui.
	
	
	
	
	

	Prašome remtis nukenksminimo procedūromis, nurodytomis CDC, ar kitomis vietinėmis ir nacionalinėmis direktyvomis.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sąrašas   Aprašymas
	Įtraukti „EliA“ bandymai
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Serijai būdingas „EliA“ IgG junginio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo IgG junginio kalibravimo kodo nurodomo ant dėžutės ir buteliuko kaip [image: image3.png]


, ir užšifruoto IgG junginio brūkšniniame kode. Kalibravimo kodo įvedimui geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.
Kiekiai vienam nustatymui
Reagentų kiekiai nustatymui
	
	Kalibratorius
	90
	μl
	
	

	
	„EliA“ IgG junginys
	90
	μl
	
	
	

	
	Skatinantis tirpalas
	90
	μl
	
	
	

	
	Stabdantis tirpalas
	200
	μl
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mėginių kiekiai nustatymui
	
	
	
	

	
	Atskiedimas rankiniu būdu:
	90
	μl atskiesto mėginio 
	

	
	Atskiedimas prietaiso pagalba (1:100):
	22
	μl neatskiesto mėginio
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tikslius vamzdeliui būdingus kiekius rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.
Reagentų kiekiai serijai

	Plovimo tirpalas
	1 l*

	Skalavimo tirpalas
	1 l*


* Liekanų kiekis priklauso nuo mėginių skaičiaus ir naudojamo atskiedimo metodo.
Komentarai procedūros atžvilgiu
· Iš vieno, prietaisu atskiesto mėginio (1:100), galima atlikti iki 11 nustatymų. 

· Naudojantis numatytuoju programinės įrangos nustatymu, mėginiai apdorojami vieno nustatymo režimu. 

· Naudojimo metu, plovimo tirpalas turi būti kambario temperatūros. 

· Vienam bandymo procesui, kurio metu apdorojami 48 konteineriai, skiriamos 2.5 valandos. 

· Inkubacijos yra automatiškai atliekamos 37 °C laipsnių temperatūroje (98.6 °F). 

· Programinė įranga ≥ 2.1 / 022: jeigu norite atlikti daugiau negu vieną bandymą vieno paciento atžvilgiu, taip pat galite naudotis šiais iš anksto sudarytais bandymų sąrašais: 

	pcd
	Celiakinė liga
	Celiakijos IgA, celiakijos IgG, gliadinoDP IgA, gliadinoDP IgG

	pcg
	Celiakinės ligos IgG
	Celiakijos IgG, gliadinoDP IgG

	pgl
	Gliadinas
	GliadinoDP IgA, gliadinoDP IgG

	pcag
	tTG IgA, gliadino IgG
	Celiakijos IgA, gliadinoDP IgG


KALIBRAVIMAS IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA
Kalibravimo kreivė gaunama „EliA“ IgG kalibratorių, kurie veikia identiškai, pagalba. Kreivė išsaugoma, po to pagal ją vertinami kiti bandymai, naudojant tik „EliA“ IgG kreivės kontrolę (veikia identiškai). IgG kalibratorius galima aptikti per nepertraukiamą kalibracijų grandinę, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Žmogaus serumo imunoglobulino A, G ir M Tarptautinės informacijos rengimu (TIR) 67/86.
Nėra jokių tarptautinių gliadino antikūnių standartų. Rezultatai pateikiami sutartiniais „EliA“ vienetais - ml.

Reikia naujos kalibravimo kreivės, kai:
· paskutinis kalibravimas buvo atliktas daugiau negu prieš mėnesį arba 

· pristatomas naujas „EliA“ IgG junginys, arba 
· kai „EliA“ IgG kreivės kontrolė viršija nurodytas ribas (apibrėžtas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje). 

KOKYBĖS KONTROLĖ
Įrašų saugojimas
Laboratorinė praktika rodo, jog yra gerai fiksuoti naudotų komponentų identifikacijos numerius, datas, kai jie buvo atidaryti pirmą kartą, ir likusius kiekius.
Kontrolės mėginiai
Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kokybės kontrolės mėginiai būtų įtraukti į kiekvieną seriją. Bet kuri naudojama medžiaga turėtų būti pakartotinai išbandoma, kad būtų nustatyti vidutiniai dydžiai bei priimtinumo lygis. „EliA Controls“ galima įsigyti ir taip vykdyti matavimų kokybės kontrolę.
REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS
Rezultatų pateikimas 
„Phadia 100“ matuoja specifines IgG koncentracijas μg/l. Naudojant konvertavimo faktorių, nurodytą identifikacijos numeriui būdingu „EliA“ gliadinoDP IgG konteinerio kodu, rezultatai yra automatiškai konvertuojami į „EliA“ U/ml.
Bandymų rezultatų interpretavimas
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dydžiai (neigiami, neaiškūs, teigiami), rekomenduojami rezultatų įvertinimui.
	Bandymas
	Vienetas
	neigiamas
	neaiškus
	teigiamas

	„EliA“ gliadinoDP IgG
	„EliA“ U/ml
	< 7
	7–10
	> 10


Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatytų dydžių diapazoną.
APRIBOJIMAI
Galutinė klinikinė diagnozė neturėtų būti paremta vieno diagnostinio metodo rezultatais, ją medikas turėtų atlikti tik po to, kai įvertinamos visos klinikinės ir laboratorinės išvados.
NUMATYTI DYDŽIAI
Antikūnių dominavimas tarp autoimuninių pacientų itin skiriasi, priklausomai nuo ligos ploto. Serumo proporcija įprastoje populiacijoje buvo teigiama gliadino antikūnių, nustatytų „EliA“ gliadinoDP IgG bandymu, atžvilgiu, ir sudarė mažiau nei 1 %. Numatyti dydžiai gali skirtis priklausomai nuo tikrinamos populiacijos.
Gauti sveikų subjektų rezultatai
Gliadino antikūnių išplitimo dažnis buvo tiriamas analizuojant akivaizdžiai sveikų subjektų, vienodai suskirstytų pagal amžių ir lytį, naudojant Kaukazo populiacijos serumą, gautą iš kraujo banko, mėginius. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)

	Bandymas
	Vienetas
	Mėginių skaičius
	Vidutinis dydis
	95%-
	99%-
	

	
	
	
	
	procentilės
	procentilės
	

	
	
	
	
	
	
	

	„EliA“ gliadinoDP IgG
	„EliA“ U/ml
	400
	1.4
	3.7
	14.2
	


ATLIKIMO SAVYBĖS
Matavimo savybės
„EliA“ gliadinoDP IgG matavimo diapazonas (nustatymo riba, viršutinė riba) yra nuo 0.4 iki ≥ 302 „EliA“ U/ml. Staigaus matavimo diapazono padidėjimo poveikis nebuvo pastebėtas, kai koncentracija siekė iki 1.5.(1)
Galiojančiais rezultatais gali būti laikomi tik dydžiai, viršijantys Nustatymo ribą. Viršutinė pateiktų rezultatų riba gali skirtis dėl serijai būdingo konvertavimo iš μg/l į „EliA“-U/ml. Rezultatai, viršijantys viršutinę ribą, yra pateikiami kaip „perviršis”.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl kintančių antikūnių surišimo savybių pacientų mėginiuose, ne visą serumą galima atskiesti tolygiai matavimo diapazono ribose.
Specifika
„EliA“ gliadinoDP IgG bandymas leidžia nustatyti IgG antikūnius, nukreiptus prieš gliadino antigenus, kaip apibūdinama skyriuje „Reagentai”.
Tikslumas
Norint nustatyti bandymo tikslumą, kintamumas buvo vertinamas tiriamuosiuose objektuose atliekant 18 serijų teigiamų mėginių tyrimų, paimtų iš 108 replikatų 3 priemonėse per 6 dienas su kalibravimo kreive kiekviename procese. Statistinis vertinimas buvo atliekamas pasitelkiant Nukrypimų analizę. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)
	Bandymas
	Mėginys
	Vienetas
	Vidutinis dydis
	Pokyčio koeficientas (%)
	

	
	
	
	
	Vidinis procesas
	Tarpusavio procesas
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	„EliA“ U/ml
	10.5
	4.6
	3.0
	

	„EliA“ gliadinoDP IgG
	2
	„EliA“ U/ml
	14.7
	4.9
	1.9
	

	
	3
	„EliA“ U/ml
	44.2
	4.2
	2.8
	



GARANTIJA
Čia pateikiami atlikimo duomenys buvo gauti naudojant nurodytą procedūrą. Procedūros pakeitimas, nerekomenduojamas „Phadia AB“, gali turėti įtakos rezultatams, o tokiu atveju, „Phadia AB“ nepripažins visų išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo garantijų, įskaitant numanomą perkamumo ir tinkamumo naudoti garantiją.
Tokiu atveju, „Phadia AB“ ir įmonės įgaliotieji platintojai nebus atsakingi už netiesioginius arba logiškai išplaukiančius nuostolius.
(1) Tyrimai, atlikti „Phadia GmbH“, Freiburge, Vokietijoje
NUORODOS
1. Mäki M, Collin P (1997) Celiakinė liga. Lancet 349, 1755-1759 

2. Reunala T, Mäki M (1993) Pūslelinis dermatitas: genetinė liga. Eur J Dermatol 3, 519-526 

3. Howdle PD, Losowsky MS (1987) Celiakinės ligos imunologija. Baillieres Clin Gastroenterol 1, 507-529 

4. Osman AA, Günnel T, Dietl H ir kt. (2000) Gliadino B ląstelės epitopai. Clin Exp Immunol 2000; 121:248-254 

5. Aleanzi M, Demonte AM, Esper C ir kt. (2001) Celiakinė liga: antikūnių atpažinimas prieš įgimtus ir pasirinktinai dezaminuotus gliadino peptidus. Clin Chem 47 (11), 2023-2028 

6. Schwertz E, Kahlenberg F, Sack U ir kt. (2004) Serologinis tyrimas, paremtas su gliadinu susijusiais nonapeptidai, kaip ypatingai jautri ir specifinė diagnostinė priemonė nustatant celiakinę ligą. Clin Chem 50 (12), 2370–2375 

7. Ankelo M, Kleimola V, Simell S (2007) Antikūnių reakcija į dezaminuotus gliadino peptidus pasižymi dideliu specifiškumu ir sugretina antikūnius su audinio transgliutaminaze besivystančioje celiakinėje ligoje. Clin Exp Immunol 150, 285-293 

	
[image: image4.png]



	Partijos kodas
	
[image: image5.png]



	Sudėtyje yra natrio azido

	
[image: image6.png]



	Biologinė rizika
	
[image: image7.png]



	Gali būti atliekami x nustatymai

	
[image: image8.png]



	Laikyti 2-8°C/35-46°F laipsnių temperatūroje
	
[image: image9.png]



	Perskaityti vartojimo instrukcijas

	
[image: image10.png]



	Galiojimo terminas
	
[image: image11.png]



	Gamintojas

	[image: image12.png]



	Diagnostiniam naudojimui dirbtinėje aplinkoje
	
[image: image13.png]



	Nenaudoti pakartotinai antrame procese



[image: image14.png]


 
[image: image15.png]


Phadia AB
SE-75 137 Upsala, Švedija
Tel.: +46-18-16 50 60 · Faksas: +46-18-14 03 58
El. paštas: autoimmunity@phadia.com / Internetinis puslapis: www.phadia.com
Išleista 2010 m. gegužę
© Phadia GmbH, Freiburgas, Vokietija

_1484414300

_1484414302

_1484414303

_1484414301

_1484414298

_1484414299

_1484414296

_1484414297

_1484414294

_1484414295

_1484414293

