Phadia 100

Neskirta naudoti JAV

MPOS FLUORO ENZIMŲ TYRIMAS, SKIRTAS MPO ANTIKŪNIŲ NUSTATYMUI

SKIRTAS NAUDOTI DIRBTINĖJE APLINKOJE                                       	NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TURINYS

„EliA“ naudoja modulinę reagentų sistemą. Visą informaciją, kurios reikia, norint perprasti „EliA“ tyrimų naudojimą, galima rasti analitėse, esančiose PTĮA bei atitinkamuose „EliA Control“ PTĮA, esančiuose šiame kompaktiniame diske.

NUMATYTAS NAUDOJIMAS

„EliA“ MPOS yra skirtas dirbtinėje aplinkoje atliekamam kiekybiniam IgG antikūnių, nukreiptų į mieloperoksidazę (MPO) žmogaus serume ir plazmoje matavimui, kaip pagalbinė priemonė klinikiniu būdu diagnozuojant mikroskopinį poliangitą (MPA). „EliA“ MPOS turi būti naudojamas kartu su „EliA“ IgG metodu kartu su prietaisu „Phadia 100“.

TYRIMO APIBENDRINIMAS IR PAAIŠKINIMAS

Pirmą kartą šis fermentas aprašytas tų pacientų atžvilgiu, kurie serga nekroziniu progresuojančiu glomerulonefritu (NPGN) be imuninių nuosėdų mažai atsparūs užkrečiamai ligai), klinikinis spektras, susijęs su anti-MPO, apima ir NPGN, susijusį su sisteminiu vaskulitu, taip pat granuliomatozę su poliangitu (GPA, oficialiai vadinamu Vegenerio granuliomatoze) arba mikroskopinį poliangitą (MPA)1. Iš tiesų, anti-MPO gali būti aptinkamas 65% pacientų, sergančių idiopatiniu NPGN, 45% pacientų, pasižyminčių MPA2, ir nuo 20% iki 30% pacientų, pasižyminčių GPA3. Be to, anti-MPO būna maždaug 60% pacientų, sergančių eosinofiline granuliomatoze su poliangitu, tarpe (EGPA, oficialiai vadinamas Čurgo-Štrauso sindromu)4,5.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

„EliA“ MPOS konteineriai yra padengti žmogaus MPO proteinu. Būdami paciento mėginyje, antikūniai prieš MPO susijungia su savo specifiniu antigenu. Nuplovus nesurištus antikūnius, enzimais pažymėti antikūniai prieš žmogaus IgG antikūnius („EliA“ IgG junginys) pridedami tam, kad suformuotų antikūnių junginio kompleksą. Po inkubacijos, nesurištas junginys yra nuplaunamas, o surištas kompleksas yra inkubuojamas naudojant Skatinamąjį tirpalą. Sustabdžius reakciją, reakcijos mišinyje matuojama fluorescencija. Kuo didesnis reakcijos mastas, tuo daugiau specifinio IgG yra mėginyje. Norint įvertinti bandymo rezultatus, paciento mėginių reakcija yra tiesiogiai lyginama su kalibratorių reakcija.

REAGENTAI / MEDŽIAGA

„EliA“ reagentai yra prieinami modulinių paketų, kurių kiekvienas perkamas atskirai, forma. Visų paketų, išskyrus „EliA ANCA/GBM Positive Control 100“ ir „EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“, atžvilgiu, reikia atlikti „EliA“ MPOS tyrimą.

„EliA“ MPOS konteineriai yra supakuoti ir laikomi sandariuose aliuminio maišeliuose, kuriuose yra desikantas.

„EliA“ MPOS specifiniai bandymų reagentai

„EliA“ MPOS konteineris (Gaminio Nr. 14-5537-01)

| MPOS konteineris; | Padengtas žmogaus | 4 konteineriai (12 konteinerių | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| --- | --- | --- | --- |
| sutrumpintai: mps | MPO proteinu | kiekvienas); užtenka | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki |
|  |  | 48 nustatymams | galiojimo termino pabaigos |

„EliA ANCA/GBM Positive Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1039-01)

| Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios | Daugiaparametrinė kontrolė, | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai | Paruoštas naudojimui; laikyti |
| --- | --- | --- | --- |
| sudėtyje yra BSA, | apimanti nuo | (0.3 ml kiekvienas); | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| detergento ir natrio | IgG antikūnių iki | užtenka 2 nustatymams |  |
| azido (0.095 %); | PR3, MPO ir GBM | naudojant vieną buteliuką |  |
| simbolis: pos |  |  |  |

„EliA ANA Positive Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.

„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ (Gaminio Nr. 83-1042-01)

| Žmogaus serumas, esantis FSD, kurios | Daugiaparametrinė kontrolė, įtraukinanti | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai | paruoštas naudojimui; laikyti |
| --- | --- | --- | --- |
| sudėtyje yra BSA, | įprastą sveikų donorų serumą | (0.3 ml kiekvienas); | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| detergento ir natrio |  | užtenka 2 nustatymams |  |
| azido (0.095 %); |  | naudojant vieną buteliuką |  |
| simbolis: neig. |  |  |  |

„EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100“ yra ruošiamas iš atrinkto sukaupto žmogaus serumo.

„EliA“ konkretaus metodo reagentai („Phadia 100“)

„EliA“ mėginių skiediklis (Gaminio Nr. 83-1003-01)

| Mėginių skiediklis (geltonos spalvos); | 6 buteliukai (9 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| yra FSD, kurios sudėtyje yra BSA, | užtenka 6 x 30 atskiedimams | iki galiojimo termino pabaigos |
| detergento ir natrio azido |  |  |
| (0.095 %) |  |  |

„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1002-01)

| IgG junginys (mėlynos spalvos); | 6 buteliukai (4.8 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| ß-Galaktozidazės anti-IgG | užtenka 6 x 48 nustatymams | iki galiojimo termino pabaigos |
| (pelių monokloniniai antikūniai), esantis FSD, kurios |  | NEUŽŠALDYTI |
| sudėtyje yra |  |  |
| BSA ir natrio azido |  |  |
| (0.06 %); simbolis: El-G |  |  |

„EliA“ IgG junginys (Gaminio Nr. 83-1005-01)

| IgG junginys (mėlynos spalvos); | 2 buteliukai (4.8 ml kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| ß-Galaktozidazės anti-IgG | užtenka 2 x 48 nustatymams | iki galiojimo termino pabaigos |
| (pelių monokloniniai antikūniai), esantis FSD, kurios |  | NEUŽŠALDYTI |
| sudėtyje yra BSA ir |  |  |
| natrio azido |  |  |
| (0.06 %); simbolis: El-G |  |  |

„EliA“ IgG kalibratoriai (Gaminio Nr. 83-1000-01)

| Žmogaus IgG (0, 4, 10, 20, 100, | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml | paruošti naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| 600 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra | kiekvienas); užtenka vienai kalibracijos kreivei | iki galiojimo termino pabaigos |
| BSA, detergento ir natrio azido |  |  |
| (0.095 %); simbolis: |  |  |
| Cal-0, Cal-4, Cal-10, Cal-20, |  |  |
| Cal-100, Cal-600 |  |  |
| Gaminami iš žmogaus serumo. |  |  |

„EliA“ IgG kreivės kontrolė (Gaminio Nr. 83-1001-01)

| Žmogaus IgG (20 μg/l); yra FSD, kurios sudėtyje yra | 6 vienkartinio naudojimo buteliukai (0.3 ml | paruošta naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| --- | --- | --- |
| BSA, detergento ir | kiekvienas); užtenka 6 procesams | iki galiojimo termino pabaigos |
| natrio azido (0.095 %) |  |  |
| simbolis: CC-1 |  |  |
| Gaminama iš žmogaus serumo. |  |  |
| „EliA“ IgG kalibratoriaus konteineris (Gaminio Nr. 14-5509-01) |  |  |
| IgG kalibratoriaus konteineris, padengtas | 4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); užtenka | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| pelių monokloniniais antikūniais; | 48 nustatymams | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| sutrumpintai: Gcal |  |  |
| „EliA“ tuščias konteineris (Gaminio Nr. 14-5510-01) |  |  |
| Tuščias konteineris, kurio reikia | 4 konteineriai (12 konteinerių kiekvienas); | paruoštas naudojimui; laikyti sausoje vietoje |
| „Phadia 100“ sistemai, tuščio proceso pozicijoms. | užtenka 48 pozicijoms | 2-8 °C laipsnių temperatūroje iki galiojimo termino pabaigos |
| „Phadia 100“ paprastieji reagentai |  |  |
| Skatinantis tirpalas (Gaminio Nr.. 10-9478-01) |  |  |
| Skatinantis tirpalas 0.01 % | 6 buteliukai (6 ml kiekvienas); reagentai | paruoštas naudojimui; laikyti 2-8 °C laipsnių temperatūroje |
| 4-Metilumbeliferil-β-D-galaktosidas, | 6 x 48 nustatymams | iki galiojimo termino pabaigos. |
| <0.0010 % konservantas* |  | NEUŽŠALDYTI |
| Stabdantis tirpalas (Gaminio Nr.. 10-9479-01) |  |  |
| Stabdantis tirpalas 4 % natrio karbonatas | 6 buteliukai (65 ml kiekvienas); **reagentai | paruoštas naudojimui; laikyti 2-32 °C laipsnių temperatūroje |
|  | 6 x 240 nustatymams | iki galiojimo termino pabaigos |

- Konservantas: 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-vienas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotia-zol-3-vienas [EB Nr. 220-239-6] mišinys (3:1).

- Dėl skirtingų „ImmunoCAP“ ir „EliA“ bandymo procesų, reikia tikėtis didelio liekanų kiekio.

Plovimui skirtas tirpalas (Gaminio Nr. 10-9422-01/10-9202-01)

Informacija pateikiama atskirame plovimui skirto tirpalo pakuotės skyriuje.

Kiekvienos pilnos pakuotės galiojimo terminas yra nurodytas ant išorinės etiketės. Tačiau kiekvienas komponentas yra tinkamas naudoti iki datos, nurodytos ant atitinkamo buteliuko etiketės. Nepristatomos medžiagos: grynintas vanduo, sugraduotas cilindras

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Skirta diagnostiniam naudojimui dirbtinėmis sąlygomis.

- Nenaudokite reagentų pasibaigus jų galiojimo terminui.

- Nerekomenduojame kaupti reagentų.

- Kai kurie reagentai yra gaminami iš žmogaus kraujo komponentų. Pirminės medžiagos yra patikrintos atlikus imunotyrimą dėl hepatito B paviršinių antigenų, antikūnių HIV1, HIV2 ir hepatito C virusui; tyrimų rezultatai - neigiami. Nepaisant to, reikėtų laikytis visų rekomenduojamų atsargumo priemonių, skirtų kraujo darinių apdorojimui. Prašome remtis Žmogaus Sveikatos Tarnybos (ŽST) leidiniu Nr. (CDC) 93-8395 arba vietinėmis bei nacionalinėmis direktyvomis dėl laboratorinio saugumo procedūrų.

ĮSPĖJIMAS! Reagentuose esantis natrio azidas (NaN3) veikia kaip konservantas. NaN3 gali būti toksiškas, jeigu yra nurijamas arba patenka ant odos ar į akis. NaN3 gali reaguoti su švino ir vario vandentiekiu, ir suformuoti itin sprogius metalo azidus. Prieš išmesdami, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kad užkirstumėte kelią azidų susidarymui. Prašome remtis nukenksminimo procedūromis, nurodytomis CDC, ar kitomis vietinėmis ir nacionalinėmis direktyvomis.

Atliekų butelis ir „ImmunoCAP/EliA“ atliekų konteineris gali būti užteršti galimai užkrečiamomis medžiagomis. Imkitės atitinkamų saugumo priemonių ir mūvėkite pirštines.

Nestabilumo požymis

„Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje yra standartinės priimtinumo ribos kalibravimo kreivės ir kreivės kontroliavimo atžvilgiu. „EliA“ konteineriai yra jautrūs drėgmei. Aktyvumo sumažėjimą, kuris gali atsirasti dėl netinkamo apdorojimo, galima nustatyti naudojant atitinkamą „EliA“ kontrolės grupę. Daugiau informacijos rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.

PRIETAISAS

„Phadia 100“ prietaisas apdoroja visus bandymo žingsnius ir automatiškai išspausdina rezultatus po to, kai bandymas užbaigiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susijusios su bandymo pradėjimu, aprūpinimo priemonėmis, programine įranga ir t.t., žiūrėkite „Phadia 100“ Vartotojo gidą/Informacinį vadovą.

MĖGINIŲ ĖMIMAS, APDOROJIMAS IR PARUOŠIMAS

Procedūrą galima atlikti su serumo arba plazmos mėginiais. Lipeminiai, hemolizuoti arba mikrobais užteršti mėginiai gali būti prastų rezultatų priežastis, tokių mėginių naudoti nereikėtų. KLSI dokumentu H18-A4 rekomenduojamos štai tokios mėginių laikymo sąlygos:

- Atskirtą serumą/plazmą reikėtų laikyti kambario temperatūroje ne ilgiau nei aštuonias valandas.

- Jeigu bandymai nebus užbaigiami per aštuonias valandas, serumą/plazmą reikėtų laikyti šaltoje vietoje (nuo 2 iki 8° C).

- Jeigu bandymai nebus užbaigiami per 48 valandas, arba atskirtas serumas/atskirta plazma bus laikomas/laikoma daugiau nei 48 valandas, serumą/plazmą reikėtų užšaldyti 20° C ar žemesnėje temperatūroje.

Mėginių atskiedimas

Mėginius reikia skiesti „EliA“ mėginių skiedikliu. 1:50 mėginių skiediklio reikia „EliA“ MPO S bandymui. Mėginius galima skiesti rankiniu būdu, tačiau rekomenduojamas skiedimas prietaiso pagalba, taip pat tai yra numatytasis nustatymas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje.

PROCEDŪRA

„EliA“ MPOS konteinerio naudojimas

Prieš atidarydami folijos maišelį, subalansuokite kambario temperatūrą. Stabilumo sumetimais, konteinerius reikia padėti atgal į folijos maišelį su desikantu iš karto po konteinerių paruošimo. Kadangi svarbu konteinerius laikyti sausoje vietoje, 2-8° C laipsnių temperatūroje, maišelis turi būti tinkamai užsandarintas. Laikymo terminas po pirmo atidarymo: 9 mėnesiai, jeigu neribojama galiojimo termino data, nurodyta ant konteinerio ir folijos maišelio.

Serijai būdingas „EliA“ MPOS konteinerio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo ‚EliA“ MPOS konteinerio kodo. Nepamirškite įvesti serijai būdingo nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip , ir yra užšifruotas folijos maišelio brūkšniniame kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo

skaitytuvą.

Serijai būdingas „EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo ‚EliA“ IgG kalibratoriaus konteinerio kodo. Šis kodas yra nurodytas ant konteinerio arba folijos maišelio kaip , ir yra užšifruotas folijos maišelio kode. Geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.

Serijai būdingas „EliA“ IgG junginio kodas

Nepamirškite įvesti serijai būdingo „IgG“ junginio kalibravimo kodo nurodomo ant dėžutės ir buteliuko kaip , ir užšifruoto IgG junginio brūkšniniame kode. Kalibravimo kodo įvedimui geriau naudoti brūkšninio kodo skaitytuvą.

Kiekiai vienam nustatymui

Reagentų kiekiai nustatymui

| Kalibratorius | 90 | μl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „EliA“ IgG junginys | 90 | μl |  |
| Skatinantis tirpalas | 90 | μl |  |
| Stabdantis tirpalas | 200 | μl |  |
| Mėginių kiekiai nustatymui |  |  |  |
| Atskiedimas rankiniu būdu | 90 μl atskiesto mėginio |  |  |
| Atskiedimas prietaiso pagalba (1:50) | 22 μl neatskiesto mėginio |  |  |

For tube-specific dead volumes see Phadia 100 User's Guide/Reference Manual.

Reagent volumes per run

| Washing Solution | 1 l* |
| --- | --- |
| Rinse Solution | 1 l* |

* Tikslius vamzdeliui būdingus kiekius rasite „Phadia 100“ Vartotojo gide/Informaciniame vadove.

Komentarai procedūros atžvilgiu

- Naudojantis numatytuoju programinės įrangos nustatymu, mėginiai apdorojami vieno nustatymo režimu.

- Naudojimo metu, plovimo tirpalas turi būti kambario temperatūros.

- Vienam bandymo procesui, kurio metu apdorojami 48 konteineriai, skiriamos 2.5 valandos.

- Inkubacijos yra automatiškai atliekamos 37 °C laipsnių temperatūroje (98.6 °F).

- Programinė įranga ≥ 2.1 / 022: jeigu norite atlikti daugiau negu vieną bandymą kiekvieno paciento atžvilgiu, galite naudotis ir šiais iš anksto apibrėžtais bandymų sąrašais:

| Sąrašas | Aprašymas | Įtraukti „EliA“ bandymai |
| --- | --- | --- |
| anca2 | Vaskulitas | PR3S, MPOS |

KALIBRAVIMAS IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

Kalibravimo kreivė gaunama „EliA“ IgG kalibratorių, kurie veikia identiškai, pagalba. Kreivė išsaugoma, po to pagal ją vertinami kiti bandymai, naudojant tik „EliA“ IgG kreivės kontrolę (veikia identiškai).

IgG kalibratorius galima aptikti per nepertraukiamą kalibracijų grandinę, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Žmogaus serumo imunoglobulino A, G ir M Tarptautinės informacijos rengimu (TIR) 67/86.

Reikia naujos kalibravimo kreivės, kai:

- paskutinis kalibravimas buvo atliktas daugiau negu prieš mėnesį arba

- pristatomas naujas „EliA“ IgG junginys, arba

- kai „EliA“ IgG kreivės kontrolė viršija nurodytas ribas (apibrėžtas „Phadia 100“ prietaiso programinėje įrangoje).

„EliA“ MPOS yra kalibruojamas lyginant su CDC MPO-ANCA žmogaus standartiniu serumu #15. Rezultatai pateikiami tarptautiniais vienetais (IU/ml).

KOKYBĖS KONTROLĖ

Įrašų saugojimas

Laboratorinė praktika rodo, jog yra gerai fiksuoti naudotų komponentų identifikacijos numerius, datas, kai jie buvo atidaryti pirmą kartą, ir likusius kiekius.

Kontrolės mėginiai

Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kokybės kontrolės mėginiai būtų įtraukti į kiekvieną seriją. Bet kuri naudojama medžiaga turėtų būti pakartotinai išbandoma, kad būtų nustatyti vidutiniai dydžiai bei priimtinumo lygis. „EliA Controls“ galima įsigyti ir taip vykdyti matavimų kokybės kontrolę.

REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS

Rezultatų pateikimas

„Phadia 100“ matuoja specifines IgG koncentracijas μg/l. Naudojant konvertavimo faktorių, nurodytą identifikacijos numeriui būdingu „EliA“ MPOS konteinerio kodu, rezultatai yra automatiškai konvertuojami į „EliA“ IU/ml..

Bandymų rezultatų interpretavimas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dydžiai (neigiami, neaiškūs, teigiami), rekomenduojami rezultatų įvertinimui.

| Bandymas | Vienetas | neigiamas | neaiškus | teigiamas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „EliA“ MPOS | IU/ml | < 3.5 | 3.5 - 5.0 | >5.0 |

Gera laboratorinė praktika reikalauja, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatytų dydžių diapazoną.

APRIBOJIMAI

Galutinė klinikinė diagnozė neturėtų būti paremta vieno diagnostinio metodo rezultatais, ją medikas turėtų atlikti tik po to, kai įvertinamos visos klinikinės ir laboratorinės išvados.

Retais atvejais, gali atsirasti trukdžiai dėl itin didelio kiekio antikūnių prieš streptavidiną.

NUMATYTI DYDŽIAI

Anti-MPO tikslumas, susijęs su sisteminiu vaskulitu ir/arba idiopatiniu progresuojančiu glomerulonefritu, siekia 95%, kai tiriamos grupės pacientų, besiskundžiančių inkstų sutrikimais ir ligomis, susijusiomis su vaskulitu6. Tačiau, MPO antikūniai atsitiktinai atsiranda kitose ligose, tokiose kaip vaistų sukelta raudonoji vilkligė, reumatoidinis artritas ir uždegiminė žarnyno liga7,1.

Gauti sveikų subjektų rezultatai

MPO antikūnių išplitimo dažnis buvo tiriamas naudojant prietaisą „Phadia 250“ grupėje akivaizdžiai skirtų subjektų, vienodai suskirstytų pagal amžių ir lytį, naudojant Kaukazo populiacijos serumą, gautą iš kraujo banko. Rezultatai pateikiami esančioje lentelėje.(1)

| Bandymas | Vienetas | Mėginių skaičius | Vidutinis dydis | 95%- | 99%- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | procentilės | procentilės |  |
| „EliA“ MPOS | IU/ml | 400 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |  |

Buvo atliktas palyginamasis tyrimas tarp „Phadia 100“ ir „Phadia 250“, ištiriant 36 pacientų mėginius, norint įvertinti analitinį abiejų sistemų darbą. Rezultatuose pastebimas geras atitikimas.(1)

ATLIKIMO SAVYBĖS

Matavimo diapazonas

„EliA“ MPOS matavimo diapazonas (nustatymo riba, viršutinė riba) yra nuo 0.2 iki ≥ 134 IU/ml. Staigaus matavimo diapazono padidėjimo poveikis nebuvo pastebėtas, kai koncentracija siekė iki 4.(1)

Galiojančiais rezultatais gali būti laikomi tik dydžiai, viršijantys Nustatymo ribą. Viršutinė pateiktų rezultatų riba gali skirtis dėl serijai būdingo konvertavimo iš μg/l į „EliA“-U/ml. Rezultatai, viršijantys viršutinę ribą, yra pateikiami kaip „perviršis”.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl kintančių antikūnių surišimo savybių pacientų mėginiuose, ne visą serumą galima atskiesti tolygiai matavimo diapazono ribose.

Specifika

„EliA“ MPOS bandymas leidžia nustatyti IgG antikūnius, nukreiptus prieš MPO antigenus, kaip apibūdinama skyriuje „Reagentai”.

Tikslumas

Norint nustatyti bandymo tikslumą, kintamumas buvo vertinamas tiriamuosiuose objektuose atliekant 18 serijų teigiamų mėginių tyrimų, paimtų iš 108 replikatų 3 prietaisuose per 6 dienas su kalibravimo kreive kiekviename procese. Statistinis vertinimas buvo atliekamas pasitelkiant Nukrypimų analizę. Rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.(1)

| Bandymas | Mėginys | Vienetas | Vidutinis dydis | Pokyčio koeficientas (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vidinis procesas | Tarpusavio procesas |  |
|  | 1 | IU/ml | 4.1 | 4.0 | 1.9 |  |
| „EliA“ MPOS | 2 | IU/ml | 11.1 | 4.8 | 2.1 |  |
|  | 3 | IU/ml | 124.7 | 6.1 | 4.9 |  |

GARANTIJA

Čia pateikiami atlikimo duomenys buvo gauti naudojant nurodytą procedūrą. Procedūros pakeitimas, nerekomenduojamas „Phadia AB“, gali turėti įtakos rezultatams, o tokiu atveju, „Phadia AB“ nepripažins visų išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo garantijų, įskaitant numanomą perkamumo ir tinkamumo naudoti garantiją.

Tokiu atveju, „Phadia AB“ ir įmonės įgaliotieji platintojai nebus atsakingi už netiesioginius arba logiškai išplaukiančius nuostolius.

(1) Tyrimai, atlikti „Phadia GmbH“, Freiburge, Vokietijoje

NUORODOS

- Kallenberg CG (1996) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniai, pasižymintys tikslumu mieloperoksidazės atžvilgiu. Yra: Peter JB, Shoenfeld Y (leid.) Autoantikūniai, psl. 53-60, Elsevier Science, Amsterdamas

- Falk RJ, Jennette JC (1988) Antineutrofiliniai citoplazminiai autoantikūniai, pasižymintys tikslumu mieloperoksidazės atžvilgiu tarp pacientų, sergančių sisteminiu vaskulitu ir idiopatine nekroze bei progresuojančiu glomerulonefritu. N Engl J Med 318, 1651-1657

- Falk RJ, Nachman PH, Hogan SL, Jennette JC (2000) ANCA glomerulonefritas ir vaskulitas: Chapel Hill perspektyva. Semin Nephrol 20, 233-243

- Cohen-Tervaert JW, Goldschmeding R, Elema AE ir kt. (1991) Antimieloperoksidazės antikūniai pasireiškiant Čurgo-Štrauso sindromui. Thorax 46, 70-71

- Guillevin L, Visser H, Noel LH ir kt. (1993) Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūniai sergant sisteminiu mazginiu poliarteritu su ir be hepatito B virusio infekcijos bei Čurgo-Štrauso sindromu - 62 pacientai. J Rheumatol 20, 1345-1349

- Cohen-Tervaert JW, Goldschmeding R, Elema J D ir kt. (1990) Autoantikūnių ryšys su mieloperoksidaze, pasireiškiančia skirtingomis vaskulito formomis. Arthiritis Rheum 33, 1264-1272

- Cambridge G, Wallace H, Bernstein RM, Leaker B (1994) Autoantikūniai prieš mieloperoksidazę idiopatinės ir vaistų sukeltos raudonosios vilkligės bei vaskulito atveju. Br J Rheumatol 33, 109-114

|  | Partijos kodas |  |  | Gali būti atliekami x nustatymai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biologinė rizika |  |  | Perskaityti vartojimo instrukcijas |  |
|  | Laikyti 2-8°C/35-46°F laipsnių temperatūroje |  |  | Gamintojas |  |
|  | Galiojimo terminas |  |  | Nenaudoti pakartotinai antrame procese |  |
|  | Diagnostiniam naudojimui dirbtinėje aplinkoje |  |  |  |  |
| Phadia AB |  |  |  |  |  |
| Rapsgatan 7P |  |  |  |  |  |
| p/d 6460 |  |  |  |  |  |
| 751 37 Upsala |  |  |  |  |  |
| Švedija |  |  |  |  |  |
| Tel: | +46-18-16 50 60 |  |  |  |  |

Faksas: +46-18-14 03 58 Autoimmunity@phadia.com www.phadia.com

© Phadia GmbH, Freiburgas, Vokietija