4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

8 pirkimo dalis

Vidutinės talpos stacionarios centrifugos techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

Modelis „HuMax 5K“, gamintojas „Human Diagnostics“
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	

	1.
	Konstrukcijos ypatumai
	1.Stacionari, stalinė (angl. ,,benchtop“);

2.Motoras be šepetėlių, indukcinis (nereikalinga periodinė motoro techninė priežiūra);

3.Su disbalanso detekcijos funkcija;

4.Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno;

5.Rotorius atsilenkiantis („swing“out rotor“), ne mažiau kaip 4x100 ml talpos;

6.Dangtis užrakinamas.
	1.Stacionari, stalinė (angl. ,,benchtop“);
HuMax 5K.pdf, 1 psl. nuotrauka

2.Motoras be šepetėlių, indukcinis (nereikalinga periodinė motoro techninė priežiūra);
HuMax 5K.pdf, 2 psl.
3.Su disbalanso detekcijos funkcija;
HuMax 5K.pdf, 2 psl.
4.Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno;
HuMax 5K.pdf, 2 psl.
5.Rotorius atsilenkiantis („swing“out rotor“), ne mažiau kaip 4x100 ml talpos;
HuMax 5K.pdf, 3 psl
6.Dangtis užrakinamas.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	2.
	Centrifugos greičio reguliavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 1000 iki 4100 aps./min.
	Nuo 1000 iki 4100 aps./min.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	3.
	Centrifugos greičio nustatymo žingsnis
	≤ 10 aps./min.
	10 aps./min.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	4.
	Laikmačio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 99 min.
	Nuo 1 iki 99 min.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	5.
	Laikmačio nustatymo žingsnis
	≤ 1 min.
	1 min.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	6.
	Galimybė pasirinkti > 5 skirtingus centrifugos greitėjimo / stabdymo režimus
	Būtina
	Galimybė pasirinkti > 5 skirtingus centrifugos greitėjimo / stabdymo režimus
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	7.
	Skaitmeninė centrifugavimo laiko ir pasirinktinai centrifugavimo greičio arba santykinės centrifugavimo jėgos indikacija
	Būtina
	Skaitmeninė centrifugavimo laiko ir pasirinktinai centrifugavimo greičio arba santykinės centrifugavimo jėgos indikacija
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	8.
	Komplektuojama kartu su 4 įdėklų mėgintuvėliams rinkiniais
	1.4 konuso formos įdėklai, talpinantys po vieną 50 ml tūrio mėgintuvėlį, kurio ilgis 120 mm, diametras 30 mm - 1 rinkinys;

2.4 įdėklai, talpinantys po 4 vnt. 15 ml tūrio mėgintuvėlių, kurių ilgis 121 mm, diametras 17 mm - 1 rinkinys
	1.4 konuso formos įdėklai, talpinantys po vieną 50 ml tūrio mėgintuvėlį, kurio ilgis 120 mm, diametras 30 mm - 1 rinkinys;
2.4 įdėklai, talpinantys po 4 vnt. 15 ml tūrio mėgintuvėlių, kurių ilgis 121 mm, diametras 17 mm - 1 rinkinys
HuMax 5K.pdf, 3 psl.

	9.
	Centrifugos gabaritiniai matmenys
	1.Plotis ≤ 400 mm;

2.Gylis ≤360 mm;

3.Aukštis ≤ 480 mm.
	1.Plotis 380 mm;

2.Gylis 340 mm;

3.Aukštis 465 mm.
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	10.
	Centrifugos svoris (neskaitant rotoriaus ir kitų keičiamų priedų)
	Ne daugiau 30 kg
	Ne daugiau 30 kg
HuMax 5K.pdf, 2 psl.

	11.
	įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato kopija

	12.
	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
	Įskaičiuota Į pasiūlymo kainą.

	13.
	Techninio personalo apmokymas
	Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įrangos instaliavimo datos nemokamai apmokyti LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierius atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
	Įsipareigojame ne vėliau kaip per vieną mėnesi nuo Įrangos instaliavimo datos nemokamai apmokyti LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierius atlikti Įrangos pogarantinę techninę priežiūrą 

	14.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1.Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
	Kartu su Įranga bus pateikta dokumentacija
1.Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.


